## Zestawy ginekologiczne
Przedmiot zamówienia:
ZESTAWY HESTEROSKOPOWE DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH
Producent:
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane
Histeroskop bipolarny zabiegowy ( resektoskop) - 2 zestawy
1. | Sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 roku, niepowystawowy, | TAK/podać
2. | Element pracujący, bipolarny (z możliwościa pracy monopolarnej), pasywny lub aktywny do wyboru, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza, wraz z pojemnikiem | TAK/podać
3. | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji współpracujący z posiadaną przez Zamawiającego diatermią BOWA ARC 400 | TAK/podać
4. | Kabel bipolarny, resektoskopy Wolf, COMFORT, 4.5 m do diatermii BOWA ARC 400 | TAK/podać
5. | Płaszcz, rozmiar 24/26 Fr., obrotowy, przepływowy - złożony z płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego, mocowanie płaszczy obrotowe; płaszcz wewnętrzny wyposażony w skośną końcówkę ceramiczną; wyposażony w rozbieralne, metalowe kraniki; Łącznik (mostek) z jednym kanałem roboczym umożliwiający pracę narzędziami histeroskopowymi. Kompatybilny z elementem pracującym i optyką w systemie typu Storz | TAK/podać
6. | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 24/26 Fr. | TAK/podać
7. | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr – 5 szt. | TAK/podać
8. | Elektroda koagulacyjna, kulka średnica 3 mm, monopolarna do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr – 3 szt. | TAK/podać
9. | Elektroda koagulacyjna, wstążka, bipolarna do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr – 1 szt. | TAK/podać
10. | Światłowód medyczny, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, o dł. 2,3m / 3,5mm kompatybilny z systemem typu Storz | TAK/podać
11. | Optyka, kąt patrzenia 30°, długość 300-302 mm, średnica 4 mm wraz z pojemnikiem | TAK/podać
Histeroskop diagnostyczno-operacyjny - 2 zestawy
1. | Optyka histersokopowa, długość 300-302 mm, średnica 2,9 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych, - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, Optyka kompatybilna z systemem typu Storz wraz z pojemnikiem | TAK/podać
2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju, o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową opisaną w SWZ, wyposażony w: - kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym. Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. Histeroskop kompatybilny z systemem typu Storz wraz z pojemnikiem | TAK/podać
3. | Zapasowe uszczelki gumowe, z otworem (5 do 7 Charr), kompatybilne z oferowanym histeroskopem (komplet) - 10 szt. | TAK/podać
4. | Kleszcze do endoskopów sztywnych wielorazowe, średnica 5Fr długość robocza 400mm , bransze biopsyjne | TAK/podać
5. | Kleszcze do endoskopów sztywnych wielorazowe, bransze „nożyczki”, średnica 5Fr, długośc robocza 400mm | TAK/podać
6. | Elektroda waporyzacyjna, bipolarna igła, zagięcie 90o, długość 36cm, średnica 5Fr | TAK/podać
7. | Kabel bipolarny do pęset, długość 4m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø4mm (Erbe) lub 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK/podać
8. | Światłowód medyczny, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, o dł. 2,3m / 3,5mm kompatybilny z systemem typu Storz | TAK/podać
Pompa do histeroskopii z wyposażeniem - 1 szt.
1. | Pompa rolkowa do histeroskopii z automatycznym podtrzymywaniem zadanego przepływu i ciśnienia, w kpl. 1 dren wielorazowy. Kompensacja ciśnienia hydrostatycznego Płynna regulacja przepływu w zakresie od 0-0,5l/min. Płynna regulacja ciśnienia w zakresie od 10-200 mmHg Wyświetlacze: aktualne ciśnienie, ciśnienie zadane, przepływ zadany | TAK/podać
2. | Dren wielorazowy do pompy histeroskopowej z możliwością wymiany membrany ciśnieniowej, autoklawowalny 134℃ - 3 szt. | TAK/podać
3. | Zespół membrany ciśnieniowej autoklawowalny 134℃ - 5 szt. | TAK/podać
Dodatkowe warunki:
1. Gwarancja: min. 24 miesiące
2. Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych: min. 10 lat
3. Szkolenie personelu
4. Instrukcja obsługi w języku polskim
5. W załączeniu: protokół przekazania urządzeń, karty gwarancyjne, protokół szkolenia
Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy bez dodatkowych zakupów
Data:
Podpis: