**ZP/87/2021 Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**Pakiet II**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**parametry jakościowe**

**Komora laminarna PCR - 3 szt.**

**Producent …………………………………**

**Model ……………………………**

**Rok produkcji …………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry jakościowe | Parametrygraniczne (wymagane | Parametry Wykonawcy:TAK/NIE, podać parametr(właściwą odpowiedź zaznaczyć/wpisać) |
|  | Ściany boczne wykonane ze szkła odpornego na uszkodzenia o grubości min. 4 mm  | tak |  |
|  | Górna część okna frontowego wykona ze szkła odpornego na uszkodzenia o grubości min. 8 mm  | tak |  |
|  | Osłona okna frontowego o grubości min. 5 mm **+/-5%**  | tak |  |
|  | Przeźroczystość ścian nie mniej niż 95%  | tak |  |
|  | Poziom ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym minimum 96%  | tak |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej  | tak |  |
|  | Wymiary powierzchni roboczej maksymalnie 121 x 50 cm**+/-5%**  | tak |  |
|  | Komora wyposażona w źródło promieniowania ultrafioletowego o długości fali 253,7 nm  | tak |  |
|  | Timer 1-24 godz. lub praca ciągła  | tak |  |
|  | Komora wyposażona w automatyczny wyłącznik światła UV przy otwarciu panelu frontowego  | tak |  |
|  | Komora wyposażona w moduł filtrujący powietrze podczas pracy z komorą zapewniający minimum 100 pełnych wymian powietrza na godzinę pracy  | tak |  |
|  | Wbudowany UV-recyrkulator powietrza  | tak |  |
|  | Wbudowane 3 gniazda elektryczne oraz port dostępowy na przewody elektryczne  | tak |  |
|  | Masa netto komory do 58 kg**+/-5%**  | tak |  |
|  | Wymiary maksymalne: 1250 x 600 x 590 mm**+/-5%**  | tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | tak |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy  | tak |  |

**Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.**