| Część Nr 2 | Sprawa Nr Sprawa 53/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141620-2 | Załącznik Nr 2/2 do SWZ |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych |  |  |  |  | sztuka | 850 |  |  |  |  |
| - Filtr powinien być wykonany z przeźroczystego tworzywa, - Powinien posiadać integralnie z filtrem połączony pojemnik transferowy „ oddychający” o pojemności min 1000ml, - Powinien być wyposażony w system odpowietrzania, gwarantujący filtrację w układzie zamkniętym. - Filtr powinien być zbudowany z naturalnego polimeru zapobiegającego aktywacji płytek podczas filtrowania, - Powinien być przeznaczony do laboratoryjnej filtracji 1 jednostki z aferezy lub 1 jednostki zlewanego KKP, - Powinien zapewniać czas filtracji ≤ 15 minut, - Skuteczność filtracji powinna osiągać poziom uważany za zapobiegający alloimmunizacji (liczba leukocytów <1x106/jednostkę), - Objętość preparatu pozostająca w układzie nie powinna przekraczać 15%, - Filtry powinny zawierać jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego przez podanie kodu produktu i serii, - Filtr powinien zawierać elastyczny i cienkościenny dren, - Metoda sterylizacji powinna zapewniać okres ważności minimum 30 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni roboczych |
| Termin ważności produktu – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy | Tak, podać termin ważności produktu | ……….miesięcy |

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- dokument CE,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Krakowie i Bydgoszczy.

…………..…………….……………….

(Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby/osób)               
                                                     upoważnionej (ych)  do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga!

Cenę jednostkową netto (pln), wartość netto (pln) oraz wartość brutto (pln) podaje się w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.