Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.

1. Pełna nazwa urządzenia	(podać): …………………………
2. Model	(podać): ………………………….
3. Producent	(podać): ………………………….
4. Rok produkcji min.	(podać): …………………………..

	MYJNIA DEZYNFEKTOR NA JEDEN ENDOSKOP - 2 szt.
L.p.	Parametry - opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów	Tak
2	Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów / (podać nazwy min. 2 zestawów środek myjący/środek dezynfekcyjny)	Tak
3	Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego	Tak
4	Możliwość stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie koncentratu, z którego myjnia w sposób automatyczny przygotuje roztwór do dezynfekcji o zaprogramowanym stężeniu.	Tak
5	Możliwość zaprogramowania okresu aktywności środka dezynfekcyjnego na ilość cykli dezynfekcji oraz dni aktywności zgodnie z zaleceniami producenta środka. Automatyczne wypompowanie środka po upływie skuteczności dezynfekcyjnej.	Tak
6	Myjnia pracująca w oparciu o środki wielorazowego użytku.	Tak
7	Automatyczny proces mycia i dezynfekcji	Tak
8	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym	Tak
9	W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: / - faza mycia wstępnego, / - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), / - faza płukania enzymatycznego, / - faza środka dezynfekującego, / - faza płukania / - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu)	Tak
10	Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h	Tak
11	Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia	Tak
12	Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku (ilość cykli/ilość dni)	Tak
13	Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia i dezynfekcji. Przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej	Tak
14	Cyfrowy (elektroniczny) wskaźnik poziomu ciśnienia powietrza w dezynfekowanym endoskopie – alarm dźwiękowy testera szczelności w przypadku spadku bezpiecznego nadciśnienia w aparacie podczas procesu mycia i dezynfekcji.	Tak
15	Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów	Tak
16	Komunikaty wyświetlane w języku polskim	Tak
17	Myjnia wyposażona w wbudowaną drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji	Tak
18	Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l.	Tak
19	Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2 litr	Tak
20	Zbiornik na wodę o pojemności min. 15 litrów	Tak
21	Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3litry	Tak
22	System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie	Tak
23	Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym	Tak
24	Podłączenie kanału woda/powietrze oraz kanału ssącego dezynfekowanego endoskopu za pomocą zintegrowanego konektora ze stali kwasoodpornej montowanego na gniazda zaworów ( kanałów woda powietrze oraz kanału ssącego). Wraz z urządzeniem konektor do podłączenia posiadanych wideoendoskopów firmy Pentax.	Tak
25	Konektor do podłączenia endoskopów wyposażonych w dodatkowy kanał water-jet	Tak
26	Pełna kompatybilność z posiadanymi wideoendoskopami firmy Pentax.	Tak
27	Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich	Tak
28	Wymiary myjni max 45 (szer.) x 75 (gł.) x 102cm (wys.) ; (+/- 2 cm)	Tak
29	Waga myjni max 80 kg	Tak
30	Myjnia wyposażona w min. 2 filtry wstępne wody wodociągowej	Tak

Uwaga!!!
W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy