Załącznik nr. 2.2 do SWZ

Wiertarka ortopedyczna - zestaw

##### PARAMETRY TECHNICZNE

##### Model aparatu:	………………………………….

##### Producent:		………………………………….

##### Kraj pochodzenia:	………………………………….

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Napęd sieciowy do nasadek wiertarskich z trybem oscylacji i gwintowania – 1 szt. | Tak |  |
|  | Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych, zasilana z sieci elektrycznej poprzez panel sterujący systemu napędowego; silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 200 W; blokada przed niezamierzonym uruchomieniem | Tak |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich; |  |  |
|  | Obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezarskich; | Tak |  |
|  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu; możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji; | Tak |  |
|  | kaniulacja Ø 3,3 mm; wymiary 130x27x122 mm; waga 800 g; | Tak |  |
|  | w zestawie: dystalna osłona drutu kirschnera, adapter do oliwienia napędu | Tak |  |
|  | Duża nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs – 1 szt. | Tak |  |
|  | nasadka wraz z kluczykiem; wymiary 89x29 mm, waga 163 g, | Tak |  |
|  | zakres min. 0,5 - 7,4 mm | Tak |  |
|  | kaniulacja Ø 3,2 mm | Tak |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min., | Tak |  |
|  | moment obrotowy 2 Nm | Tak |  |
|  | Mała nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs – 1 szt. | Tak |  |
|  | nasadka wraz z kluczykiem; wymiary 76x22 mm; waga 100 g; | Tak |  |
|  | zakres min. 0,5 - 4,0 mm; | Tak |  |
|  | kaniulacja Ø 3,2 mm; | Tak |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.; | Tak |  |
|  | moment obrotowy 2 Nm | Tak |  |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera – 1 szt. | Tak |  |
|  | wymiary 92x27x124 mm; waga 179 g | Tak |  |
|  | zakres pracy 0,6 - 3,2 mm | Tak |  |
|  | kaniulacja Ø 3,2 mm | Tak |  |
|  | maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min. | Tak |  |
|  | Nasadka piły posuwisto-zwrotnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | suwy regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min; | Tak |  |
|  | skok ostrza 2,5 mm | Tak |  |
|  | wymiary 135x24,5 mm; waga 166 g. | Tak |  |
|  | Nasadka piły oscylacyjnej – 1 szt. | Tak |  |
|  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min. | Tak |  |
|  | kąt oscylacji 4,5 st. | Tak |  |
|  | wymiary 74x33,5 mm; waga 179 g. | Tak |  |
|  | Kosz stalowy, perforowany: uchwyt przewodu zasilającego 1 kpl.; organizer do przewodu sieciowego 4 szt.; uchwyt napędu 1 szt. uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich ; uchwyt na brzeszczoty; uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Wanna kontenera 1/1 wykonana z aluminium: wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm; uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni); uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera niebieska; podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe; filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. | Tak |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc – 4 szt. | Tak |  |
|  | Brzeszczoty do piły oscylacyjnej – 5szt. Ostrza dedykowane pile oscylacyjnej z uchwytem pistoletowym o wymiarach od 15/5/0,5/0,5 mm do 50/30/0,7/0,9 mm, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) | Tak |  |
|  | Brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej – 3szt. ostrza dedykowane pile posuwisto-zwrotnej z uchwytem pistoletowym o wymiarach od 84/25/0,4/0,6 mm do 111/33/0,4/0,6 mm, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) | TAK |  |
|  | System motorowy kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego jednostką sterującą - elektroniczną konsolą zasilacza silników bezkomutatorowych, z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, mającą możliwość współpracy z silikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, z menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | TAK |  |
|  | Gwarancja. | Min. 36 miesięcy |  |
|  | Certyfikat CE na aparat | TAK |  |
|  | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu, maksimum 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy – maksimum 5 dni robocze | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać |  |
|  | Szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi wraz z wystawieniem stosownych zaświadczeń. Szkolenie wskazanego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia. | TAK |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy