## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.29.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego igieł do biopsji gruboigłowej oraz do biopsji wspomaganej próżnią wraz z elementami zużywalnymi kompatybilnymi z posiadanym przez Zamawiającego systemem do biopsji EnCor Enspire, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą Stereotaksji. Igła do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią o rozmiarze 7G i 10G. Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszcz ący przynajmniej 15 wycinków, funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, ostrze w kształcie trokara. Mozliwość stosowania tej samej igły do biopsji pod kontrolą USG i Stereotaksji. Możliwosć podania środka anestetycznego oraz znacznika tkankowego w trakcie zabiegu. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw drenów ssąco-płuczących, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Jednorazowy pojemnik wymienny na treść po płukaniu bioptatu | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Marker tkanki piersiowej jałowy przyrząd jednorazowego użytku, składającym się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepianego zacisku markera tkankowego z alkoholem poliwinylowym (PVA). Przedni i tylny przycisk spustowy są oznaczone kolorami zgodnie z kształtem markera (np. niebieski = wstążka, żółty = skrzydełko, różowy = spirala, czerwony = serce, fioletowy = żyła). Igła wprowadzająca ma oznaczenia w odstępach co 1 cm i wzmocnienie dla obrazu USG na dystalnej końcówce, ułatwiające umieszczenie igły. Marker tkankowy umieszczony w dystalnym zakończeniu igły wprowadzającej jest wykonany z tytanu, stopu Inconel™ 625 lub BioDur™ 108 i zawiera kuleczki polimeru PVA splecione z markerem w celu poprawienia jego widoczności na obrazie USG. Polimer nie jest wchłanialny | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Znaczniki tkankowe do igieł 7G,10G | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Pistolet do biopsji 18G dł. 16, 20, 25 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej urządzenie do biopsji przeznaczone do jednorazowego użytku. Lekka, półautomatyczna igła rdzeniowa, która umożliwia użytkownikowi ręczne przesuwanie nacięcia próbki. Dostępny w różnych rozmiarach średnicy i dlugościach igły.Toczek oznaczony kolorami zgodnie z różnymi rozmiarami średnicy. Możliwość stosowania w procedurach biopsji sterowanych obrazem tomografii komputerowej, z lub bez koncentrycznego aparatu. Zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG. Osiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm. Wskaźnik gotowości do strzału, oznaczony kolorem. Wskaźnik gotowości do uwolnienia: wskazujący kiedy wycięcie do pobierania próbki jest całkowicie wsunięte do długości 10 mm lub 22 mm. Rozmiary 14G-10,16cm; 16G–10,16cm; 18G-10,16,20,25cm; 20G-10,16,20cm; | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0