Opole, dnia 01.07.2022 r.

D/18/2022

43500.2710.15.2022

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, pn.: Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych jednostek UO.

Działając w trybie art. 135 ust. 6 ustawy, Zamawiający udostępnia treść wyjaśnień do zapytań, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania.

Dotyczy: Część 14 – Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 1 sztuka:

- Pytanie:

„Czy dopuszczą Państwo elektryczny system podnoszenia i regulacji szyby komory laminarnej?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Jakie maksymalne wymiary komory dopuszczają Państwo?”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maksymalne zewnętrzne wymiary komory (bez statywu): 1370 x 800 x 1450 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Maksymalna wysokość komory ze statywem nie większa niż 2200 mm.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.14 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 14, w zakresie pkt. 23.

- Pytanie:

„Czy dopuszczą państwo komorę o wymiarach wewnętrznych 1219x600x665?”.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.14 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 14, w zakresie pkt. 22.

- Pytanie:

„Jakie podłączenia gazowe są przez Państwa wymagane?”.

Odpowiedź:

Kurek gazowy z zaworem.

- Pytanie:

„Dostęp do jakich gazów będzie wymagany w komorze?”.

Odpowiedź:

Dostęp do gazu ziemnego.

Dotyczy: Część 5 – Zakup mieszadła mechanicznego - homogenizatora – 1 sztuka

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o max. objętości cieczy 40l?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o max. lepkości cieczy: 50 000 mPas?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne o mocy 130W?”.

Odpowiedź:

Nie.

Dotyczy: Część 10 – Zakup wytrząsarki orbitalnej – 1 sztuka i platformy do wytrząsarki – 1 sztuka

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o zakresie prędkości 10-300 rpm?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wymiarach: 250 x 330 x 150 mm?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o wadze 14 kg?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o poborze mocy 40W?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z możliwością pracy w temp.:temp. otoczenia + 5°C + 50°C?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z platformą o wymiarach: 350 x 230 mm?”.

Odpowiedź:

Nie.

Dotyczy: Część 12 – Zakup wagi analitycznej precyzyjnej – 1 sztuka

- Pytanie:

„Czy zamawiający wymaga parametru d=0,01 mg/0,1g, czy może nastąpiła omyłka pisarska?”.

Odpowiedź:

W wyniku omyłki pisarskiej Zamawiający dokonuje zmiany wymaganego parametru z „d=0,01 mg/0,1g” na „d=0,01/0,1mg”.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.12 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 12, w zakresie pkt. 5.

- Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści poziomeczkę z przodu wagi?”.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.12 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 12, w zakresie pkt. 13.

- Pytanie:

„Czy zamawiający dopuści masę wagi 7,3 kg?”.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na masę wagi mniejszą lub równą 7,3 kg.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.12 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 12, w zakresie pkt. 19.

Dotyczy: Część 5 – Zakup mieszadła mechanicznego - homogenizatora – 1 sztuka

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne wyposażone w wyświetlacz LCD? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie dla Zamawiającego ma rodzaj zastosowanego wyświetlacza.”.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.5 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 5, w zakresie pkt. 12.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści mieszadło mechaniczne z szerszym zakresem obrotów od wymaganych?”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza mieszadło z zakresem prędkości 50-2500/obrotów/min.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.5 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 5, w zakresie pkt. 8.

Dotyczy: Część 9 – Zakup pH-metru/konduktometru z elektrodą pH metryczną, czujnikiem

konduktometrycznym i zasilaczem – 1 sztuka:

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści pH-metr/konduktometr wyposażony w elektrodę pH z zakresem temperatur 0-50°C, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?”.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.9 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 9, w zakresie pkt. 6.

Dotyczy: Część 14 – Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 1 sztuka:

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m3?”.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający zmienia załącznik nr 1.14 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 14, w zakresie pkt. 4.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną wyposażoną w statyw na kółkach o wysokości 770 mm?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach wewnętrznych 1259 x 602 x 580 mm?”.

Odpowiedź:

Nie.

- Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych 1354 x 764 x 1260 mm?”.

Odpowiedź:

Nie.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ, celem zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniami oraz zmianą SWZ i przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z wyjaśnieniami oraz zmianą SWZ i przygotowanie oferty, tj. przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2022 r. do godz. 10:00, a tym samym zmienia termin otwarcia ofert na dzień 19.07.2022 r. godz. 10:30 oraz termin związania ofertą do dnia 16.10.2022 r. Odpowiednie zmiany wprowadzono do treści: Rozdziału I SWZ: pkt. 17.1.1, pkt. 17.2.1 oraz pkt. 15.1.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający działając w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, dokonuje sprostowania ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 14.06.2022 r. poprzez zmianę treści dotyczących: terminu składania ofert (sekcja IV.2.2), terminu otwarcia ofert (sekcja IV.2.7), terminu związania ofertą (sekcja IV.2.6).

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia oraz aktualna wersja SWZ, w której zmiany oznaczono kolorem, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski

Załączniki uwzględniające wprowadzone zmiany:

- Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

- Specyfikacja warunków zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.5

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.9

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.12

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.14