Załącznik nr 1.14

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 14 – Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Komora spełnia wymogi II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego | Komora spełnia wymogi II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 4 | Komora wyposażona w filtry absolutne zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644 ( skuteczność filtrów min. 99,999% dla cząstek 0,1m do 0,3 m) lub w filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822 o sprawności 99,995% MPPS i 99,999% DOP (zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m3) | Komora wyposażona w filtry absolutne zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644 ( skuteczność filtrów min. 99,999% dla cząstek 0,1m do 0,3 m) lub w filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822 o sprawności 99,995% MPPS i 99,999% DOP (zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m3): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Komora wyposażona w lampę UV o mocy min. 30 W | Komora wyposażona w lampę UV o mocy: ................................................... W (podać dokładnie) |
| 6 | Wnętrzne komory wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, powłoki malowane chronione dodatkowo powłokami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi | Wnętrzne komory wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, powłoki malowane chronione dodatkowo powłokami zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Blat roboczy dzielony, ze stali nierdzewnej, autoklawowalny | Blat roboczy dzielony, ze stali nierdzewnej, autoklawowalny: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | Komora posiada zamontowane gniazdo elektryczne z pokrywką antyrozbryzgowa, 230V /50Hz. | Komora posiada zamontowane gniazdo elektryczne z pokrywką antyrozbryzgowa, 230V /50Hz: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | Komora posiada podłączenie gazowe zgodnie z dedykowaną normą | Komora posiada podłączenie gazowe zgodnie z dedykowaną normą: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Szyba frontowa: ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego, nie przepuszczająca promieniowania UV, umożliwiająca zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, blokowana w dowolnej pozycji | Szyba frontowa: ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego, nie przepuszczająca promieniowania UV, umożliwiająca zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, blokowana w dowolnej pozycji: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniem i do podłączenia mediów – min. 2 szt. na stronę | Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniem i do podłączenia mediów – min. 2 szt. na stronę: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczonym w pozycji umożliwiającej obserwację parametrów z pozycji roboczej operatora. Panel posiada m.in. wskaźnik zużycia filtrów oraz wskaźnik pracy lampy UV | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczonym w pozycji umożliwiającej obserwację parametrów z pozycji roboczej operatora. Panel posiada m.in. wskaźnik zużycia filtrów oraz wskaźnik pracy lampy UV: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 13 | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 14 | Minimum jeden wentylator typu EC zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej | Minimum jeden wentylator typu EC zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 15 | Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania wartości oraz proporcji oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie | Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania wartości oraz proporcji oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 16 | Sterowanie mikroprocesorowe | Sterowanie mikroprocesorowe: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 17 | Wbudowany system oświetlenia | Wbudowany system oświetlenia: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 18 | Nastawne przez użytkownika zabezpieczenie hasłem | Nastawne przez użytkownika zabezpieczenie hasłem: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 19 | Statyw na kółkach umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy (wysokość w przedziale pomiędzy 700 mm a 750 mm, kółka blokowane, malowany proszkowo z powłoką antybakteryjną) | Statyw na kółkach umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy (wysokość w przedziale pomiędzy 700 mm a 750 mm, kółka blokowane, malowany proszkowo z powłoką antybakteryjną): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 20 | Tryb pracy nocnej (stand-by) | Tryb pracy nocnej (stand-by): ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 21 | Podłokietnik dla przedramion | Podłokietnik dla przedramion: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 22 | Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż 1219 x 580 x 660 ( szerokość x głębokość x wysokość) | Wymiary wewnętrzne komory: Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) Wysokość [mm] ............... (podać dokładną wysokość) |
| 23 | Wymiary zewnętrzne komory nie mniejsze niż 1340 x 750 x 1400 (szerokość x głębokość x wysokość). Maksymalne zewnętrzne wymiary komory (bez statywu): 1370 x 800 x 1450 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Maksymalna wysokość komory ze statywem nie większa niż 2200 mm. | Wymiary zewnętrzne komory: Szerokość [mm] .............. (podać dokładną szerokość) Głębokość [mm] .............. (podać dokładną głębokość) Wysokość [mm] ............... (podać dokładną wysokość bez statywu) Wysokość [mm] ............... (podać dokładną wysokość ze statywem) |
| 24 | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 25 | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja urządzenia, w siedzibie Zamawiającego wraz z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji oraz przeszkoleniem pracowników. Instrukcja obsługi w języku polskim. | Dostawa, podłączenie, uruchomienie, kontrola działania, regulacja urządzenia, w siedzibie Zamawiającego wraz z wdrożeniem urządzenia do eksploatacji oraz przeszkoleniem pracowników. Instrukcja obsługi w języku polskim: ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy