Załącznik nr 1.9

D/18/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:		Zakup aparatury laboratoryjno-badawczej na potrzeby różnych 				jednostek UO

Część 9 – Zakup pH-metru/konduktometru z elektrodą pH-metryczną, czujnikiem konduktometrycznym i zasilaczem – 1 sztuka

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| pH-metr/konduktometr z elektrodą pH-metryczną, czujnikiem konduktometrycznym i zasilaczem – 1 sztuka |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
| 1 | Producent | Producent: ............................................................ |
| 2 | Model / Typ | Model / Typ: ......................................................... |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 3 | Wodoszczelna obudowa (IP-66) lub równoważna | Wodoszczelna obudowa (IP-66) lub równoważna: ☐ TAK* ☐ NIE* Obudowa równoważna: ...................................................... (jeżeli dotyczy) |
| 4 | Wyświetlacz umożliwiający jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury | Wyświetlacz umożliwiający jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 5 | Funkcje pomiaru pH: kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów; automatyczne wykrywanie wartości buforu (pH 4,00, 7,00, 9,00); automatyczna kompensacja temperatury, zakres pH 0,00-14,00, dokładność ±0,01 | Funkcje pomiaru pH: kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów; automatyczne wykrywanie wartości buforu (pH 4,00, 7,00, 9,00); automatyczna kompensacja temperatury, zakres pH 0,00-14,00, dokładność ±0,01: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 6 | W zestawie elektroda pH-metryczna zespolona w obudowie plastikowej o następujących parametrach: zakres pomiarowy: 0-14 pH; zakres temperatury: 0-70ºC lub 0-50ºC; punkt zerowy 7,0 ± 0,3 pH; impedencja ≤120 M (25oC), elektrolit w formie żelu - nie uzupełniany, wystarczający na cały okres działania elektrody; wyposażona w pojemniczek z nasyconym KCl, nakładany na koniec elektrody i zdejmowany przed pomiarem; membrana pomiarowa szklana, kulista | W zestawie elektroda pH-metryczna zespolona w obudowie plastikowej o następujących parametrach: zakres pomiarowy: 0-14 pH; zakres temperatury: 0-70ºC lub 0-50ºC; punkt zerowy 7,0 ± 0,3 pH; impedencja ≤120 M (25oC), elektrolit w formie żelu - nie uzupełniany, wystarczający na cały okres działania elektrody; wyposażona w pojemniczek z nasyconym KCl, nakładany na koniec elektrody i zdejmowany przed pomiarem; membrana pomiarowa szklana, kulista: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 7 | Funkcje pomiaru napięcia i redoks: zakres: ±1999 mV; dokładność: 1 mV; możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redoks odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową. | Funkcje pomiaru napięcia i redoks: zakres: ±1999 mV; dokładność: 1 mV; możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redoks odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 8 | ### Funkcje pomiaru przewodności: możliwość pomiaru wód czystych i cieczy w przewodności 0-199,9 mS/cm, dokładność ±0,25 %; przynajmniej 4 podzakresy przełączane automatycznie (autorange); pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 177,9 g/l; przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika; automatyczna kompensacja temperatury. | ### Funkcje pomiaru przewodności: możliwość pomiaru wód czystych i cieczy w przewodności 0-199,9 mS/cm, dokładność ±0,25 %; przynajmniej 4 podzakresy przełączane automatycznie (autorange); pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do 177,9 g/l; przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika; automatyczna kompensacja temperatury: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 9 | W zestawie czujnik konduktometryczny w obudowie plastikowej o następujących parametrach: czujnik zanurzeniowy przeznaczony do pomiaru przewodności lub zasolenia wody czystej, ścieków, cieczy zanieczyszczonych osadami, zawierających oleje, tłuszcze, silne kwasy lub zasady; elektroda metalowa, łatwa w czyszczeniu i odporna na mechaniczne uszkodzenia; osłona elektrody tworzy celę pomiarową, którą można wykręcić w celu ułatwienia czyszczenia; zakres pomiarowy: 0-400 mS/cm; stała K: 0,45 ±0,05cm-1; wyposażony w czujnik temperatury, zakres temperatury: 0-60 °C | W zestawie czujnik konduktometryczny w obudowie plastikowej o następujących parametrach: czujnik zanurzeniowy przeznaczony do pomiaru przewodności lub zasolenia wody czystej, ścieków, cieczy zanieczyszczonych osadami, zawierających oleje, tłuszcze, silne kwasy lub zasady; elektroda metalowa, łatwa w czyszczeniu i odporna na mechaniczne uszkodzenia; osłona elektrody tworzy celę pomiarową, którą można wykręcić w celu ułatwienia czyszczenia; zakres pomiarowy: 0-400 mS/cm; stała K: 0,45 ±0,05cm-1; wyposażony w czujnik temperatury, zakres temperatury: 0-60 °C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 10 | Zasilanie z baterii i zasilacza, zasilacz w zestawie, automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii | Zasilanie z baterii i zasilacza, zasilacz w zestawie, automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 11 | Pomiar temperatury w zakresie -50,0 ÷ 199,9 °C | Pomiar temperatury w zakresie -50,0 ÷ 199,9 °C: ☐ TAK* ☐ NIE* |
| 12 | Pamięć wewnętrzna: 50 wyników | Pamięć wewnętrzna: 50 wyników ☐ TAK* ☐ NIE* |

* Zaznaczyć właściwe [ ☒ ] lub skreślić [ skreślić ] niewłaściwe

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. Producenta sprzętu, modelu/typu sprzętu szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.

Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐ TAK ☐ NIE).

UWAGA: W przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru, Zamawiający dopuszcza wpisanie zakresu / przedziału / minimum / maksimum / wartości granicznych w takim parametrze.

Oświadczam, iż w związku z realizacją niniejszego zadania ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE WYMOGI DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy