| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7a do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat USG (Echo serca)

| L.p. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Podać |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz, pobór mocy nie większy niż 600W | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 12 cali | TAK |  |
|  | Cyfrowy płaski monitor LCD lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość powiększania obrazu diagnostycznego (sektorowego) wraz z informacjami ogólnymi oraz informacjami liczbowymi dotyczącymi nastaw aparatu do wielkości min. 80% powierzchni monitora | TAK |  |
|  | Regulacja panelu sterowania w lewo/prawo w zakresie min 150 stopni | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 260dB | TAK |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 4 000 000 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5 – 18 MHz | TAK |  |
|  | Głębokość skanowania min. 30cm | TAK |  |
|  | Aparat mobilny, waga nie większa niż 90 kg | TAK |  |
|  | Zainstalowane fabrycznie zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie | TAK |  |
|  | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | TAK |  |
|  | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG min. 2 | TAK |  |
|  | Podręczna pamięć powyżej 2100 obrazów (CineLoop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych. | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 30 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min 20 cm | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym lub wysuwanej klawiaturze | TAK |  |
|  | Jednostka centralna - tryby obrazowania |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler ciągły - Doppler kolorowy - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Framerate) w 2D min. 1600 Hz | TAK |  |
|  | Zoom min 8x w obrazach zatrzymanych i w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach oraz LGC min. w 2 strefach | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX lub CW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie | TAK |  |
|  | Korekcja bramki dopplerowskiej ± 85°. | TAK |  |
|  | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach 1-20 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w trybie Dopplera ciągłego dla zerowego kąta korekcji min.16 m/s | TAK |  |
|  | Wybór map koloru kodujących przepływ | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicy liniowej. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych, kardiologii pediatrycznej i badań naczyniowych | TAK |  |
|  | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. | TAK |  |
|  | Protokół badań obciążeniowych StressEcho. Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, do 40 projekcji dla każdego etapu, od 1 do 180 sekund długość akwizycji, | TAK |  |
|  | Algorytm zapewniający automatyczne rozpoznanie projekcji cztero, trzy i dwujamowej oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii lewej komory przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. „speckletracking” wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Automatyczne wykrywanie i umieszczanie konturu z możliwością jego edycji dla fazy ED i ES. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka i prawej komory | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD/ RW wbudowana w aparat pozwalająca na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
|  | Konfiguracja systemu Allerad w module Chazon ( RIS) do współpracy z aparatem USG (komunikaty DICOM Worklist) | TAK |  |
|  | Konfiguracja systemu Allerad w module ExPACS do współpracy z aparatem USG ( komunikaty DICOM Store, Dicom Send ) | TAK |  |
|  | Testy poprawności komunikacji DICOM pomiędzy aparatem USG, a systemem Allerad w module Chazon | TAK |  |
|  | Opis badań wykonywanych w pracowni dla USG realizowane będą w systemie AlleRad w module Chazon | TAK |  |
|  | W ramach przeprowadzonej integracji po stronie systemu Allerad obsługiwane będą komunikaty DICOM Worklist ( listy roboczej DICOM), przyjmowane obrazy w komunikacie DICOM Store z aparatów USG ( muszą zabierać tagi m.in.: data wykonania, imię, nazwisko, pesel, ID badania). | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica sektorowa typu „phasedarray” do wyboru z zakresu min 1,5 – 4,5 MHz: - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 80 elementów - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu „phasedarray” o zakresie częstotliwości min. 3 – 7 MHz: - ilość elementów min. 90 - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica liniowa z zakresem częstotliwości min 3 -11 MHz Minimum 190 elementów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - szerokość pola skanowania max 40mm - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa ozakresie częstotliwości min. 1 – 4 MHz: szt 2. Z możliwość podłączania do urządzenia mobilnego typu tablet. Tryb obrazowania 2D, M-mode, Doppler kolorowy, Doppler spektralny - 2D - M-Mode - Doppler pulsacyjny - Doppler kolorowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowania na dzień składania oferty |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 3,5-6,5 MHz ilość elementów min. 2500 elementów dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie min 180˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica liniowa, wysokoczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości min. Od 3 – 18 MHz (+/- 1 MHz) - ilość elementów min. 1900 - szerokość czoła min. 4,5 cm | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 1,5-4,5 MHz - ilość elementów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresiemin 180˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa 2D do badań kardiologicznych neonatologicznych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 12,0 MHz. ilość elementów min. 90 obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Narzędzie dokonujące automatycznie pomiaru krzywych efektu Dopplera w zastawkach mitralnych, trójdzielnych, aortalnych i pnia płucnego oraz pomiaru Auto 2D na potrzeby pomiarów długości, w tym IVSD, LVID, LVPW, LVOT, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu HOCKEY zakresie częstotliwości min. 7,0-15,0 MHz, liczba elementów min 190. Szerokość skanu max. 26 mm | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji. | TAK |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) dostępne na matrycowej głowicy TEE. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie obrazowania min. 90°x90° | TAK |  |
|  | Aplikacja do pomiarów pola powierzchni, obwodu i minimalnej/maksymalnej osi ujścia/strefy docelowej uszka lewego przedsionka na podstawie zestawu danych 3D pozyskiwanych głowicą przezprzełykową | TAK |  |
|  | Pozostałe parametry |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez min 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Producenta na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację Producenta na sprzedaż na terenie Polski | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Integracja aparatu z systemem szpitalnym PACS na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące (karta gwarancyjna przy dostawie). | TAK/podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego | TAK |  |
|  | Bezpłatny montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE; | TAK |  |

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:...............................................................