# Załącznik Nr 1 A do SWZ
# Pakiet Nr 1
## Zestaw do zabiegów koronarografii

Lp.	Nazwa towaru	Ilość,	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Prowadniki do koronarografii	3000 szt.
2.	Koszulki (Introducery) udowe / dł. 11 cm i 23 cm, w tym 20% długich	200 szt.
3.	Koszulki (Introducery) promieniowe / z atraumatyczną igłą i prowadnikiem 0,021”	3000 szt.
4.	Koszulki (Introducery) promieniowe hydrofilne	40 szt
5.	Koszulki duże 12,14,16 F	10 szt
6.	Y – Connector z zastawką ruchomą	3000 szt.
7.	Torquer	100 szt.
8.	Rampy trójdrożne	3000 sztuk
	RAZEM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt 1:
- długości 150 cm, 200 cm, 260 cm – wymagane
- różne dł. miękkich końcówek zakończonych w kształcie litery „J” oraz proste – wymagane
- doskonałe przeniesienie obrotu – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dobrze widoczny w skopii, giętki – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prowadnik pokryty teflonem – wymagane

dotyczy punkt 2:
- zbrojone, atraumatyczne – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- szczelna zastawka zapewniająca optymalną hemostazę – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski opór wprowadzania cewnika - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
dotyczy punkt 3:
- dostępne średnice 3,4,5,6,7 F (w rozmiarach 5F-7F możliwość produkcji rozmiarów co 0,5F) – wymagane
- zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagalne
- teleskopowy układ rozszerzający – wymagalne
- miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane
- długości 7,11,23 cm – wymagane
- dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane

dotyczy punkt 4:
- dostępne średnice 5,6,7 F – wymagalne
- długość introduktora 11 cm – wymagalne
- dostępne dwie krzywizny: prosta i J (45 stopni) – wymagane
- zastawka hemostatyczna i ramię boczne elastyczne zakończone kranikiem – wymagane
- teleskopowy układ rozszerzający – wymagane
- miękka część dystalna, sztywna proksymalna – wymagane

dotyczy punkt 6
- światło wewnętrzne zastawki min. 8F – gdy większe 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych – wymagane

dotyczy punkt 7
- torquer przeznaczony do prowadników o średnicy od 0,014 do 0,038 cala – wymagane
- torquer z zakręcanym mechanizmem montażu na prowadniku – wymagalne

dotyczy punkt 8
- rampy trójkranikowe – wymagalne
- możliwość płynnego ustawienia zaworów – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Wysokociśnieniowe 1000 psi wymagane, gdy większe – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Z adaptorem rotacyjnym – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Pakiet Nr 2
# ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Elektrody do czasowej stymulacji serca zagięte.	100 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Dobrze widoczne w skopii – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Łatwo sterowalne – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Pakiet Nr 3
# CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE DO KORONAROGRAFII
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewniki diagnostyczne do koronarografii	6000 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Długości cewnika 100, 110, 125cm-10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.
- Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości-10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika
- Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka

# Pakiet Nr 4
# CEWNIKI PROWADZĄCE DO PCI TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewniki prowadzące do koronaroplastyki	3000 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
Cewniki prowadzące standardowe
- duża średnica wewnętrzna – 0,058”-5F; 0,071”-6F; 0,081”-7F; 0,090”–8F - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika łącznie z końcówką
- miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,
- stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości 55, 90 110 cm dla cewników 6F i 7F
- pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami - wymagalne

# Pakiet Nr 5
## PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE DO PCI
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Prowadniki do krętych zmian	1000 szt.
2	Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tetnic wieńcowych	300 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy pkt 1:
- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L - wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- dystalna część prowadnika złożona z oplotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g – wymagane
- długość prowadników 190 cm i 300 cm – wymagane
- dostępne końcówki proste z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J - wymagane
- końcówka cieniujaca 3 cm - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- pokrycie hydrofilne na oplocie - wymagalne

dotyczy pkt 2:
- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L – wymagane
- prowadnik z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1,0g,– wymagane
- dystalna część prowadnika złożona z oplotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem - wymagane
- dostępne prowadniki taperowane o długości 190 cm – 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówki proste i J - wymagane

# Pakiet Nr 6
## PROWADNIKI DO ZABIEGÓW ANGIOPLASTYKI
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Prowadniki do angioplastyki wieńcowej	1500 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnica 0,014” - wymagalne
- hydrofilna powłoka zewnętrzna – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- elastyczna końcówka, gładka przechodząca do części dystalnych naczynia – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- umożliwiające przejście zmiany zwężającej oraz rekanalizację zamkniętego naczynia – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna długość 190 cm i 300 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki z rdzeniem stalowym i stopowym – wymagane
- końcówka prosta i „J” widocznym w skopii na dystalnych 3 cm- wymagalne
- dostępne prowadniki ze złotym markerem widocznym w skopii - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępna wersja sztywniejsza do udrożnień ( TIP load od 2,7 g do 13,9 g) oraz wersja ze wzmocnioną warstwą hydrofilną- wymagalne

Pakiet Nr 7
CEWNIKI BALONOWE DO KRĘTYCH ZMIAN
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewniki balonowe do krętych zmian	1000 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długości balonów w zakresie od 10 mm do 30mm – wymagalne, gdy mniejsze – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- niski profil zewnętrzny balonu – max. 0,026” dla balonów o śr 3,0mm -5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- średnice balonów od 1,2 mm do 5,0 mm- wymagalne
- powłoka hydrofilna odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP co najmniej 14 ATM dla balonów o śr 2,5mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o min. 6% - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne w ramach pakietu 20% ilości cewniki balonowe w systemie OTW i typu NC – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Pakiet Nr 8
# CEWNIKI BALONOWE TYPU SC, do krętych i zwapniałych zmian i TYP NC
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej	400 szt.
2.	Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej do krętych, zwapniałych zmian	200 szt.
3.	Cewniki balonowe do angioplastyki wieńcowej typu non-compliant	700 szt
	RAZEM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt nr 1
- profil balonu  0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) - wymagalne
- dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera
- profil wejścia końcówki balonu 0,016” - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm - wymagalne
- wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm w tym długość 10 mm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach
- niski profil zewnętrzny balonu, dla średnicy 3,0 mm wynosi 0,024” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr 2

- profil balonu 0,020” przy średnicy 1,25mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dla balonu o średnicy 1,25mm obecność jednego markera
- profil wejścia końcówki balonu 0,016” -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dla wersji OTW przedłużona do 152 cm długość szaftu
- oferowane długości od 6,0 do 20,0 mm w tym długość 10 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr 3
- typ: non-compliant - wymagalne
- średnice balonu zwiększająca się co 0,25(mm) w zakresie średnic 2,0 mm-4,0mm ; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm
- różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm - wymagalne
- niski profil wejścia 0,015” – 25 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5 oraz 5,00 mm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Pakiet Nr 9
## Zestaw do przeprowadzenia zabiegów angioplastyki wieńcowej
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym uwalniający sirolimus	800 szt.
2	Cewniki balonowe niepodatne NC do doprężeń	200 sztuk
	RAZEM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt 1
- biodegradowalny polimer z innowacyjną powłoką zapewniający płynne i kontrolowane dostarczanie leku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zalecany do wszystkich typów zmian naczyniowych– 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- łatwość przechodzenia przez ciasne i kręte zmiany – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości 10,12,15,18,22,25,29,34,40 mm – wymagane,
- średnica stentu 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagane
- profil przejścia max 0,035” - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt 2
- ciśnienie nominalne 12 atm – wymagalne
- długości 8,10,12,15,18,20,25 mm - wymagalne
- średnice 2,0;2,25;2,5;2,75;3,0;3,25;3,5;3,75;4,0;4,5;5,0 – wymagalne
- RBP 20 ATM lub większe – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

#
# Pakiet Nr 10
# STENT PLATYNOWO – CHROMOWY Z POKRYTY POWŁOKĄ, UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Stent platynowo – chromowy / z pokryty powłoką, uwalniający everolimus z biodegradowalnego polimeru	600 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnice 2.25 -4.00 mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00)
- długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm
- pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego- wymagane
- profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
  o 2.25 do 2.75;
  o 2.50-2.75 do 3.50;
  o 3.00-3.50 do 4.25;
  o 4.00 do 5.75;

# Pakiet Nr 11
# CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM (Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (sirolimus lub pochodne) z biodegradowalnym polimerem	500 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długość systemu doprowadzającego więcej niż 141 cm- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- profil przejścia nie więcej niż 0,039 cala dla stentu 3,0 mm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości w zakresie od 8 do 48 mm – wymagalne
- średnica od 2,25 mm (lub mniej) – 4,0 mm (lub więcej) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 μm - wymagalne
- budowa stentu hybrydowa ( komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów stentów - wymagalne

# Pakiet Nr 12
# Inflatory wysokociśnieniowe
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Inflatory wysokociśnieniowe	3000 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- zakres ciśnień 0-25 Atm – gdy więcej 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- tarcza manometru umożliwiająca łatwą obserwację w zacienionych pomieszczeniach – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dren wysokociśnieniowy min. 27 cm z kranikiem trójdrożnym – gdy dłuższy 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

#
# Pakiet Nr 13
URZĄDZENIE DO ODSYSANIA SKRZEPLIN Z NACZYŃ WIEŃCOWYCH
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Urządzenie do odsysania skrzeplin z naczyń wieńcowych w systemie Rx	160 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F i 7 F – wymagane
- kompatybilne z prowadnikiem 0,014” – wymagane
- powierzchnia ekstrakcji-shaft dystalny 0,947 mm2; shaft proksymany 1,040 mm2 - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika > lub = 140 cm - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie dwie strzykawki 30 cc z blokadą , mandryl usztywniający, kranik jednokierunkowy oraz przedłużacz - wymagane
#
# Pakiet Nr 14
ZESTAW MONITORUJĄCY Z JEDNORAZOWYM PRZETWORNIKIEM
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Zestaw monitorujący z jednorazowym przetwornikiem	600 / sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- test umożliwiający krwawy pomiar ciśnień w trakcie zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca – 40% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- wymagany zestaw kabli do podłączenia, kompatybilny z posiadanym urządzeniem (Philips Xper Flex Cardio FC 2010) oraz płytką mocującą przetwornik (2 sztuki) do stojaka

# Pakiet Nr 15
STENT-GRAFT WIEŃCOWY
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Stent-Graft wieńcowy	15 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres średnic: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- zakres długości: 15; 20; 26 mm – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)
- Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) – 10% (TAK/NIE) (należy wykreślić !)

#
# Pakiet Nr 16
PĘTLE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z TĘTNIC
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Pętle do usuwania ciał obcych z tętnic	4 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- możliwość usuwania ciał obcych z naczyń o średnicy od 3,0 – 3,5 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w zestawie: koszulka naczyniowa, łącznik, torquer – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Pakiet Nr 17
ZESTAW DO CTO
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Mikrocewnik	15 szt.
2.	Mikrocewnik do CTO rotacyjny	15 szt
3.	Prowadnik dedykowany do otwierania przewlekłych zamknięć z dostępu retro i eksternalizacji	30 szt.
RAZEM:

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt nr 1
- mikrocewnik dostępny w długościach 135 cm – gdy dłuższy 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- mikrocewnik z miękką atraumatyczna i taperowaną końcówką – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopii- 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
dotyczy punkt nr 2
- mikrocewnik z atraumatyczną i tapoerowana końcówką- 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- posiada taperowany szaft o średnicy zewnętrznej w odcinku proksymalnym min 2,8 F i w odcinku dystalnym 2,6 F oraz tip o średnicy zewnętrznej 1,3 F-wymagane
- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych min 60 cm- wymagane

- dotyczy punkt nr 3
- średnice prowadników 0,014'' i 0,010'' – wymagane
- długości prowadników 190 cm, 300 cm, 330 cm - wymagane

# Pakiet Nr 18
PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE MIĘKKIE
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Przewody wysokociśnieniowe miękkie	3000 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- przeźroczyste – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość min 120 cm – wymagane
- ruchoma końcówka typu Luer lock męska – wymagane
- przewód wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką automatyczną Illumena, wkłady o poj. 150 ml Mallinckrodt

# Pakiet Nr 19
BALONY POKRYTE LEKIEM ANTYMITOTYCZNYM W MIESZANCE ZE ŚRODKIEM SYNTETYCZNYM
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Balony pokryte lekiem antymitotycznym w mieszance ze środkiem syntetycznym	120 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitakselu i jopromidu- wymagalne
- Długościach 10-40 mm (minimum 7 długości) – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnica 2,0-4,0 mm (minimum 7 średnic) – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP 14 atm, ciśnienie nominalne 6 atm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Profil wejścia do zmiany ≤ 0,016” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

#
# Pakiet Nr 20
Zestaw do forsowania trudnych i zwapniałych zmian
Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Prowadniki hydrofilne do koronarografii	30 szt.
2.	Prowadnik do angioplastyki wieńcowej	200 szt.
3.	Cewnik balonowy SC do forsowania trudnych zmian	400 szt.
4.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC	400 szt.
5.	Stent CO-CR uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru, 1 m. DAPT	200 szt.
6.	Opaska hemostatyczna do tętnicy promieniowej	2500 szt.
7.	ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI	250 szt.
8.	Mikrocewnik jednoświatłowy	50 szt.
9.	Mikrocewnik dwuświatłowy	6 szt.
10.	Koszula prowadzaca, z markerem, zbrojona o dlugosci 45,65, 90 cm	30 szt
	Razem komplet

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt nr 1
- różne dł. 150 - 260cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- różne dł. miękkich końcówek (7 - 22cm) zakończonych w kształcie litery „J” – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- odpowiednie pokrycie prowadnika ułatwiające wprowadzenie – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą sterowność – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr.2

0,014”
- Długość 180cm
- Dostępny przedłużacz o dł. 150cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne sztywności 0,6g; 1g; 3,6g - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Wszystkie prowadnik z końcówką kształtowalną, z dystalnym rdzeniem nitinolowym na 40cm. Kształtowalny nitinolowy tip na 10 mm z oplotem. -20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Dotyczy punkt nr 3

- Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych o wzmocnionym szafcie
- Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm
- Długość użytkowa 145 cm
- Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt nr 4

- Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC
- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F
- Bardzo krótkie i zaokrąglone ramiona balonu ułatwiające pozycjonowanie podczas doprężania stentu w technice POT ( ≤3mm )- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości 6, 8,12,15,20,25,30mm – 5% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Niski profil wejścia ≤0,43mm - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm)

Dotyczy punkt nr.5
- Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube”- wymagalne
- Grubość ściany stentu 80µm- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Ciśnienie nominalne ≥9 atm
- Rated burst pressure ≥ 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm
- Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5Fr dla wszystkich rozmiarów
- Możliwość skrócenia DAPT do 1 miesiąca - wymagalne

Dotyczy punkt nr.6
- Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu
- Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy
- Część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia z widocznym markerem
- Szerokość opaski min. 1,9 cm; - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne 2 długości opaski 24-29 cm; -10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku poprzez dopompowanie lub odessanie powietrza – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Dotyczy nr.7
- Koszulka przeznaczona do zabiegów typu ad hoc PCI i do drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych
- Dostępne średnice 5Fr – kompatybilne z cewnikiem 6Fr – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice 4Fr – kompatybilne z cewnikiem 5Fr- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne średnice 6Fr – kompatybilne z cewnikiem 7Fr - wymagalne
- Dostępne długości 10 i 16 cm
- Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025”
- Długość prowadnika 45cm
- Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie

Dotyczy nr.8
- Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
- Średnica dystalna 0,018”
- Średnica proksymalna nie większa 0,021”
- Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie)- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Zbrojenie na całej długości- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Dostępne długości 130/150cm – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Dotyczy nr 9
- Wielofunkcyjny dwu kanałowy (RX/OTW) mikrocewnik do skomplikowanych zabiegów PTCA
- Kompatybilny z prowadnikiem maks. 0,014”
- Minimalna średnica wewnęrzna cewnika prowadzącego 0,056”
- Średnica szaftu dystalnie ≥ 2,2Fr / proksymalnie ≤ 3,2Fr – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Miękka, atraumatyczna końcówka o profilu 0,017”, z dwoma markerami pozycjonującymi dystalne ujście prowadników. - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- 1 mm marker dystalny dla kanało OTW
- 0,5 mm marker dla kanału RX
- Ujście kanału RX w odległości 21cm od końcówki dystalnej
- Długość robocza 140 cm

dotyczy nr 10
•	koszulka do diagnostycznych i interwencyjnych zabiegów o długości 45, 65, 90 cm- wymagalne
•	dostępne średnice 5, 6, 7 lub 8Fr - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
•	kompatybilna z prowadnikiem 0,038”
•	duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr
•	zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu
•	cała koszulka dobrze widoczna pod skopią- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

#
# Pakiet Nr 21
ZESTAW DO ROTABLACJI WIEŃCOWEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Jednorazowy łącznik z załadowanym wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą RotaPro	50 sztuk
2.	Jednorazowe wiertła na potrzeby wymiany do rotablacji kompatybilne z konsolą RotaPro	5 sztuk
3.	Prowadnik	50 sztuk
4.	Konsola elektroniczna ROTAPro – użyczenie na czas trwania umowy	1 sztuka
	Razem komplet

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- Srednice wierteł od 1,25mm; 1.50mm; 1.75 mm; 2.00mm; 2.15mm; 2.25mm; 2.38mm; 2.50mm – wymagane
- Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support".– wymagane
- Konsola elektroniczna - wymagane
- - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 180 tyś. na minutę – 40% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
- - czytelny panel sterowania
- - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku

#
# Pakiet Nr 22
BALONY DO KONTRAPULSACJI
Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Balony do kontrapulsacji	20 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- trzy różne wielkości balonu – 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- balon kompatybilny z koszulką 7,5 F - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika max. 730 mm
- Cewnik zbrojony oplotem stalowym dla 30cc i 40cc - 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

# Pakiet Nr 23
STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA JEDNOJAMOWE

Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Stymulator jednojamowy SSIR	60 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowo - komorowa	60 sztuk
3.	Introducer 7 – 11 F	60 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

#
# Pakiet Nr 24
STYMULATORY DO STAŁEJ STYMULACJI SERCA DWUJAMOWE
Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Stymulator dwujamowy DDDR	220 sztuk
2.	Elektroda przedsionkowa	220 / sztuk
3.	Elektroda komorowa	220 sztuk
4.	Introducer 7 – 11 F	440 sztuk
Razem (komplet):

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

#
# Pakiet Nr 25
KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY ICD
Lp.	Nazwa towaru	Ilość w szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Kardiowerter-defibrylator / jednojamowy	60 sztuk
2.	Kardiowerter-defibrylator dwujamowy	60 sztuk
3.	Elektroda komorowa	120 sztuk
4.	Elektroda przedsionkowa	60 sztuk
5.	Introducer 7 – 11 F	120 sztuk
Razem:

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

#
# Pakiet Nr 26
## ZESTAW NAPRAWCZY DO ROZRUSZNIKA
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Kluczyk do rozrusznika	40 szt.
2.	Kluczyk do elektrody czynnej	40 szt.
3.	Zestaw prowadnic	50 szt.
4.	Zatyczki IS1	20 sztuk
5.	Zatyczki DF1	20 sztuk
RAZEM:

#
# Pakiet Nr 27
## KARDIOWERTER-DFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY 35J Z ZESTAWEM
## DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ I KOMPLETEM ELEKTROD
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący 35j z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod	50 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

#
# Pakiet Nr 28
STYMULATOR CRT-P Z KOMPLETEM ELEKTROD I ZESTAWEM DO WPROWADZANIA ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Stymulator CRT-P z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej	10 sztuk

Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

Pakiet Nr 29
CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO DO PCI TĘTNIC WIEŃCOWYCH I POMOSTÓW AORTALNO-WIEŃCOWYCH
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewnik przedłużający do cewnika prowadzacego do PCI tętnic wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych	40 sztuk

Ocena jakości oferowanych przedmiotów
- Długość robocza 150cm
- długość części wspierającej – 25cm
- długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Platynowo-irydowe znaczniki cieniujące- 2mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx
- znaczniki pozycjonujące 95 – 105 cm od dystalnego końca cewnika
- Średnice dostępne 5F; 5,5F; 6F; 7F;8F
- Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem
- Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, bez powlekania hydrofilnego,silikonowany dla lepszego podparcia w układzie - wymagalne
# Pakiet Nr 30
EWNIK BALONOWY DO WALWULOPLASTYKI AORTALNEJ
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewnik balonowy do walwuloplastyki aortalnej	3 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- długość balonu 40-60 cm– 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długość cewnika 110 cm - 15 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice balonu 15 18 20 23 25 28 30 35 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - 0,038” – wymagane
- ciśnienie rozprężania do 6 Atm – wymagane

# Pakiet Nr 31
SONDA DO BADAŃ IVUS HD WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI MIKROCEWNIK FFR WRAZ Z UŻYCZENIEM KONSOLI
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Sonda do badań IVUS HD wraz z użyczeniem konsoli	150 sztuk
2.	Mikrocewnik FFR wraz użyczeniem konsoli	400 sztuk
	RAZEM

Dotyczy punktu nr1:
- częstotliwości opcjonalne 40 i 60 MHz	- wymagane
- głowica mechaniczna - wymagane
- czas trwania impulsu (usec) – 0,034	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm	- 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s - wymagane
- maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm- wymagane
- separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm- wymagane

Dotyczy punktu nr 2
- długość całkowita 335 cm
- długość robocza 150 cm
- trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej
- cewnik posiada port RX
- trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego
- profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- marker położony jest 3 mm od końca dystalnego
- trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego
- W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową -wymagane
- Cewnik współpracujący z konsolą RXi

# Pakiet Nr 32
Stenty wieńcowe powlekane lekiem
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem everolimus	500
2.	Stenty wieńcowe konaltowo-chromowe pokrywane lekiem evorolimus do bardzo długich zmian	250
	RAZEM

Dotyczy punkt nr 1
• stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)
• crossing profile 0,039” dla średnic 2.0 – 3.0 mm.- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• długość systemu doprowadzającego 145 cm
• przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm- wymagalne
• długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic
• dostępna długość 48mm (dostępna przynajmniej dla 3 średnic) – 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm

Dotyczy punkt nr 2
• stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus)
• długość systemu doprowadzającego 145 cm
• przedział średnic: 2,0–4,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0) – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• wymagane długości dla średnicy 3,0 mm: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm – 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
• ciśnienie nominalne max. 11 Atm
• RBP: 18 atm

#
# Pakiet Nr 33
# Zestaw do mechanicznego wsparcia lewej komory serca przy zabiegach wysokiego ryzyka
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Zestaw do mechanicznego pulsacyjnego wsparcia lewej komory serca przy zabiegach wysokiego ryzyka	10 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
-Cewnik dedykowany do lewej komory serca po wprowadzeniu przez tętnice udową - wymagalne
-Zwiększenie rzutu lewej komory serca do 2 litrów/minute, wzmocnienie perfuzji - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-Poziom hemolizy: fHb < 10 mmol/L - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-Światło wewnętrzne cewnika 17 Fr
-Zintegrowana dwukierunkowa zastawka w dystalnej części cewnika 73 mm od końcówki
-Końcówka aspiracyjna w dystalnej części cewnika
-W zestawie z cewnikiem znajduje się pompa membranowa, kompatybilna koszulka wprowadzająca, konektor do konsoli IABP - wymagalne
# Pakiet Nr 34
# Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący	30 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- długości 6-15mm (6, 10, 15)
- ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm
- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.020” dla wszystkich rozmiarów - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm - wymagane

#
# Pakiet Nr 35
# Okluder naczyniowy
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Okluder naczyniowy	50 szt.

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- okluder naczyniowy dostępny w średnicach: 5F, 6F, 7F, 8F - wymagalne
- w pierwszej fazie zamykania powoduje hemostazę mechaniczną za pomocą balonu wewnątrz naczynia - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- w drugiej fazie następuje uwolnienie substancji hemostatycznej PGA (glikol polietylenowy) pozanaczyniowo - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- substancja hemostatyczna jest dwuwarstwowa i składa się z warstwy adhezyjnej i gąbki hemostaycznej - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz naczynia - wymagalne
- absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
# Pakiet Nr 36
# CEWNIK ASPIRACYJNY WRAZ Z SEPARATOREM DO ZABIEGÓW TROMBEKTOMII ASPIRACYJNEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1	Cewnik aspiracyjny	25 sztuk
2	Separator	25 sztuk
3	Zbiornik (kompatybilny z pompą)	25 sztuk
4	Pompa – bezpłatne użyczenie na cały okres okres obowiązywania umowy	1	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Razem

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt 1:
-Długości 85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków – 8F; - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach w zestawie przewody wysokoprzepływowe

dotyczy punkt 2:
-separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię
-kompatybilne z cewnikami typu CAT8 - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt 3:
-kalibrowany, przezroczysty zbiornik,
-kompatybilny z pompą aspiracyjną,
-objętość min.1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym

dotyczy punk 4:
Bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji -29 inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji

#
# Pakiet Nr 37
# Zestaw do zabiegów na naczyniach wieńcowych o dużej średnicy
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1	Cewniki balonowe niepodatne NC do doprężeń	400 sztuk
2.	Stent platynowo – chromowy / uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji	200 sztuk
3.	Stent platynowo – chromowy / uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji z możliwością dużych przeprężeń	100 sztuk
	RAZEM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
dotyczy punkt 1
-średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) - wymagalne
-długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6,8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)
-profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3% - 20 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

dotyczy punkt 2
-średnice 2.25 - 5.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-długości 8-48mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48mm) z pominięciem rozmiarów: 4.50 i 5.00 x 8mm, 4.50 i 5.00 x38mm oraz 2.25, 4.50 i 5.00 x 48mm
-stop platynowo-chromowy (PtCr) – wymagalne
-pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego - wymagalne
-profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-profil stentu z balonem dla średnicy 2.5 mm max. 0.038” (0,98 mm),
-profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.040” (1,03 mm),
-duża siła radialna min. 0.27 N/mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.27mm) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury – wymagalne
o 2.25-2.75 do 3.50;
o 3.00-3.50 do 4.25;
o 4.00-5.00 do 5.75;

dotyczy punkt 3
-średnice 3.50 - 5.00mm (3.50, 4.00, 4.50, 5.00) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 mm) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-stop platynowo-chromowy (PtCr) – wymagalne
-pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z polimeru biodegradowalnego – wymagalne
-profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów
-profil stentu z balonem dla średnicy 3.5 mm max. 0.049” (1,24 mm) - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-recoil max. 1%
-duża siła radialna min. 0.38 N/mm dla średnicy 3,50 mm - 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
-możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 7% dla wszystkich rozmiarów
-możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 3.50-5.00 do 6.00 - wymagalne

#
# Pakiet Nr 38
# CEWNIKI INFUZYJNE DO TROMBOLIZY
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1	Cewniki infuzyjne do trombolizy	20 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- cewnik wewnątrznaczyniowy z otworami bocznymi lub nacięciami do podawania leków fibrynolitycznych rozszerzającymi się pod wpływem ciśnienia,
- prowadnik wyposażany w kulkę okludujący kanał,
- konektor z „zatyczką” zapobiegającą wysunięciu prowadnika okludującego
- cewnik wewnątrznaczyniowy o długości 45 [cm] +/- 10 [cm] 90 [cm] +/- 10 [cm] i 135 [cm] +/- 10 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik posiadający min.2 znaczniki radiocieniujące ułatwiające umieszczenie – 10 % (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne średnice cewnika: 4F lub 5F z nacięciami bocznymi na długości 5, 10, 20, 50cm;do 50 [cm] - 15% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- cewnik zapewniający jednostajną dystrybucję leku- wymagalne

#
# Pakiet Nr 39
# KONEKTOR PODWÓJNY DO ZABIEGU ANGIOPLASTYKI Y-CONNECTOR
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1	KONEKTOR PODWÓJNY DO ZABIEGU ANGIOPLASTYKI	300 sztuk

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
- przeznaczony do wszystkich technik interwencyjnych
- światło wewnętrzne zastawki 9,5F- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- adapter rotacyjny i zastawka Touhy Borst- wymagalne
- wykonany z przeźroczystego materiału umożliwiającego kontrolę wizualną- 20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Pakiet nr 40
Zestaw do przeprowadzania zabiegów krioablacji
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1	Elektroda do krioablacji punktowej / kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego ablatorem	10
2	Elektroda do krioablacji balonowej / kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego ablatorem	150
3	Elektroda do mapowania żył płucnych współpracująca z cewnikiem do krioablacji balonowej / Dostępne średnice pętli, min. 15 oraz 20 mm / Średnica elektrody 3,3 F	150
4	Przewód elektryczny do elektrody krioablacyjnej / Przewód elektryczny do ww. elektrody punktowej / Przewód sterylny	10
5	Przewód gazowy do elektrody krioablacyjnej / Przewód gazowy do ww. elektrody punktowej / Przewód sterylny	160
6	Koszulka sterowalna do wprowadzania elektrody ablacyjnej / Średnica wewnętrzna koszulki : 12F / Dołączony rozszerzacz ułatwiający wprowadzenie koszulki do naczyń krwionośnych / Maksymalny kąt odchylenia, min. 135 stopni / Znacznik nieprzepuszczalny promieni RTG zapewniający widoczność w fluoroskopii	150
7	Kabel połączeniowy do elektrody diagnostycznej / Długość, min. 1.90 metra	3
8	Dzierżawa kriokonsoli wraz z butlami z gazem w systemie sesyjnym (w kolumnie cena jedn. netto Zamawiający wymaga podania kwoty dzierżawy z jedną sesje)	48 sesji
9	Dzierżawa mobilnego systemu elektrofizjologicznego w systemie sesyjnym (w kolumnie cena jedn. netto Zamawiający wymaga podania kwoty dzierżawy z jedną sesje)	48 sesji
	RAZEM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:
Poz. 1:
- dostępne średnice, min. 7F oraz 9F- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości elektrod, min. 90 oraz 108 cm
- dostępne krzywizny, min. 49, 55, 60, 66 mm

Poz. 2:
- dostępne średnice rozprężonego balonu, min.23 oraz 28 mm-10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Odchylenie dwukierunkowe 45 stopni-20% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
- Czujnik temperatury monitorujący temperaturę środka chłodzącego

Pakiet nr 41
Zestaw do przeprowadzania zabiegów ablacji przy udziale systemu Carto 3D
Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Elektroda ablacyjna, z chłodzeniem cieczą i czujnikiem oraz wektorem siły nacisku. Długość 115 cm, średnica 8 Fr, Liczba biegunów (elektrod) – 4(+2). Czujnik temperatury. Regulowane zgięcie końcówki. Biegun ablacyjny 3,5mm. Do wyboru jedno- lub dwukierunkowa.	140
2.	Kabel łączący do elektrody ablacyjnej	5
3.	Zestaw elektrod referencyjnych do systemu elektroanatomicznego 3D	160
4.	Dren do pompy irygacyjnej	180
5.	Wielopolowa elektroda mapująca. Funkcja automatycznej identyfikacji przez system elektroanatomiczny 3D , 5 –cio ramienna.	80
6.	Kabel łączący do elektrody diagnostycznej wielopolowej	5
7.	Łącznik do elektrody diagnostycznej wielopolowej	2
8.	Kabel łączący system elektroanatomiczny z generatorem	2
9.	Elektroda okrężna 10 lub 20 polowa o średnicy 7F oraz o stałym lub zmiennym rozmiarze pętli 15-25mm.	80
10.	Koszulka 2-kierunkowa z możliwością wizualizacji w systemie 3D w trakcie zabiegu, średnica wewnętrzna 8,5F,	50
11.	Kabel łączący do koszulki sterowalnej	2
12.	Elektroda ablacyjna,nienawigacyjna, biegun ablacyjny 4 mm, długość 115 cm, dwukierunkowa , średnica 7F	30
13.	Kabel łączący do elektrody ablacyjnej nienawigacyjnej	2
14.	Igła transseptalna , 2 długości oraz 3 krzywizny do wyboru	50
15.	Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D wraz z generatorem prądu i pompą irygacyjną; charakterystyka w załączniku do 3D (w kolumnie cena jedn. netto Zamawiający wymaga podania kwoty dzierżawy z jeden miesiąc)	24 miesiące
	RAZEM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

Poz. 1 - możliwość wizualizacji shaftu elektrody na systemie 3D- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
Poz. 5 - Elektroda 20(+2) -polowa, średnica 7F z czujnikiem magnetycznym, dwie krzywizny do wyboru, długość 115 cm. - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
Poz. 9 - Posiadająca zdolność automatycznego rozpoznania przez system elektroanatomiczny-10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
Poz. 10 - Krzywizny: 17mm, 22mm, 50mm, długość użytkowa : 71cm ­ 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)
Oraz:
Ocena jakości zgodnie z wykazem parametrów wymaganych i ocenianych (Załącznik Nr 1B do SIWZ)

Pakiet nr 42
Zestaw do przeprowadzania zabiegów ablacji klasycznej
Lp	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy/ Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1.	Igły do punkcji transseptalnej: dostepne 3różne krzywizny BRK, BRK1,BRK2 dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm igła wykonana w całości ze stali dostępne igły extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody	180
2.	Koszulki transseptalne	100
3.	Koszulki transseptalne sterowalne	80
4.	Elektrody diagnostyczne 10 polowe sterowalne	250
5.	Elektrody diagnostyczne 4 pierścieniowe o stałej krzywiznie	400
6.	Kable łączące do elektrod z pozycji 4 i 5	10
7.	Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF	150
8.	Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne: 4 lub 8 mm, średnica 6F i 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, miminum 3 różne mechanizmy sterowania, długość elektrody minimum 110cm	20
9.	Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe: 4mm, średnica 8F, odległość między pierścieniami 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny	20
10.	Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza	100
11.	Kable łączące do elektrod z pozycji 8 i 9	10
12.	Dzierżawa generatora prądu RF oraz pompy chłodzącej do zabiegów ablacji (w kolumnie cena jedn. netto Zamawiający wymaga podania kwoty dzierżawy z jeden miesiąc)	24 miesiące
13.	Dzierżawa systemu do pomiaru temperatury w przełyku podczas ablacji przezskórnej (w kolumnie cena jedn. netto Zamawiający wymaga podania kwoty dzierżawy z jeden miesiąc)	24 miesiące
14.	Sonda do mierzenia temperatury w przełyku w trakcie zabiegu; kompatybilna z dzierżawionym urządzeniem pomiarowym; końcówka atraumatyczna i widoczna w skopi RTG	100
	Razem

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

Poz. 2:
-dostępne 3 średnice: 8 F ; 8, 5 F i 10 F
- 2 różne długości 63, 81 cm
- dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP
- dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4
 - w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Poz. 3:
- dwukierunkowa, asymetryczna
- w zestawie z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem.
- Średnica 8,5 F
- dostępna długość: 71 cm
- dostępne 3 krzywizny : mała, średnia, duża
- dostępna koszulka sterowalna epikardialna, dł 40 cm- 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Poz. 4
- średnice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F
- dostępne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra lrg curl
- dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2
- długość elektrody 110 lub 115 cm
- dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne
- dostępne 2 różne mechanizmy sterowania - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)

Poz. 5
- 3 średnice do wyboru :4F , 5F, 6F
- 7 różnych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DA0-1, JSN, JSN-1,CRD, CRD-1, CRD-2,
- 4 w różne rozstawy elektrod : 2-2-2, 2–5–2 , 5-5-5, 10-10-10 mm
- długość elektrody 120 cm
- bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego - 10% (TAK/NIE)* (należy wykreślić !)