Nr postępowania: 445/2024/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa analizatora składu mleka, płynnych produktów mlecznych i produktów pochodzenia roślinnego dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Analizator składu mleka, płynnych produktów mlecznych i produktów pochodzenia roślinnego oraz kompatybilna aplikacja Specyfikacja: Szybkość analiz; 120 próbek/godzine. Technologia IR; FTIR - para luster. Objętość próbek; 10 ml (programowalnee). Skuteczność przenoszenia / czyszczenia:; <1% / 99%. Dokładność (CV); < 0.8% dla: Tłuszczu, Białka, Laktozy, Sucha Masa. Powtarzalność (CV); ≤ 0.25%*. Temperatura krzepnięcia: (zakres); 450 – 550 m°C. Dokładność punktu zamarzania:; < 1 m°C**. System operacyjny; Windows 11 lub równoważny. Interfejs; komputer PC z ekranem dotykowym, klawiatura, mysz. Transfer danych; UTP. Wymiary (SxWxG); 85 x 45 x 50 cm (+/- 2 cm). ID próbek; elastyczne. Waga; 68 kg.(+/- 2 kg). Klasyfikacja IP; IP 22. Pobór energii; 650 VA (230 VAC). Interfejs operacyjny; Klawiatura, mysz, Ekran dotykowy. Wymagane miejsce; Maks. 2.5 x 1 m. Minimalna przestrzeń; Min. 1.5 x 0.8 m. Zakres temperatur w pomieszczeniu:; 20-30°C. Homogenizator; Dwustopniowa homogenizacja próbek. Analiza przewodności; Czujnik przewodności. Nieograniczone pliki produktów; W standardzie. System pomp; Pompa perystaltyczna w połączeniu z pompą wysokociśnieniową. Filtr wlotowy; W standardzie. Automatyczne zerowanie i czyszczenie; W standardzie. Podgrzewanie próbek; Standardowe 2-41° C. Pojemniki na roztwory; 2x 5L wewnątrz obudowy urządzenia. Zestaw narzędzi wraz z początkowe części zamienne; W standardzie. Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Parametry aplikacji Nieprzegotowane mleko - Tłuszcz - Białko - Białko prawdziwe - Białko całkowite - Kazeina - Laktoza - Sucha Masa - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF) - pH - Wolne kwasy tłuszczowe (FFA) - Kwas cytrynowy - NPN / obliczony mocznik - NPN - Punkt zamarzania (FPD); Lody (mix) (biała masa) - Tłuszcz - Sucha Masa ogółem - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF) - Gęstość - Białko - Laktoza - Sacharoza - Cukry ogółem. Produkty mleczne - Tłuszcz - Białko - Białko prawdziwe - Białko całkowite - Laktoza - Sucha Masa - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF) - pH - Gęstość - Kazeina - Punkt zamarzania (FPD) - Sacharoza; Lody (mix) (biała masa) - Tłuszcz - Sucha Masa - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF) - Gęstość - Białko - Laktoza - Sacharoza - Cukry ogółem. Koncentraty mleczne (Sucha masa max. 38-40%) - Tłuszcz - Białko - Białko prawdziwe - Laktoza - Sucha Masa - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF); Śmietana - Tłuszcz - Białko - Laktoza - Sucha Masa - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF) - Gęstość - Punkt zamarzania (FPD). Jogurt (z / bez kultur) (biała masa) - Tłuszcz - Białko - Laktoza - Sucha Masa - Sucha Masa bez tłuszczu (SnF) - Gęstość; Serwatka i koncentrat serwatki Pochodne serwatki *** (Total Solids * max. 38-40%) - Tłuszcz - Białko - Sucha Masa - Laktoza - Popiół **. Ser - Tłuszcz - Tłuszcz w suchej masie - Białko - Wilgotność - pH - Sól - Sól w suchej masie; Mleko czekoladowe * Mleko sojowe *. * Mleko czekoladowe powoduje szybsze zużycie celki pomiarowej (kuwety) ** W zależności od lepkości ** Należy pamiętać, że popiół nie jest miarą, ale obliczeniem *** Proszę zobaczyć informacje o „Dairy Solver”. Pełen pakiet kalibracji dla produktów mleczarskich oraz produktów pochodzenia roślinnego z możliwością instalacji nowszych wersji kalibracji produktów |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto (razem 1+2) |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ