Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą Aparatu PCR Real - Time

| Lp. | Nazwa asortymentu | Parametry wymagane | Zamawiana ilość | Wymagana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 8 * kol.9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.10+kol.11] | Producent oraz numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | CMV ilościowy | Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. Zawiera wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). Zestaw musi zawierać 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach /mikrolitr. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. Czułość analityczna zestawu wynosi 0,36 kopii/ul (p = 0,05). Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 1.728 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | EBV ilościowy | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR. Mastermiks zawiera wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. Zestaw musi zawierać 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. Czułość analityczna zestawu wynosi 1,02 kopii/µl (p = 0,05). Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 24 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time. | 960 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | HCV ilościowy | Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. Wykrywa genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. Zawiera mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp Zakres liniowy: 65 do 1 x 106 IU/ml. Zestaw zawiera wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej. Zestaw zawiera odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z p=0,05. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 672 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | HBV ilościowy | Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR. Wykrywa genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV. Mastermiks zawiera wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp. Zestaw musi zawierać także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. Zestaw musi zawierać 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/µl (p = 0,05). Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time. | 672 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | BKV ilościowy | Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. W skład zestawu wchodzą odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp. Zestaw musi zawierać także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC). Zestaw musi zawierać 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach / mikrolitr. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. Zestaw wystarcza na przeprowadzenie 96 reakcji. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time | 480 testów | 96 testów |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych wirusów | Zestaw dedykowany do diagnostyki in vitro (certyfikat CE-IVD). Zestaw wystarcza na min. 50 izolacji. Zestaw kompatybilny i zwalidowany z odczynnikami do amplifikacji zawartymi w pozostałych pozycjach | 250 testów | 50 testów |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Materiały zużywalne | Probówki PCR o objętości 0,2 ml | 6.000 sztuk | 1.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych. Oferowana ilość opakowań pomnożona przez wymaganą wielkość opakowaniu

musi odpowiadać  zamawianej ilość.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 1A do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

dotyczy: dzierżawa aparatu PCR REAL TIME

Model/typ: ………..…………………………...

| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za cały okres dzierżawy (12 miesięcy) | Wartość VAT | Wartość brutto za cały okres dzierżawy (12 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 1B do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE 
DLA APARATU PCR REAL TIME

Producent: ……………………………………………………………………………….……..

Model/Typ: ……………………………………………………………………………………..

Rok produkcji Aparatu PCR Real - Time: 2018

Wartość rynkowa   Aparatu PCR Real – Time: ……………………….……….. zł brutto

| Lp. | Zestawienie wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1. | Zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD |
| 2. | Termocykler przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji |
| 3. | Urządzenie multipleksowe, minimum 5 – kanałowe |
| 4. | Nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego |
| 5. | System ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem |
| 6. | Zakres temperatur od 35°C do 99°C |
| 7. | Jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C |
| 8. | Dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C |
| 9. | Rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C |
| 10. | Szybkość chłodzenia ≥ 20°C/s |
| 11. | Szybkość grzania ≥ 15°C/s |
| 12. | Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia |
| 13. | Stacja sterująca w postaci komputera przenośnego |
| 14. | Oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników |
| 15. | Masa urządzenia poniżej 13 kg |
| 16. | Dane serwisanta uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń / awarii przedmiotu zamówienia: Osoba do kontaktu*: ………………………………………. Imię i nazwisko Telefon: ………………………………………..………… Mail: …………………………………………….….…. |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostaw na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

Dostawy - ODCZYNNIKI

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

DZIERŻAWA APARATU: 
Cena bez podatku VAT………………...……………………..…………..….................................…….zł

podatek VAT ………% ……………………………….…….………………………….………..............zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………………....................…………...………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

_____________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME” nr sprawy ZP-19-131BN prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ                                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Dostawa odczynników oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME” nr sprawy ZP-19-131BN” prowadzonego przez SPSKM  w Katowicach.

__________________ dnia _________2019 r.

miejscowość

____________________________________

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia _________2019 r.

miejscowość

____________________________________

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników                  oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME” nr sprawy ZP-19-131BN, prowadzonego przez SPSKM  w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa odczynników  oraz dzierżawa aparatu PCR REAL TIME” nr sprawy ZP-19-131BN prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej