## Zał. nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie 1.8 lub 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofilny / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 26% / Współczynnik refrakcji: 1.46 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, cztery oddzielne hapteny narożne ze znacznikiem poprawności położenia soczewki (prawa góra, lewy dół), angulacja haptenów: 0°, otwory w każdym haptenie, ostra tylna krawędź 360° (stanowi barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / Średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11.00 mm w zakresie od 0.00D do +15.00D, 10.7 mm od +15.50D do +22.00D, 10.5 mm od +22.50D do +30.00D / Średnica części optycznej zależna od dioptrażu: 6.2 mm w zakresie od 0.00D do +9.00D, 6.00 mm od +10.00D do +30.00D / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.00D co 1.00D, od +10.00D do +30.00D co 0.5D / Stała A-Constant: 118.5. Do każdej soczewki dołączony zestaw implantacyjny jednorazowy, sterylny, dostosowany do cięcia do cięcia 2,2mm. | 800
2. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Liczba Abbego: 42 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop i Step Vaulted (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 μm i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.0D co 1D, od +10.0D do +30.0D co 0.5D, od 30.0D do +34.0D co 1.0D / Stała A-Constant: 119.1. Soczewka załadowana do systemu implantacyjnego, sterylnego dostosowanego do cięcia 2.2mm. | 700
3. | Soczewka toryczna wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Liczba Abbego: 42 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop i Step Vaulted (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 μm i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna, cylinder umieszczony na tylnej powierzchni soczewki / Znaczniki poprawności ułożenia na części optycznej / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 6.00D do +30.0D co 0.5D / Moce cylindryczne: +1.25D, +1.50D, +2.00D, +2.50D, +3.00D, +3.50D, +4.25D, +5.00D, +5.75D / Stała A-Constant: 119.1.Do każdej soczewki dołączony marker rogókowy, sterylny jednorazowy do zaznaczania osi soczewki. | 300
| * Wymagany sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto |  | Razem:
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
| Pakiet nr 2 CZĘŚĆ nr 1 | PAKIET NR 2 CZĘŚĆ NR 1 I 2 SĄ NIEPODZIELNE
Lp. | Nazwa | ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Zestaw do operacji zaćmy: 1. kaseta z drenami do irygacji/aspiracji kompatybilna z oferowanym aparatem 1 szt.; 2. komora testowa 1szt.; 3. rękaw irygacyjny 2 szt. 4. zatyczka do kasety 1 szt., 5. pokrowiec na ekran 1 szt., 6. pokrowiec na tacę 1 szt, 7. pokrowiec na pilota 1 szt., 8. klucz do igieł 1 szt., 9. igła do fakoemulsyfikacji 0,9 mm 1 szt., 10. nóż slit 2,65 mm 1 szt., 11. kaniula visco 25G 2 szt., 12. kaniula visco 27G 2 szt., 13. obłożenie na stół 152x191cm 1 szt., 14. obłożenie pacjenta z folią do nacięcia i workiem odciekowym 160x160cm 1 szt., 15. cystotom 27g 1 szt., 16. osłonka na oko 1 szt., 17. nóż do paracentezy 1,1-1,2 mm 1 szt., 18. obłożenie na poręcze fotela o wym. 80 x 35 cm 2 szt., 19. kubek 60 ml 1 szt., 20. fatuch L 1 szt 21. fartuch XL 1 szt., 22. igła 18G 1 szt., 23. gazik 7,5x7,5cm 10 szt., 24. strzykawka LL 3 ml 2 szt., 25. strzykawka LL 5ml 2 szt., 26. strzykawka LL 10ml 1 szt., 27. ręcznik 2 szt., 28. strzałki (opakowanie 5 sztuk) 1 op., 29. tampon 3 szt. 30. osłonka silokonowa Zestaw zapakowany w 1 pack. | 1800
2. | Zestaw do operacji zaćmy: 1. kaseta z drenami do irygacji/aspiracji kompatybilna z oferowanym aparatem 1 szt., 2. komora testowa 1szt., 3. rękaw irygacyjny 2 szt., 4. zatyczka do kasety 1 szt., 5. pokrowiec na ekran 1 szt., 6. pokrowiec na tacę 1 szt., 7. pokrowiec na pilota 1 szt., 8. klucz do igieł 1 szt., 9. igła do fakoemulsyfikacji 1 szt., 10. nóż trapezoidalny o podwójnej kalibracji 2.0-2,2 mm 1 szt., 11. nóż do paracentezy 1,1 -1,2 mm 1 szt., 12. kaniula visco 27G 2 szt., 13. obłożenie na stół 152x191cm 1 szt., 14. obłożenie pacjenta z folią do nacięcia i workiem odciekowym 160x160cm 1 szt., 15. cystotom 27g 1 szt., 16. osłonka na oko 1 szt., 17. kaniula visco 25G 2 szt., 18. obłożenie na poręcze fotela o wym. 80 x 35 cm 2 szt., 19. kubek 60 ml 1 szt., 20. fatuch L 1 szt 21. fartuch XL 1 szt., 22. igła 18G 1 szt., 23. gazik 7,5x7,5cm 10 szt., 24. strzykawka LL 3 ml 2 szt., 25. strzykawka LL 5ml 2 szt., 26. strzykawka LL 10ml 1 szt., 27. ręcznik 2 szt., 28. strzałki (opakowanie 5 sztuk) 1 op., 29. tampon 3 szt. 30. Osłonka silikonowa | 1800
3. | Zestaw do witrektomii przedniej- kompatybilny z oferowanym aparatem | 60
4. | Zestaw/ dren do wymuszonej infuzji - kompatybilny z oferowanym aparatem | 360
5. | Materiał wiskoelastyczny, stężenie – 20 mg/ml (2%) hialuronianu sodu, otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 miliona Daltonów, lepkość (0,1s ˉ¹): 400 000 mPa•s, osmolarność: 280 – 330 mOsmol/l, pH 6,8 – 7,6; ampułkostrzykawka 0,9 ml, kaniula 25G. Temperatura przechowywania 25 St. C - nie zamrażać. | 1800
6. | Materiał wiskoelastyczny/ Kwas hialuronowy w stężeniu 1,4%, Lepkość ( w 25°C) 25000- 40000 mPas , Osmolarność 280-330 mOsm/kg , Masa cząsteczkowa 2,7 miln Daltonów• Fermentacja bakteryjna Przechowywanie 2-8 st. C Pojemność 1ml Kaniula 25G kąt 35st. Kohezyjny. | 1800
Razem:
* Wymagany sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
| Pakiet nr 2 CZĘŚĆ nr 2 | PAKIET NR 2 CZĘŚĆ NR 1 I 2 SĄ NIEPODZIELNE
Lp. | Nazwa | ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z OFEROWANYM SPRZĘTEM. ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII – 23G Witrektom tylny 23G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 23G , oświetlacz 23G szerokokątny, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej; kompatybilny z oferowanym aparatem | 70
2. | JEDNORAZOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ KOMPATYBILNY Z OFEROWANYM SPRZĘTEM. ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII – 23G Witrektom tylny z możliwością jednoczesnego wykonania zabiegu zaćmy 23G -7500 cięć/min, kaseta z zatyczką, zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych, , pokrowiec na stolik, monitor oraz pilot, kranik 3 –drożny, zatyczki do trokarów, 3 trokary z nożami one-step 23G , oświetlacz 23G szerokokątny, rękaw irygacyjny, komora testowa, kluczyk do igieł, aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej; | 30
3. | UNIWERSALNY ZESTAW OPERACYJNY w skład zestawu wchodzą: - Obłożenie na stolik,– 1szt Obłożenie pacjenta, z folią do nacięcia, z workiem odciekowym – 1 szt - Fartuch XL z dwoma ręcznikami - 1 szt - Fartuch M z dwoma ręcznikami - 1 szt. –Osłona na oko (plastikowa) – 1 szt - Kieliszki 60 ml – 2 szt - Opatrunek na oko- 1 szt - Strzykawki 5ml Luer Lock 3 częściowa -2 szt. - Strzykawki 3ml Luer Lock 3 częściowa – 1 szt - Strzykawka 10 ml – 1 szt - Spongostany – 10 szt - Kompresy gazowe – 10 szt - Osłony na podłokietniki na fotel operatora– 2 szt | 100
4. | UNIWERSALNY ZESTAW DO PODAŻY/USUWANIA OLEJU SILIKONOWEGO kompatybilny z zaoferowanym aparatem do witrektomii , w zestawie strzykawka, kaniule do podawania oleju 23G i 25G, kaniula do usuwania oleju | 24
5. | SONDA LASEROWA jednorazowa sonda laserowa 23G, zagięta 37°, kompatybilna z oferowanym aparatem | 36
6. | Jednorazowa endodiatermia 23G kompatybilna z oferowanym aparatem | 50
7. | Kaniula typu Soft Tip | 120
8. | Igła do fakofragmentacji 20G, jednorazowa. Kompatybilna z głowicą do fakofragmentacji do oferowanego aparatu | 6
Razem:
* Wymagany sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto
RAZEM PAKIET NR 2 CZĘŚĆ 1 I CZĘŚĆ 2: ……………………….…. Netto; …………………………………….Brutto
Miesięczny czynsz dzierżawy aparatu do fakoemusyfikacji i witrektomii tylnej
netto: ………………………………………………………………………………………… plus obowiązujący VAT: …………%
brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Łączny czynsz dzierżawy aparatu do fakoemusyfikacji i witrektomii tylnej na 24 miesięce:
netto……………………………………………………………………..……………………plus obowiązujący VAT: …………%
brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne.
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
| Pakiet nr 3 | MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
Lp. | Nazwa | ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Jednoogniskowa preloaded asferyczna hydrofilna soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrgłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 300
2. | Jednoogniskowa preloaded asferyczna hydrofobowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odciêcie dla 10% UV przy długoœci fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - współczynnnik Abbego: 43; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawêdzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 1000
3. | Jednoogniskowa preloaded toryczna soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D), Cylindry od +1,0 do +6,0D (co0,5D) - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła/wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 200
4. | Jednoogniskowa preloaded soczewka wewnątrzgałkowa o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, asferyczna; -przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2,25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); - akryl hydrofilny (bez od zjawiska glisteningu); - zawartość wody:26% w stanie równowagi - filtr UV: odciêcie dla 10% UV przy długoœci fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +10.0 do +30,.0D (co 0,5D ); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; stała A;118,6(biometria optyczna), 118,0 (biometria kontaktowa);- system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | 300
5. | Jednoogniskowa, pseudofakijna, uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej: - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny; - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 14 mm; - średnica optyczna: 6,5 mm; - zakres mocy: od -5.0 do -0,5.0D (co 0,5.0D ) /od +0,5. do +5.0D (co 0.5D); - kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna obustronnie wklęsła; -optyka o zaokrąglonych krawędziach; - dwa faliste hapteny w kształcie litery C: - angulacja 10°; system implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8mm w celu nacięcia do 2,2 mm, injektor pakowany osobno. | 10
6. | 3% Kohezyjny preparat wiskoelastyczny na bazie hialuronianu sodu. Pochodzenie polimeru: biofermentacja. Stężenie hialuronianu sodu; 3%. Masa cząsteczkowa (Daltony); około 3 mln. Lepkość (mPas): średnio 400000; Osmolarność (mOsm/kg: 300 do 350; pH: 6,8 – 7,6; okres ważności 3 lata; temperatura przechowywania od 2°C do 25°C; objętość strzykawki – 1,1 ml; rozmiar kaniuli 27G. | 50
| * Wymagany sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto |  | Razem:
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
| Pakiet nr 4 | MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
Lp. | Nazwa | ilość na 24 m-ce | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1. | Markery rogówkowe jednorazowe sterylne w opakowaniu po 10 szt. z cienką końcówką , odporny na rozmazywanie | 30
2. | Roztwór błękitu trypanu 0,06%, fiolki 1ml, odporny na wytrącanie w opakowaniu po 10 szt. | 150
3. | Paski fluoresceinowe op.po 100szt. BIOGLO | 10
4. | Retraktory okulistyczne, sterylne, opakowanie zawiera pięć haczyków wykonanych z polipropylenu z regulowanym silikonowym stoperem pozwalającym na dopasowanie wielkości źrenicy. | 100
5. | 0,01 % Roztwór karbacholu w płynie BSS objętość 1,5ml fiolka, opakowanie zawiera 12 fiolek | 50
6. | Jaskrowy implant filtrujący wykonany z nierdzewnej stali chirurgicznej o srednicy P-200 lub P-50 | 10
7. | Nóż typu Sideport (1,1mm) zakrzywiony, sterylny, jednorazowy, 1op.zawiera 6 noży | 5
8. | Nóż typu Crescent (2,3mm) zakrzywiony, steryjny, jednorazowy, 1 op. - zawiera 6 noży | 5
9. | Nóż do portu główego Slit (2,65 mm), zakrzywiony, jednorazowy, sterylny, 1 opakowanie zawiera 6 nóży | 5
10. | Roztwór do wstrzykiwań, preparat złożony zawierający cholinolityk, a-sympatykomimetyk i amiodowy środek miejscowo znieczulający (lidokaina+ fenylefryna + tropikamid) 1 op. zawiera 20 ampułek + 20 igieł z filtrem | 160
11. | Soczewka nagałkowa opatrunkowa Pure Vision 2 1 opakowanie zawiera 6 szt. | 20
12. | Pierścień do torebkowy Sr. 11 mm jednorazowego użytku sterylny w automatycznym wstrzykiwaczu x 1 szt. | 30
| * Wymagany sposób obliczenia wartości brutto= Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość Vat = Wartość brutto |  | Razem:
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy