Numer sprawy:  DSUiZP 252/TM/25/2022

Załącznik nr  5  na zdanie nr 1.

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy -  Łóżka do intensywnej opieki medycznej z przechyłami bocznymi i wagą.

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent | …………………………………………………… |
| Model – nazwa/ typ | ………………………………………………….. |
| Kraj pochodzenie | …………………………………………………… |
| Rok produkcji – fabrycznie nowe | ……………………………………………………. |
| Ilość kpl – 10 szt. /w tym materace/ | …….. |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta urządzeń i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż serwis na terenie Polski ( jeśli dotyczy) | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów zamawiającemu | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie . | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi i personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej , oraz bieżących napraw. | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Łóżka i materace nieużywane, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 16 | Łóżka do intensywnej opieki medycznej | Tak |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz ze wskaźnikiem informującym o podłączeniu łózka do sieci | Tak |  |
| 18 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu ze wskaźnikiem naładowania umieszczonym na panelu i wyświetlaczach LCD | Tak |  |
| 19 | Łóżko posiada informację o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak |  |
| 20 | długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 21 | Funkcja elektrycznego przedłużenia i skracania leża | Tak, podać |  |
| 22 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 23 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumnowej |  |  |
| 24 | Segment oparcia pleców wypełniony płytą umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG. Pozostałe segmenty leża wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami z Polipropylenu, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak, |  |
| 25 | Segment pleców wyposażony w prowadnicę z tacą kasety RTG. Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jaki i siedzącej pacjenta. Kaseta umieszczana z boku łózka pod segmentem oparcia pleców | Tak, |  |
| 26 | Alarm niewłaściwie umieszczonej lub wsuniętej tacy na kasetę RTG | Tak, |  |
| 27 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy . Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. | Tak |  |
| 28 | Szczyty łóżka odejmowane z wyprofilowanym uchwytem do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony głowy i nóg z możliwością blokowania na czas transportu | Tak , podać |  |
| 29 | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku | Tak |  |
| 30 | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Zabezpieczające 3/4 długości leża, dzielone. | Tak |  |
| 31 | Barierki boczne o wysokości minimum 45 cm (+/- 5%) umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm(+/- 5%) czyli pozostawiające co najmniej 22 cm (+/- 5%) od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę | Tak |  |
| 32 | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Sprężyna niewidoczna wbudowana w konstrukcję barierki | Tak |  |
| 33 | Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji (np. w technologii „rozdmuchu” , odlane jednorodnie w formach). | Tak |  |
| 34 | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych | Tak |  |
| 35 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta, - 2 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego). Sterowniki po obu stronach leża do regulacji przechyłów bocznych - Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji - Paneli w górnej barierce bocznej z kolorowym ekranem LCD oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, oraz podstawowych ustawień | Tak ,podać |  |
| 36 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 mm (+/- 30 mm) | Tak , podać |  |
| 37 | Regulacja przechyłów bocznych minimum 15 (+/- 5%) w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji o 30. (+/- 5%) | Tak , podać |  |
| 38 | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30  (+/- 5%) oraz 45(+/- 5%) | Tak , podać |  |
| 39 | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców wyświetlane na ekranie LCD wbudowanym w barierki boczne | Tak |  |
| 40 | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100 gram. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. Wyświetlacz wagi umieszczony w wyświetlaczach wbudowanych w górne barierki boczne | Tak |  |
| 41 | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru | Tak |  |
| 42 | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta | Tak, podać |  |
| 43 | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi | Tak, podać |  |
| 44 | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych za pomocą przycisków nożnych po obu stronach łóżka | Tak |  |
| 45 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14 (+/-2) za pomocą panelu centralnego oraz przycisków w panelu sterowania wbudowanego w barierkę | Tak |  |
| 46 | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 47 | Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego). | Tak |  |
| 48 | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. | Tak |  |
| 49 | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. Konieczne podniesienie relingu w celu użycia panelu | Tak |  |
| 50 | Pozycje zaprogramowane i ustawiane za pomocą jednego przycisku na panelu wbudowanym w górną barierkę boczną: - krzesła kardiologicznego, - pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości) Osobne przyciski dla każdej pozycji. | Tak |  |
| 51 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości a także wypuszczenie powietrza z materaca) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg oraz w panelach wbudowanych w barierkę boczną | Tak |  |
| 52 | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Kontrolki diodowe informujące o zablokowanej funkcji umieszczone na panelu sterowniczym | Tak |  |
| 53 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach oraz sterowania nożnego przechyłów bocznych | Tak |  |
| 54 | Każda próba użycia zablokowanej funkcji sygnalizowana dźwiękowo | Tak |  |
| 55 | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach (+/- 10% ) nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak, |  |
| 56 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak, |  |
| 57 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 58 | Koła tworzywowe o średnicy 150mm (+/- 10% )z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie blokady hamulca umieszczone w każdym narożniku. | Tak |  |
| 59 | Piąte koło ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. Koło aktywowane poprzez dźwignie hamulca – po uruchomieniu piąte koło blokuje się w osi długiej łóżka | Tak |  |
| 60 | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg (+/- 5% ) w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg.(+/-5% ) Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
| 61 | Wyposażenie dodatkowe - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne po każdej stronie łóżka – do każdego łóżka - wieszak do kroplówki – do każdego łózka - uchwyt przewodów anestezjologicznych – 5 szt. - uchwyt na pompy infuzyjne – 5 szt. - materace zabezpieczające pacjenta w trakcje wykonywania przechyłu bocznego – 1 kpl. | Tak |  |
| 62 | Materac przeciwodleżynowy z pompą typ A – 5 szt. | Tak |  |
| 63 | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem – komory poszczególnego modułu połączone ze sobą za pomocą zgrzewania. Komory wykonane z miękkiego poliuretanu. | Tak, |  |
| 64 | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch powietrznych komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca. Komory wzdłużne zlokalizowane po bokach, na całej długości materaca, wypełnione powietrzem na stałe. Trzy statyczne komory w sekcji głowy. Pod komorami powietrznymi dwa piankowe wkłady wewnątrz pokrowca. | Tak, podać |  |
| 65 | Bezpieczne obciążenie robocze min 210 kg (+/- 10%) | Tak , podać |  |
| 66 | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze (przewody powietrzne wpinane w boczną ścianę). Pompa wyposażona w: - Diodowe wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, stałego niskiego ciśnienia, zmiennociśnieniowy), - Diodowy wskaźnik podłączenia fotelowej poduszki antyodleżynowej, - Diodowy wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień, funkcja automatycznego blokowania przycisków po 3 minutach braku aktywności - diodowy wskaźnik oraz dźwiękowy alarm informujące o uruchomionej funkcji CPR (deflacja w celu RKO) - diodowy wskaźnik oraz dźwiękowy alarm niższego ciśnienia w komorach niż wartość zadana, - dźwiękowy alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem, - główny włącznik/wyłącznik zasilania na bocznej ścianie pompy - mechaniczny filtr powietrza | Tak, |  |
| 67 | Trzy tryby pracy materaca: - tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, - tryb statyczny/pielęgnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | Tak, podać |  |
| 68 | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja CPR realizowana za pomocą szybko złączki łączącej materac z pompą. Nie dopuszcza się dodatkowych zaworów CPR | Tak |  |
| 69 | Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. | Tak |  |
| 70 | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w (+/- 10%) tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | Tak |  |
| 71 | Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pomy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. | Tak |  |
| 72 | Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) | Tak, podać |  |
| 73 | Wymiary materaca: 200cm x 86cm (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 74 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak |  |
| 75 | Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna powłoka pokrowca koloru białego. | Tak |  |
| 76 | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem | Tak |  |
| 77 | Pasy mocujące materac do leża łózka. Wzdłuż bocznej krawędzi materaca tworzywowe uchwyty na przewód zasilający pompy. | Tak |  |
| 78 | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. | Tak |  |
| 79 | Zamek odpinany dookoła materaca (360 stopni). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak |  |
| 80 | Waga materaca wraz z pompą max 12 kg. (+/- 10%) | Tak |  |
| 81 | Materac przeciwodleżynowy z pompą typ B – 5 szt. |  |  |
| 82 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | Tak, podać |  |
| 83 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | Tak |  |
| 84 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak |  |
| 85 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 86 | Wymiary materaca 90x200cm ±5cm | Tak, podać |  |
| 87 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 88 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | Tak |  |
| 89 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 90 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 91 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak |  |
| 92 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | Tak |  |
| 93 | Pompa : - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, (+/- 5%) ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu - Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcja blokowania sterowania, - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach (+/- 5%) sygnalizację awaryjnego działania pompy zasilana 220-230V | Tak |  |

Tabela:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| Lp | Parametry oceniane | Wymagana Odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko posiadające szczelne kolumny cylindryczne | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Elektryczne skracanie i wydłużanie łózka o min 200mm | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Diodowy wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora umiejscowiony na panelu | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Funkcja przechyłów bocznych realizowana poprzez przechył całego leża łóżka | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system antyprzeciążeniowy. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć  firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis osoby uprawnionej

………………………………………..