Kraków, dnia 13.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 06.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA DO  PAKIETU nr I    POZ.3  Kardiomonitor

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że poniższy wymóg:

„Ekran: kolorowy LCD TFT min 19 cali”

został doprecyzowany w opisie:

„Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu 19 cali i rozdzielczości minimum 1280 x 1024 pikseli wbudowany w kardiomonitor”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby każdy kardiomonitor był wyposażony w rejestrator termiczny z wydrukiem 6 odprowadzeń EKG jednocześnie zgodnie z Państwa poniższym opisem:

„Niezależny, wbudowany moduł rejestratora termicznego

- wydruk 6 fal EKG jednocześnie

- wydruk 6 dowolnie wybranych fal (nie tylko EKG) jednocześnie

- wydruk wszystkich wartości cyfrowych oraz danych pacjenta

- wyposażenie do modułu: 5 rolek papieru termicznego”?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga:

„Trendy z min. 200 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym

okresie 200 h”

czy może

„Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie                    96 h”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapisu w pamięci kardiomonitora trendów z min. 200 h (graficznych i tabelarycznych) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 200 h

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga:

„Archiwum: pamięć wszystkich krzywych dynamicznych minimalnie ze 120 godz.”

czy może

„Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie 8 monitorowanych fal  dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG /I, II, III, aVr, aVl, aVf/, fali pletyzmograficznej i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 96 h”

Odpowiedź: :

Zamawiający wymaga ciągłego zapisu w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie 8 monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG /I, II, III, aVr, aVl, aVf/, fali pletyzmograficznej i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 120 h. Zamawiający wymaga także zapisu w pamięci kardiomonitora trendów z min. 200 h (graficznych i tabelarycznych) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 200 h

Pytanie nr 5

Prosimy o jednoznaczne określenie elementów wyposażenia do każdego kardiomonitora: szczególnie w odniesieniu do pomiaru saturacji i temperatury

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby każdy kardiomonitor posiadał tylko: 1 kabel EKG 3-żyłowy oraz dodatkowo 1 komplet 3 końcówek do kabla ekg, 1 przedłużacz SpO2 i 1 wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec, wężyk i 2 mankiety NIBP, 5 rolek papieru termicznego, 1 sondę do pomiaru temperatury (powierzchniową), 1 stojak jezdny ze stali nierdzewnej z półką pod kardiomonitor i z koszyczkiem na akcesoria na stabilnej podstawie wyposażonej w 6 łożyskowanych kół z możliwością blokady min. 2 kół

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie lub doprecyzowanie poniższego zapisu w zakresie 96 godzinnej pamięci:

„Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na Pendrive w celu odczytu i archiwizacji tych danych w komputerze użytkownika. Drugie złącze USB umożliwiające podłączenie myszki lub klawiatury”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 120 godzinnej pamięci kardiomonitora na Pendrive w celu odczytu i archiwizacji tych danych w komputerze użytkownika. Drugie złącze USB umożliwiające podłączenie myszki lub klawiatury. Zamawiający wymaga także możliwości przeniesienia na Pendrive zapisanych w pamięci kardiomonitora trendów z min. 200 h (graficznych i tabelarycznych) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 200 h w celu odczytu i archiwizacji tych danych w komputerze użytkownika.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

Załącznik A do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I – po zmianie z dnia 
  13.06.2022 r.