ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

- Rehabilitacja kończyn dolnych z oporem elastycznym

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | TAK |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego | TAK |  |
|  | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. | TAK |  |
|  | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem | TAK |  |
|  | Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. | TAK |  |
|  | Osprzęt | TAK |  |
|  | Stabilny stojak na kółkach dla terapeuty | TAK |  |
|  | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | TAK |  |
|  | Monitor dla terapeuty min. 20 cali | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji pozycji monitora dla pacjenta | TAK |  |
|  | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | TAK |  |
|  | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z DirectX 10 - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Współpraca z kamerą podłączoną do USB | TAK |  |
|  | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. | TAK |  |
|  | Wymiary: Wymiary: 1890 x 580 x 1170 mm Waga: 120 kg | TAK |  |
|  | Stabilny stojak na kółkach dla pacjenta | TAK |  |

- Aparat do laseroterapii 1- kanałowy

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
|  | Sonda laserowa podczerwona do wyboru 1 szt. o mocy 100mW, 200mW, 300mW lub 400mW i długości fali 830nm | TAK |  |
|  | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | TAK |  |
|  | częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
|  | autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
|  | współczynnik wypełnienia 10 – 90 % | TAK |  |
|  | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK |  |
|  | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | TAK |  |
|  | Klasa lasera 3B | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
|  | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Waga max 3 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
|  | [zapis usunięty] | - | - |
|  | Wyposażenie aparatu: | TAK |  |
|  | Wózek z pięcioma szufladami dedykowany do oferowanego aparatu z wysięgnikiem do sondy prysznicowej 1 kpl | TAK |  |
|  | Sonda prysznicowa łączona IR+R - 4x50mW/685nm, 4x200mW/830nm, 13x16mW/470nm (światło niebieskie). Całkowita moc lasera 1000mW. szt. 1 | TAK |  |

- lampa do naświetlań światłem podczerwonym

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lampa do naświetlań światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B. | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona jest w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności. | TAK |  |
|  | regulowana jasność świecenia, | TAK |  |
|  | wyświetlenie jasności i czasu, | TAK |  |
|  | wbudowane filtry (czerwony i niebieski), | TAK |  |
|  | uproszczona obsługa sterownika, | TAK |  |
|  | programowanie sekwencji czas/jasność, | TAK |  |
|  | zegar zabiegowy. | TAK |  |
|  | stabilna konstrukcja mechaniczna, | TAK |  |
|  | siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra | TAK |  |
|  | Lampa posiada podstawę wyposażoną w kółka z hamulcami | TAK |  |
|  | Dane techniczne: Maksymalny pobór mocy: 450 W Promiennik: IR-1 375 W Regulacja jasności: 10-100%, krok 10% Waga: 13,7 kg (z żarówką i filtrem) Wysokość: min. 1,2 m, maks. 1,9 m Moc: 230 V, 50/60 Hz Zegar zabiegowy: 1 - 30 min Rozmiar: maks. 0,5 x 0,6 m | TAK |  |

- Bieżnia

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. waga użytkownika 180 kg | Tak |  |
|  | Moc silnika3.50 KM | Tak |  |
|  | Regulacja nachylenia pasa Elektroniczna | Tak |  |
|  | Liczba stopni nachylenia22 | Tak |  |
|  | Maksymalne nachylenie powierzchni do biegania 4 ° | Tak |  |
|  | Długość pasa 140 cm | Tak |  |
|  | Szerokość pasa 53 cm | Tak |  |
|  | Minimalna prędkość 1 km/h | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość 22 km/h | Tak |  |
|  | Całkowita liczba programów 113 | Tak |  |
|  | Liczba predefiniowanych programów 99 | Tak |  |
|  | Programy użytkownika 12 | Tak |  |
|  | Program HRC | Tak |  |
|  | Program manualny | Tak |  |
|  | Czujnik tętna | Tak |  |
|  | Uchwyt na butelkę | Tak |  |
|  | Uchwyt na tablet | Tak |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |
|  | System poziomowania | Tak |  |
|  | System amortyzacji | Tak |  |
|  | Hamulec bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Odbiornik pasa piersiowego | Tak |  |
|  | Pas piersiowy w zestawie | Tak |  |
|  | Składana konstrukcja | Tak |  |
|  | Wysokość po rozłożeniu146 cm | Tak |  |
|  | Szerokość po rozłożeniu86 cm | Tak |  |
|  | Długość po rozłożeniu190 cm | Tak |  |
|  | Typ bieżni Elektryczna | Tak |  |
|  | Waga bieżni 97 kg | Tak |  |
|  | Źródło zasilania 230V | Tak |  |

- Wyposażenie do ćwiczeń w odciążeniu

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m - 4 | TAK |  |
|  | Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m - 1 | TAK |  |
|  | Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x017m - 1 | TAK |  |
|  | Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x0,24m - 1 | TAK |  |
|  | Pas miedniczny (podwieszka na miednicę z 4 punktami podwieszenia ) - 1 | TAK |  |
|  | Podwieszka samozaciskająca - 2 | TAK |  |
|  | Podwieszka dwustawowa 0,83 m - 4 | TAK |  |
|  | Podwieszka pod rękę - 4 | TAK |  |
|  | Podwieszka pod kostkę - 2 | TAK |  |
|  | Pas stabilizujący klatkę piersiową - 1 | TAK |  |
|  | Kamaszek - 1 | TAK |  |
|  | Wałek 15 x 50 cm - 1 | TAK |  |
|  | Uchwyt pojedynczy do Levitas - 1 | TAK |  |
|  | Uchwyt do rąk prosty do ćwiczeń z gumami - 2 | TAK |  |
|  | Obciążnik 0,5 kg - 1 | TAK |  |
|  | Obciążnik 1 kg - 1 | TAK |  |
|  | Obciążnik 1, 5 kg - 1 | TAK |  |
|  | Obciążnik 2 kg - 1 | TAK |  |
|  | Linka do zawieszeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2m - 14 | TAK |  |
|  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych lub oporowych dł. 5m - 1 | TAK |  |
|  | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czerwona - 2 | TAK |  |
|  | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czerwona - 2 | TAK |  |
|  | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm – czarna - 2 | TAK |  |
|  | Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm – czarna - 2 | TAK |  |
|  | Poduszka sensomotoryczna z wypustkami 33 cm - 2 | TAK |  |
|  | Wieszak na akcesoria | TAK |  |

- Aparat do elektroterapii

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowoczesny aparat do elektroterapii i biostymulacji laserowej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej | TAK |  |
|  | Duży (4,3") kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Ergonomiczne i lekkie sondy zabiegowe | TAK |  |
|  | Wygodny uchwyt na sondy przy aparacie | TAK |  |
|  | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
|  | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK |  |
|  | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
|  | Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii | TAK |  |
|  | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jako aparat przenośny | TAK |  |
|  | Funkcje elektroterapii Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe Tryb pracy CC lub CV Tryb mikroprądów Ustawianie fal różnego typu (elektrogimnastyki) Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych Funkcja testowania elektrod Przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki ostatnich 5 badań pozostają w pamięci aparatu Bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
|  | Parametry prądów: Prądy DIADYNAMICZNE prąd średni dla DF 0-40 mA prąd średni dla MF 0-20 mA Prądy INTERFERENCYJNE natężenie prądu RMS 0-60 mA częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz Prądy STYMULACYJNE amplituda prądów 0-100 mA amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA szerokość impulsu 5-990 ms czas przerwy 100-4000 ms czas opóźnienia (tonoliza) 5-150 ms FALE / ELEKTROGIMNASTYKA czas impulsu 0,5 – 60s czas przerwy 1 – 60s obwiednia 0 – 100% Prądy TENS, HV amplituda prądu 0-100 mA częstotliwość 1-200 Hz czas impulsu 50-300 µs Prądy KOTZ’a amplituda prądu 0-100 mA Prądy TRÄBERTA amplituda prądu 0-100 mA Prądy GALWANICZNE natężenie prądu 0-50 mA Prądy MIKROPRĄDY natężenie prądu 0-1000 µA Tryb CV napięcie 0-100 V napięcie dla TENS 0-140 V | TAK |  |
|  | Wyposażenie: komplet akcesoriów do elektroterapii - elektroda silikonowa płaska E-S 50 z podkładem wiskozowym P-50 (4 szt.) - elektroda silikonowa płaska E-A 75 z podkładem wiskozowym P-75 (4 szt.) - przewód do podłączenia elektrod K-2L (2 szt.) - opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) (2 szt.) - opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) (2 szt.) - bezpiecznik T-0.315AL, 250V (2 szt.) | TAK |  |
|  | zasilanie sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 70VA | TAK |  |
|  | klasa ochronności elektrycznej I typ BF | TAK |  |
|  | temperatura otoczenia 10°C - 40°C | TAK |  |
|  | wilgotność względna do 85% | TAK |  |
|  | wymiary 335 x 270 x 125 mm masa sterownika 3.1 kg | TAK |  |

- Biostymulator laserowy ze skanerem

Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Model:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka aparatu Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym Ergonomiczne sondy Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów Funkcja powtórzeń dawki Czujnik do pomiaru mocy lasera Możliwość stosowania jako aparat przenośny | TAK |  |
|  | Skaner laserowy Laserowa sonda skanująca, moc całkowita 480mW, długość fali świetlnej 660nm (80mW) oraz 808nm (400mW). Do pracy z oferowanym aparatem W zestawie statyw mobilny z półką na aparat. Charakterystyka skanera Nowoczesny skaner laserowy Laser podczerwony IR 808nm / 400mW (na wyjściu) Laser czerwony R 660nm / 80mW (na wyjściu) Ograniczenie strat energii przy odbiciach zwiększa efektywną dawkę zabiegową Równomierne naświetlanie całej powierzchni (eliminacja „prześwietleń”) | TAK |  |
|  | Funkcje skanera Automatyczny pomiar odległości i wyliczanie powierzchni Automatyczna stabilizacja rozmiaru pola zabiegowego Płynne ustawianie pozycji głowicy, z automatyczną blokadą Szybkie nastawianie wielkości pola zabiegowego przy użyciu pokręteł Zestaw wbudowanych kształtów pola zabiegowego Możliwość ustawienia własnego kształtu użytkownika Mobilny statyw skanera z półką na aparat | TAK |  |
|  | Kształty pola zabiegowego Prostokąt równomierny Elipsa równomierna Przemiatanie linią równomierną Prostokąt przemiatany krzywymi Kształt dowolny użytkownika | TAK |  |
|  | DANE SKANERA Moc całkowita 480mW Źródło IR 808nm / 400mW Źródló R 660nm/80mW Zakres ruchu ramienia 60cm do 140cm Powierzchnia zabiegowa (przy 50cm nad pacjentem) 400cm2 Automatyczny pomiar odległości 5-100cm | TAK |  |