ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz parametrów techniczno- użytkowych

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów/ materiałów informacyjnych znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów oraz podania nazwy producenta wraz z numerem katalogowym (tam gdzie wymagane)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  DOSTAWA I MONTAZ LAMPY OPERACYJNEJ WRAZ 
Z TRZECIM RAMIENIEM NA MONITOR TFT - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

(OPIS ZAWIERA 1 ZESTAW)

| Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Producent: ………………………. Model/Typ: ………………………. Rok produkcji: 2023 Okres gwarancji 24 miesiące |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe – rok produkcji 2023, nieużywane i nieregenerowane. | TAK/NIE* |
|  | LED-owa lampa operacyjna składająca się z trzech ramion: 1-ramię – czasza główna z kamerą HD zainstalowaną centralnie (w osi optycznej lampy) z możliwością bezproblemowego wpinana/przepinania do innej czaszy 2-ramię – czasza satelitarna 3-ramię – ramię TFT na monitor medyczny min. 27” wraz z uchwytem sterylnym | TAK/NIE* |
|  | Monitor medyczny FHD min. 27”, mocowany na 3 ramieniu lampy | TAK/NIE* |
|  | Czasze wykorzystujące technologię diod świecących. Pobór mocy całego zestawu nie większy niż 270W. | TAK/NIE* |
|  | Czasze z białymi LED-ami emitujące światło białe z systemem automatycznego doświetlania pola operacyjnego lub diody kolorowe wykorzystujące mieszanie barw w obrębie czaszy, nie powodując tym samym „efektu tęczy” w polu operacyjnym | TAK/NIE* Podać typ światła …. |
|  | Czasza główna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) = 160 kLux z odległości 1 metra. | TAK/NIE* |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 98%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 45%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną tubą i maską [%] - min. 98%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną tubą i dwoma maskami [%] - min. 45%. | TAK/NIE* Podać wartość: |
|  | Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec)140-149 kLux z odległości 1 metra. W razie konieczności powinna być możliwość wymiany pojedynczego modułu LED. | TAK/NIE* Podać natężenie: ………. |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej od 200 mm do 320 mm | Podać zakres regulacji: ………. |
|  | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej od 170 mm do 280 mm | Podać zakres regulacji: ….... |
|  | Natężenie oświetlenia regulowane dla każdej czaszy oddzielnie przez panel sterujący umieszczony w pobliżu czaszy. Regulacja w zakresie 50-100% wartości maksymalnej. | Podać zakres regulacji: ……… |
|  | Uchwyt sterylny jednofunkcyjny z możliwością ustawienia zmiany natężenia i średnicy pola. | TAK/NIE* |
|  | Najdłuższy bok/Średnica/przekątna każdej czaszy nie większa niż 75 cm. Czasze w kształcie koła lub zbliżone do kwadratu. | TAK/NIE* Podać kształt …… Podać najdłuższy bok/ średnicę/ przekątną …. |
|  | Żywotność źródeł światła 50 000 [godz.] | TAK/NIE* Podać …. [godz] |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy głównej 140 cm | Podać wgłębność dla czaszy głównej ………. |
|  | Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej 140 cm | Podać wgłębność dla czaszy satelitarnej …………… |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: 97 | Podać Współczynnik Ra…… |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: 97 | Podać Współczynnik Ra …… |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: 97 | Podać Współczynnik Ra …… |
|  | Regulacja temperatury barwowej w zakresie co najmniej 3000 - 5500°K (w minimum 5 krokach) | TAK/NIE* Podać zakres ………………. Podać ilość kroków ….. |
|  | Synchronizowanie temperatury barwowej w czaszy głównej i satelitarnej | TAK/NIE* |
|  | Pozycjonowanie lamp za pomocą sterylizowanych uchwytów (jednakowe dla obu czasz) oraz za pomocą dodatkowych „brudnych” uchwytów umieszczonych na czaszy lampy głównej i satelitarnej. Uchwyty z możliwością zaciśnięcia na nich dłoni | TAK/NIE* |
|  | Każda czasza lampy operacyjnej wyposażona w min. 10 szt. zapasowych uchwytów wielorazowych z możliwością ich wielokrotnego sterylizowania w autoklawie | TAK/NIE* |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki | TAK/NIE* |
|  | Funkcja światła endoskopowego uruchamiana z poziomu panelu sterującego przy czaszy | TAK/NIE* |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia endoskopowego z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 5 – 25% | TAK/NIE* |
|  | Możliwość zapisywania ulubionych ustawień lampy pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza. | TAK/NIE* |
|  | Obrót wszystkich ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360° – bez blokady | TAK/NIE* |
|  | Powierzchnia kopuł gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na udary mechaniczne i działanie chemicznych środków myjąco-dezynfekujących. | TAK/NIE* |
|  | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | TAK/NIE* |
|  | Kamera HD zainstalowana centralnie w czaszy głównej z możliwością jej montażu i demontażu bez użycia narzędzi. Kamera połączona z systemem obrazowania cyfrowego przewodowo z pierścieniami ślizgowymi. | TAK/NIE* |
|  | Możliwość rozszerzenia możliwości lampy o strumieniowanie obrazu po sieci szpitalnej | TAK/NIE* |
|  | Czułość kamery min. 25 lux | TAK/NIE* Podać czułość …. |
|  | Stosunek sygnału do szumów w kamerze min. 50 dB | TAK/NIE* Podać dB …… |
|  | Proporcje obrazu kamery (wysokość do szerokości) 16:9 | TAK/NIE* |
|  | Automatyczny balans bieli w kamerze | TAK/NIE* |
|  | Zoom optyczny kamery min. 10x | TAK/NIE* Podać zoom ……… |
|  | Typ złącza wyjściowego sygnału video kamery: HDMI, HD-SDI lub Component (YPbPr) – możliwość wyprowadzenia sygnału np. do systemu obrazowania cyfrowego lub nagrywarki medycznej | TAK/NIE* Podać typ złącza ….. |
|  | Kamera doposażona w dodatkowe uchwyty sterylizowane – łącznie min. 6 sztuk | TAK/NIE* |
|  | Zewnętrzny panel sterowania zapewniający zdalną kontrolę i ustawienia co najmniej: - funkcjami kamery: powiększenie i pomniejszenie; obrót obrazu 360° bez blokady, wyostrzenie obrazu automatyczne; jasność automatyczna; balans bieli automatyczny; stop klatka - funkcjami lampy: włączanie i wyłączanie; temperatura barwowa, średnica pola światła, natężenie światła, regulacja kształtu pola - zsynchronizowane sterowanie parametrami obu czasz | TAK/NIE* |
|  | Panele sterowania realizujące funkcje, wykonane w technologii paneli dotykowych | TAK/NIE* |
|  | Szyba lampy operacyjnej wyposażona w szkło bezpieczne lub szkło hartowane | TAK/NIE* Podać:…….. |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 55, system ramion min. IP 30 UWAGA: Parametr potwierdzony w oryginalnych materiałach producenta | TAK/NIE* |
|  | Aktywny system redukcji cieni, który elektronicznie będzie zwiększał natężenie nieprzysłoniętych diod Led z możliwością jego włączenia lub wyłączenia | TAK/NIE* |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne naprawy oraz przeglądy techniczne w ilości wymaganej przez producenta urządzenia. |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny, e-mail | Podać ………… |

UWAGA!!!! Formularz parametrów techniczno- użytkowych stanowi treść oferty i nie polega uzupełnieniu! Niezłożenie formularza parametrów techniczno – użytkowych  wywiedzie negatywne skutki dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, ponieważ stanowi on treść oferty.

KRYTERIA OCENNE

| PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – DODATKOWO OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- |
| Czasza satelitarna posiadająca moduły światła z co najmniej 78 punktami LED, o natężeniu oświetlenia (Ec) z odległości 1 metra. | 140 - 149 kLux - 0 pkt 150 - 159 kLux - 5 pkt ≥ 160 kLux - 10 pkt | Podać natężenie: ………. |
| Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej | zakres regulacji 200-320 mm – 0 pkt zakres regulacji 180-330 mm – 5 pkt zakres regulacji 160-340 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji: ………. |
| Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy satelitarnej | zakres regulacji 170 - 280 mm – 0 pkt zakres regulacji 160 - 300 mm – 5 pkt zakres regulacji 160-340 mm – 10 pkt | Podać zakres regulacji: ….... |
| Natężenie oświetlenia regulowane dla każdej czaszy oddzielnie przez panel sterujący umieszczony w pobliżu czaszy. Regulacja w zakresie: | 50- 100% – 0 pkt. 30 – 100% – 5 pkt. 20 - 100% – 10 pkt | Podać zakres regulacji: ……… |
| Uchwyt sterylny min. jednofunkcyjny z możliwością ustawienia zmiany natężenia i średnicy pola. | Jednofunkcyjny – 0 pkt. Dwufunkcyjny – 10 pkt | Podać rodzaj uchwytu: ……… |
| Żywotność źródeł światła | 50 000 (godz.) – 0 pkt. od 50 001 do 55 000 (godz) – 5 pkt. ≥ 55 001 (godz) – 10 pkt | Podać żywotność źródeł światła…. [godz] |
| Ustawienie kształtu pola operacyjnego w postaci koła i elipsy (spełnione razem) | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | TAK/NIE |
| Wgłębność oświetlenia lampy głównej | 140 cm – 0 pkt. 141 - 169 – 5 pkt. ≥170 – 10 pkt | Podać wgłębność dla czaszy głównej ………. |
| Wgłębność oświetlenia lampy satelitarnej | 140 cm – 0 pkt. 141 - 169 – 5 pkt. ≥170 – 10 pkt | Podać wgłębność dla czaszy satelitarnej …………… |
| Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego RA: | 97 – 0 pkt. 98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra…… |
| Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: | 97 – 0 pkt. 98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra …… |
| Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13: | 97 – 0 pkt. 98 – 5 pkt. 99-100 – 10 pkt | Podać Współczynnik Ra …… |
| Wbudowany wskaźnik laserowy umożliwiający pozycjonowanie każdej czaszy względem pola operacyjnego – włączany z panelu sterującego każdej czaszy i przez wymienny uchwyt sterylizowany. Wskaźnik powinien być automatycznie wyłączany po czasie max. 60 sekund. | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | TAK/NIE |