| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 7 |  |  |  |  |
|  | Aparat USG - szt. 1 |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Producent, typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Ultrasonograf dedykowany do zastosowań w obrębie bloku operacyjnego, aparat mobilny. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. (2,0 MHz - 18,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 185 dB | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min. 4 | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min. 19” | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość obracania monitora praw/lewo min. 170 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min. 25 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 25 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję. | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min. 500 GB. | Tak, podać |  |  |
|  | Długość filmu CINE LOOP min. 28 s | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość skanowania min. (0,5 cm – 30 cm) | Tak, podać |  |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie kontrastowe. | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC. | Tak, podać |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do chirurgii laparoskopowej oraz urologii. | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. (0,1 cm/s – 490 cm/s) | Tak, podać |  |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze. Pulsacyjnym min. (0,1 cm/s - 805 cm/s) | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min. 1 mm -20 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica typu Convex | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwości pracy min. (2,5 MHz - 6,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba elementów w głowicy min. 190 | Tak, podać |  | > 190 – 5 pkt. = 190 – 0 pkt. |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu. | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica liniowa | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. (6,0 MHz - 12,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min. 190 | Tak, podać |  | > 190 – 5 pkt. = 190 – 0 pkt. |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu. | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Szerokość czoła głowicy min. 48 mm | Tak, podać |  | > 48 mm – 5 pkt. = 48 mm – 0 pkt. |
|  | Wieloczęstotliwościowa śródoperacyjna głowica laparoskopowa | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. (5,0 MHz - 12,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Czoło głowicy typu Convex o kącie obrazowania min. 62 | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min. 92, | Tak, podać |  | > 92 – 5 pkt. = 92– 0 pkt. |
|  | Możliwość płynnej lub skokowej regulacji odchylania czoła głowicy w zakresach: - góra/dół 90° - prawo/lewo 90° | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zablokowania czoła głowicy w odchyleniu w zakresach: - góra/dół 90° - prawo/lewo 90° | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica wyposażona w kanał biopsyjny w elastycznej końcówce, pozwalający na wykonanie procedur między innymi termoablacji, krioablacji lub biopsji | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji całej głowicy wraz z wtykiem w celu ponownego przygotowania do użycia. | Tak, podać |  |  |
|  | Długość kabla min 3 m | Tak, podać |  |  |
|  | Opcjonalnie | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu „biplane” | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. (5,0 MHz - 10,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min. 190 | Tak, podać |  |  |
|  | Dwie płaszczyzny obrazowania: poprzeczna i podłużna. | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie płaszczyzn poprzecznej i podłużnej. | Tak, podać |  |  |
|  | Długość kabla min. 2,7 m | Tak, podać |  |  |
|  | możliwość sterylizacji głowicy | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu „I-shape” | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. (5,0 MHz -10,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba elementów min. 150 | Tak, podać |  |  |
|  | Czoło typu Convex o kącie obrazowania min. 70 | Tak, podać |  |  |
|  | Długość kabla min. 2,7 m | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kolorektalną objętościową 360 umożliwiającą tworzenie obrazów 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Częstotliwością pracy min. (6,0 MHz - 16,0 MHz) | Tak, podać |  |  |
|  | Dwa przyciski na głowicy umożliwiające przemieszkanie się góra/dół kryształów obrazowania. | Tak, podać |  |  |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy oraz zamrożenie obrazu. | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające otwieranie obrazów 3D oraz ich edycję. | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu do 72 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie (2 dni, na koszt wykonawcy) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzenia : Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 35

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy