Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYSTOSKOPY GIĘTKIE- | kpl/10 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cystoskop – Zestaw 10 szt |  |  |
| 1 | Szerokość wziernika maksymalnie 4,9 mm | Tak |  |
| 2 | Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym maksymalnie 4,9 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 2,2 mm | Tak |  |
| 4 | Długość robocza min. 400mm | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Długość całkowita min. 680 mm | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 6 | Pole widzenia w powietrzu min. 125º | Tak |  |
| 7 | Pole widzenia w wodzie min. 83º | Tak |  |
| 8 | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | Tak |  |
| 9 | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | Tak |  |
| 10 | Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego | Tak |  |
| 11 | Głębia ostrości min 3-50 mm | Tak |  |
| 12 | Dioptrie w zakresie min: +2 ~ –8 dptr. | Tak |  |
| 13 | Zamontowane na stałe przyłącze irygacji typu luer lock bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 14 | Minimalne wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 220/120 stopni | Tak |  |
| 15 | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
| 16 | Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności | Tak |  |
| 17 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER LOCK | Tak |  |
| 18 | Wielorazowy, gumowy zawór płuczący – min 3 szt. | Tak |  |
| 19 | Odłączany światłowód od rękojeści | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora | Tak |  |
| 22 | Światłowód w zestawie pasujący do posiadanego źródła światła EPK-i5000/EPK-100p | Tak |  |
| 23 | Pełna współpraca z przenośnym bateryjnym źródłem światła typu LED | Tak |  |
| 24 | Przenośne źródło światła LED o wadze max 0,1 kg | Tak |  |
| 25 | Przenośne źródło światła LED o czasie pracy min 90 min | Tak |  |
| 26 | Przenośne źródło światła LED o czasie pracy żarówki min 100 godzin | Tak |  |
| 27 | Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu LED | Tak |  |
| 28 | Wilgotność względna warunków pracy w zakresie min: 30 ~ 85% | Tak |  |
| 29 | Zakres temperatury pracy w zakresie min: 10 ~ 40 °C | Tak |  |
| 30 | Dowolność mycia i dezynfekcji fiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów | Tak |  |
| 31 | Endoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Tak |  |
| 32 | Wyposażenie: Walizka transportowa dla każdego endoskopu Tester szczelności (manometryczny), jeden dla wszystkich endoskopów Szczotki czyszczące – 1 szt dla każdego endoskopu Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku – 1 kpl, dla każdego endoskopu Adapter sterylizacyjny – 1 szt dla każdego endoskopu Kontener dezynfekcyjny – 2 sztuki dla wszystkich oferowanych endoskopów Odłączany światłowód adaptowalny do posiadanego źródła Bateryjne, źródło światła montowane do rękojeści endoskopu typu LED dla każdego endoskopu | Tak |  |
| 33 | Adaptery do mycia ręcznego endoskopu | Tak |  |
| 34 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK Pentax o poniższych funkcjach: |  |  |
| 35 | Funkcja uwydatnienia wyostrzenia obrazu | Tak |  |
| 36 | Złącze typu DVI lub SVHS | Tak |  |
| 37 | Głowica kamery z min 2 przyciskami funkcyjnymi z dowolną programowalnością funkcji procesora (w tym rejestracja zdjęć oraz filmów) | Tak |  |
| 38 | Funkcja zatrzymania obrazu (stop klatka) | Tak |  |
| 39 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową rejestrację badań (zdjęć oraz filmów) za pomocą zewnętrznego oprogramowania oraz przycisków głowicy kamery | Tak |  |
| 40 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |
| 41 | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
| 42 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |
| 43 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach | Tak |  |
| 44 | Temperatura barwy min 6000 K z wbudowanym w tor wizyjny źródłem światła ksenon | Tak |  |
| 45 | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | Tak |  |
| 46 | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | Tak |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).