## Sheet1
Załącznik nr 2.
Parametry graniczne analizatora i warunków serwisowania
Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Nazwa analizatora:
Rok produkcji:
Wartość analizatora (do celów ubezpieczeniowych):
Lp | Parametry graniczne | Tak / Nie
1 | Aparat fabrycznie nowy lub używany - rok produkcji minimum/nie wcześniej niż 2018 - po przeglądzie technicznym
2 | Certyfikaty np.CE i in. do tych elementow oferty do których są wymagane. Dokumenty dołączyć do oferty.
3 | Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim
4 | Pojemność anallizatora do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 50 paneli, z możliwością ciągłego ładowania i rozładowywania
5 | Aparat wyposażony w kompter z dotykowym ekranem umieszczonym na ruchomym ramieniu, nie wymagajacy dodatkowej przestrzeni na komputer na blacie roboczym.
6 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki dla drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+) oraz identyfikacja grzybów drożdżopodobnych.
7 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania jednoznacznego, finalnego wyniku identyfikacji, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych testów "off-line" potwierdzających ostateczny wynik identyfikacji do gatunku lub rodzaju.
8 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości na łączonym lub rozdzielnych modułach testowych w zależności od potrzeb Zamawiającego
9 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii). Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dołączyć do oferty.
10 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy densytometr umożliwiający pomiar gęstości
11 | Możliwość wykonania procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych. Opis odpowiedniej procedury dołączyć do oferty.
12 | Panele przechowywane w temperaturze pokojowej.
13 | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy pipety do przygotowywania inokulum.
14 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca – Hyper K1 (OXY), oporność enterokokków na glikopeptydy - VRE (VanA, Van B), MLSb, BL, oporności gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podjerzenie KPC oraz MBL.
15 | Panle zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe – naklejone przez producenta na etapie produkcji.
16 | Aparat wyposażony w system ekspercki weryfikujący oraz nadzorujący poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. najnowszych zaleceń EUCAST
17 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania w oparciu o szczepy wzorcowe.
18 | Możliwość podłączenia analizatora do sieci informatycznej oraz dwukierunkowa wymiana danych.
Lp | Parametry graniczne | Tak / Nie
19 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego - program "Eskulap" - na koszt Oferenta
20 | W zestawie urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zakończenie pracy analizatora, zapisanie wyników oraz przywrócenie ustawień przy ponownym uruchomieniu w przypadku awarii sieci energetycznej.
21 | Numer serii i data ważności podane na opakowaniu jednostkowym (dotyczy elementów wymagających podania daty ważności)
22 | Czas oczekiwania na realizację zamówienia nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze)
23 | Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Użytkownika praktyczne, bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu (Laboratorium)
24 | Karty Charakterystyki – wymagane i aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp przez stronę internetową do elektronicznych wersji aktualnych kart charakterystyki oferowanych produktów, z możliwością ich pobrania/wydruku.
25 | Wykonawca podaje w ofercie rok produkcji i wartość aparatu do celów ubezpieczenia
26 | Po zakończeniu okresu umowy – w przypadku nie wykorzystania zamówionych wcześniej odczynników – umowa dzierżawy zostanie przedłużona co najmniej o 2 miesiące na tych samych warunkach finansowych
S E R W I S
1 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania kontraktu, w tym przegląd i walidacja pipet do wykonywania inokulum
2 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania kontraktu
3 | Możliwość zgłoszenia awarii w dni robocze w godzinach 8 - 17 do serwisu lub przedstawiciela handlowego.
4 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta maksymalnie 48 godzin w dni robocze
5 | Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych zza granicy do 16 dni roboczych.