Załącznik nr 3 do SWZ

Biodrukarka 3D z możliwością wymiany głowic drukujących

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) 	……………………

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane, nierefabrykowane | TAK |  |
|  | Drukarka jest urządzeniem dostępnym komercyjne, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania prototypu lub urządzenia w którym wymagana funkcjonalność podstawowa ma być dodana w przyszłości | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie | TAK |  |
|  | Instalacja systemu w wymiarze co najmniej 8 godzin wraz ze szkoleniem dla co najmniej 5 osób | TAK |  |
|  | Możliwość montażu co najmniej 3 głowic drukujących | TAK |  |
|  | Kalibracja położenia dyszy drukującej manualna lub automatyczna | TAK, podać |  |
|  | Możliwość druku na płytkach wielodołkowych, szalkach Petriego i szkiełkach mikroskopowych | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie głowicy z rozdzielczością XY: 1 μm | TAK |  |
|  | Kalibracja pochyłu stolika próbki: automatyczna | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie stolika próbki z rozdzielczością (rozdzielczość warstwy): 1μm | TAK |  |
|  | Rozmiar stolika próbki co najmniej 130 x 90 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna możliwa objętość druku co najmniej 130 x 90 x 70mm | TAK |  |
|  | Biodrukarka 3D wyposażona w wewnętrzny kompresor sprężonego powietrza o minimalnym ciśnieniu w zakresie od 0 do 200 kPa oraz możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu do 700 kPa | TAK |  |
|  | Zakres temperatury pracy stolika próbki od 4 do co najmniej 65 [°C] | TAK, podać |  |
|  | Stolik próbki z wbudowanym układem kontroli temperatury pracujący w oparciu o element Peltiera (dla uzyskania sterylnych warunków nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych dodatkowych układów chłodzenia) | TAK |  |
|  | Komora drukarki powinna posiadać możliwość zamknięcia oraz wymuszony przepływ powietrza przez wbudowany filtr minimum HEPA 14 | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość sterylizacji komory za pomocą światła UV, co najmniej UV-C 265 nm o mocy przynajmniej 20 mW | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z głowicami, które w zależności od typu pozwalają na utrzymanie materiału w temperaturze od 4 do 250°C | TAK |  |
|  | Temperatura pracy stolika próbki oraz każdej z trzech głowic drukujących kontrolowana indywidulanie za pomocą oprogramowania sterującego biodrukarką. Możliwa kontrola za pomocą ekranu dotykowego wbudowanego w obudowę biodrukarki oraz z poziomu oprogramowania sterującego na komputerze. | TAK |  |
|  | Możliwość fotosieciowania światłem z co najmniej 4 diodami LED | TAK |  |
|  | Wymagane do fotosieciowania długości fali 365, 405, 485, 520 nm | TAK |  |
|  | Wbudowany na stałe mikrokomputer oraz wbudowany ekran co najmniej 7” umożliwiający pełne przygotowanie receptury wydruku na podstawie modelu wgranego przez port USB drukarki | TAK |  |
|  | Możliwość przesłania do Biodrukarki modelu w formacie .gcode lub .STL poprzez siec Ethernet lub WiFi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze Ethernet | TAK |  |
|  | Wbudowane w komorę oświetlenie LED z możliwością sterowania z poziomu oprogramowania | TAK |  |
|  | Wbudowane zabezpieczenie przed ekspozycją na światło UV gdy drzwi komory są otwarte | TAK |  |
|  | Dostępny autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski, pracownicy serwisu posiadający certyfikaty wydane przez producenta oferowanej Biodrukarki weryfikowane poprzez oświadczenie wykonawcy | TAK |  |
| Oprogramowanie Biodrukarki: |  |  |  |
|  | Oprogramowanie pracujące na wbudowanym mikro komputerze oraz dodatkowe oprogramowanie przeznaczone na komputer PC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na komputer PC z możliwością pracy bez podłączonej do komputera drukarki aby umożliwić przygotowanie i zapisanie receptury wydruku aby później wykonać recepturę na biodrukarce | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na komputer powinno zostać udostępnione z nieograniczoną ilością licencji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na komputer pozwalające na stworzenie podstawowego modelu do testu parametrów wydruku, dostępne podstawowe geometrie co najmniej sześcian, walec i półkula | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wydruk modelu z grubością warstwy w zakresie od co najmniej 30 do 16 G (grubość igły) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie posiadające tryb do druku modelu 3D oraz do tzw. druku kroplowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowane określenie położenia modelu w dołku na płytkach wielodołkowych, dostępne szablony pozwalające na wydruku dla płytek od 6 do 384 dołów na płytkę | TAK |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie rozpoznawające umieszczone w slotach głowice drukujące oraz podpowiadające parametry standardowe dla każdej z głowicy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wybór materiału na obrys oraz na wypełnienie indywidualnie dla każdej warstwy wydruku | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na mikrokomputerze wbudowanym w drukarkę tworzy interaktywne wizualizacje drukowanego modelu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie po wybraniu średnicy dyszy założonej na głowicę samodzielnie określa zakres parametrów ekstrudowanego materiału | TAK |  |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość wyboru ilości oraz rodzaju wypełnienia dostępne co najmniej wypełnienie liniowe, siatka, koncentryczne, plaster miodu, liniowe ciągłe, gyroidalne | TAK |  |
|  | Oprogramowanie podczas pracy z głowicą strzykawkową wyliczające w czasie rzeczywistym podawaną przy danych parametrach wydruku objętość materiału na minimetr wydruku oraz jego całkowite zużycie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie podczas pracy z głowicą strzykawkową z możliwością ustawienia szybkości ekstruzji materiału która jest wynikiem dodatniej ekstruzji oraz retrakcji, oprogramowanie pozwalające na pracę w trybie sterowania objętości materiału ekstrudowanego na milimetr wydruku | TAK |  |
|  | Oprogramowanie podczas pracy z głowicami zasilanymi pneumatycznie pozwalające na ustawienie czasu przepływu przed i po każdej warstwie dla wyeliminowania błędów początku i końca warstwy | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z możliwością na sterowania wbudowanym w komorę oświetleniem LED w zakresie od 0 do 100% | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na komputer powinno posiadać wbudowany edytor G-CODE pozwalający na wprowadzenie zmian w zapisie kodu maszynowego wraz z opcją wizualizacji wydruku uwzgledniającą wprowadzone zmiany | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na manualne fotosieciowanie dowolnych układów za pomocą każdej dostępnej długości fali, z możliwością regulacji położenia XY, wysokości diody na powierzchnią, intensywności oraz czasu ekspozycji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na komputer po każdym wydruku pozwala na zapis użytego protokołu wydruku, podgląd wszystkich parametrów wydruku oraz ich zapis | TAK |  |
| Głowice i ich parametry |  |  |  |
|  | Co najmniej jedna głowica pneumatyczna na kartridże 3ml, w której materiał jest ekstrudowany z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Głowica pozwalające na podgrzanie materiału w zakresie od RT do 65° C. Parametry pracy głowicy w całości sterowane z poziomu oprogramowania. | TAK |  |
|  | Co najmniej jedna głowica pneumatyczna na kartridże 3ml w której materiał jest ekstrudowany z wykorzystaniem sprężonego powietrza oraz z kontrolą temperatury, głowica powinna pozwalać na podgrzanie oraz ochładzanie materiału w zakresie od 4 do 65° C. Parametry pracy głowicy powinny być w całości sterowane z poziomu oprogramowania. | TAK |  |
|  | Co najmniej jedna głowica strzykawkowa na strzykawki 3ml, która pozwala na dodatnią oraz ujemną ekstruzję (retrakcje) aby umożliwić drukowanie materiałami o niskiej gęstości, bez przypadkowego wypływu (grawitacyjnego), głowica powinna pozwalać na podgrzanie materiału w zakresie od RT do 65° C. Parametry pracy głowicy powinny być w całości sterowane z poziomu oprogramowania. | TAK |  |
|  | Co najmniej jedna głowica do druku termoplastów, która wykorzystuje metalowe kapsuły pozwalające na przetopienie całości zasypanego materiału. Ekstruzja powinna być realizowana przez sprężone powietrze dla uzyskania jednorodnego przepływu i zapewnienia wstępnej komprezji materiału. Głowica powinna pozwalać na podgrzewanie materiału w zakresie od 40 do 250 ° C. Parametry pracy głowicy powinny być w całości kontrolowane z poziomu oprogramowania. | TAK |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej