......................................................

(pieczątka Zamawiającego)

PSM.271.5.2018

ISTOTNE WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie pn.:

„Dostawa urządzenia medycznego– wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka”

- ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

## Al. Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. (032) 47-85-391

fax (032) 47-85-391

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

.o.(j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia medycznego: wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka, na użytek Wojewódzkiego Szpitala chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim,
o następujących parametrach technicznych:

- Wymagania podstawowe urządzeń medycznych: wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka,

- Wymagania podstawowe:

  - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018,

  - bezobsługowy silnik indukcyjny,

  - wyświetlacz LCD,

  - nowoczesny układ programowania parametrów

  - 99 programów eksploatacyjnych,

  - regulacja RPM/RCF,

  - 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania,

  - temperatury (MPW-352R/RH)

  - możliwość pracy w trybie „short” lub pracy ciągłej „HOLD”,

  - magnetyczna identyfikacja wirników,

  - system identyfikacji błędów niewyważenia,

  - rejestracja parametrów pracy ( RS 232) za pośrednictwem PC,

  - efektywny system wentylacji (MPW-352),

  - możliwość wstępnego schładzania (MPW-352R/RH),

  - program schładzania po skończeniu pracy (MPW-352R/RH),

  - precyzyjna stabilizacja temperatury (MPW-352R/RH),

  - szeroka gama wymiennych wirników i wyposażenia dodatkowego,

  - zmiana języka menu,

  - blokowanie wybranych funkcji menu,

  - ochrona hasłem,

  - pamięć 10 ostatnich cykli pracy,

  - manualne ustawianie promienia wirowania ( z automatyczną korektą  RCF),

  - zliczanie efektywnego czasu wirowania,

  - regulacja czasu wirowania,

  - automatyczne otwieranie pokrywy,

  - dociąganie pokrywy,

  - awaryjne otwieranie pokrywy,

  - zabezpieczenie termiczne silnika,

  - Rotor horyzontalny (max. PRM 5.200) kąt 90,

  - 4 x zawieszka 2x50 ml umożliwiająca odwirowanie 8 próbek,

  - 4 pojemniki do rotora,

  - 4x wkładka redukcyjna na próbówkę 5x,

- Dane techniczne

| max obroty [1/min.] 100 - 18.000 max objętość wirowana [ml] 1000 czas wirowania [min] 0 – 99[h]59[min]59[s] lub praca ciągła max przyspieszenie [x g] 30.065 x g zakres regulacji temperatury [C] -20 do +40 głębokość [mm] 695 szerokość [mm] 443 wysokość [mm] 380 moc pobierana [W] 980 zasilanie [V]/[Hz] 230/50 | masa [kg] 70.9 |
| --- | --- |

3.2. Dodatkowe wymagania:

- dostawa loco – Wojewódzki Szpital chorób płuc w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski,

- Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia, wraz 
z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia,

- Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw.

- Możliwość indywidualnych konsultacji w czasie użytkowania urządzenia

UWAGA:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisano materiały mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji powyżej.

- POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

        - Urządzenia medyczne

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 30 dni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO.

- Okres gwarancji na zaoferowane urządzenie i jego wyposażenia liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności, ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

- Bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz dojazdu) min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji,

- Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat,

- Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia
3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy,

- Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa, nie dłużej jak 48 godzin. (liczone
w dniach roboczych). Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (liczone w dniach roboczych) od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.

- Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego (2 osoby) w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny technicznej) i podstawowej konserwacji technicznej,

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.

- Jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych – Wykonawca załączy stosowny wykaz przy dostawie urządzenia.

- Koszt dojazdu w okresie gwarancji do i od użytkownika nie obciąża Zamawiającego.

- Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez autoryzowaną placówkę serwisową na terenie Polski, gdzie będzie możliwość zgłaszanie usterek – przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest podać  nazwę, adres 
 i telefon.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wszelkich wad, które zostały uznane, jako podlegające reklamacji łącznie z kosztami transportu od i do zamawiającego.

- Dostarczony towar może być jedynie rozpakowany przez przedstawicieli Wykonawcy
w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe stwierdzone podczas odbioru i braki jakościowe stwierdzone podczas odbioru, uruchomienia oraz użytkowania sprzętu.

- Wykonawca udziela dodatkowej, 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych
w trakcie naprawy części.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek
o dokonanie ekspertyzy przez właściwy organ.

- W przypadku niedotrzymania warunków gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innej firmie i kosztami obciążyć Wykonawcę.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

6.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć za pośrednictwem platformy zakupowej w formie elektronicznej (skany).

- wypełniony formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią istotnych warunków zamówienia i projektem umowy oraz aktualności dostarczonych zaświadczeń - zgodny w treści z wzorem stanowiącym - załącznik nr 1;

- warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – załącznik nr 1a,

- oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2,

- wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane – wg załącznika nr 3,

- dowody potwierdzające, że dostawy wykazane w załączniku nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje itp.)

- opis urządzeń technicznych [...] w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej, jakości realizowanego zamówienia tj. opis, specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia medycznego oraz wymaganego dodatkowego wyposażenia – wg załącznika nr 4,

- Dokumenty  dopuszczające  do  obrotu- aktualne na dzień składania oferty. Zgodnie 
z  obowiązującą  Ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o  Wyrobach  Medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211 j.t.) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są:

- deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego),

- certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych

w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych),

- zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych.

Uwaga: jeśli przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w/w Urzędzie należy dostarczyć oświadczenie o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz z podaniem podstawy prawnej.

6.2.	Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.

6.3.	Dokumenty, o których mowa wyżej przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

6.4.	Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w pkt. 3 istotnych warunków zamówienia..

- Cenę końcową należy podać w zaokrągleniu do 1 grosza.

- Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (zł). Wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę ofert przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, za prawidłową przyjmuje się cenę podaną słownie.

- Cena podana w ofercie może podlegać negocjacji.

8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

- Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium

cena brutto – 100%

- Opis kryterium „cena brutto”

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie jedynego kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej;

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Jolanta Kluba-Wydział Polityki Społecznej  i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

numer faksu Zamawiającego: (032) 47-85-391; adres poczty elektronicznej Zamawiającego:psm@um.jastrzebie.pl

11. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do złożenia oferty cenowej bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić istotne warunki zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

12. POSTAĆ OFERTY

- Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym.

- Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
(w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

- Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

13. . TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej, na zadanie:  „Dostawa urządzenia  medycznego– wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka” do 21.09.2018r.”

- Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

- konsekwencje złożenia oferty niezgodne z w/w opisem ponosi Wykonawca.

15. OTWARCIE OFERT

- Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 05.09.2018 r.  godz. 12:15 w sali nr  215  A /IIp./  Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przekazać informację z oceny ofert.

16.WYJAŚNIENIE BADANYCH OFERT, POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

18. WYBÓR WYKONAWCY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym istotnych warunkach postępowania i została oceniona, jako najkorzystniejsza.

19. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

O wyniku postępowania i wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty cenowej.

20. POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU POSTĘPOWANIA

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego. Informacja zostanie wysłana za pośrednictwem platformy zakupowej bezzwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania i nie później niż w czasie umożliwiającym podpisanie umowy.

21. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie
z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy – załącznik nr 5.

  - Przyjmuje się, że zapisy umowy, niezakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych istotnych warunkach zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 2018-09-14

II Zastępca Prezydenta Miasta

Robert Chojecki

…………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

| Przedmiot zamówienia | „Dostawa urządzenia medycznego- wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka” |
| --- | --- |
| Zamawiający | Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60 Jastrzębie-Zdrój |
| Wykonawca |  |
| KRS/CEIDG |  |
| Nr NIP |  |
| REGON |  |
| Nr telefonu , faksu, e-mail |  |
| Konto bankowe Nazwa banku i numer konta |  |
| Cena brutto za całość zadania (tj. z podatkiem VAT ) | ……………………….………..……………………zł |
|  | (Słownie: ……………………………………………………) |
| Gwarancja (min. 24 miesiące) | Na okres …………………… |
| Termin realizacji | Zgodnie z pkt 4 IWZ |

Ponadto oświadczam, iż:

- 	zapoznaliśmy się ze istotnymi warunków zamówienia oraz wzorem umowy dotyczących zadania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

- 	zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,

- dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1a

………………………………..

(pieczęć wykonawcy)

| Warunki gwarancji i serwisu: |
| --- |
|  | Okres gwarancji na zaoferowane urządzenie i jego wyposażenia liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. |
|  | Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności, ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji (dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz dojazdu) min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat, |
|  | Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy, |
|  | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa, nie dłużej jak 48 godzin. (liczone w dniach roboczych). Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (liczone w dniach roboczych) od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach. |
|  | Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego (2 osoby) w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny technicznej) i podstawowej konserwacji technicznej, |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. |
|  | Jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych – Wykonawca załączy stosowny wykaz przy dostawie urządzenia. |
|  | Koszt dojazdu w okresie gwarancji do i od użytkownika nie obciąża Zamawiającego. |
|  | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez autoryzowaną placówkę serwisową na terenie Polski, gdzie będzie możliwość zgłaszanie usterek – przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest podać nazwę, adres i telefon. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wszelkich wad, które zostały uznane, jako podlegające reklamacji łącznie z kosztami transportu od i do zamawiającego. |
|  | Dostarczony towar może być jedynie rozpakowany przez przedstawicieli Wykonawcy w obecności przedstawicieli Zamawiającego |
|  | Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe stwierdzone podczas odbioru i braki jakościowe stwierdzone podczas odbioru, uruchomienia oraz użytkowania sprzętu. |
|  | Wykonawca udziela dodatkowej, 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części. |
|  | W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o dokonanie ekspertyzy przez właściwy organ. |
|  | W przypadku niedotrzymania warunków gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innej firmie i kosztami obciążyć Wykonawcę.. |
|  | Uwaga!! Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów transportu towaru (z siedziby zamawiającego do siedziby wykonawcy i z siedziby wykonawcy do siedziby zamawiającego), które zostały uznane jako podlegające reklamacji. |
|  | Inne wymagania: |
|  | Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, |
|  | Karty gwarancyjne |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, |
|  | Dokumenty dopuszczające do obrotu- aktualne na dzień składania oferty. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211 j.t.) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych), zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy o Wyrobach Medycznych. Uwaga: jeśli przedmiot zamówienia nie podlega rejestracji w/w Urzędzie należy dostarczyć oświadczenie o braku obowiązku rejestracji wyrobu wraz z podaniem podstawy prawnej. |
|  | Produkt fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 |
|  | Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia. |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia / certyfikatu o przebytym szkoleniu i wydaniu upoważnienia do wykonywania bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po upływie okresu gwarancji. |

Oświadczam, iż spełnimy wszystkie wyżej opisane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, 
a oferowane przez nas urządzenie medyczne spełnia wyżej określone wymagania.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

###### Załącznik nr 2

.......................................

(pieczęć Wykonawcy)

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. 1579) pn:

„Dostawa urządzenia medycznego– wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1”

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy / Konsorcjum* oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

*    niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  3

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy postępowania zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) pn:

„Dostawa urządzenia medycznego– wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka”

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH  3– lat

| Nazwa prowadzonego zadania/Przedmiot zadania | Podmiot na rzecz, którego zadanie zostało wykonane | Wartość zadania | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |

Uwaga: wykazane zadania należy potwierdzić dokumentami stwierdzającymi ich należyte wykonanie

………………………………………………………

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis i pieczątka osób/osoby uprawnionych

do występowania  w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 5

#### W Z Ó R

U M O W A nr PSM.272……..2018/W/

zawarta w dniu....................... 2018 r. pomiędzy Miastem na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie- Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, reprezentowanym przez:

……………………………………

……………………….....................

zwanym dalej Zamawiającym

a

Nazwa firmy (siedziba i adres) ……...................................................................................

NIP ............................................. REGON.......................................
reprezentowanym przez: ......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 
z 2017 r. 1579) została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Wykonawca dostarcza a Zamawiający nabywa towar w postaci fabrycznie nowych urządzeń medycznych: tj.: wirówka laboratoryjna z chłodzeniem-1 sztuka, na użytek Wojewódzkiego Szpitala chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, o następujących parametrach technicznych:

- Wymagania podstawowe urządzeń medycznych:

  - Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018,

  - bezobsługowy silnik indukcyjny,

  - wyświetlacz LCD,

  - nowoczesny układ programowania parametrów

  - 99 programów eksploatacyjnych,

  - regulacja RPM/RCF,

  - 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania,

  - temperatury (MPW-352R/RH)

  - możliwość pracy w trybie „short” lub pracy ciągłej „HOLD”,

  - magnetyczna identyfikacja wirników,

  - system identyfikacji błędów niewyważenia,

  - rejestracja parametrów pracy ( RS 232) za pośrednictwem PC,

  - efektywny system wentylacji (MPW-352),

  - możliwość wstępnego schładzania (MPW-352R/RH),

  - program schładzania po skończeniu pracy (MPW-352R/RH),

  - precyzyjna stabilizacja temperatury (MPW-352R/RH),

  - szeroka gama wymiennych wirników i wyposażenia dodatkowego,

  - zmiana języka menu,

  - blokowanie wybranych funkcji menu,

  - ochrona hasłem,

  - pamięć 10 ostatnich cykli pracy,

  - manualne ustawianie promienia wirowania ( z automatyczną korektą  RCF),

  - zliczanie efektywnego czasu wirowania,

  - regulacja czasu wirowania,

  - automatyczne otwieranie pokrywy,

  - dociąganie pokrywy,

  - awaryjne otwieranie pokrywy,

  - zabezpieczenie termiczne silnika,

  - Rotor horyzontalny (max. PRM 5.200) kąt 90,

  - 4 x zawieszka 2x50 ml umożliwiająca odwirowanie 8 próbek,

  - 4 pojemniki do rotora,

  - 4x wkładka redukcyjna na próbówkę 5x,

- Dane techniczne

max obroty [1/min.] 100 - 18.000 max objętość wirowana [ml] 1000 czas wirowania [min] 0 – 99[h]59[min]59[s] lub praca ciągła max przyspieszenie [x g] 30.065 x g zakres regulacji temperatury [C] -20 do +40 głębokość [mm] 695 szerokość [mm] 443 wysokość [mm] 380 moc pobierana [W] 980 zasilanie [V]/[Hz] 230/50 masa [kg] 70.9

3.2. Dodatkowe wymagania:

- dostawa loco – Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski,

- Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia, wraz 
z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia,

- Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw.

- Możliwość indywidualnych konsultacji w czasie użytkowania urządzenia

§ 2

Okres realizacji zadania:

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

- Odbioru przedmiotu umowy, wraz z:

- kartami gwarancyjnymi,

- instrukcją obsługi i konserwacji w języku polskim,

- dokumentami określającymi zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

- wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy,

- wykazem autoryzowanych punktów serwisowych w Polsce.

- dokona przedstawiciel Zamawiającego w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski; tel. (32) 45 37 101.

- O terminie dostarczenia i zamontowania sprzętu Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Ostateczny termin dostawy i zamontowania urządzenia medycznego określa się na: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie wszelkich funkcji dostarczonego sprzętu.

- Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:................................................................................................

- Koordynatorem wykonania przedmiotu umowy i osobą odpowiedzialną za rozliczenia finansowo-rzeczowe ze strony Zamawiającego będzie: Jolanta Kluba – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru w tym również adres gdzie zgłaszane będą ewentualne awarie sprzętu.

- Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Dostarczony przedmiot umowy powinien odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od obowiązujących norm.

- Do dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wymagane certyfikaty 
i świadectwa w 1 egzemplarzu dla użytkownika.

§ 4

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

- Okres gwarancji na zaoferowane urządzenie i jego wyposażenia liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności, ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów,

- Bezpłatne przeglądy okresowe wymagane przez Producenta (zgodnie z zaleceniami producenta) w okresie gwarancji ( dotyczy robocizny, części niezbędnych do wykonania przeglądu oraz dojazdu) min. 1 przegląd rocznie, w tym 1 w okresie miesiąca przed upływem gwarancji,

- Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat,

- Maksymalnie dopuszczalna liczba napraw gwarancyjnych – 3, w przypadku przekroczenia
3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym wymiana elementu urządzenia na nowy,

- Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa, nie dłużej jak 48 godzin. (liczone
w dniach roboczych). Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 72 h (liczone w dniach roboczych) od momentu zgłoszenia awarii; w przypadku przekroczenia terminu, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.

- Dwukrotne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji oraz personelu technicznego (2 osoby) w zakresie podstawowych czynności sprawdzania stanu technicznego ( arkusz oceny technicznej) i podstawowej konserwacji technicznej,

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.

- Jeżeli wytwórca urządzenia dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych – Wykonawca załączy stosowny wykaz przy dostawie urządzenia.

- Koszt dojazdu w okresie gwarancji do i od użytkownika nie obciąża Zamawiającego.

- Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez autoryzowaną placówkę serwisową na terenie Polski, gdzie będzie możliwość zgłaszanie usterek – przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest podać  nazwę, adres  
i telefon.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wszelkich wad, które zostały uznane, jako podlegające reklamacji łącznie z kosztami transportu od i do zamawiającego.

- Dostarczony towar może być jedynie rozpakowany przez przedstawicieli Wykonawcy
w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe stwierdzone podczas odbioru i braki jakościowe stwierdzone podczas odbioru, uruchomienia oraz użytkowania sprzętu.

- Wykonawca udziela dodatkowej, 24 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych
w trakcie naprawy części.

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek
o dokonanie ekspertyzy przez właściwy organ.

- W przypadku niedotrzymania warunków gwarancyjnych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innej firmie i kosztami obciążyć Wykonawcę.

Uwaga!! Wykonawca zobowiązany jest do:

Podania cyklu życia produktu (kosztów eksploatacji)

    - Koszt przeglądu okresowego na dzień złożenia oferty urządzenia po gwarancji z uwzględnieniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania przeglądu, robocizny, kosztów dojazdu. W pierwszym roku po okresie gwarancji koszt przeglądu może być większy Maksymilianie o wskaźnik inflacji za okres gwarancji, w pozostałych latach może być większy o wskaźnik za rok poprzedni.

    - Koszty/ ilość zużycia energii w ciągu 1h (kWh).

    - Zalecana ilość przeglądów w ciągu roku.

    - Zalecany przez producenta okres użytkowania urządzenia

§ 5

      - Cena za wykonanie przedmiotu umowy określona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: brutto …………… zł (słownie: …………………………….……………...………………..), w tym …………………. zł netto (słownie: ………………………….………………..) i VAT ……....….. zł słownie: …………………………….………………..),

      - Cena oferty (PLN) to suma brutto zestawu.

§ 6

- Zapłata nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru.

- Faktura będzie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy: Na konto w ....................................................................

Płatność nastąpi z ………………………………………………………….

- Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia prześle go Wykonawcy.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę.

§ 7

      - Zamawiający oświadcza, że:

    - jest podatnikiem podatku VAT;

    - posiada numer identyfikacyjny: NIP 633-22-16-615;

- Płatnika należy oznaczyć w następujący sposób:

Jastrzębie-Zdrój- Miasto na Prawach Powiatu

Al. Józefa Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest * płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT).

- W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT kwota brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 pozostanie bez zmian.

§ 8

Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

  - W przypadku stwierdzenia nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

    - za opóźnienie do 7 dni od dat wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - 5% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy;

    - za opóźnienie od 8 do 14 dni od dat wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy;

    - za opóźnienie powyżej 14 dni od dat wykonania umowy, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy - 15% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy.

  - W przypadku odstąpienia od realizacji zadania z winy wykonawcy w wysokości 50% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

  - W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje całej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

- W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

- W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wyrażonych w pkt. 1 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Wykonawcy z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.

…………………………                                                                   ………..……………

Zamawiający				 		                Wykonawca