## Arkusz1
| ZP/133/2024 | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2.1
MODYFIKACJA 05.12.2024
Pakiet I narzędzia urologiczne BO
| Paramy wymagane |  |  | Parametry oferowane
Rok produkcji narzędzi – min. 2024. Oferowane narzędzia są fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się oferowania narzędzi np. po regeneracji.
Oferowane narzędzia wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1: 2007 lub równoważnej (ISO 7153-1 lub równoważnego) wraz z aktualizacjami. Wymagane są następujące rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych:
Haki operacyjne i retraktory - X20CR13, 42-47 HRC.
Nożyczki z twardą wkładką – X20Cr13, 42-47 HRC / 60-64 HRC.
Pincety X20Cr13, 42-47 HRC; X15Cr13, 42-46 HRC.
Kleszcze hemostatyczne X20CR13
Kleszcze do serwet operacyjnych i kleszczyki do opatrunków X20CR13
Retraktory X20Cr13
Kleszcze X20Cr13, 42-47 HRC.
Klemy X20Cr13, 42-47 HRC.
Imadła X20Cr13, 42-47 HRC.
Zaoferowane wyroby trwale oznakowane nazwa wytwórcy.
Narzędzia zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonana przez wytwórcę.
Opakowania oferowanych wyrobów zawierające informacje: nr katalogowy wyrobu, nazwę wyrobu, nazwę wytwórcy.
Wszystkie narzędzia muszą być trwale oznakowane kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pół (modułow), zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania – Data Matrix, zawierającym zakodowana informacje o unikalnym numerze narzędzia. Dodatkowo narzędzia oznakowane kodem data matrix zawierającym takie informacje jak miesiąc i rok sprzedaży oraz miesiąc i rok końca gwarancji. Kod możliwy do odczytania bez specjalistycznych czytników
Wszystkie narzędzia muszą posiadać naniesiony oznakowanie uzgodnione ze szpitalem po podpisaniu umowy. Napisy maja być trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji oraz czynniki sterylizujące, głównie na nasyconą parę wodną.
Wobec zaoferowanych wyrobów mogą być stosowane :
Mycie automatyczne w myjniach – dezynfektorach z dezynfekcją termiczną 90ºC, czas 5 min;
Dekontaminacja zgodnie z normą EN ISO 17664:2004 lub równoważną (wymagana możliwość sterylizacji parowej w sterylizatorach z frakcjonowaną próżnią w programach o parametrach: 134ºC; 5,5 minuty.
Autoryzowany serwis narzędzi. Serwis umożliwiajacy pełną regenerację/naprawę narzędzia łącznie z przeprowadzeniem nowej pasywacji i nałożeniem powierzchni galwanicznych.
Zestaw I: zestaw podstawowy urologiczny - 4 zestawy
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 46-64X75-85 MM FIGURA 4-5 DŁUGOŚĆ 235 MM | 3 | szt. |  | 0 | 8%
2 | HAK BRZUSZNY MIKULICZ 121X50MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
3 | HAK BRZUSZNY TYP GOSSET ŚREDNI DŁUGOŚĆ 170 MM SZEROKOŚĆ ROZWARCIA 125 MM WYMIARY ŁYŻEK 200 MM X 55 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 2,5 SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 265 MM (265-315 mm) | 2 | szt. |  | 0 | 8%
5 | HAK OPERACYJNY TYP KORTE CZTEROZĘBNY TĘPY 45X55 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
6 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM | 2 | kpl. |  | 0 | 8%
7 | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA TYP HABERER GIĘTKA 40/50 MM DŁUGOŚĆ 305 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
8 | HACZYK SIODEŁKOWY DESMARRES CZEŚĆ ROBOCZA 9X12MM DŁUGOŚĆ 140MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
9 | SONDA PUSTA W ŚRODKU Z KOŃCÓWKĄ ŚREDNICA 3,3MM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
10 | SONDA DO PRZETOK TYP LOCKHART-MUMMERY PROSTA#1 DŁUGOŚĆ 165 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
11 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
12 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
13 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
14 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
15 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
16 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
17 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
18 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
19 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
20 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
21 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
22 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt. |  | 0 | 8%
23 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 8 | szt. |  | 0 | 8%
24 | KLESZCZYKI JACOBSON/halsted mosquito LEKKO ZAGIĘTE, DŁUGOŚĆ 130MM (125-130 mm) | 6 | szt. |  | 0 | 8%
25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0 | 8%
26 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
27 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
28 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
29 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
30 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210MM FIGURA 1 SKOK ZĄBKÓW 0,7 M | 1 | szt. |  | 0 | 8%
31 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ MIKULICZ 205MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
32 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 2 | szt. |  | 0 | 8%
33 | KLESZCZYKI ALLIS DŁUGOŚĆ 220MM | 3 | szt. |  | 0 | 8%
34 | KLESZCZE SATINSKY ZAGIĘTE W DWÓCH MIEJSCACH DŁUGOŚĆ 265MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
35 | KLESZCZE SATINSKY ZAGIĘTE W DWÓCH MIEJSCACH DŁUGOŚĆ 265MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
36 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZ SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 230 MM MOCNO ODGIĘTY | 2 | szt. |  | 0 | 8%
37 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON DŁUGOŚĆ 240 MM ODGIĘTY | 1 | szt. |  | 0 | 8%
38 | KLESZCZE DO JĘZYKA TYPU HEYEWOOD-SMITH DŁUGOŚĆ 210 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
39 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
40 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
41 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
42 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
43 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
44 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
45 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
46 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO/ metzenbaum ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
47 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
48 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
49 | MISKA CHIRURGICZNA, POJEMNOŚĆ 1 L | 1 | szt. |  | 0 | 8%
50 | KUBEK STALOWY, POJEMNOŚĆ 0.25 LTR. | 2 | szt. |  | 0 | 8%
51 | STANDARDOWA PĘSETA DO KOAGULACJI BIPOLARNEJ, PROSTA, SZEROKOŚĆ KONCÓWKI 0,9MM, DŁUGOŚĆ CZŁKOWITA 200MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
52 | "KABEL DWUBIEGUNOWY 5/2MMM, PASUJĄCY DO WTYCZKI AESCULAP W NARZĘDZIU ORAZ BERCHTOLD, MARTIN, ACMI, WOLF I AESCULAP W URZĄDZENIU, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 4M | 1 | szt. |  | 0 | 8%
53 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 135MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
54 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
55 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 4 zestawów |  | 0
Zestaw II: zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegu RIRS - 10 zestawów
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIETE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
3 | MISKA CHIRURGICZNA, POJEMNOŚĆ 0.3 L | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | KUBEK STALOWY, POJEMNOŚĆ 0.25 LTR. | 1 | szt. |  | 0 | 8%
5 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 1000 CYKLI, WYMIARY ZEWNĘTRZNE KONTENERA 312X190X130MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
6 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 269X171X93MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 10 zestawów |  | 0
Zestaw III: Zestaw klem naczyniowych - 2 zestawy
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Kleszcze atraumatyczne POTTS, zakrzywione kątowo, bransze fakturowane ząbkami DE BAKEY, dł. 21 cm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
2 | Klem naczyniowy GLOVER POTTS, atraumatyczny, bransze płynnie zakrzywione i fakturowane ząbkami DE BAKEY, dł. 21 cm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
3 | Klem atraumatyczny MORRIS DE BAKEY, bransze zagięte pod kątem 50 stopni i fakturowane ząbkami DE BAKEY, ramiona narzędzia lekko odgięte, dł. 20 cm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | Kleszcze naczyniowe, DE BAKEY atraumatyczne, końcówka narzędzia zagięta w szyję łabędzia, dł. 22 cm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
5 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY-BECK, część robocza podwójnie zakrzywiona i fakturowana ząbkami DE BAKEY, dł. części roboczej 45 mm, dł. 21 cm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
6 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych składający się z aluminiowej wanny (nieperforowanej) z uchwytami pokrytymi silikonem, blokującymi się pod katem 90 stopni oraz pokrywy aluminiowej w kolorze złotym, perforowanej na jeden filtr | 1 | szt. |  | 0 | 8%
7 | Kosz stalowy do sterylizacji, perforowany | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 2 zestawów |  | 0
Zestaw IV: zestaw narzędzi do resekcji żebra - 1 zestaw
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | LISTON ZAGIĘTY Z PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚĆ 240MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
2 | LUER Z PRZEKŁADNIĄ, DŁUGOŚĆ 240MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
3 | RASPATOR TYP DOYEN DLA DOROSŁYCH PRAWOSTRONNIE ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | RASPATOR TYP DOYEN DLA DOROSŁYCH PRAWOSTRONNIE ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 175 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
5 | RASPATOR LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10MM DŁUGOŚĆ 215MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
6 | PILNIK KOSTNY ZAGIĘTY, BAGNETOWY, DŁUGOŚĆ 240MM (240-270 mm) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
7 | NOŻYCE DO ŻEBER DŁUGOŚĆ 230 MM (230-250 mm) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
8 | DRUT KIRCHNERA ŚREDNICA 2MM Z JEDNOSTRONNYM TRÓJGRANIASTYM KOŃCEM | 1 | op. |  | 0 | 8%
9 | KLESZCZE DO DRUTÓW SZCZĘKI ZWĘŻAJĄCE SIĘ KU KOŃCOWI DŁUGOŚĆ 180 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
10 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 135MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
11 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
Zestaw V: zestaw narzędzi chirurgicznych do wodniaka - 10 zestawów
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
2 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
3 | PINCETA ANATOMICZNA TYP SEMKEN DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 150 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185 -200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0 | 8%
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP FRASER-KELLY (CRILE)/birkett ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 - 185 MM DELIKATNE | 2 | szt. |  | 0 | 8%
9 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
10 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
11 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150-165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
12 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA ZE SZLIFEM FALISTYM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
13 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁ. 175MM KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
14 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
15 | SONDA TYP NELATON PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 160 MM ODGIĘTA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
16 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 2 | szt. |  | 0 | 8%
17 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
18 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM | 1 | kpl. |  | 0 | 8%
19 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN TRÓJZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5X13 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
20 | OSTRA ŁYŻKA TYP SCHEDE FIGURA 00 SZEROKOŚĆ 3,4 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
21 | MISKA CHIRURGICZNA, POJEMNOŚĆ 1 L | 1 | szt. |  | 0 | 8%
22 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 135MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
23 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 10 zestawów |  | 0
Zestaw VI: zestaw narzędzii chirurgicznych do zabiegów uro-ginekologicznych - 1 zestaw
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | MISKA NERKOWATA DŁUGOŚĆ 250MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
2 | HAK OPERACYJNY TYP FRITSCH 64X85 MM FIGURA 5 DŁUGOŚĆ 235 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
3 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP BREISKY WIELKOŚĆ ŁYŻKI 130X40 MM DŁUGOŚĆ 320 MM MODEL WIEDEŃSKI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
6 | KULOCIĄG SCHROEDER 1X1 ZĘBY, DŁUGOŚĆ 250MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
7 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | 1 | szt. |  | 0 | 8%
8 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
9 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ MIKULICZ 205MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
10 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
11 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
12 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
13 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE, NARZĘDZIE Z POWŁOKĄ TYTANOWO NITRYTOWĄ ZWIĘKSZAJĄCĄ ODPORNOŚĆ NARZĘDZIA NA KOROZJĘ. OSTRZE ZE SPECJALNYM SZLIFEM FALISTYM ZAPOBIEGAJĄCYM WYSUWANIU SIĘ TKANEK | 1 | szt. |  | 0 | 8%
14 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
15 | UCHWYT SKALPELA NR 3 4 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
16 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
17 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
18 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
19 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
20 | NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | szt. |  | 0 | 8%
21 | NOŻYCZKI MACICZNE ODGIĘTE TYP SIMS DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
22 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
23 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 235-245 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
24 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
25 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
26 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
27 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185-200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
28 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220MM FIGURA 4 | 1 | szt. |  | 0 | 8%
29 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 5 | szt. |  | 0 | 8%
30 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
31 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 185 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
32 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
33 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE/zagięte TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
34 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE | 2 | szt. |  | 0 | 8%
35 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWO-PORONNE TYP SAENGER ZAKRZYWIONE/proste SZCZĘKI ZĄBKOWANE ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ 265 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
36 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 255 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 2 | szt. |  | 0 | 8%
37 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI/barre ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 280 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
38 | KLESZCZE DO PRZYMACICZA TYP WERTHEIM Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY LEKKO ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 245 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
39 | KLESZCZE DO PRZYMACICZA TYP WERTHEIM Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY MOCNO ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
40 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
41 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
42 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE OVERHOLT-GEISSEND LEKKO ZAGIĘTE, DŁUGOŚĆ 260MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
43 | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 250 MM ROZWARCIE 255 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 107X59 MM ŁYŻKI BOCZNE 105 MM GŁĘBOKOŚĆ,ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
44 | KUBEK STALOWY, POJEMNOŚĆ 0.25 LTR. | 1 | szt. |  | 0 | 8%
45 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 135MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
46 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
Zestaw VII: zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych - 8 zestawów
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 6 | szt. |  | 0 | 8%
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 185-200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
4 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE METZNEBAUM CZARNE, POKRYTE POWŁOKĄ TYTANOWO-NITRYTOWĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA OPERACYJNEGO, POWŁOKA ZWIĘKSZAJĄCA ODPORNOŚĆ NARZĘDZIA NA KOROZJĘ. DŁUGOŚĆ 180-200 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO SUPER CUT ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM UCHA CZERNIONE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
7 | SONDA PUSTA W ŚRODKU Z KOŃCÓWKĄ ŚREDNICA 3,3MM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
8 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
9 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
10 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
11 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
12 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
13 | KUBEK STALOWY, POJEMNOŚĆ 0.25 LTR. | 1 | szt. |  | 0 | 8%
14 | MISKA CHIRURGICZNA, POJEMNOŚĆ 1 L | 1 | szt. |  | 0 | 8%
15 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY 55 STOPNI DŁUGOŚĆ 135 MM ROZSTAW SZCZĘK 16,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
16 | Atraumatyczne kleszcze do chwytania, szczęki z otworami, narzędzie obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | 2 | szt. |  | 0 | 8%
17 | Kleszcze chwytające do tkanek typu Babcock, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
18 | Kleszczyki chwytające 2x4 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
19 | Zacisk do dysekcji, 90° typu Mixter, narzędzie monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
20 | Kabel monopolarny kompatybilny z diatermią elektrochirurgiczną ERBR VIO 300 | 1 | szt. |  | 0 | 8%
21 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 187MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
22 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
23 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 8 zestawów |  | 0
Zestaw VIII: zestaw narzędzi chirurgicznych - dodatkowy - 1 zestaw
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Aplikator/kleszcze do usuwania klipsów jelitowych i klipsów typu Bulldog, klips można ustawić pod kątem śr. 12,5 mm i dł. 350 mm | 2 | szt. |  | 0 | 8%
2 | Aplikator/kleszcze do usuwania klipsów jelitowych i klipsów typu Bulldog, śr. 12,5 mm i dł. 350 mm | 2 | szt. |  | 0 | 8%
3 | Atraumatyczny klips typu Bulldog (tymczasowy) z ząbkami DE BAKEY. Klipsy naczyniowy o zmniejszonej sile zamykania z końcówką oznaczoną kodem kolorów, prosty, długość szczęk 25 mm, siła zamykania 2,45 N | 4 | szt. |  | 0 | 8%
4 | Atraumatyczny klips typu Bulldog (tymczasowy) z ząbkami DE BAKEY. Klipsy naczyniowy o zmniejszonej sile zamykania z końcówką oznaczoną kodem kolorów, prosty, długość szczęk 45 mm, siła zamykania 2,94 N | 4 | szt. |  | 0 | 8%
5 | Atraumatyczny klips typu Bulldog (tymczasowy) z ząbkami DE BAKEY. Klipsy naczyniowy o zmniejszonej sile zamykania z końcówką oznaczoną kodem kolorów, zagięty, długość szczęk 25 mm, siła zamykania 2,45 N | 4 | szt. |  | 0 | 8%
6 | Atraumatyczny klips typu Bulldog (tymczasowy) z ząbkami DE BAKEY. Klipsy naczyniowy o zmniejszonej sile zamykania z końcówką oznaczoną kodem kolorów, zagięty, długość szczęk 45 mm, siła zamykania 2,94 N | 4 | szt. |  | 0 | 8%
7 | Narzędzie do retrakcji narządów i tkanek, rozwieracz wachlarzowy śr. 10 mm, dł. 400 mm | 1 | szt. |  | 0 | 8%
8 | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL LEKKO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
9 | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
10 | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL BARDZO MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
11 | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL MOCNO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM MODEL ROZKŁADANY | 2 | szt. |  | 0 | 8%
12 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
13 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY TYP KALLMORGEN WIELKOŚĆ ŁYŻEK 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
14 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
15 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
16 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZEŚCI ROBOCZEJ 5.2MM DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
17 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZEŚCI ROBOCZEJ 8.5MM DŁUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
18 | ŁYŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ CZEŚCI ROBOCZEJ 3,6MM DŁUGOŚĆ 180MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
19 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt. |  | 0 | 8%
20 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 210 MM TRZONEK DŁUGI | 2 | szt. |  | 0 | 8%
21 | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 6 | szt. |  | 0 | 8%
22 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM L TRZONEK DŁUGI | 2 | szt. |  | 0 | 8%
23 | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-DE MARTEL/ de bakey ODGIĘTE POD KĄTEM 45° DŁUGOŚĆ 155-185 MM KOŃCE OSTRO/OSTRE | 2 | szt. |  | 0 | 8%
24 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
25 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
26 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
27 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150-165 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
28 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145-150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
29 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 20 | szt. |  | 0 | 8%
30 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 20 | szt. |  | 0 | 8%
31 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 20 | szt. |  | 0 | 8%
32 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 20 | szt. |  | 0 | 8%
33 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 280 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 5 | szt. |  | 0 | 8%
34 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 30 | szt. |  | 0 | 8%
35 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 8 ( ŚREDNICA 2,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
36 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 9 ( ŚREDNICA 3 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
37 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 9 ( ŚREDNICA 3 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
38 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 11 ( ŚREDNICA 3,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
39 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 12 ( ŚREDNICA 4 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
40 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 13 ( ŚREDNICA 4,35 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
41 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 14 ( ŚREDNICA 4,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
42 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 15 ( ŚREDNICA 5 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
43 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 16 ( ŚREDNICA 5,35 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
44 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 17 ( ŚREDNICA 5,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
45 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 18 ( ŚREDNICA 6 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
46 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 19 ( ŚREDNICA 6,35 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
47 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 20 ( ŚREDNICA 6,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
48 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 21 ( ŚREDNICA 7 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
49 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 22 ( ŚREDNICA 7,35 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
50 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 23 ( ŚREDNICA 7,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
51 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 24 ( ŚREDNICA 8 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
52 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 25 ( ŚREDNICA 8,35 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
53 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 26 ( ŚREDNICA 8,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
54 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 27 ( ŚREDNICA 9 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
55 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 28 ( ŚREDNICA 9,35 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
56 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 29 ( ŚREDNICA 9,65 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
57 | ROZSZERZADŁO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYP DITTEL DŁUGOŚĆ 345 MM ODGIĘTE CHARR. 30 ( ŚREDNICA 10 MM ) | 1 | szt. |  | 0 | 8%
58 | KLESZCZE NACZYNIOWE ATRAUMATYCZNE DE'BAKEY-BECK ZAGIĘTE W DWÓCH IEJSCACH CIĘCIWA 30MM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 205MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
59 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
60 | ŁYŻKA PĘCHERZOWA DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 260 MM WYMIARY SAMEJ ŁYŻKI DŁUGOŚĆ 90 MM SZEROKOŚĆ 35 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
61 | ZACISK JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP MAYO-ROBSON PROSTY DŁUGOŚĆ 250 MM TWARDY ELASTYCZNY | 6 | szt. |  | 0 | 8%
62 | HAK OPERACYJNY TYP MEYERDING MAŁY 52X16 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
63 | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 250 MM ROZWARCIE 235 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 62-80X76-80 MM ŁYŻKI BOCZNE 60 MM GŁĘBOKOŚĆ,ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
64 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY TYP DOYEN WYMIARY 90X35MM DŁUGOŚĆ 240MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
65 | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
66 | KLIPSOWNICA DO PODWÓJNYCH KLIPSÓW TYTANOWYCH - kompatybilna z klipsami w rozmiarze ML | 2 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
Zestaw IX: zestaw narzędzi chirurgicznych do cewki - 1 zestaw
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | ULTRA-LEKKA AŻUROWA PĘSETA ATRAUMATYCZNA DE BAKEY CZEŚĆ ROBOCZA 1.2MM DŁUGOŚĆ 150MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
2 | PĘSETA ATRAUMATYCZNA DE'BAKEY CZEŚĆ ROBOCZA 2.8MM DŁUGOŚĆ 150MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
3 | PINCETA ATRAUMATYCZNA STANDARD PROSTA CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ KOŃCÓWKA ZŁOCONA DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
4 | PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1,5 MM DŁUGOŚĆ 150 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
5 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP GERALD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 175 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
6 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABCOCK DŁUGOŚĆ 215 MM PROSTE SKOK SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 10 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
7 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 190 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW DELIKATNY MODEL | 4 | szt. |  | 0 | 8%
8 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
9 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP GEMINI ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
10 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
11 | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
12 | ROZWIERACZ TYP ADSON-BABY ZAKRZYWIONY 3X4 ZĄBKI OSTRY 140 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
13 | RETRAKTOR DO RAN TYPU NORFOLK/NORWICH/travers 4x5 TĘPYCH ZĘBÓW DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215-220MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
14 | HAK OPERACYJNY TYP KOENING 13X13MM DŁUGOŚĆ 178 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
15 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145-150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
16 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE BABY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 10 | szt. |  | 0 | 8%
18 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA, NARZĘDZIA ZE SPECJALNĄ CZARNĄ POWŁOKĄ TYTANOWO NITRYTOWĄ ZWIĘKSZAJĄCĄ ODPORNOŚĆ NARZĘDZIA NA KOROZJĘ. OSTRZE ZE SPECJALNYM SZPIFELM FALISTYM. | 1 | szt. |  | 0 | 8%
19 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
20 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
21 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCE TĘPO/TĘPE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
22 | ZACISK TYP BULDOG Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 68 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 124 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
23 | ELEWATOR FREER ELEVATOR DWUSTRONNY, TĘPO OSTRY, DŁUGOŚĆ 185MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
24 | DISEKTOR TYPU DAVIS, DWUSTRONNY, DŁUGOŚĆ 245MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
25 | NOŻYCZKI FOMON ZAGIĘTE, DŁUGOŚĆ 135MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
26 | PINCETA ANATOMICZNA ZAKRZYWIONA DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
27 | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-SMITH ODGIĘTE POD KĄTEM 60° DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE OSTRO OSTRE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
28 | HAK BRZUSZNY DENIS-BROWNE KOMPLET SKŁADAJĄCY SIĘ Z RAMY O WYMIARZE 150 X 175MM ORAZ 2 BLASZEK O WYMIARZE 40 X 30MM ORAZ 2 BLASZEK O WYMIARZE 40 X 40 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
29 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 135MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
30 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
Zestaw X: zestaw narzędzii chirurgicznych pochwowych - 2 zestawy
l.p | Opis narzędzia | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Vat | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE/zagiete TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI ZĄBKOWANE SKOK ZĄBKA 1,75 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
2 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU TYP LORNA DŁUGOŚĆ 140-150 MM ODGIĘTY ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWATY DRUGI KULISTY | 4 | szt. |  | 0 | 8%
3 | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
4 | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
5 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TĘPE | 1 | szt. |  | 0 | 8%
8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
9 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
10 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
11 | PĘSETA ATRAUMATYCZNA DE'BAKEY CZEŚĆ ROBOCZA 2.0MM DŁUGOŚĆ 150MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
12 | PĘSETA ATRAUMATYCZNA DE'BAKEY CZEŚĆ ROBOCZA 2.8MM DŁUGOŚĆ 150-200 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
13 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | 4 | szt. |  | 0 | 8%
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
18 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
19 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-MIXTER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
20 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP BABCOCK DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,3 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
21 | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 6,2 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
22 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD/hegar mayo Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145-150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4-0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
23 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 185 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
24 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE'BEKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165-180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
25 | HAK OPERACYJNY TYP SEEN-MILLER DŁUGOŚĆ 155-165 MM DWUSTRONNY 3 ZĘBNY OSTRY SZEROKOŚĆ 8 MM ŁOPATA SZEROKOŚĆ 7 MM 18X5,5 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
26 | OSTRY HACZYK GILLIES DUGOŚĆ 180MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
27 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 220 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 26X15/43X15-22X15/39X15 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
28 | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 14X18MM DŁUGOŚĆ 205 MM | 2 | szt. |  | 0 | 8%
29 | SONDA TYP NELATON PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 160 MM ODGIĘTA | 1 | szt. |  | 0 | 8%
30 | SONDA Z OKIENKIEM ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ 145 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
31 | ROZWIERACZ TYP ADSON BABY Z PRZEGUBEM DŁUGOŚĆ 140 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
32 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY JEDNOŁYŻKOWY TYP SIMON WYMIARY 115X22MM DŁUGOŚĆ 275 MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
33 | MISKA CHIRURGICZNA, POJEMNOŚĆ 0.16 L | 1 | szt. |  | 0 | 8%
34 | MISKA NERKOWATA, DŁUGOŚĆ 250MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
35 | ZESTAW WZIERNIKÓW KALLMORGEN CZĘŚĆ ROBOCZA 95X39MM DŁUGOŚĆ 200MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
36 | WZIERNIK POCHWOWTY KRISTELLER CZĘŚĆ ROBOCZA 90X36MM DŁUGOŚĆ 185MM, CZEŚĆ DOLNA ZESTAWU | 1 | szt. |  | 0 | 8%
37 | WZIERNIK POCHWOWY KRISTELLER CZĘŚĆ GÓRNA ZESTAWU, DŁUGOŚĆ 185MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
38 | KOMPLETNY KONTENER DO PRZECHOWYWANIA I STERYLIZACJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z ALUMINIOWEJ WANNY (NIEPERFOROWANEJ) W ROZMIARZE 1/1 O WYSOKOŚCI 135MM ORAZ POKRYWY ALUMINIOWEJ W 5 KOLORACH DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO, POKRYWA BEZOBSŁUGOWA Z FILTRAMI WIELORAZOWYMI NA MINIMUM 5000 CYKLI | 1 | szt. |  | 0 | 8%
39 | KOSZ PERFOROWANY NA NARZĘDZIA WYMIARY 540X253X76MM | 1 | szt. |  | 0 | 8%
|  |  | Wartość netto 1 zestawu |  | 0
|  |  | Wartość netto 2 zestawów |  | 0
Formularz ma być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym