|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………..  (nazwa i adres wykonawcy) |  | **Załącznik nr 2a do SWZ** |
| |  | | --- | | Dotyczy postępowania: Dostawa Cystoskopów giętkich - 10 szt. w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.81.2022 | | | |

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Cystoskop giętki – 10 zestawów**

**Wykonawca: ……………………………………………**

**Nazwa i typ: ……………………………………………**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany,   
nie powystawowy / 2022**

\*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETRY OFEROWANE/  NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH – potwierdzenie parametrów na żądanie w trakcie realizacji umowy, zgodnie z oświadczeniem Rozdz. V SWZ** |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE** |  |  |
| **I** | **CYSTOSKOP GIĘTKI OPTYCZNY 2 ZESTAWY** | **TAK, podać typ, nr katologowy, producent** |  |
|  | Uretro-cystoskop giętki optyczny | TAK, podać |  |
|  | Średnica płaszcza maksymalnie: 5mm / 15 Fr | TAK, podać |  |
|  | Kanał instrumentowy min.: 2,5mm/7,5 Fr | TAK, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki min.: góra 210st, dół 150 st | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza: 400 mm | TAK, podać |  |
|  | Owalny kształt dystalnego końca płaszcza cystoskopu | TAK, podać |  |
|  | Kąt patrzenia 0 st | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min.110 st | TAK, podać |  |
|  | W zestawie metalowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 3 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie ssania, irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący, kraniki regulacji przepływu wymienne/wyjmowane, wykonane z plastiku, do samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki chwytające, giętkie, ząb mysi, 6,5 Fr., dł. robocza 550 mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki biopsyjne, giętkie 5 Fr., dł. robocza 550 mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: światłowód 2,5mm, długość 3m | TAK, podać |  |
|  | W zestawie kosz do sterylizacji giętkich endoskopów, składający się z części dolnej i pokrywy z uchwytami, posiadający silikonowe pozycjonery, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu, oraz zintegrowany wewnątrz mały zamykany koszyk do przechowywania drobnych elementów.  Wymiary wewnętrzne (dł x wys x szer): 430-432x 88-90x 270-272mm | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca, walizka do transportu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego w tlenku etylenu | TAK, podać |  |
| **II** | **CYSTOSKOP GIĘTKI CYFROWY 4 ZESTAWY** | **TAK, podać** **typ, nr katologowy, producent** |  |
|  | Uretro-cystoskop giętki cyfrowy HD | TAK, podać |  |
|  | Średnica płaszcza maksymalnie: 5,7 mm | TAK, podać |  |
|  | Kanał instrumentowy min.: 2 - 2,2 mm | TAK, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki min.: góra 210st, dół 180 st | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza: 380 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt patrzenia 0 st | Tak, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 110 st | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 przyciski funkcyjne na rękojeści cystoskopu umożliwiające wykonanie zdjęcia i nagrania sekwencji video | Tak, podać |  |
|  | Cystoskop kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem/źródłem światła SD-300A, podłączenie za pomocą zintegrowanego z cystoskopem kabla z dwiema końcówkami – wtyczka CCD i wtyczka światłowodu | Tak, podać |  |
|  | W zestawie plastikowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 2 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący | Tak, podać |  |
|  | Adapter do odsysania | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki chwytające , giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki biopsyjne, giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm |  |  |
|  | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca, walizka do transportu | Tak, podać |  |
|  | W zestawie kosz do sterylizacji giętkich endoskopów, składający się z części dolnej i pokrywy z uchwytami, posiadający silikonowe pozycjonery, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu, oraz zintegrowany wewnątrz mały zamykany koszyk do przechowywania drobnych elementów.  Wymiary wewnętrzne (dł x wys x szer): 430-432x 88-90x 270-272mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego w tlenku etylenu, | Tak, podać |  |
| **III** | **CYSTOSKOP GIĘTKI PRZENOŚNY 4 ZESTAWY** | **Tak, podać** **typ, nr katologowy, producent** |  |
|  | Uretro-cystoskop giętki przenośny | Tak, podać |  |
|  | Średnica płaszcza maksymalnie: 5,7 mm | Tak, podać |  |
|  | Kanał instrumentowy min. : 2,0 - 2,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki min.: góra 210st, dół 180 st | Tak, podać |  |
|  | Długość robocza: 380 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt patrzenia 0 st | Tak, podać |  |
|  | Pole widzenia 110 st | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 przyciski funkcyjne na rękojeści cystoskopu umożliwiające wykonanie zdjęcia i nagrania sekwencji video | Tak, podać |  |
|  | W zestawie przenośny monitor 3,5" umożliwiający obrazowanie oraz archiwizacje zdjęć i sekwencji Video na karcie SD. Monitor zasilany z baterii/akumulatora – czas pracy baterii min. 4 godziny. Karta SD w zestawie | Tak, podać |  |
|  | W zestawie kabel do podłączenia z monitorem medycznym będącym w posiadaniu Zamawiającego za pomocą standardu AV | Tak, podać |  |
|  | W zestawie plastikowy wielorazowy adapter montowany do wejścia kanału roboczego wyposażony w 2 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie irygacji i wprowadzenie instrumentu typu kleszcze lub koszyk dormia lub drut prowadzący | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki chwytające , giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: kleszczyki biopsyjne, giętkie, średnica 6 Fr, długość 750mm | Tak, podać |  |
|  | W zestawie kosz do sterylizacji giętkich endoskopów, składający się z części dolnej i pokrywy z uchwytami, posiadający silikonowe pozycjonery, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu, oraz zintegrowany wewnątrz mały zamykany koszyk do przechowywania drobnych elementów.  Wymiary wewnętrzne (dł x wys x szer): 430-432x 88-90x 270-272mm | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: tester szczelności, zawór do sterylizacji gazowej, szczotka czyszcząca, walizka do transportu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji cystoskopu giętkiego w tlenku etylenu, | Tak, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?  Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1)  Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym sprzęcie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE[[2]](#footnote-2) Jeżeli tak, podać jakie |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)
2. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-2)