## Sheet1
lp | Załącznik nr 1a do SWZ - Parametry graniczne dla analizatorów
| Parametry wymagane dla analizatora głównego | TAK /NIE (uzupełnić)
1 | Analizator koagulologiczny nowy fabrycznie, rok prod. nie wcześniej niż 2023,
2 | Wydajność analizatora co najmniej 215 oznaczeń na godzinę dla PT i aPTT
3 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 225 oznaczeń PT na godzinę
4 | Możliwość oznaczania zarówno metodami: wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny), immunologicznymi i agregacyjnymi
5 | Oznaczanie D-Dimerów w jednostkach FEU z wartością odcinająca (cut off) dla wykluczenia ZP i ZŻG na poziomie 0,5 mg/l FEU (lub odpowiednio: 500 ug/l lub 500 ng/ml FEU. Potwierdzenie przydatności testu dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA).
6 | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (wyeliminowanie kontaminacji)
7 | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady
8 | Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe -nie łączone w bloki, rotory lub segmenty (minimum 1100 na pokładzie jednorazowo)
9 | Możliwość pracy na co najmniej 3 krzywych kalibracyjnych dla każdego z parametrów.
10 | Analizator wyposażony w przebijak korków, z możliwością wykorzystania próbek pediatrycznych.
11 | Możliwość stosowania jednocześnie różnego rodzaju probówek w jednym statywie
12 | Analizator wykorzystujący minimum 5 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubiny lub hemolizy (funkcja zastosowania przy pierwszej analizie próbki, bez udziału operatora).
13 | Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu.
14 | Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator.
15 | Źródło światła – lampa LED, żywotność do 36 tys. godzin
16 | Graficzne przedstawienie lokalizacji poszczególnych odczynników wraz z monitorowaniem ich objętości z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania. Funkcja przewidywania zużycia odczynników na podstawie aktualnego zapotrzebowania na odczynniki.
17 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający identyfikacje załadowanych na pokład analizatora próbek pacjentów i odczynników.
18 | Zapewnienie zwenątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości badań, producenta analizatora, który jest oparty na materiale do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli codziennej; wyniki wysyłane w czasie rzeczywistym on-line automatycznie po wykonaniu kontroli bezpośrednio z analizatora, bez ingerencji Użytkownika (możliwość generowania miesięcznych raportów oraz dostarczaniem rocznych certyfikatów uczestnictwa) w ramach realizacji zamówienia. Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043.
19 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora prowadzone w miejscu instalacji po stronie Wykonawcy
20 | Instalacja, uruchomienie analizatora i urządzeń dodatkowych wliczona w cenę oferty, w terminie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy
21 | Okresowe przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniem producenta oraz serwis wliczone w cenę oferty
22 | Płyny eksploatacyjne aparatu kalkulowane w sposób zapewniający pracę aparatu w trybie 24h na dobę. Aparat włączony cały czas.
23 | Oprogramowanie aparatu wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowywaniem krzywych reakcji pacjentów) i danych kalibracyjnych (wraz z przechowywaniem krzywych kalibracyjnych)
24 | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratorium systemem informatycznym infomedica .Podłączenie na koszt oferenta
25 | Wyposażenie aparatu w UPSy podtrzymujące pracę analizatora, jednostki sterującej oraz komputera łączącego jednostkę sterującą z LIS przez 30 min.
26 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną), w dni robocze
27 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy
28 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem
29 | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego
Parametry wymagane dla analizatora zastępczego
30 | Automatyczny analizator koagulologiczny, nowy fabrycznie, rok prod. nie później niż 2023:
31 | Analizator z wbudowanym komputerem i ekranem (w obrębie obudowy analizatora)
32 | Wydajność analizatora minimum 60 oznaczeń PT na godzinę i 40 oznaczeń PT/APTT/FIB na godzinę
33 | Możliwość oznaczania zarówno metodami: wykrzepialnymi (metoda optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny), immunologicznymi
34 | Możliwość oznaczania PT, APTT i fibrynogemu w jednym biegu aparatu i w czasie oznaczania poniżej 15 minut
35 | Analizator posiadający minimum 6 kanałów pomiarowych
36 | Możliwość stosowania jednocześnie różnego rodzaju probówek w jednym statywie próbkowym
37 | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek pierwotnych, bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków
38 | Analizator wyposażony w dedykowaną pozycje STAT
39 | Analizator pracujący na tych samych odczynnikach co analizator główny
40 | Analizator wyświetla datę przydatności odczynników oraz informacje o ich poziomie jak i kalibracji.
41 | Automatyczne rozcieńczenie próbki w przypadku wyników poza liniowością metody dla fibrynogenu i d-dimerów
42 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora prowadzone w miejscu instalacji po stronie Wykonawcy
43 | Instalacja, uruchomienie analizatora i urządzeń dodatkowych wliczona w cenę oferty, w terminie 21 dni roboczych od daty podpisania umowy
44 | Płyny eksploatacyjne aparatu kalkulowane w sposób zapewniający pracę w trybie 24h na dobę.
45 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowywaniem krzywych reakcji pacjentów) i danych kalibracyjnych (wraz z przechowywaniem krzywych kalibracyjnych)
46 | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratorium systemem informatycznym infomedica. Podłączenie na koszt oferenta
47 | Wyposażenie aparatu w UPS podtrzymujący pracę jednostki sterującej
48 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy
49 | Maksymalne wymiary analizatora: szer. 57 cm, wys. 50 cm, gł. 50 cm
50 | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego
51 | Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości oferowanych parametrów na koszt oferenta