        Zał. Nr 2

Parametry i warunki dotyczące systemu zintegrowanego
Producent/Firma ...................................
Typ Aparatu ..........................................
Rok produkcji .......................................
L.p	Cecha/parametr	Wymagany	Oferowany
1	Platforma zintegrowana biochemiczno-immunologiczna tj. posiadająca jeden podajnik próbek materiału do badań modułu biochemicznego i modułu immunologicznego. Wymagana możliwość załadunku odczynników podczas wykonywania badań.	TAK
2	Obsługa platformy przy pomocy jednego stanowiska komputerowego.	TAK
3	Analizator zapasowy (backup) używający tych samych odczynników, materiałów zużywalnych i pozostałych akcesoriów, które używa aparat główny.Wymagana możliwość załadunku odczynników podczas wykonywania badań.	TAK
4	Aparaty wyprodukowane nie później niż w 2021 roku.	TAK
5	Ilość miejsc dla próbek badanych powyżej 200	TAK
6	Ilość miejsc dla próbek CITO powyżej 10	TAK
7	Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych .	TAK
8	Statywy probówkowe uniwersalne dające możliwość jednoczesnego stosowania probówek różnych systemów pobierania krwi.	TAK
9	Możliwość dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora	TAK
10	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody	TAK
11	Detektor poziomu próbki i odczynników.	TAK
12	Detektor pęcherzyków powietrza w próbce badanej / i odczynnikach.	TAK
13	Detektor skrzepów w próbce badanej.	TAK
14	System posiada zasilanie awaryjne (UPS ) podtrzymujące pracę aparatu przez min. 20 minut przy braku zasilania elektrycznego	TAK
15	Automatyczna rejestracja prac konserwacyjnych w aparacie	TAK
16	Reczny czytnik kodów paskowych próbek, drukarka zewnętrzna, komputer i monitor.	TAK
17	Monitorowanie dat ważności odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz ich ilości na pokładzie analizatora.	TAK
18	Wbudowany program kontroli jakości z analizą Levey Jenningsa. / Możliwość stosowania reguł Westgarda.	TAK
19	Pełna archiwizacja wyników KJ	TAK

L.p.	Cecha/parametr	Wymagany	Oferowany
20	Graficzna i liczbowa prezentacja wyników KJ.	TAK
21	Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne.	TAK
22	Interfejs dwukierunkowy, podłączenie analizatora do systemu informatycznego* na koszt dostawcy. ( Infomedica Asseco)	TAK
23	Instalacja,uruchomienie analizatorówi szkolenie personelu / laboratorium w zakresie obsługi max. W ciągu trzech dni na koszt Dostawcy	TAK
24	Pełny serwis analizatorów przez okres umowy na koszt Dostawcy	TAK
25	Max. 48 godziny na naprawy od zgłoszenia awarii w dni powszednie.	TAK
26	Internetowy nadzór nad analizatorami z zastrzeżeniem dostępu do danych pacjentów.	TAK
27	Deklaracja zgodności CE dla aparatów, odczynników / i pozostałych materiałów eksploatacyjnych.	TAK
28	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK
29	Platforma zintegrowana biochemiczno-immunologiczna wyposażona w dwie stację uzdatniania wody; główną i zapasową.	TAK
30	Wymiary systemu wraz ze stanowiskiem operatorskim: / szerokość max. 350 cm / głębokość max 120 cm	TAK
31	Identyfikacja próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów / przy pomocxy barkodów	TAK
32	Awaria pojedynczego analizatora nie powoduje zatrzymania całego zintegrowanego systemu	TAK
33	Oprogramowanie magazynowe z technologią RFID z możliwością tworzenia etykiet RFID dla wielu dostawców . / Dostawa skanera i drukarki kodów RFID. / Dostawa odczynników oznaczonych etykietami RFID / ( min. 90 % dostaw)	TAK

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

…........................................................
Podpis osoby upoważnionej