1. Pyrzyce, dnia 06.11.2024 r.
Dotyczy: postępowania na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku, w ramach postępowania 16/24

        Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1, pozycja 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 1, pozycja 15 – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za serwetę z otworem przylepnym?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 1, pozycja 16 – Czy Zamawiający podając ilość sztuk „70/100” ma na myśli 70 opakowań ochraniaczy pakowanych a’100szt.? Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 1, pozycja 31 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE. Chłonność 3820,18 ml?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje stazy automatycznej czy bezlateksowej?
Odpowiedź- Stazy bezlateksowej.
Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 48mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nadrukiem w kolorze czarnym?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze średnicą uchwytu tłoka 30,9mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:
wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
▪ elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
▪ filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm
▪ miękki elastyczny dren o długości 150 cm lub 180 cm z zakończeniem luer-lock
▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
▪ na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
▪ wyrób dostępny również w wersji bez ftalanów
▪ jednorazowego użytku
▪ niepirogenny, nietoksyczny
▪ nie zawiera lateksu
▪ sterylizowany tlenkiem etylenu
▪ termin ważności: 5 lat
▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Pakiet 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy o parametrach:
wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką
▪ elastyczna komora kroplowa
▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
▪ specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm
▪ miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
▪ uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
▪ na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
▪ jednorazowego użytku
▪ niepirogenny, nietoksyczny
▪ dostępny w wersji bez ftalanów
▪ sterylizowany tlenkiem etylenu
▪ termin ważności: 5 lat
▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrząd?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 25 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wykonany z medycznego PVC wolnego od ftalanów?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi wykonany z medycznego PVC wolnego od ftalanów?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 27 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki bursztynowe z czarnym nadrukiem na strzykawce, o średnicy tłoka 30,9mm,
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 28 - Czy Zamawiający dopuści worki regulowane od 10-70 lub 15-50mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 29- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 30- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’144szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pakiet 1, pozycja 39- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’300szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Czy w Pakiecie nr 1 w poz. 19 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?
Odpowiedź- NIE.
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 19 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź- NIE.
Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13:
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bez nadrukowanej informacji o pojemności resztkowej, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 30:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź – Dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 39:
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’300 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?
Odpowiedź- Dopuszcza.