Część 1 Przewoźny aparat RTG ze stacją opisową

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Przewoźny aparat RTG ze stacją opisową spełniający wymogi opisane w tabeli 1 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela nr 1.

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, nie starszy niż z 2022 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej fabrycznie wyposażony w bezprzewodowy detektor, z możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej . | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności na cały aparat nie na części składowe. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą aparatu) | Tak | Bez punktacji (dostarczyć z aparatem) |  |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych poszerzonych o testy specjalistyczne | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u zamawiającego. Wszelkie koszty niezbędne do zintegrowania znajdują się po stronie Wykonawcy | Tak | Bez punktacji |  |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika (wybór programu anatomicznego ustawia automatycznie parametry ekspozycji) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Moc generatora ≥30kW (zgodnie z IEC 60601-2-7 dla 100 ms) lub norma równoważna | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres napięciowy ≥ 40 – 125 kV | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,35 – 320 mAs | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 360 mA | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze standardowego gniazdka sieciowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz możliwość ekspozycji z bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | Tak | Bez punktacji |  |
| LAMPA RTG |
|  | Lampa jedno- lub dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość największego ogniska ≤ 1.3 | Tak, podać | Wielkość największego ogniska < 1,0 – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 120kHU | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MH | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość obrotów anody ≥ 8000 obr/min | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres kątów obrotu kolimatora min. +/-90° | Tak ,podać | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko- kolumna aparatu ≥120 cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| KOLUMNA I STATYW APARATU |
|  | Antybakteryjna powłoka na obudowie aparatu | Tak/Nie, podać | Tak, powłoka antybakteryjna oparata na tlenkach metali zawartych w farbie – 10 pkt Tak, powłoka antybakteryjna oparata na jonach srebra lub miedzi – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤60cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 130° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 90° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zakres pochylania kołpaka lampy min. +90° do -10° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥ 200cm | Tak, podać | ≥ 210 cm – 10 pkt < 210 cm – 0 pkt |  |
|  | Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość przemieszczania systemu przy rozładowanych akumulatorach aparatu (po zwolnieniu blokady) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 400 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor mobilny, bezprzewodowy. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Warstwa scyntylacyjna detektora w technologii CsI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Format powierzchni aktywnej detektora ≥34 cm x 42cm. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | W szufladzie akumulator detektora jest doładowywany min. podczas postoju. W przypadki odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę wraz z dodatkowymi min. dwoma akumulatorami | Tak/Nie | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 MPx, | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozmiar piksela ≤ 150 µm | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami ≤ 3,5 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm, | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ilość możliwych do wykonania zdjęć na jednym ładowaniu baterii detektora | Tak, podać | ≥ 1000 – 5 pkt < 1000 – 0 pkt |  |
| KONSOLA TECHNIKA (STACJA AKWIZYCYJNA) |
|  | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu | Tak ,podać | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3000 obrazów | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zoom, obrót obrazu, lustrzane odbicie, zmiana wartości okna (jasności/kontrastu) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wybór pacjenta z listy pacjentów uzyskanych z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM Worklist | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zarejestrowania pacjenta przez technika w przypadku awarii systemu szpitalnego RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub informatyka) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WIFI | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej kablowy min. 100Mbit/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 5 s | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Programy anatomiczne ≥ 100 | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość prowadzenia statystyk obrazów odrzuconych z powodów odrzucenia, z podziałem na techników wykonujących badanie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist manager (WLM), Storage (Send), MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych (nagłówek DICOM) informacji o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom niepowołanym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM),storage, MPPS,DICOM storage commitment | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Raport dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru docelowego PACS |  |  |  |
| URZĄDZENIA DODATKOWE |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający co najmniej zatrzymanie napędu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w kieszeń/kieszenie do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej oraz detektora podczas transportu | Tak | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
|  | Gwarancja min.24 miesiące rozpoczynająca się się w momencie podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika zamawiającego (wymagane dopuszczenie aparatu rtg do eksploatacji w rozumieniu rozp. Mz z 12 listopada 2015 – w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wykonanie wymaganych testów akceptacyjnych poszerzonych o specjalistyczne) zgodnie z rozp.MZ z dnia 18.02.2011roku. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji ( w tym jeden na koniec okresu gwarancji) oraz paszport techniczny | Tak | Bez punktacji |  |
| STACJA OPISOWA |
|  | Dwa monitory medyczne kolorowe min. 21” o rozdzielczości 1600x1200, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. Licznik rzeczywistego czasu pracy monitora w OSD. Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I, | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | 6 trybów pracy: standard DICOM, tryb użytkownika, 2 tryby kalibracji, tryb tekst, tryb SRGB | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wymagane złącza1x DVI-D, 1x DisplayPort upstrean, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Przycisk za pomocą którego możemy w prosty sposób zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.:MR, CR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czujnik mierzący jasność otoczenia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Komplet kabli zasilających i połączeniowych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obsługa połączenia szeregowego monitorów na złączu Display Port |  | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowy monitor LCD min.23, rozdzielczość 1920x1080, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja: monitory diagnostyczne i dodatkowy – min. 60 miesięcy | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Komputer stacji diagnostycznej z dedykowaną kartą graficzną, posiadający procesor o wydajności mierzonej w Passmark nie mniejszej niż 12000 punktów, pamięć ram min. 16GB, dysk SSD min 500GB wraz z UPSem zapewniającym bezpieczne zamknięcie systemu. System operacyjny kompatybilny z używanym w szpitalu oprogramowaniem (Lab3000 firmy InfoPublishing, SimpleERP firmy Simple), posiadający wsparcie procenta na czas trwania gwarancji (wydawane aktualizacje i porawki), | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Uniwersalna przeglądarka diagnostyczna zintegrowana z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS. Funkcjonalność przeglądarki minimum: przeglądarką obrazów medycznych w formacie DICOM 3.0. Umożliwia wyświetlanie i manipulowanie obrazami diagnostycznymi oraz udostępnia szereg narzędzi do wykonywania zaawansowanych pomiarów medycznych. Wybrane funkcjonalności: Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie. Różny podział okna np. 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8. Możliwość odtworzenia animacji serii obrazów. Możliwość zaimportowania obrazów w formacie DICOM z dysku lub innego nośnika danych. Import obrazów z formatu DICOMDIR. Eksport obrazu DICOM do formatów: JPEG, PNG, BMP, GIF, TIF, DCM. Możliwość zmiany ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu DICOM. Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom. Możliwość płynnego powiększania obrazu. Możliwość przechodzenia pomiędzy obrazami serii. Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90° lub o dowolny kąt. Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół. Możliwość powiększania wybranego obszaru obrazu. Odwracanie kolorów. Pomiar odległości. Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi. Pomiar stosunku długości dwóch prostych. Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt. Pomiar gęstości i standardowego odchylenia w zaznaczonym obszarze. Pomiar natężenia obrazu w punkcie. Prezentacja informacji o badaniu na obrazie. Podgląd nagłówka DICOM. MPR. Volume Rendering. MIP, MinIP. Przycinanie woluminu. Wizualizacja 3D. |  | Bez punktacji |  |
|  | Oferowane oprogramowanie musi być wolne od ograniczeń na czas działania i rozmiar zgromadzonych danych. Użytkowane w Szpitalu oprogramowanie to: - CliniNet oraz NetRaad firmy CompuGroup Medical Polska, - Impax firmy Agfa. W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowym licencji na oprogramowanie (Zamawiający nie posiada wolnych licencji DICOM/hl7 ), niezbędnych do funkcjonowania, lub np. integracji, dostarczy je wykonawca. |  | Bez punktacji |  |

Część 2 Aparat do hemodiafiltracji

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat do hemodiafiltracji spełniający wymogi opisane w tabeli 2 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela nr 2

| L.P. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE APARATU |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, aparat nie starszy niż rok 2022 | TAK |  |
|  | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów | TAK |  |
|  | Aparat korzystający z uniwersalnych zestawów drenów z filtrem i filtrów, dających możliwość wyboru rodzaju terapii CRRT, TPE oraz usuwanie CO2: SCUF,CVVHD,CVVHD, CVVHF, CVVHDF, TPE, usuwanie CO2 | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnień: - napływu krwi żylnej, - zwrotu krwi do żyły, - płynu odprowadzanego - na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP) | TAK |  |
|  | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta min: imię, nazwisko, waga, hematokryt | TAK |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, pojemność worków min. 5 litrów | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń: min. 96 godzin | TAK |  |
|  | Rodzaje terapii: - hemodializa (CVVHD) - hemofiltracja (CVVH) - hemodiafiltracja (CVVHDF) - wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF) - powolna ultrafiltracja (SCUF) - plazmafereza (TPE) - hemoperfuzja (HP) - antykoagulacja cytrynaniowa w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF, CVVHDF – z pre- i postdylucją - możliwość podłączania zestawów pediatrycznych do CVVHDF o objętości wypełnienia do 60 ml - plazmafereza TPE - Usuwanie CO2 | TAK |  |
|  | BUDOWA APARATU |
|  | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: -ultrafiltratu - płyny PBP - płynu dializacyjnego - płynu substytucyjnego | TAK |  |
|  | Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia min: 0-11 kg, z dokładnością ważenia: +/- 1 g | TAK |  |
|  | Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa | TAK |  |
|  | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta | TAK |  |
|  | kolorowy ekran dotykowy o wielkości min. 15’ | TAK |  |
|  | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
|  | Detektor obecności powietrza w krwi powracającej | TAK |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK |  |
|  | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG | TAK |  |
|  | Złącza: RS232, PCMCIA lub USB min. 2.0 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze standardowego gniazdka sieciowego | TAK |  |
|  | Podłączenie filtra do usuwania CO2 | TAK |  |
|  | Wyposażony w baterie zapewniającą pracę aparatu przez min. 10 min. w przypadku braku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | ZAKRES REGULACJI DLA TERAPII CRRT |
|  | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: Min. 10-450 ml/min | TAK |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: min. 0-2000 ml/h | TAK |  |
|  | Przepływ płynu PBP w zakresie: min. 0-4000 ml/h | TAK |  |
|  | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: min. 0-8000 ml/h | TAK |  |
|  | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: min. 0-8000 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza drenu krwi powracającej w zakresie 35-38℃ | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
|  | Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | Proszę podać deklarowaną ilość miesięcy |  |
|  | Automatyczne bezobsługowe usuwanie ultrafiltratu | TAK |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji ( w tym jeden na koniec okresu gwarancji) oraz paszport techniczny | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK |  |

Część 3 Defibrylator

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Defibrylator spełniający wymogi opisane w tabeli 3 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela nr 3

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, nie starszy niż 2022 r. przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
|  | Całkowita masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 6,5 kg | TAK |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44 | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK |  |
|  | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |
|  | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia godziny wykonania testu. | TAK |  |
|  | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK |  |
| WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |
|  | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
|  | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekundy | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA | TAK |  |
|  | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J | TAK |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK |  |
| EKG |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |
| RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min. | TAK |  |
|  | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK |  |
|  | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |
|  | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp./min | TAK |  |
| INNE |
|  | W zestawie dedykowana torba transportowa | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | Proszę podać deklarowaną ilość miesięcy |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji ( w tym jeden na koniec okresu gwarancji) oraz paszport techniczny | TAK |  |

Część 4 Aparat USG

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Aparat USG spełniający wymogi opisane w tabeli 4 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Tabela nr 4

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, nie starszy niż 2022 r. ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z konsoli. | TAK |  |
| 2 | Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min 8 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |
| 4 | Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 30 sekund | TAK |  |
| 6 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania centralnym hamulcem. | TAK |  |
| 7 | Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 23″, kąt patrzenia minimum 175 stopni | TAK |  |
| 8 | Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Panel dotykowy min 15”, z możliwością zmiany kąta pochylenia i obsługą multitouch i gestów, rozdzielczość min. 1920x1080 | TAK |  |
| 10 | Panel sterowania z możliwością obrotu, przesunięcia do przodu, do tyłu w lewo i w prawo – pływający, płynnie regulowany we wszystkich płaszczyznach. | TAK |  |
| 11 | Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 300 mm, przód – tył min 330 mm oraz obrotu Lewo/Prawo min +/- 90 stopni (łącznie 180 stopni) | TAK |  |
| 12 | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu. | TAK |  |
| 13 | Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice, z możliwością dowolnej konfiguracji dodatkowego uchwytu na głowicę i podgrzewacza żelu – z lewej lub prawej strony. | min. 5 |  |
| 14 | Aparat wyposażony w min. 2 porty USB dostępne na panelu sterowania. | TAK |  |
| 15 | Wyjście obrazowe HDMI, Port USB do archiwizacji danych. | TAK |  |
| 16 | Regulacja TGC | Suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym |  |
| 17 | Regulacja LGC | Suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym |  |
| 18 | Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic | max. 1,2 MHz |  |
| 19 | Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic | min. 23 MHz |  |
| 20 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych. Porty z podświetleniem aktualnie używanego portu lub sygnalizacją świetlną wskazującą ten port na obudowie. | Min. 5 portów aktywnych |  |
| 21 | Technologia głowic bezpinowych | TAK |  |
| 22 | Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE | min. 60000 ramek B-Mode |  |
| 23 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | TAK min. 1 TB |  |
| 24 | System pracujący na dysku typu SSD min 125 GB | TAK |  |
| 25 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli | TAK |  |
| 26 | Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi | TAK |  |
| II |  |
| 1 | Tryb B | TAK |  |
| 2 | Głębokość penetracji (obrazowania) | min. 40cm. |  |
| 3 | Obrazowanie quasi-convex (trapez) | TAK |  |
| 4 | Obrazowanie rombowe - Możliwość zmiany kąta obrazowania w trybie B | TAK |  |
| 5 | Możliwość rotowania obrazu co 90⁰ | TAK |  |
| 6 | Dynamika w trybie B z wyświetlaniem wartości na obrazie | min. wartość - ≤ 30 dB max. wartość – ≥ 260dB |  |
| 7 | Maksymalny frame Rate obrazu B | Min 1700 Hz |  |
| 8 | System pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika. | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie full-screen, min. 3 kroki | TAK |  |
| 10 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
| 11 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 13 | Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza. | TAK |  |
| 14 | Tryb M | TAK |  |
| 15 | Doppler kolorowy | TAK |  |
| 16 | Wizualizacja 3D przepływu kolorowego Dopplera i Dopplera mocy. | Tak |  |
| 17 | Ugięcie wiązki Dopplera | min. +/- 30st. |  |
| 18 | Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego | Min. 520 Hz |  |
| 19 | Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego | Min 12,5 kHz |  |
| 20 | Doppler mocy | TAK |  |
| 21 | Kierunkowy Doppler mocy | TAK |  |
| 22 | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny) | TAK |  |
| 23 | Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana | Min 0,5 mm -30 mm |  |
| 24 | Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min. 23 kHz |  |
| 25 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 27 | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |
| 28 | Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent) | TAK |  |
| 29 | Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie. | TAK |  |
| 30 | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru IMT z obrazu 2D | TAK |  |
| 31 | Oprogramowanie automatycznie ustawiające położenie i kąt bramki Dopplera kolorowego w trakcie badania. Bramka automatycznie podążająca za naczyniem. | TAK |  |
| 32 | Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist | TAK |  |
| III |  |
| 1 | Badania radiologiczne | TAK |  |
| 2 | Badania małych narządów | TAK |  |
| 3 | Badania naczyniowe | TAK |  |
| 4 | Badania położnicze | TAK |  |
| 5 | Badania ginekologiczne | TAK |  |
| 6 | Badania kardiologiczne | TAK |  |
| 7 | Badania pediatryczne | TAK |  |
| 8 | Badania urologiczne | TAK |  |
| 9 | Dedykowanie oprogramowanie do badań dna miednicy (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) | TAK |  |
| 10 | Dedykowanie oprogramowanie do badań IVF (pomiary, raporty, komentarze, Body Markery) | TAK |  |
| 11 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 22 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi) | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów automatycznych (min. BPD, HC, AC, FL, NT) | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i wyświetlania standardowych płaszczyzn serca płodu na podstawie obrazu bryłowego. | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie wspomagające obrazowanie 3D, pozwalające na automatyczne wykrywanie oraz dopasowanie bramki zainteresowania do badanej struktury m.in. głowa płodu, twarz płodu, kręgosłup, kości długie. | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania TCP, TTP, MSP i TVP z obrazu 3D i wykonywania automatycznych pomiarów HC, BPD, CM, TCD i LVW | TAK |  |
| 17 | Tryb realistycznego wizualizowania płodu w 3/4D z możliwością podświetlania płodu w wyborem miejsca źródła światła. | TAK |  |
| 18 | Oprogramowanie do szybkiego usuwania struktur zasłaniających twarz dziecka za pomocą jednego przycisku, automatyczne odwracanie twarzy dziecka | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie do automatycznego liczenia pęcherzyków ciążowych Auto FLC | TAK |  |
| 20 | Pakiet pomiarowy do oceny dna miednicy oraz mięśnia dźwigacza odbytu. | Tak |  |
| IV |  |
| 1 | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera | TAK |  |
| 2 | Głowica Convex | Podać typ głowicy |  |
| a | Minimalna częstotliwość pracy | max. 1,2 MHz |  |
| b | Maksymalna częstotliwość pracy | Min. 6 MHz |  |
| c | Kąt widzenia głowicy | Min. 72 stopni |  |
| d | Ilość elementów | Min. 192 |  |
| e | Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub równoważnej | TAK |  |
| 3 | Głowica Liniowa | Podać typ głowicy |  |
| a | Minimalna częstotliwość pracy | Max. 3 MHz |  |
| b | Maksymalna częstotliwość pracy | Min. 14 MHz |  |
| c | Szerokość skanu | 51mm +/- 1,5mm |  |
| d | Ilość elementów | Min. 256 |  |
| 4 | Głowica Endokawitarna Micro Convex | Podać typ głowicy |  |
| a | Minimalna częstotliwość pracy | max. 3 MHz |  |
| b | Maksymalna częstotliwość pracy | Min. 11 MHz |  |
| c | Kąt widzenia głowicy | Min. 210 stopni |  |
| d | Promień krzywizny | Max 11mm |  |
|  | Ilość elementów | Min 192 |  |
| 5 | Głowica Convex wolumetryczna | Podać typ głowicy |  |
| a | Minimalna częstotliwość pracy | max. 1,8 MHz |  |
| b | Maksymalna częstotliwość pracy | Min. 8,2 MHz |  |
| c | Kąt widzenia głowicy | Min. 91 stopni |  |
| d | Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub równoważnej | TAK |  |
| V |  |
| 1 | Videoprinter B/W | TAK |  |
| 2 | Instalacja urządzenia i zapoznanie personelu z obsługą instalowanego sprzętu | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu | Proszę podać deklarowaną ilość miesięcy |  |
| 5 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji ( w tym jeden na koniec okresu gwarancji) oraz paszport techniczny | TAK |  |