Załącznik Nr 1 B do SWZ (dot. Pakietu nr 1)

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: USG okulistyczne – 1 szt.
Nazwa oferenta:
Producent:
Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| USG okulistyczne |
| 1 | Aparat USG Okulistyczny typu A/B/P | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3 | Ekran dotykowy (1024x768) z możliwością bezpośredniego wyboru funkcji | Tak |  |
| 4 | waga max. 3,5 kg | Tak |  |
| 5 | 4 porty USB, Ethernet | Tak |  |
| Sonda typu B - 15 MHz |
| 6 | Możliwość wykonania biometrii sondą typu B | Tak |  |
| 7 | Zakres regulacji wzmocnienia od 20 do 110 dB | Tak |  |
| 8 | Zakres regulacji dynamiki od 25 do 90 dB | Tak |  |
| 9 | Regulacja wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do – 30 dB | Tak |  |
| 10 | Kąt obrazowania min. 50° | Tak |  |
| 11 | Głębokość obrazowania min. 60 mm | Tak |  |
| 12 | Rozdzielczość osiowa min. 115 μm | Tak |  |
| 13 | Rozdzielczość poprzeczna min. 400 μm | Tak |  |
| 14 | Częstotliwość wyświetlania klatek do 16 Hz | Tak |  |
| Sonda do biometrii 11MHz |
| 15 | Zakres penetracji głowicy min. 60mm | Tak |  |
| 16 | Rozdzielczość elektroniczna Min. 1536 punktów | Tak |  |
| 17 | Pamięć min. po 10 obrazów dla każdego oka | Tak |  |
| 18 | Metoda pomiaru: kontaktowa i imersyjna | Tak |  |
| 19 | Zamrożenie obrazu automatyczne z programem dla oczu z gęstą zaćmą | Tak |  |
| 20 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis | Tak |  |
| 21 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas’a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T, metoda soczewek kontaktowych, history derived ( dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną), refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną) | Tak |  |
| 22 | Możliwość kalkulacji dla min. czterech różnych implantów jednocześnie | Tak |  |
| 23 | Możliwość doposażenia urządzenia w sondę A z wbudowanym wskaźnikiem laserowym | Tak |  |
| 24 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
| 25 | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące. | Tak min. 24 miesiące |  |
| 26 | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
| 27 | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
| 28 | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 29 | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
| 30 | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 31 | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 32 | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
| 33 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 34 | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 35 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.