## Pakiet_nr_1
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 1 – CHŁODZIARKA DO KRWI
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Chłodziarka do krwi	1
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Zakres temperatur: +2/+6 °C	tak
2	Pojemność: 100 l +/- 10%	tak
3	spełnia wymagania Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG, ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych	tak
4	drzwi przeszklone, zamykane na klucz	tak
5	automatyczne domykanie drzwi	tak
6	wnętrze ze stali nierdzewnej	tak
7	menu sterownika w języku polskim	tak
8	alarmy dźwiękowe i świetlne (brak zasilania, otwarte drzwi, wysoka/niska temperatura)	tak
9	rejestrator temperatury	tak
10	system podtrzymania bateryjnego	tak
11	automatyczne rozmrażanie	tak
12	dwa czujniki temperatury	tak
13	wewnętrzne światło	tak
14	chłodzenie wentylacyjne	tak
15	wyposażona w min. dwie szuflady ze stali nierdzewnej	tak
16	urządzenie fabrycznie nowe	tak
17	gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy	tak
18	wymiary zewnętrzne 600x600x860mm +/- 10%	tak
19	wymiary wewnętrzne 480x465x460 mm +/- 10%	tak
20	waga 80 kg +/- 10 %	tak
21	Zasilanie 220-240 V/ 50-60 Hz	tak

		…………………………………………….
		podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_2
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 2 – TRENAŻER LAPAROSKOPOWY
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Trenażer do treningu laparoskopowego	1
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Wbudowana ruchoma kamera oraz oświetlenie	tak
2	Regulowane stanowisko treningowe	tak
3	Zintegrowany komputer z dotykowym ekranem i zainstalowanym oprogramowaniem	tak
4	Zawiera narzędzia: disektor, grasper, nożyczki, imadło	tak
5	Zawiera min. 7 wkładów treningowych	tak
6	Instrukcja obsługi w języku m. in. polskim	tak
7	Urządzenie dostarczane jest z komputerem typu „all in one” z ekranem dotykowym, komputer umieszczony na podstawie jezdnej	tak
8	Mobilność	tak
9	Brak dostępu światła zewnętrznego	tak
10	Automatyczna analiza wykonanego treningu	tak
11	gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy	tak
12	Możliwość tworzenia własnych treningów	tak
13	Możliwość pracy na osobnych kontach użytkowników	tak
14	Możliwość zapisania historii treningów	tak
15	Urządzenie musi mieć możliwość pracy w systemie wielostanowiskowym, umożliwiającym demonstrowanie ćwiczeń oraz podgląd stanowisk uczestników zajęć	tak
16	Szkolenie personelu w zakresie usługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	tak
17	Urządzenie fabrycznie nowe	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_3
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..					D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 3 – FANTOMY SZKOLENIOWE
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Model osoby dorosłej do ćwiczeń ALS+system+licencja	1
2	Fantom BLS osoby dorosłej	1
3	Fantom BLS dorosłego z możliwością kontroli resuscytacji	2
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Manekin z pełnym ciałem przeznaczony do ćwiczenia scenariuszy z wykorzystaniem terapii dożylnej, osłuchiwania jamy brzusznej, tonów serca, szmerów oddechowych	tak
2	Manekin posiada giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca	tak
3	Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności	tak
4	Wbudowany w manekin układ do bezprzewodowej komunikacji Bluetooth lub wifi	tak
5	Monitor czynności resuscytacyjnych	tak
6	Posiada otwór w szyi i wymienną skórę do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy	tak
7	Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka, oraz udrażniania dróg oddechowych metodą intubacji (intubacja dotchawicza, nosowo-tchawicza, konikotomia chirurgiczna i konikopunkcja igłowa, wentylacji i techniki odsysania	tak
8	Manekin posiada ramię do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem, stawem barkowym, wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwalające na obwodowe i miejscowe wkłucia dożylne	tak
9	Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos lub za pomocą worka samorozprężalnego, intubacja dotchawicza, konikotomia	tak
10	Możliwość defibrylacji normalnym defibrylatorem z użyciem energii w zakresie do 360 J	tak
11	Możliwość kontroli tętna na tętnicy szyjnej	tak
12	Możliwość symulacji zaburzeń i przebiegów EKG	tak
13	Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania szmerów oddechowych	tak
14	Odbarczanie odmy opłucnej	tak
15	Możliwość wykonania płytkiej intubacji za pomocą Combitube, rurki krtaniowej, maski gardłowej	tak
16	Wymienne drogi oddechowe i część twarzowa	tak
17	Licencja na oprogramowanie do obsługi manekina	tak
18	Bezprzewodowa praca manekina z urządzeniem do gromadzenia i przetwarzania danych z wykonywanej resuscytacji	tak
19	Możliwość podłączenia do urządzenia jednocześnie do 6 manekinów	tak
20	Tablet do sterowania manekinami łączący się po Bluetooth, przekątna min. 8 cali	tak
21	Walizka lub torba na manekin i akcesoria	tak
22	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak
23	Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z uruchomieniem urzadzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	tak
24	Urządzenie fabrycznie nowe	tak

Wymagania zamawiającego do poz. 2		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Manekin do nauki masażu serca osoby dorosłej	tak
2	Instrukcja obsługi w języku polskim	tak
3	W zestawie torba służąca jako mata treningowa	tak
4	Wentylacja metoda usta-usta lub usta-nos	tak
5	Ruchomy podbródek	tak
6	Realistyczne rysy twarzy	tak
7	Ruchoma żuchwa	tak
8	Odchylana głowa	tak
9	Naturalna blokada dróg oddechowych	tak
10	Dźwiękowa sygnalizacja poprawnej wentylacji	tak
11	Klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania	tak
12	Informacja zwrotna wykonywanej resuscytacji	tak
13	Informacja o poprawności wykonywanych ucisków	tak
14	Informacja o poprawności wykonywanej wentylacji	tak
15	Informacja o poprawnej częstości ucisku	tak
16	Informacja o zwolnieniu ucisku	tak
17	Informacja o objętości wentylacji	tak
18	Informacja o ilości ucisków, wentylacji i cykli	tak
19	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego	tak
20	Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku	tak
21	Łatwość utrzymania higieny dzięki prostej wymianie dróg oddechowych i maski twarzowej	tak
22	Praca w trybie ucznia i instruktora	tak
23	Bezprzewodowa praca manekina z urządzeniem do gromadzenia i przetwarzania danych z wykonywanej resuscytacji	tak
24	Możliwość podłączenia do urządzenia jednocześnie do 6 manekinów	tak
25	Bezpłatne oprogramowanie do obsługi manekina	tak
26	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak
27	Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	tak
28	Urządzenie fabrycznie nowe	tak

Wymagania zamawiającego do poz. 3		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Fantom torsu osoby dorosłej do ćwiczeń podstawowych czynności resuscytacyjnych	tak
2	Instrukcja obsługi w języku polskim	tak
3	Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowe	tak
4	Symulowane tętno szyjne	tak
5	Ruchomy podbródek	tak
6	Realistyczne rysy twarzy	tak
7	Ruchoma żuchwa	tak
8	Odchylana głowa	tak
9	Naturalna blokada dróg oddechowych	tak
10	Dźwiękowa sygnalizacja poprawnej wentylacji	tak
11	Klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania	tak
12	Informacja zwrotna wykonywanej resuscytacji	tak
13	Informacja o poprawności wykonywanych ucisków	tak
14	Informacja o poprawności wykonywanej wentylacji	tak
15	Informacja o poprawnej częstości ucisku	tak
16	Informacja o zwolnieniu ucisku	tak
17	Informacja o objętości wentylacji	tak
18	Informacja o ilości ucisków, wentylacji i cykli	tak
19	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego	tak
20	Realistyczne wskaźniki (mostek, sutki, obojczyki) umożliwiające prawidłową lokalizację miejsca uciśnięć	tak
21	Łatwość utrzymania higieny dzięki prostej wymianie dróg oddechowych i maski twarzowej	tak
22	Jednokierunkowe drogi oddechowe	tak
23	Bezprzewodowa praca manekina z urządzeniem do gromadzenia i przetwarzania danych z wykonywanej resuscytacji	tak
24	Możliwość podłączenia do urządzenia jednocześnie do 6 manekinów	tak
25	Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej	tak
26	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak
27	Szkolenie personelu w zakresie obsługi wraz z uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	tak
28	Urządzenie fabrycznie nowe	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_4
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 4 WÓZEK
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Wózek transportowo-kąpielowy z regulowaną wysokością	1
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Wysokość regulowana siłownikiem hydraulicznym	tak
2	Leżysko wykonane z tworzywa sztucznego (PCV)	tak
3	Leżysko (wanna) zaopatrzone w odpływ wody	tak
4	Dane techniczne: +/- 5 %
	-Szerokość całkowita - 73 cm	tak
	-Długość całkowita - 203 cm	tak
	-Wysokość całkowita - 81,5 – 120 cm	tak
	-Szerokość dna wanny - 56 cm	tak
	-Długość dna wanny - 186 cm	tak
	-Wysokość do dna wanny - 47,5 – 86 cm	tak
5	Waga urządzenia do 70 kg	tak
6	Obciążenie dopuszczalne -180 kg	tak
7	Uchylne barierki oraz szczyty wykonane ze stali nierdzewnej	tak
8	Obudowa podwozia	tak
9	Koła z blokadami i koło centralne	tak
10	Wodoodporna poduszka	tak
11	Odbojniki: 4 szt.	tak
12	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_5
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 5 DOZOWNIKI, REDUKTORY
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Dozownik tlenowy	29
2	Reduktor próżni	29
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Przystosowany do gniazd ściennych typu AGA	tak
2	Przeznaczony do współpracy z jednorazowymi nawilżaczami bąbelkującymi lub innymi pojemnikami jednorazowego użytku	tak
3	Dane techniczne:
	Ciśnienie zasilania maks. 600 kPa	tak
	Zakres regulacji przepływu 1-15 l/min	tak
	Nawilżenie maks. 60%	tak
4	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak
5	Wymiary +/- 5% wys. 160 mm, głębokość 100 mm	tak

Wymagania zamawiającego do poz. 2		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Przystosowany do gniazd ściennych typu AGA	tak
2	Urządzenie służące do odsysania płynów i wydzielin z jamy ustnej.	tak
3	Dane techniczne:
	Płynna regulacja: 0 ÷ -1 bar	tak
	Przepływ: 60 +/- 5L/min.	tak
	Wydajność do 250 ml/10 s.	tak
4	Zawór przy urządzeniu, który pozwala wyłączać i włączać źródło próżni	tak
5	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak
6	Wymiary +/- 5% wys. 175 mm, głębokość 130 mm	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_6
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 6 FUMIGATOR
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Urządzenie do dezynfekcji powierzchni metodą zamgławiania	1
2	Preparat do dezynfekcja powierzchni i wyposażenia pomieszczeń poprzez zamgławianie; op. 5L - dedykowany lub w pełni kompatybilny z urządzeniem z pkt. 1- dostawa płynu na okres 24 miesiące. Płyn zarejestrowany jako wyrób biobójczy.	55
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
2	Sterowanie poprzez ekran dotykowy, menu w języku polskim.	tak
3	W pełni zautomatyzowany system do przeprowadzenia procesu dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu szpitalnego metoda zamgławiania.	tak
4	Możliwość ustawienia kubatury zamgławianych pomieszczeń i jej zapisu wraz z określoną nazwą	tak
5	Automatyczna kalkulacja ilości środka dezynfekcyjnego na podstawie kubatury pomieszczenia.	tak
6	Rejestracja procesu zamgławiania, wbudowany port USB umożliwiający kontrolę parametrów procesu. Możliwość eksportu na zewnętrzny komputer klasy PC i wydruku.	tak
7	Dostęp do ustawień w sterowniku zabezpieczony kodem.	tak
8	Automatyczna kontrola poziomu środków dezynfekcyjnych wraz z porównaniem ilości potrzebnej do przeprowadzenia poprawnej dezynfekcji wybranej kubatury. W przypadku niedostatecznej ilości środka w pojemniku – automatyczne zatrzymanie procesu.	tak
9	Automatyczne zatrzymanie procesu w przypadku zakłóceń lub nieprawidłowości. Wyświetlanie informacji na temat błędów na wyświetlaczu sterownika.	tak
10	Zamgławianie w oparciu o roztwór kwasu nadoctowego.	tak
11	Urządzenie redukujące wszystkie patogenne organizmy oraz spory na poziomie min. 6 log przy jednokrotnym użyciu zapewniając SAL 10/-6.	tak
12	Urządzenie tworzy mikrozowaną suchą mgłę max 5-8 mikronów, czynnik nie kondensuje się na powierzchniach.	tak
13	Działanie środka wykazujące skuteczne działanie po jednokrotnym procesie zamgławiania (załaczyć badania potwierdzające skuteczność): Bakteriobójcze w czasie max. 30 min., Grzybobójcze i sporobójcze w czasie max.120 min.,Wirusobójcze (łącznie z Noro, Adeno i Polio) w czasie max. 60 min. Prątkobójcze w czasie max. 60 min.	tak

14	Detektor lub paski umożliwiające sprawdzenie stężenia środka po wykonanym zamgławianiu.	tak
15	Urządzenie i preparat bezpieczne dla powierzchni dekontaminowanych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń, w szczególności sprzętu elektronicznego, elementów elementów z gumą, plastikiem itp.	tak
16	Kubatura zamgławianych pomieszczeń regulowana do min. 300 m3.	tak
17	Zużycie środka dezynfekcyjnego od 7ml/m3 do8 ml/m3	tak
18	Urządzenie mobilne, wyposażone w koła jezdne. Waga urządzenia max 40 kg.	tak
19	Zasilanie urządzenia 230V, 50Hz.	tak
20	Preparat przebadany w akredytowanym laboratorium.	tak
21	Proces dekontaminacji zgodny z normą NFT 72-281 (2014).	tak
22	Szkolenie personelu w zakresie usługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	tak
23	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak
24	Dostawa asortymentu wskazanego w pozycji 2 do 3 dni roboczych od dnia zlożenia zamówienia.	tak
			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_7
	………………………………………………………..				Zał. 1 do SIWZ
	nazwa Wykonawcy				D10.251.70.C.2019

		FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

PAKIET NR 7 PIŁA DO CIĘCIA GIPSU
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Piła oscylacyjna do cięcia gipsu	1
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
2	Moc 500 Watt	tak
3	Od 6500 do 24000 obrotów , regulowane stopniowo	tak
4	Moc konstrukcyjna: odporna na wysokie naprężenia i pracę non- stop	tak
5	Cicha praca silnika	tak
6	Waga 1,25 kg bez kabla - z kablem 1,5 kg	tak
7	5 metrowy kabel z końcówka EURO	tak
8	Wolna od wibracji	tak
9	Podwójna ochrona izolacyjna, zasilacza silnik do klasy II ochronności	tak
10	Do medycznego przeznaczenia	tak
11	Deklaracja zgodności CE	tak
12	Napięcie 230Volt	tak
13	Produkt zgodny z normami : EN 60601-1,EN 60601-1-2,IEC 60601-1,IEC 60601-1-2	tak
13	Dopuszczona do obrotu na terenie RP	tak
14	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_8
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 8 – MYJNIA DEZYNFEKTOR DO MYCIA OBUWIA OPERACYJNEGO
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	MYJNIA DEZYNFEKTOR DO MYCIA OBUWIA OPERACYJNEGO	1
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Temperatura mycia i termodezynfekcji w pełni ustawiana w zakresie do 93°C. Temperatura jest monitorowana przez dwa niezależne czujniki	tak
2	Maksymalna pojemność komory: 175 l +/- 5%; minimum 8 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie .	tak
3	Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 25[mm], maksymalna moc urządzenia 3.100W	tak
4	Wymiary maksymalne myjni: wysokość - 850mm, szerokość - 600mm, głębokość - 650mm+/- 5%;	tak
5	Drzwi komory myjącej wykonane ze stali kwasoodpornej. Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów	tak
6	Komora myjni i obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 316L Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy min. 550W. System wstrysku wodu na dwóch poziomach.	tak
7	Automatyczne, objętościowe odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących.	tak
8	Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach. Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.	tak
9	Dwie pompy detergentu, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku.	tak
10	Możliwość wyposażenia w dodatkową pompę detergentu	tak
11	Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz LED	tak
12	Pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym.	tak
13	Minimum trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej. Myjnia wyposażona w kondensator pary	tak
14	Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy min. 550W System wtrysku wody na dwóch poziomach.	tak
15	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1/2 Myjnia wyposażona w kosz do obuwia pozwalający na mycie 10 par butów (C50). Wbudowany zmiękczacz wody	tak
16	Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu stolik do za/rozładunku komory	tak
17	Urządzenie fabrycznie nowe; gwarancja min: 12 miesięcy	tak
18	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_9
	………………………………………………………..				Zał. 1 do SIWZ
	nazwa Wykonawcy				D10.251.70.C.2019
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR – 9 METALOWA SZAFA UBRANIOWA Z PODZIAŁEM WEWNĘTRZNYM TYPU SE 40R2
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Metalowa szafa ubraniowa z podziałem wewnętrznym na brudną i czystą odzież	80
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Waga: 40kg +/-5%; Ilość segmentów: 2 ;W każdym segmencie półka, drążek i 2 haczyki.;Stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Blacha stalowa 0,6mm	tak
2	Szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu .;Profil wzmacniający drzwi ; Naklejany identyfikator ;	tak
3	Ryglowanie 1-punktowe ;Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master ;Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany	tak
4	Produkowana zgodnie z międzynarodową normą jakości ISO 9001:2008, posiada atest higieniczny.	tak
5	Produkt fabrycznie nowy, Posiada gwarancję: min 12 miesięcy, max. 36 miesięcy	tak
6	Wymiary:800 mm x490mm x1800mm ;Kolorystyka korpusu: RAL 7035 ; Kolorystyka frontu : RAL 7035 ;Rodzaj podstawy :standard - cokół	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_10
	………………………………………………………..				Zał. 1 do SIWZ
	nazwa Wykonawcy				D10.251.70.C.2019
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 10 – WÓZEK TYPU MOBILO
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Wózek typu Mobilo przeznaczony do przewożenia chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej.	2
Wartość pakietu:

Wymagania zamawiającego do poz. 1			Opisać, zgodnie z ofertą
1	Producent	podać
2	Nazwa i Typ urządzenia	podać
3	Kraj pochodzenia	podać
4	Rok produkcji	2018
Wymagania Zamawiającego		Warunek graniczny	Opisać TAK/NIE
1	Przystosowany do monitorowania pacjenta, wykonywania zdjęć RTG oraz reanimacji	tak
2	Wymiary ( wszystkie wymiary +/-2%)	tak
	- Długość 2178 mm	tak
	- Szerokość 863 mm	tak
	-Wysokość : zakres regulacji od 450 mm do 800 mm	tak
	Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 15°	tak
	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 12°	tak
	Kąt odchylenia oparcia pleców 0 – 70°	tak
	Kąt odchylenia oparcia uda 0 – 45°	tak
3	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo	tak
4	Trzysegmentowe leże wypełnione płytą tworzywową, przezierną dla promieni RTG	tak
5	Pod leżem prowadnice na kasetę umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć.	tak
6	Regulacja oparcia pleców, uda, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywana płynnie przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą	tak
7	Aluminiowa listwa wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego	tak
8	Hydrauliczna regulacja wysokości dokonywana dźwignią nożną	tak
9	Cztery podwójne koła jezdne z blokadą kierunkową	tak
10	Możliwość montażu kroplówki w czterech narożnikach wózka	tak
11	Składane barierki boczne, wieszak kroplówki, miejsce na butlę z tlenem, dwuosiowe krążki odbojowe, materac w szerokiej gamie kolorów, .	tak
12	Materac zaopatrzony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta	tak
13	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_11
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..			D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 11 – STOLIK TYPU MAYO
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych	4
Wartość pakietu:

Wymagania bezwzględne		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w 3 pojedyncze koła o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą. Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z możliwością blokady obrotu. / Regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 960-1330 mm. / Wymienny – zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni. / Koła podwójne o średnicy 75 mm, wszystkie z hamulcem. Koła podwójne o średnicy 100 mm, wszystkie z hamulcem. Wymiary całkowite [mm]: 750 x 500 x 960-1330 ;+/-5% [długość x szerokość x wysokość].	tak
2	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy

## Pakiet_nr_12
				Zał. 1 do SIWZ
	………………………………………………………..				D10.251.70.C.2019
	nazwa Wykonawcy
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

PAKIET NR 12 – KOSZE STERYLIZACYJNE
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/Producent	Numer katalogowy
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	X	X
1	Kosz sterylizacyjny	81
2	Kosz sterylizacyjny - b.wycięcia	116
3	Kosz sterylizacyjny - z wycięceim	48
Wartość pakietu:

Wymagania bezwzlędne		Warunek graniczny	Opisać tak/nie
1	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dł x szer x wys) w mm: 575x280x135 mm	tak
2	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dł x szer x wys) w mm: 575x280x265	tak
3	Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jednostka sterylizacyjna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dł x szer x wys) w mm: 575x280x265.	tak
4	Gwarancja min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy.	tak

			…………………………………………….
			podpis Wykonawcy