## 1.ENDOPROTEZY (A)GWÓŹDŹ , BIODR
Zadanie nr 1 - Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego, płyty do złamań okołoprotezowych, gwóźdź szpikowy DEPOZYT DŁUGOTERMINOWY- CPV: 33183200-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11
I. Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i barkowego z akcesoriami - depozyt CPV: 33183200-8
1 | Endoproteza totalna stawu kolanowego anatomiczna-cementowa. Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu (wymagana dostepność wkładki z polietylenu nasyconego witaminą E) mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. Ostrze do piły. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do mieszania próżniowego podwójny, system do płukania |  | szt | 1600
2 | Endoproteza totalna stawu kolanowego anatomiczna-bezcementowa. Komponent udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu (wymagana dostepność wkładki z polietylenu nasyconego witaminą E w przypadku takiego zapotrzebowania po stronie Zamawiającego) mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo bolcem metalowym. Ostrze do piły, system do płukania. |  | szt | 12
3 | Endoproteza totalna stawu kolanowego anatomiczna - cementowa antyalergiczna Komponent udowy anatomicznywykonany ze stopu CoCr, pokryty powłoką TiNbN, w minimum 9 rozmiarach. Komponent piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN, w minimum 8 rozmiarach. Wkładka piszczelowa typu Cr i PS wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu (wymagana dostepnosc wkładki z polietylenu nasyconego witaminą E) mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. Ostrze do piły. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do miesznia prózniowego podwójny, system do płukania. |  | szt | 12
4 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr w kształcie wycinka sfery w minimum 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w kształcie płaskiej tacki w minimum 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa nie związana z komponentem piszczelowym (ruchoma wkładka) w minimum 7 grubościach.Endoproteza do zastosowania przedziału przyśrodkowego i bocznego. 2 ostrza do piły. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do miesznia prózniowego podwójny, system do płukania. |  | szt | 12
5 | Endoproteza kolana cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu,Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna w 12 rozmiarach lewych i 12 prawych zapewniająca dopasowanie implantu do każdego pacjenta. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2 mm w płaszczyźnie A/P umożliwiające idealne dopasowanie do wielkości kości udowej. Część piszczelowa tytanowa o kształcie anatomicznym w 9 rozmiarach lewych i 9 prawych zapewniających maksymalne pokrycie przekroju piszczeli i ustawienie właściwego położenia implantu. Wkładki typu CR, MC (Medial Congruent) i PS wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie witaminą E w celu uzyskania najdłuższej trwałości, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach dla CR i 8 wysokościach dla PS. Wysokość wkładek CR i PS w zakresie 10 mm do 14 mm w skoku rozmiarowym co jeden milimetr umożliwiających optymalne ustawienie balansu i napięcia tkanek miękkich. Ostrze do piły oscylacyjnej. |  | szt | 70
6 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego anatomiczna półzwiązana. Komponent udowy wykonany ze stopu CoCr anatomiczny, w części kłykciowej o przekroju płaskim w minimum 6 rozmiarach. Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w minimum 5 szerokościach, polerowany z bolcem stabilizującym wkładkę umozliwiajacym poboczną i tylną stabilizację implantu.Ruchoma wkładka polietylenowa osadzona na centralnym bolcu tacy piszczelowej. W komponencie trzpień do uda i trzpień do piszczeli oraz dwie podkładki, offset, skrzydełka derotacyjne. Ostrze do piły, cement z dwoma antybiotykami 2 x 40 g , system do mieszania próżniowego podwójny, system do płukania. |  | szt | 30
7 | Jednorazowy test oznaczający poziom alfadefensyn w płynie stawowym do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów, dający wynik w ciągu 10 minut. |  | szt | 20
8 | Endoprotezy stawu biodrowego Endoprotezy totalne cementowe stawu biodrowego z trzpieniem wykonanym z CoCR. Trzpień prosty, bez kołnierzowy i zwężający się w części dystalnej, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa lub ceramiczna o średnicy 28 lub 32 mm z min. czterema długościami szyjki. Korek do zatkania kanału. Panewka polietylenowa typu Muller ze znacznikiem rentgenowskim o średnicy od 44 mm do 58 mm ze skokiem, co 2 mm. Panewka polietylenowa wyposażona w dystansery z kołnierzem antyluksacyjnym. Cement z antybiotykiem 2 x 40 g, system do mieszania próżniowego podwójny, system do płukania. |  | szt | 120
9 | Endoprotezy cementowe bipolarne stawu biodrowego - Endoprotezy totalne cementowe stawu biodrowego z trzpieniem wykonanym z CoCr. Trzpień prosty bezkołnierzowy i zwężający się w części dystalnej, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 28 mm z min. czterema długościami szyjki. Głowa bipolarna o średnicch od 41 do 61 mm z polietylenowym kołnierzem do zatrzaśnięcia głowy 28 mm. Korek do zatkania kanału.Cement z antybiotykiem 1 x 40 g, system do mieszania prózniowego pojedyńczy, system do płukania. |  | szt | 50
10 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. Panewka bezcementowa rewizyjna z otworami na śruby, wykonana metodą druku 3D z porowatego tytanu przerastającego kością z wkładem mocowanym zatrzaskowo. Rozmiary panewki od minimum 42 do minimum 80mm w skokach co 2 milimetry. Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 28, 32, 36 mm z min. czterema długościami szyjki. Element uzupełniający ubytki stropu wykonany w całości z tantalu. Kosz rewizyjny tytanowy. 2 śruby w komplecie. |  | szt | 40
10.1 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm |  | szt | 30
10.2 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. |  | szt | 30
10.3 | Głowa metalowa antyluksacyjna. |  | szt | 30
11 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień wykonany z tytanu, prosty, bezkołnierzowy i zwężający się w części dystalnej, szeroki w części proksymalnej, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej, samocentrujący w kanale. Trzpień w min. 10 rozmiarach, w 1/3 części bliższej napylony plazmowo porowatą okładziną tytanową oraz warstwą hydroxyapatytu o grubości do 5 mikronów. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 22,2 28 i 32 mm. Panewka typu press-fit pokryta tytanowa okładziną porowatą napylaną metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, średnica od 46 mm do 60 ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniemw dnie i nadbudową na obrąbku. Panewka umożliwiająca dodatkową stabiliazację śrubami, w komplecie dwie śruby, wkładka polietylenowa nasycona witaminą E o średnicy wewnętrznej 28 i 32 mm z dodatkowym pokryciem głowy. Panewka antyluksacyjna. Czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem, średnica zewnętrzna 44-64 mm. Wkładka panewkowa z polietylenu crooss linking nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22, 2 mm i 28 mm. System do płukania. |  | szt | 50
10. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego short stem - Trzpień endoprotezy bezcementowy mocowany przynasadowo - w wersji krótki trzpień (short stem) wykonany ze stopu tytanowego w minimum 10 rozmiarach. Trzpień prosty zwężający się dystalnie szeroki w cząści kelichowatej (samocentrujacy sie w kanale. W częsci bliższej trzpień napylonyplazmowo porowatą okładziną tytanową. Trzpień spłaszczony zapewniający zwiększoną stabilizację derotacyjną Trzpien powinien posiadać jako opcje trzpienie o zwiększonej, w stosunku do standardowych trzpieni, odległościpomiedzy osia trzpieniaa środkiem głowy endoprotezy (tzw. offset) w celu umozliwienia regulacji napiecia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Eurokonus 12/14. Głowa endoprotezy metalowa o średnicy 28, 32, 36,40 mm. Panewka typu press fit pokryta tytanową okładzina porowatą napylaną metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, średnica od 46 mm do 60 ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku. Panewka umożliwiająca dodatkowa stabilizację śrubami, w komplecie dwie śruby, wkładka polietylenowa nasycona witaminą E z dodatkowym pokryciem głowy.system do płukania. |  | szt | 1200
12 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego short stem - ceramika/ceramika. Trzpień endoprotezy bezcementowy mocowany przynasadowo - w wrsji krótki trzpień (short stem) wykonanay ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach. Trzpien prosty zwężający się dystalnie szeroki w części kielichowatej (samocentrujący sie w kanale). w częsci bliższej trzpień napylony plazmowo porowata okładziną tytanową. Trzpien spłaszczony, zapewniajacy zwiększona stabilizację derotacyjną. Trzpien powinien posiadać jako opcję trzpienie o zwiekszonej w stosunku do standardowych trzpieni, odległości pomiędzy osia trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (tzw. offset) w celu umożliwienia regulacji napiecia tkanek miekkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy., Głowa ceramiczna o średnicy 28, 32 i 36 mm. Panewka tytanowa typu pres-fit pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroxyapatytem o śrenicach od 48 mm do 62 mm. Kształt panewki hemisferyczny ze spłszczeniem w dnie i nadbudowa na obrąbku. w komplecie dwie śruby oraz zatyczki do pozostłych otworów Wkładka ceramiczna zatopiona w polietylenie. Panewka typu press-fit aykonana ze stopu tytanu napylona porowata warstwa tytanową w technologii plasma spray i hydroksyapatytem dostepna z 15 stopniową nadbudową. Rozmiary od 46 do 64 mm. Wkladka ceramiczna . Dwie śruby do stabilizacji panewki zaslepka do pozostałych otworów, system do płukania |  | szt | 20
13 | Panewkowy system rewizyjny Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10º dla głów 28, 32 i 36mm. Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, śruby do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm - 2 sztuki śrub w komplecie. |  | szt | 30
14 | Panewkowy system rewizyjny Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. Insert z polietylenu, neutralny lub z nachyleniem 10º dla głów 28, 32 i 36mm. Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości z tantalu, w 6 średnicach i 4 wysokościach, elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, śruby do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm - 2 sztuki śrub w komplecie. |  | szt | 20
Płyty do złamań okołoprotezowych
15 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. |  | szt | 2
16 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. |  | szt | 10
17 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) |  | szt | 7
18 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. |  | szt | 2
19 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. |  | szt | 2
20 | Gwóżdz śródszpikowy udowy 1. boczne wcięcie w części proksymalnej 2. średnica proksymalna gwoździa 15.6 mm 3. gwóźdź krótki: dł. 180 mm śr. 9, 11,13, mm uniwersalny 4. gwóźdż długi : dł 260-460 mm śr. 9, 11,13 mm w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20 mm, krzywa ugięcia 1800 mm 5. kąt CCD 125°, 130° 6.dodatkowe wygięcie gwoździa długiego w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej 7. śruba dojszyjkowa śr. 10.5 mm z owalnym gwintempodpierającym, długość 70-130 ze skokiem co 5 mm, samogwintująca 8. zintegrowany wewnętrzny mechanizm blokujący statycznie i dynamicznie śrubę doszyjkową 9. dodatkowa antyrotacyjna śruba doszyjkowa śr. 5 mm dł. 70-110 mm 10. zaślepka tytanowa, o przewyższenoiu 0.5,10 mm 11. mozliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej 12. śruba dystalna śr. 5 mm , dł. 20-80 mm ze skokiem co 2 mm 13. instrumentarium pozwalające na wykonanie śródoperacyjnej kompresji międzyodłamowej
20.1 | gwóźdź udowy krótki 180 mm |  | szt | 200
20.2 | gwóźdź udowy długi od 260-460 mm |  | szt | 100
20.3 | śróba doszyjkowa |  | szt | 300
20.4 | zaślepka |  | szt | 300
20.5 | śruba blokująca |  | szt | 300
20.6 | śruba antyrotacyjna |  | szt | 300
20.7 | wiertło 4,3 mm |  | szt | 300
Śruby tytanowe do płyt
21 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) |  | szt | 240
22 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) |  | szt | 30
23 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) |  | szt | 40
24 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) |  | szt | 40
25 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) |  | szt | 20
26 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) |  | szt | 40
27 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) |  | szt | 20
28 | oczko do kabla blokowane |  | szt | 60
29 | oczko do kabla nieblokowane |  | szt | 40
30 | kabel średnica 1.8 długość 914 |  | szt | 40
31 | kabel średnica 1.8 długość 635 |  | szt | 40
32 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm |  | szt | 1
Razem Zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto Zadania nr 1:…………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 1 Zamawiający wymaga:
1) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg) do zestawów "LOTNYCH" również uzyczenie kontenerów. 2) udostępnienie bezprzewodowych, autoklawowalnych napędów wiertarskich 8 szt. wraz z odpowiednim i niezbędnym osprzętem umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania wiertarek w stanie jałowości. 3) aby kontenery sterylizacyjne były oznakowane trwałym napisem identyfikacyjnym w celu łatwej i sprawnej identyfikacji danego zestawu narzędzi. 4)udostępnienia 2 wózków do transportu kontenrów sterylizacyjnych - wózki medyczne ze stali kwasoodpornej o wymiarach 80 do 100 cm długości i 50 cm szerokości ( dopuszcza się 60 cm szerokoći ) z 3 blatami i uchwytem do prowadzenia. Udostępnienia 2 szaf do przechowywania implantów - szafy jezdne dwudrziowe przeszklone o wymiarach 1000x580x2100mm. Szafy z blachy ocynkowanych malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra- naturalnym środkiem antybakteryjnym-IGP-DURA care 5) zapewnienia transportu implantów oraz zamawianego instrumentarium. 6) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz w Excel z opisem i zdjęciem (jpg)
0

## 2 implant,.artroskopia
Zadanie nr 2 - Implanty do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego DEPOZYT DŁUGOTERMONOWY - CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Śruba interferencyjna biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, gwintowana na całej długości, kształt gwintu półokragły dla ochrony przeszczepu, kaniulowana dla drutu nitinolowego 1,5 mm, średnica 7-10 mm, długość 20-35 mm zakres odpowiedni do srednicy, sterylna, pakowana pojedyńczo |  | szt | 6
2 | Rekonstrukcja ACL- mocowanie udowe. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z mocowaniem udowym - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa, połaczona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. - w zestawie nić prowadząca implant, możliwość zastosowania przeszczepu z mieśnia półścięgnistego, smukłego oraz więzadła rzepki, - kotwiczenie implantu poza chrząstką wzrostu |  | szt | 200
3 | Rekonstrukcja ACL - mocownie piszczelowe - podkładka (guzik) wykonany z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej UHMPWE - średnica guzika 15 i 19 mm, - guzik wyposażony w cztery otwory |  | szt | 200
4 | Nici do obszycia pęczków przeszczepu wykonane z polietylenu o ultra wyskoiej masie czasteczkowej UHMWPE, połaczone z igłą - 2 sztuki próbek złożone wraz z ofertą |  | szt | 900
5 | System do szycia łąkotki złożony z dwóch miękkich poliestrowych implantów do szycia łąkotki połączone bezwęzłowo z samodociskajacą się podwójną nicią o rozmiarze 2-0 wykonaną z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej UHMWPE. Podajnik ołówkowu z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. |  | szt | 10
6 | Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone z nicią 2-0 |  | szt | 10
7 | Szydło (wiertło) do prowadzenia przeszczepu |  | szt | 10
Razem Zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto Zadania nr 2:…………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 2 Zamawiający wymaga: 1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz w Excelu z opisem i zdjęciem (jpg) 2)udostępnienia min. 2 kompletnych zestawów specjalistycznych narzędzi endoprotetycznych oraz min. 4 akumulatorowych, autoklawowalnych napędów wiertarskich z kompletnym osprzętem katalogów produktowych

## 3. Głowa promieniowa
Zadanie nr 3 - Endoproteza głowy promieniowej - depozyt krótkoterminowy - CPV: 33183200-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Endoproteza cementowa głowy kości promieniowej , modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 150 w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 300. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. |  | kpl | 40
Razem Zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto Zadania nr 3……………………………………………………...zł
W zakresie zadania nr 3 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia na czas operacji krótkoterminowego depozytu wraz z udostępnieniem ( na czas operacji) specjalistycznego zestawu narzędzi do implantacji oferowanego wyrobu.

## 4. KOŚCIO-ZASTĘPCZY M.
Zadanie nr 4 - Syntetyczny materiał kościo-zastępczy - depozyt DŁUGOTERMINOWY - CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całokowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800μm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 Mpa. materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający calkowitej przebudowie. Dostępny w formie: |  | szt | 510 | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | Granulek 1-4 mm 5 cc |  | szt | 50
1.2 | Granulek 1-4 mm 10 cc |  | szt | 100
1.3 | Granulek 1-4 mm 15 cc |  | szt | 8
1.4 | Granulek 1-4 mm 20 cc |  | szt | 8
1.5 | Granulek 1-4 mm 30 cc |  | szt | 8
1.6 | Bloczek 10x10x10 |  | szt | 50
1.7 | Bloczek 10x10x20 |  | szt | 50
1.8 | Bloczek 10x10x30 |  | szt | 50
1.9 | Klin 15x20x6x4 |  | szt | 50
1.10 | Klin 15x20x8x6 |  | szt | 40
1.11 | Klin 15x20x10x8 |  | szt | 40
1.12 | Klin 15x20x14x10 |  | szt | 40
1.13 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci zbudowanych w 38% z hydroksyapatytu oraz wodu. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 5cm sześciennych. Gotowy do użycia |  | szt | 8
1.14 | Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci zbudowanych w 38% z hydroksyapatytu oraz wodu. Preparat gotowy do użycia w opakowaniu 5cm sześciennych x 2 szt . Gotowy do użycia |  | szt | 8
2 | Membrana do rekonstrukcji chrząstki stawowej na bazie kwasu hialuronowego do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno - kostnych. Wymiary membrany 2x2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. Elastyczna, łatwo przywierająca do powierzchni na którą zostanie nałożona,nie wymagajaca dodatkowej fiksacji, prosta w aplikacji również w metodzie artroskopowej. |  | szt | 12
Razem Zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto Zadania nr 4…………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 4 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym obu szpitali depozyt w formie pisemnej opisany, oraz w Excelu z opisem i zdjęciem (jpg)

## 5. KOTWICE BARKOWE
Zadanie nr 5 - Implanty do operacji barku - depozyt krótkoterminowy - CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. |  | szt | 8
2 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. |  | szt | 8
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto Zadania nr 5………………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 5 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia na czas operacji krótkoterminowego depozytu wraz z udostępnieniem (na czas operacji) specjalistycznego zestawu narzędzi do implantacji oferowanego wyrobu. na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia

## 6 pozysk. komórki macierzyste
Zadanie nr 6 - System do pozyskiwania i podaży autogennych komórek macierzystych ze szpiku kostnego - depozyt krótkoterminowy - CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad 6x zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składający się z: koncentrator szpiku 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje, strzykawka 10ml, 4 szt strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem, 30 ml substancji anty-zakrzepowej - trokar do pobrania szpiku kostnego. |  | zestaw | 4
2 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego);odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi; x 9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona co najmniej jedną publikacją naukową, skuteczność kliniczna produktu potwierdzona raportem z badań naukowych; wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogatopłytkowego; niska zawartość erytrocytów. Zestaw składający się z: 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP, 1 strzykawka pobraniowa 60ml; 1 strzykawka transportowa 30ml;1 strzykawka transportowa 10 ml; igła 18, 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi . Zestaw do pozyskania i separacji autologicznej trombiny z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml trombiny). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, podanie odczynnika TPD Thrombin oraz pobranie trombiny. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie trombiny nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. W zestawie do pobrania krwi: 2x strzykawka 10ml, 1x strzykawka 20ml, 2x strzykawka 30 ml, 1x strzykawka 60ml , zestaw oraz końcówki do mieszania i podawania PRP z trombiną. |  | zestaw | 4
Razem Zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto Zadania nr 6…………………………………………………………………zł
W zakresie zadania nr 6 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu krótkoterminowego na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz Excel z opisem i zdjęciem (jpg)
2) udostęnienia wirówki na czas wykonania procedury

## 7. MINI KOTWICE
Zadanie nr 7 - Mini kotwice do małych stawów - depozyt DŁUGOTERMINOWY CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi typu KeriFiber lub równoważne (przez co należy rozumieć UHMWPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm |  | szt | 60
2 | kotwica wkręcana do małych stawów, wykonana ze stopu tytanu, z dwiema nićmi typu KeriFiber lub równoważne (przez co należy rozumieć UHMWPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica Ø 2.4 mm x 4.0 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 1,6 mm. |  | szt | 40
Razem Zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto Zadania nr 7……………………………………………………………………zł
W zakresie zadania nr 7 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz Excel z opisem i zdjęciem (jpg)
2) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg)

## 8. OSTEOTOMIA ARTRODEZY
Zadanie nr 8 - Implanty do osteotomii SCARF, LUDOFFF, CHEVRON, MANN, WAIL; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższej, osteotomii paliczków - depozyt DŁUGOTERMINOWY - CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm.Gwint na głowie śruby o średnicy 4mm mm, średnica rdzenia śruby 1,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 3mm. Kaniulacja ϕ 1,1mm |  | szt | 280
2 | Tytanowe śruby typu snap off do osteotomii Weila o średnicy 2 mm i długości 11-14 mm |  | szt | 160
3 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 1,5mm dostępne w minimum 5 szerokościach od 6 do 14mm i długościach od 14 do 18mm. |  | szt | 80
4 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm. |  | szt | 80
Razem Zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto Zadania nr 8……………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 8 Zamawiający wymaga:
1) udostęnienia min. 1 kompletu specjalistycznego instrumentarium do implantacji oferowanego wyrobu, utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz Excel z opisem i zdjęciem (jpg)
2) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą

## 9. Paliczki,śródręcze,prz
Zadanie nr 9 - Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, obojczyka ,łokcia - depozyt długoterminowy - CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa. |  | szt | 20
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. |  | szt | 5
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. |  | szt | 12
4 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. |  | szt | 16
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. |  | szt | 10
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8 otworowe. |  | szt | 10
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. |  | szt | 12
8 | Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. |  | szt | 12
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 5,11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia oraz w kształcie litery T 6,11,12 otworowe. |  | szt | 10
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i prostokątne 4 otworowe, blokowane. |  | szt | 10
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste i w kształcie litery T 8 otworowe, blokowane. |  | szt | 10
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. |  | szt | 12
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne 10 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
17 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 9 i 10 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 8 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. |  | szt | 12
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane |  | szt | 10
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6 i 8 otworowe, blokowane. |  | szt | 10
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. |  | szt | 10
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierajace 10 i 11 otworowe, blokowane. |  | szt | 10
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. |  | szt | 10
26 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 100
27 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 100
28 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 100
29 | Druty Kirschnera, średnica 1.2 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. |  | szt | 10
II. | Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
30 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. |  | szt | 10
31 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. |  | szt | 10
32 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. |  | szt | 10
33 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. |  | szt | 10
34 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. |  | szt | 10
35 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. |  | szt | 10
36 | Insert/Wkład do mocowania szwów |  | szt | 10
37 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych |  | szt | 10
38 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 10
39 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 10
40 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. |  | szt | 10
III. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
41 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, 10, 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. |  | szt | 10
42 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, 12, 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. |  | szt | 10
43 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, 17, 18 i 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk. Zmienny kąt wprowadzenia śruby +/- 15°. |  | szt | 10
44 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 10
45 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 10
46 | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. |  | szt | 10
IV. | Śruby samowiercące
47 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 300
48 | Druty Kirschnera, średnica 0.6 mm, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. |  | szt | 20
V. | Śruby samowiercące
49 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 600
50 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. |  | szt | 20
Razem Zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto Zadania nr 9………………………………………………………………………………………zł
W zakresie zadania nr 9 Zamawiający wymaga:
1) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą. utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz Excel z opisem i zdjęciem
2) udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji wyrobu każdego rodzaju pakowane w kontenery .
4) w przypadku specyficznych potrzeb, zapewnienia gwoździ pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu a gwoździ ażurowych pokrytych warstwą nanokrystalicznego diamentu w 100%
5) w formie Excela opisu dla instrumentarium wraz zew zdjęciami (jpg)narzędzi w poszczególnych zestawach.

## 10. GWOŹDZIE SZPIKOWE, DYNAMICZ
Zadanie nr 10 - Gwoździe śródszpikowe i dynamiczne stabilizatory wykonane ze stali implantacyjnej i stopu tytanu -depozyt długoterminowy - CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatkowa Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, Ø 9÷12 mm, dł. 200-500 mm, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 mm. |  | szt | 80
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa |  | szt | 160
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, Ø 6-9 mm, dł. 150-250 mm, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy. Użyczenie niezbędnego instrumentarium do implantacji ww. gwożdzia |  | szt | 60
4 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa |  | szt | 4
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa |  | szt | 4
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową Ø 11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej wkrętem derotacyjnym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa |  | szt | 4
7 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową Ø 11mm (dł. 70-125mm). Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej wkrętem derotacyjnym Ø 6,5mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Użyczenie niezbędnego instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym do implantacji ww opisanego gwoździa |  | szt | 4
8 | Dynamiczny stabilizator biodrowy – DHS, kompletny, w składzie: a) płyta DHS (2,4,5 otworowe), b) śruba DHS Ø 12,5 mm, dł. 50-150 mm, długość gwintu 22 mm i 27 mm, c) śruba kompresyjna dł. 32mm Użyczenie niezbędnego instrumentarium do implantacji DHS |  | szt | 300
9 | Płytka nakrętarzowa wielootworowa do systemu DHS, otwory pod wkręty Ø 4,5 mm, długość od 138 mm do 147 mm |  | szt | 12
10 | Dynamiczny Stabilizator Kłykciowy – DCS, kompletny w składzie: a) płyta DCS (od 6 do 20 otworów) b) wkręty blokujące w komplecie, c) śruba DCS Ø 12,5 mm, dł. 50-150 mm, długość gwintu 22 mm i 27 mm, d) śruba kompresyjna dł. 32 mm Użyczenie niezbednego instrumentarium do implantacji DCS |  | szt | 160
11 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 3,5 mm; 4,5 mm i 5,0 mm |  | szt | 1200
12 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5 mm |  | szt | 40
13 | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm |  | szt | 10
14 | Śruba szyjkowa kompletna Ø 11mm, dł. 70-125mm |  | szt | 10
15 | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm |  | szt | 4
16 | Wkręt derotacyjny Ø 6,5mm, dł. 65-125mm |  | szt | 4
17 | Wkręty do kości korowej Ø 4,5 mm (do zespolenia DHS/DCS) |  | szt | 600
18 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYETEM „S”
18.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” |  | szt | 24
18.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° |  | szt | 8
18.3 | Łącznik multifunkcyjny |  | szt | 8
18.4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° |  | szt | 8
18.5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm |  | szt | 15
19 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYETEM „M”
19.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” |  | szt | 40
19.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° |  | szt | 30
19.3 | Łącznik multifunkcyjny |  | szt | 12
19.4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° |  | szt | 12
19.5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm |  | szt | 24
20 | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYETEM „L”
20.1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie” |  | szt | 90
20.2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° |  | szt | 40
20.3 | Łącznik multifunkcyjny |  | szt | 12
20.4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° |  | szt | 12
20.5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm |  | szt | 120
21 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 m |  | szt | 12
Razem Zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto Zadania nr 10……………………………………………………………………………………zł
W zakresie zadania nr 10 Zamawiający wymaga:
1) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą. Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt opisany w formie pisemnej oraz Excel z opisem i zdjęciem (jpg)
2) dostarczenia wyrobu sterylnego, który winien posiadać: min. 2 (dwie) etykiety identyfikacyjne dwukrotnie przylepne, zawierające nazwę asortymentu, kod/ref, nazwę producenta, rozmiar, termin ważności
3) udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji wyrobu każdego rodzaju oraz jednego (1 komplet) akumulatorowego, autoklawowalnego 2 napędów wiertarskich wraz z kompletnym osprzetem. Instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg)
4) w przypadku specyficznych potrzeb, zapewnienia gwoździ pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu a gwoździ ażurowych pokrytych warstwą nanokrystalicznego diamentu w 100%
5) wkrętów z gniazdem na łbie sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego

## 11.GWOŹDZIE, DRUTY, GROTOWKRĘTY
Zadanie nr 11 - Druty, gwoździe, grotowkręty - depozyt długoterminowy- CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednnostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Drut Kirschnera, ostrze trójkątne śr 0,8mm - 3,0mm, dł. 150 mm |  | szt | 7800
2 | Drut Kirschnera, ostrze trójkątne śr 0,8mm - 3,0mm, dł. 310mm |  | szt | 3200
3 | Drut Kirschnera, ostrze trójkątne śr 1,5mm - 3,0mm, dł. 380mm |  | szt | 60
4 | Drut Kirschnera – gwintowany śr 1,0mm - 3,0 mm 150-310mm |  | szt | 60
5 | Drut Kirschnera – gwintowany śr 1,5mm - 3,0 mm 380mm |  | szt | 60
6 | Gwóźdź RUSH`A śr 4,0 mm – 5,0mm; L= 200mm÷370 mm |  | szt | 10
7 | Gwóźdź RUSH`A śr 6,0 mm; L= 250mm÷430 mm |  | szt | 10
8 | Grotowkręt APEX śr 4,0; L= 90÷180 mm, Dł. Ostrza =10 mm÷50 mm |  | szt | 20
9 | Grotowkręt APEX śr 5,0; L= 95÷250 mm, Dł. Ostrza =35 mm÷70 mm |  | szt | 240
10 | Drut do cerklażu (miękki i twardy), L=5m śr 0,5 – 1,2 mm |  | szt | 180
11 | Grotowkręt SHANZA śr 5,0mm – 6,0 mm, długość 100 mm – 200 mm |  | szt | 20
Razem Zadanie nr 11:
Słownie wartość britto Zadania nr 11…....................................zł
W zakresie zadania nr 11 Zamawiający wymaga:
1) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą. utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz Excel z opisem i zdjęciem (jpg)
2) dostarczenia wyrobu sterylnego, który winien posiadać: min. 2 (dwie) etykiety identyfikacyjne dwukrotnie przylepne, zawierające nazwę asortymentu, kod/ref, nazwę producenta, rozmiar, termin ważności
3) w przypadku specyficznych potrzeb, zapewnienia implantów pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu
4) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium

## 12.PŁYTKI DO OSTEOSYNTEZY
Zadanie nr 12 - Płytki do osteosyntezy wraz z wkrętami wykonane ze stali implantacyjnej i stopu tytanu- depozyt długoterminowy - CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Płytka drobna samodociskowa, grubość 2,5 x 8 mm, 5-10 otworowa. |  | szt | 10
2 | Płytka typu „Y” do wieloodłamowych złamań kłykci, pod wkręty Ø 4,5 mm, prawa/lewa, ilość otworowe 7/6 do 13/6 |  | szt | 20
3 | Płytka rekonstrukcyjna prosta Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 400
4 | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 80
5 | Płytka prosta, wąska, cienka Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 140
6 | Płytka prosta szeroka gruba z ograniczonym kontaktem. Płytka gruba blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 16
7 | Płytka do złamania nasady dalszej kości ramiennej tylno-boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 80
8 | Płytka dalsza przyśrodkowa do kości ramiennej. Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 64
9 | Płytka do wyrostka łokciowego Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 360
10 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 360
11 | Płytka piszczelowa bliższa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirchnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 115 do 313 mm, od 3 do 14 otworów. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 180
12 | Płytka kłykciowa piszczelowa Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 16
13 | Płytka piszczelowa bliższa boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące zgniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 24
14 | Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 120
15 | Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 200
16 | Płytka piszczelowa dalsza przednio boczna Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 48
17 | Płytka do kości strzałkowej dalsza boczna Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 480
18 | Płytka obojczykowa z hakiem Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 200
19 | Płytka do kości obojczykowej górno-przednia z boczna stabilizacją Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 200
20 | Płytka do kości obojczykowej górno-przednia. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiadająca 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 120
21 | Płytka do bliższej nasady kości promieniowej Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 40
22 | Płytka dłoniowa do kości promieniowej dalsza szeroka Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 440
23 | Płytka dłoniowa do kości promieniowej dalsza wąska Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 440
24 | Płytka grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej, w kształcie litery H. 12 otworów w tym 10 otworów blokowanych z gwintem stożkowym z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7 mm oraz 4 podłużna otwory pod wkręty korowe 2,4/2,7 mm. Płytka posiada 5 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Szerokość płytki 30 mm, wysokość 49 mm. Grubość płytki 1,8 mm. |  | szt | 10
25 | Płytka grzbietowa do kości promieniowej dalsza T Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 8
26 | Płytka kłykciowa udowa Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 160
27 | Płytka śródstępno - paliczkowa - Płytka o kształcie anatomicznym do I artrodezy sródstopnopaliczkowej, lewa i prawa, o kącie zgięcia grzbietowego 0°, 5° i 10°. Mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Wyposażona w otwory stożkowe gwintowane prowadzące śruby blokowane w różnych kierunkach oraz co najmniej 1 otwór okrągły oraz 1 podłużny do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Na trzonie płytki otwór dwufunkcyjny nie wymagający zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjny. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość od 42 do 57mm, od 5 do 7 otworów. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 30
28 | Płytka piętowa Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość od 64 do 81 mm. Materiał stal lub tytan. |  | szt | 80
29 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady oraz trzonu kości promieniowej, dłoniowa, w kształcie litery T. Płytka posiadająca podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Głowa płytki o zmniejszonej grubości podgięta anatomicznie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 95 do 240 mm, od 5 do 15 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 3,0 mm. |  | szt | 30
30 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w tym 5 otworów w głowie płytki. |  | szt | 24
31 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm |  | szt | 1700
32 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego – średnica 5,0mm |  | szt | 4000
33 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego – średnica: 7,3mm |  | szt | 160
34 | Wkręty korowe na łbie z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego 2,7; 3.5; 4.5 mm |  | szt | 6400
35 | Podkładki do śrub |  | szt | 400
36 | Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5mm, dł. 25-140mm, na łbie z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym do wyboru Zamawiającego |  | szt | 20
37 | Wkręt do kaniulowany Ø 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm – różne długości |  | szt | 160
38 | Wkręt kaniulowany Ø 7,0mm, dł. 40-130mm, na łbie z gniazdem sześciokątnym |  | szt | 200
Razem Zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto Zadania nr 12..........................................zł
W zakresie zadania nr 12 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w opisany w formie pisemnej oraz Excela z opisem i zdjęciem (jpg)
2) udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji wyrobu każdego rodzaju oraz jednego (1 komplet) akumulatorowego, autoklawowalnego napędu wiertarskiego wraz z kompletnym osprzętem
3) dostarczenia wyrobu sterylnego, który winien posiadać: min. 2 (dwie) etykiety identyfikacyjne dwukrotnie przylepne, zawierające nazwę asortymentu, kod/ref, nazwę producenta, rozmiar, termin ważności
4) wkrętów z gniazdem na łbie sześciokątnym i gwiazdkowym do wyboru Zamawiającego
5) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą
6) w przypadku specyficznych potrzeb: zapewnienia płytek pokrytych antyalergiczną warstwą nanokrystalicznego diamentu

## 13. CHIRURGIA SZCZEKOWO-TWARZOW
Zadanie nr 13 - Płytki i śruby do chirurgi szczękowo-twarzowej urazowe i rekonstrukcyjne depozyt długoterminowy- 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatu Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
I. | Płyty i śruby do zabiegów w ramach chirurgii szczękowo-twarzowej - urazowe i rekonstrukcyjne - System 2.0 / 2.3 / 2.5 mm
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kąta żuchwy, dwurzędowe, profil 1.0 mm, 8 otworowe (4+4), w tym 4 otwory kompresyjne, rozmiar 36x18 mm, prawe, lewe. |  | szt | 20
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kąta żuchwy, dwurzędowe, profil 1.0 mm, 11 otworowe, rozmiar 50x30 mm, prawe, lewe. |  | szt | 30
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do żuchwy, dwurzędowe, przyśrodkowe, profil 1.0 mm, 9 otworowe, rozmiar 53x11 mm. |  | szt | 30
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, dwurzędowe, kompresyjne, profil 1.0 mm, 4 otworowe (2+2), rozmiar 20x11 mm. |  | szt | 6
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, dwurzędowe, profil 1.0 mm, 8 otworowe (4+4), w tym 4 otwory kompresyjne, rozmiar 35x11 mm oraz 35x12 mm. |  | szt | 6
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kąta żuchwy, dwurzędowe, profil 1.3 mm, 11 otworowe, rozmiar 50x31 mm, prawe, lewe. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 6
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do żuchwy, dwurzędowe, przyśrodkowe, profil 1.3 mm, 9 otworowe, rozmiar 54x11 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 8
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do żuchwy, dwurzędowe, przyśrodkowe, profil 1.3 mm, 16 otworowe, rozmiar 96x13 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 30
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kości atroficznej, dwurzędowe, profil 1.3 mm, 11 otworowe, rozmiar 61x19 mm, prawe, lewe. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 8
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, anatomicznie ukształtowane, dwustronne, profil 2.0 mm, 22 otworowe (13+9), rozmiar 132x60 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 30
11 | Przymiary do płyt 22 otworowych, dwustronne, 5 otworowe. |  | szt | 30
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, anatomicznie ukształtowane, dwustronne, profil 2.0 mm, 26 otworowe (17+9), rozmiar 168x60 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 8
13 | Przymiary do płyt 26 otworowych, dwustronne, 6 otworowe. |  | szt | 8
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, 17 otworowe, rozmiar 150x17 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 8
15 | Przymiary do płyt 17 otworowych, 5 otworowe. |  | szt | 8
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, 27 otworowe (5+17+5), rozmiar 196x33 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | szt | 10
17 | Przymiary do płyt 27 otworowych, 7 otworowe. |  | szt | 10
18 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 160
19 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-11 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 200
20 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.0 mm, dł. 5-15 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 140
21 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm, dł. 5-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 140
22 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.3 mm, dł. 7-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 140
23 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.5 mm, dł. 7-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 160
II. | Płyty i śruby do zabiegów ortognatycznych - System 1.2 / 1.5 / 1.8 mm
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, profil 0.7 mm, 4 otworowe (2/2), most max. 3 mm, rozmiar 9x17 mm oraz most max. 5 mm, rozmiar 10x19 mm, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 160
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, profil 0.7 mm, most max. 7 mm, 5 otworowe (2/3), rozmiar 10x25 mm, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
26 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, profil 0.7 mm, 6 otworowe (3/3), most max. 5 mm, rozmiar 14x24 mm oraz most max. 7 mm, rozmiar 15x26 mm oraz most max. 10 mm, rozmiar 16x29 mm, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
27 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 0.7 mm, most 0,3,5,7,9,11 mm, 8 otworowe, do zabiegów typu LeFort I, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
28 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, anatomicznie ukształtowane, z dwoma odgałęzieniami, profil 0.7 mm, most 0,3,5,7,9,11 mm, 12 otworowe, do zabiegów typu LeFort I, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
29 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery Z, profil 0.7 mm, most 0 mm, 4 otworowe (2/2), rozmiar 11x15 mm, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery Z, profil 0.7 mm, most max. 5 i 10 mm, 6 otworowe (3/3), rozmiar 19x23 i 18x29 mm, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery Y, profil 0.7 mm, most 0 mm, 5 otworowe (2/3), rozmiar 10x16 mm oraz most max. 5 i 10 mm, 7 otworowe (4/3), rozmiar 16x24 i 16x29 mm, prawe i lewe, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, proste, profil 0.7 mm, 4 otworowe, dł. 17 mm. |  | szt | 8
33 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, proste, profil 0.7 mm, 8 otworowe, dł. 35 mm. |  | szt | 8
34 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, dwurzędowe, profil 0.7 mm, 8 otworowe (4x2), rozmiar 21x12 mm. |  | szt | 8
35 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 4-11 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 60
36 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4-9 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 60
37 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.8 mm, dł. 4-11 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 60
III. | Płyty i śruby do zabiegów ortognatycznych - System 2.0 / 2.3 mm
38 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, do osteotomii strzałkowej, otwarte, profil 0.7 mm, 6 otworowe, most max. 5 mm, rozmiar 27x12 mm oraz profil 0.7 mm, 8 otworowe, most max. 10 mm, rozmiar 38x12 mm oraz profil 0.8 mm, 8 otworowe, most max. 15 mm, rozmiar 47x12 mm, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
39 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, do osteotomii strzałkowej, zamknięte, profil 0.8 mm, 6 otworowe, most max. 5 mm, rozmiar 30x9 mm oraz profil 0.9 mm, 6 otworowe, most max. 10 mm, rozmiar 35x9 mm oraz profil 1.0 mm, 6 otworowe, most max. 15 mm, rozmiar 40x9 mm, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
40 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, proste, profil 1.0 mm, 4 otworowe, most max. 5 mm, dł. 27 mm, most max. 10 mm, dł. 32 mm, most max. 15 mm, dł. 37 mm, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
41 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, proste, profil 1.0 mm, 6 otworowe, most max. 5 mm, dł. 39 mm, most max. 10 mm, dł. 44 mm, most max. 15 mm, dł. 49 mm, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
42 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, do genioplastyki, w kształcie litery X, profil 1.0 mm, 6 otworowe, most max. 5 mm, rozmiar 15x19 mm, most max. 10 mm, rozmiar 16x24 mm, ze znacznikami laserowymi. |  | szt | 8
43 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, do genioplastyki, profil 0.6 mm, 6 otworowe, płaskie, most 0 mm, rozmiar 17x21x14 mm oraz wstępnie profilowane, most 3 i 5 mm, rozmiar 17x21x14 mm oraz most 7 i 10 mm, rozmiar 17x21x15 mm. |  | szt | 8
44 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, dwurzędowe, profil 1.0 mm, 8 otworowe (4x2), rozmiar 35x16 mm. |  | szt | 8
45 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, proste, profil 1.0 mm, 4 otworowe, dł. 23 mm. |  | szt | 8
46 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, proste, profil 1.0 mm, 14 otworowe, dł. 83 mm. |  | szt | 8
47 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 5-23 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 8
48 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.0 mm, dł. 5-9 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 8
49 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm, dł. 5-9 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | szt | 8
Razem Zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto Zadania nr 13….....................................................zł
W zakresie zadania nr 13 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Podaniem go w formie pisemnej oraz Excela z dołączonymi zdjęciami (jpg)
2) udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium do implantacji wyrobu każdego rodzaju, umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg)
3) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą

## 14 OSTRZA DO Shavera
Zadanie nr 14 - Sterylne ostrza jednorazowego użytku do zabiegów artroskopowych kompatybilne z rączką shavera - CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zaówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Końcówki do shavera typu Aggressive Plus Cutters lub równoważne tzn. kompaybilne z posiadaną rączką shavera formula w rozmiarach: 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm (pakowane po 5 szt) |  | szt | 160
2 | Końcówki do shavera typu Tomcat Cutters lub równoważne tzn. kompatybilne z posiadaną rączką shavera formula w rozmiarach: 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm (pakowane po 5 szt) |  | szt | 160
3 | Końcówki do shavera typu Aggressive Plus Cutters lub równoważne tzn do małych stawów, kompatybilne z posiadaną rączką shavera formula w rozmiarach: 2.5mm, 3.5mm (pakowane po 5 szt) |  | szt | 50
4 | Jednorazowe sterylne ostrza do shavera typu formula kształcie różyczki typu “Barel Burs” z 12 listkami (flute), o średnicy 5.0 mm (pakowane po 5szt) |  | szt | 6
5 | Jednorazowe dreny napływowe do pompy artroskopowej FloControl będącej w posiadaniu Zamawiającego, (pakowane po 10szt) |  | szt | 400
6 | Końcówki do waporyzacji kompatybilne z waporyzatorem typu SERFAS będącego w posiadaniu Zamawiającego- rozmiar i typ końcówki do wyboru Zamawiającego |  | szt | 50
7 | Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu (niebieska) Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | szt | 8
8 | Zestaw jednorazowych kaset w torze napływu i odpływu (6kpl.) |  | szt | 8
9 | Ostrze o mikro-cięciu do miktopiły TPS/CORE 9.0x0.51x31.0 kompatybilne z napędem ortopedycznym f. STRYKER będącym na wyposażeniu Zamawiającego |  | szt | 60
10 | Ostrze o mikro-cięciu do miktopiły TPS/CORE 13.0x0.38x39.0 kompatybilne z napędem ortopedycznym f. STRYKER będącym na wyposażeniu Zamawiającego |  | szt | 60
Razem Zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto Zadania nr 14…..............................................................zł
W zakresie zadania nr 14 Zamawiający wymaga:
1) udostępnienia rączki shavera typu formuła kompatybilnej z ostrzami opisanymi w pozycjach od 1 do 4

## PAKIET 15 IMPLANTY CMF
Zadanie nr 15 - implanty CMF - depozyt długoterminowy- CPV: 33185300-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
I | Zestaw do unieruchomienia szczękowo-żuchwowego - system 2.0mm
1 | Wkręt kostny 2.0x8mm samowiercący, niesterylny (4szt w op.) |  | op | 20
2 | Wkręt kostny 2.0x12mm samowiercący, niesterylny (4szt w op.) |  | op | 2
3 | Drut podwiązujący Ø 0.5x160mm niesterylny (10szt w op.) |  | op | 30
4 | Drut podwiązujący Ø 0.64x160mm niesterylny (10szt w op.) |  | op | 30
II | Płyty kotwiczące
5 | Wkręt kostny 1.7x4mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 20
6 | Wkręt kostny 1.7x5mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 20
7 | Wkręt kostny 1.7x6mm samogwintujący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 20
8 | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 20
9 | Wkręt kotwiczący 1.7x8mm samogwintujący , niesterylny |  | op | 4
10 | Wkręt kotwiczący 1.7x12mm samogwintujący, niesterylny |  | op | 4
11 | Wkręt kotwiczący 1.7x5mm samowiercący, niesterylny |  | op | 4
12 | Pytka kotwicząca prosta 3 otwory z mostem 9mm, niesterylna |  | op | 4
13 | Pytka kotwicząca prosta 3 otwory z mostem 11mm, niesterylna |  | op | 4
14 | Pytka kotwicząca T 5 otworów z mostem 9mm, niesterylna |  | op | 4
15 | Pytka kotwicząca T 5 otworów z mostem 11mm, niesterylna |  | op | 4
16 | Pytka kotwicząca blokowana prosta 3 otwory z mostem 9mm, niesterylna |  | op | 4
17 | Pytka kotwicząca blokowana prosta 3 otwory z mostem 11mm, niesterylna |  | op | 4
18 | Pytka kotwicząca blokowana T 5 otworów z mostem 9mm, niesterylna |  | op | 4
19 | Pytka kotwicząca blokowana T 5 otworów z mostem 11mm, niesterylna |  | op | 4
20 | Wiertło Ø1.35x6mm 1.7, dł.50mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 4
21 | Wiertło Ø1.4x12mm 1.7, dł.54mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 4
22 | Wkręt kotwiczący 1.7x6mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny |  | op | 4
23 | Wkręt kotwiczący 1.7x8mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny |  | op | 4
24 | Wkręt kotwiczący 1.7x12mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny |  | op | 4
25 | Wkręt kotwiczący 1.7x14mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny |  | op | 4
26 | Wkręt kotwiczący 1.7x16mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny |  | op | 4
27 | Wkręt kotwiczący 1.7x5mm samogwintujący zmniejszona głowa, niesterylny |  | op | 4
III | Rekonstrukcja żuchwy 1.5/2.0/2.4/2.8mm
28 | Wkręt kostny 2.7x5mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
29 | Wkręt kostny 2.7x8mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
30 | Wkręt kostny 2.7x10mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
31 | Wkręt kostny 2.7x12mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
32 | Wkręt kostny 2.7x14mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
33 | Wkręt kostny 2.7x16mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
34 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
35 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
36 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
37 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
38 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy obustronna 5+11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
39 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 5+11+5 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
40 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+15+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
41 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
42 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
43 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
44 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
45 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.4mm, niesterylna |  | op | 4
46 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 5+17 (27°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.4mm, niesterylna |  | op | 4
47 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.5mm, niesterylna |  | op | 4
48 | Płytka pierwotna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.5mm, niesterylna |  | op | 4
49 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 11 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
50 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prosta 17 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
51 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+13+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
52 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+15+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
53 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy pełna 6+17+6 otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
54 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy prawa 6+17 (34°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
55 | Płytka wtórna blokowana do rekonstrukcji żuchwy lewa 6+17 (34°) otworów z szablonem 2.0-2.7, profil 2.8mm, niesterylna |  | op | 4
56 | Wiertło Ø1.6x7mm 2.0/2.3, dł.50mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 4
57 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.58mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 4
58 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.85mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 4
59 | Wkręt kostny blokowany 2.0 x 6 mm, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 20
60 | Wkręt kostny blokowany 2.0 x 8 mm, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 20
61 | Wkręt kostny blokowany 2.0 x 10 mm, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 20
IV | Zespolenie żuchwy 2.0/2.3mm
62 | Wkręt kostny 2.0x6mm samogwintujący, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 40
63 | Wkręt kostny 2.0x8mm samogwintujący, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 40
64 | Wkręt kostny 2.0x10mm samogwintujący, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 40
65 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 16 otworów 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
66 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory z mostem 8mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
67 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
68 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 8mm 2.0, lewa, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
69 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 8mm 2.0, prawa, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
70 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 4mm 2.0, lewa, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
71 | Płytka Champy z wstępnym wygięciem 4 otwory z mostem 4mm 2.0, prawa, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
72 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy 3D prostokątna 3x2 otworów 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
73 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy 3D kwadratowa 4x2 otworów 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
74 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy 3D wygięta 6x2 otworów zagęszczonych 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
75 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 8
76 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 8
77 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 6 otworów 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 8
78 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 6 otworów z mostem 8mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 8
79 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy prosta 16 otworów 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 8
80 | Płytka blokowana do zespoleń żuchwy wygięta 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
81 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 15mm 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
82 | Płytka do złamań żuchwy 95° 6 otworów z mostem 2.0, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
83 | Płytka blokowana do złamań żuchwy prosta 14 otworów 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
84 | Płytka do złamań żuchwy prosta 4 otwory z mostem 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
85 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
86 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
87 | Płytka blokowana do złamań żuchwy prosta 4 otwory 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
88 | Płytka do złamań żuchwy wygięta 4 otwory z mostem 2.0, ze znacznikiem, profil 1.5mm, niesterylna |  | op | 4
89 | Płytka blokowana do złamań żuchwy prosta 14 otworów 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
90 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
91 | Płytka do złamań żuchwy 140° 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
92 | Płytka do złamań żuchwy prosta 4 otwory z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
93 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
94 | Płytka do złamań żuchwy prosta 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
95 | Płytka do złamań żuchwy wygięta 4 otwory z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
96 | Płytka do złamań żuchwy wygięta 140° 6 otworów z mostem 2.0, profil 2.0mm, niesterylna |  | op | 4
97 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.58mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 8
98 | Wiertło Ø1.6x7mm 2.0/2.3, dł.50mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 8
99 | Wiertło Ø1.6x35mm 2.0/2.3, dł.115mm, uchwyt "J", niesterylne |  | op | 8
100 | Wkręt kostny 2.0x6mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
101 | Wkręt kostny 2.0x8mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
102 | Wkręt kostny 2.0x10mm blokowany, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 10
V | Zespolenia ortognatyczne 1.7/2.0/2.3mm
103. | Wkręt kostny 1.7x4mm samowiercący, niesterylny (5szt) |  | op | 100
104. | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący, niesterylny (5szt) |  | op | 100
105. | Wkręt kostny 1.7x6mm samogwintujący, niesterylny (5szt) |  | op | 100
106. | Wkręt kostny 1.7x8mm samogwintujący, niesterylny (5szt) |  | op | 100
107. | Wkręt kostny 1.7x12mm samogwintujący, niesterylny (5szt) |  | op | 40
108. | Wkręt kostny 1.9x5mm awaryjny samogwintujący, niesterylny (5szt) |  | op | 60
109. | Wkręt kostny 1.9x9mm awaryjny samogwintujący , niesterylny (5szt) |  | op | 60
110. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna. Zmienna sztywność płytki |  | op | 12
111. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 12
112. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 12
113. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 12
114. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 12
115. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 12
116. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, prawa, profil 0.8mm, niesterylna |  | op | 12
117. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, lewa, profil 0.8mm, niesterylna |  | op | 12
118. | Płytka GSP Z mała 4 otwory 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
119. | Płytka GSP Z mała 4 otwory 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
120. | Płytka GSP Z duża 5 otworów 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
121. | Płytka GSP Z duża 5 otworów 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
122. | Płytka GSP Z mała 5 otworów 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
123. | Płytka GSP Z mała 5 otworów 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
124. | Płytka L 8 otworów z mostem 10mm 1.7, prawa, profil 0.55mm, niesterylna |  | op | 8
125. | Płytka L 8 otworów z mostem 10mm 1.7, lewa, profil 0.55mm, niesterylna |  | op | 8
126. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów bez mostu 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
127. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 4mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
128. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 6mm i z odrywanym uchwytem 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
129. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 7mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
130. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 10mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
131. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 12mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
132. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 12mm i z odrywanym uchwytem 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
133. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 14mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
134. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 14mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
135. | Płytka wygięta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 17mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 4
136. | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 3mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
137. | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 4mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
138. | Płytka prosta blokowana do osteotomii skośnej 4 otwory z mostem 6mm U2 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
139. | Płytka prosta blokowana do osteotomii 6 otworów z mostem 6mm i z odrywanym uchwytem 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
140. | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 7mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
141. | Płytka prosta blokowana do osteotomii 4 otwory z mostem 8mm 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
142. | Płytka prosta blokowana do osteotomii skośnej 6 otworów z mostem 12mm U2 2.0, profil 1.0mm, niesterylna |  | op | 8
143. | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 2mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
144. | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 4mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
145. | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 6mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
146. | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 8mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
147. | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 10mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
148. | Płytka bródki 6 otworów z wysunięciem 12mm 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
149. | Wkręt kostny 2.0x6mm blokowany, niesterylny (5szt) |  | op | 30
150. | Wkręt kostny 2.0x4mm blokowany, niesterylny (5szt) |  | op | 20
VI | Zespolenia górnej twarzoczaszki 1.2mm
151. | Wkręt kostny AXS 1.2x3mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
152. | Wkręt kostny AXS 1.2x4mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
153. | Wkręt kostny AXS 1.2x5mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
154. | Wkręt kostny AXS 1.2x6mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
155. | Wkręt kostny AXS 1.2x8mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
156. | Wkręt kostny AXS 1.2x10mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
157. | Wkręt kostny AXS 1.2x12mm samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
158. | Wkręt kostny AXS 1.2x3mm samowiercący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
159. | Wkręt kostny AXS 1.2x4mm samowiercący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
160. | Wkręt kostny AXS 1.4x3mm awaryjny samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
161. | Wkręt kostny AXS 1.4x5mm awaryjny samogwintujący U2, niesterylny (5szt.) |  | op | 4
162. | Płytka prosta 18 otworów U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
163. | Płytka 3D 2x2 otworów U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
164. | Płytka 3D 6x2 otworów U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
165. | Płytka podwójne Y 10 otworów U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
166. | Płytka zakrzywiona 10 otworów zagęszczonych U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
167. | Płytka prosta 24 otwory zagęszczone U2 1.2, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
168. | Płytka prosta 8 otworów U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
169. | Płytka prosta 24 otwory U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
170. | Płytka 3D 2x2 otworów U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
171. | Płytka 3D 6x2 otworów U2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
172. | Płytka podwójny Y 7 otworów U2 1.2, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
173. | Płytka zakrzywiona 10 otworów U2 1.2, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
174. | Płytka zakrzywiona 4 otwory U2 1.2, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
175. | Płytka L 90° 8 otworów U2 1.2, lewa, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
176. | Płytka L 90° 8 otworów U2 1.2, prawa, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
177. | Płytka T 7 otworów U2 1.2, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
178. | Płytka oczodołowa 3D mała prawa, niesterylna |  | op | 4
179. | Płytka oczodołowa 3D duża prawa, niesterylna |  | op | 4
180. | Płytka oczodołowa 3D mała lewa, niesterylna |  | op | 4
181. | Płytka oczodołowa 3D duża lewa, niesterylna |  | op | 4
182. | Siatka dynamiczna 90x90mm plastyczna UN2 1.2, profil 0.3mm, niesterylna |  | op | 4
183. | Siatka dynamiczna 90x90mm UN2 1.2, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
184. | Siatka mikro 60x60mm UN3 UN2 1.2-1.7, profil 0.2mm, niesterylna |  | op | 4
185. | Siatka mikro 60x60mm UN3 UN2 1.2-1.7 plastyczna, profil 0.1mm, niesterylna |  | op | 4
186. | MEDPOR Titan 3D OF, MTB, lewy mały 32x35x13x1.2mm |  | op | 4
187. | MEDPOR Titan 3D OF, MTB, prawy mały 32x35x13x1.2mm |  | op | 4
188. | MEDPOR Titan 3D OF, MTB, lewy duży 36x37x17x1.2mm |  | op | 4
189. | MEDPOR Titan 3D OF, MTB, prawy duży 36x37x17x1.2mm |  | op | 4
VII | Zespolenia środkowej twarzoczaszki 1.7mm
190. | Płytka prosta 4 otwory z mostem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
191. | Płytka prosta 8 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
192. | Płytka prosta 24 otwory U2 1.7, profil 0.6 mm, niesterylna |  | op | 4
193. | Płytka prosta 2 otwory z mostem 8mm i z odrywanym uchwytem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
194. | Płytka prosta 2 otwory z mostem 12mm i z odrywanym uchwytem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
195. | Płytka prosta 2 otwory z mostem 16mm i z odrywanym uchwytem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
196. | Płytka prosta 24 otwory zagęszczone U2 1.7, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
197. | Płytka prosta 20 otworów U2 1.7, plastyczna, profil 0.5mm, niesterylna |  | op | 4
198. | Płytka wygięta 4 otwory z mostem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
199. | Płytka wygięta 6 otworów z mostem U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
200. | Płytka wygięta 10 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
201. | Płytka T 5 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
202. | Płytka Y 5 otworów z mostem 4mm U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
203. | Płytka Y 5 otworów z mostem 8mm U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
204. | Płytka podwójne Y 7 otworów U2 1.7, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 4
205. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
206. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 2mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
207. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
208. | Płytka L 100° 5 otworów z mostem 5mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
209. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
210. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 8mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
211. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
212. | Płytka L 100° 6 otworów z mostem 12mm 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
213. | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 2mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
214. | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 5mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
215. | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 8mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
216. | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 12mm U2e 1.7, prawa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
217. | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 2mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
218. | Płytka L 115° 5 otworów z mostem 5mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
219. | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 8mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
220. | Płytka L 115° 6 otworów z mostem 12mm U2e 1.7, lewa, profil 0.6mm, niesterylna |  | op | 8
221. | Płytka blokowana L 100° 9 otworów z mostem 8mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
222. | Płytka blokowana L 100° 9 otworów z mostami 9.4/6.8mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
223. | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 2mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
224. | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 5mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
225. | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 8mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
226. | Płytka blokowana L 100° 4 otwory z mostem 12mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
227. | Płytka blokowana L 90° 9 otworów z mostami 9.4/7.5mm U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
228. | Płytka blokowana L 90° 10 otworów bez mostu U2e 1.7, dwustronna, profil 0.8 mm, niesterylna |  | op | 8
229. | Wkręt kostny 1.7x3mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 30
230. | Wkręt kostny 1.7x4mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 30
231. | Wkręt kostny 1.7x5mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 30
232. | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący U2e, niesterylny (5szt. w op.) |  | op | 30
233. | Wkręt kostny 1.7x3mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 30
234. | Wkręt kostny 1.7x4mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 30
235. | Wkręt kostny 1.7x5mm samowiercący, niesterylny (5szt w op. ) |  | op | 30
236. | Wkręt kostny 1.7x6mm samowiercący, niesterylny (5szt w op.) |  | op | 30
VIII | Śrubokręt kątowy
237. | Końcówka RAS do wkrętów U2 1.2/1.7 „YO” |  | op | 4
238. | Końcówka RAS do wkrętów U2 2.0/2.3 „RB” |  | op | 4
239. | Wiertło RAS Ø1.0x8mm U2 „Y”, dł.18mm, niesterylne |  | op | 4
240. | Wiertło RAS Ø1.4x8mm U2 „O”, dł.18mm, niesterylne |  | op | 4
241. | Wiertło RAS Ø1.6x6mm U2 „R”, dł.17mm, niesterylne |  | op | 4
242. | Wiertło RAS Ø1.6x8mm U2 „R”, dł.19mm, niesterylne |  | op | 4
243. | Wiertło RAS Ø1.6x18mm U2 „R”, dł.29mm, niesterylne |  | op | 4
244. | Wiertło RAS Ø1.9x6mm U2 „B”, dł.17mm, niesterylne |  | op | 4
245. | Wiertło RAS Ø1.9x8mm U2 „B”, dł.19mm, niesterylne |  | op | 4
246. | Olej smarujący z adapterem do wkrętaka kątowego RAS |  | op | 4
Razem Zadanie nr 15:
Słownie wartość Zadania nr 15…..........................................................................zł
W zakresie zadania nr 15 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo ( dane dotyczące depozytu również w formie tabeli Excel wraz ze zdjęciami (jpg))
2) udostępnienia min. 2 kompletów specjalistycznego instrumentarium wraz z 2 kompletem napędu wiertarskiego z osprzętem do implantów do osteosyntezy w obrębie twarzoczaszki
3) implantów wykonanych z wysokogatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM i stopu tytanu - do wyboru Zamawiającego, o składzie chemicznym zgodnym z normą PE-EN 5832-1,2,3 lub równoważną - poświadczone certyfikatem na zgodność z cytowana normą

## 16. OSTRZA CORE
Zadanie nr 16 - Ostrza do chirurgii szczekowej kompatybilne z udostępnionym napędem typu CORE - CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilośc zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 X 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Frezy w kształcie różyczki o średnicy w zakresie 2-7 mm kompatybilne z prostnicą MD - rozmiar do wyboru Zamawiajacego |  | szt | 120
2 | Ostrza do mikropiły posuwisto- zwrotnej TPS/CORE - rozmiar w zakresie długości i szerokości piły do wyboru Zamawiajacego z katalogu producenta |  | szt | 120
3 | Dren irygacyjny kompatybilny z użyczoną konsolą CORE do napędu szybkoobrotowego (10 szt.) |  | szt | 14
Razem Zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto Zadania nr 16….................................................................zł
Udostępnienie napędu

## 17. DYSTRAKTOR PODNIEBIENNY
Zadanie nr 17- Dystraktor podniebienny - tytanowy depozyt długoterminowy- CPV: 33140000-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Dystraktor podniebienny wraz z zestawem narzędzi konieczynych do implantacji niżej opisanego dystraktora o składzie: - dystraktor podniebienny (komplet) wykonany z tytanu w min czterech długościach w stanie zamkniętym tj . od 17 mm, 20 mm, 23 mm, 26 mm. Dystrakcja w zależności od długosci dystraktora od 8; 13,5;19; 24 mm Klucz w ilości 2 szt , mikrowkrety, blokowane, samowiercące fi 2,0 o długościach 5,6 , 7 mm w zestawie. Zamawiający wymaga utworzenia depozytu |  | kpl | 100
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto Zamówienia nr 17…......................................................zł
W zakresie zadania nr 17 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany orazw Excelu z opisem i zdjęciem (jpg)

## 18. SPACER IPLANTY BARKU
Zadanie nr 18 - Endopreotezy stawu barkowego. System spacerów stawowych wraz z oprzyrządzowaniem i cementem - depozyt długoterminowy- CPV: 33183200-8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
I. Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i barkowego z akcesoriami - depozyt CPV: 33183200-8
A. | Proteza obręczy barkowej Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm, trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach .
I. | Proteza urazowa 10 szt. , anatomiczna 3 szt.
1 | Trzpień bezcementowy |  | szt | 26
2 | Element proksymalny: trauma, anatomia |  | szt | 26
3 | Panewka metal Back |  | szt | 4
4 | Śruba |  | szt | 12
5 | Wkłąd polietylenowy do panewki , anatomia |  | szt | 6
6 | Głowa metal 40-54mm |  | szt | 26
7 | Adapter |  | szt | 26
II. | Proteza odwrócona 20 szt. , rewizja 1 szt.
8 | Trzpień bezcementowy |  | szt | 40
9 | Element proksymalny: odwrócony |  | szt | 42
10 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany |  | szt | 2
11 | Glenosfery PE 40,44 mm. |  | szt | 38
12 | Łącznik |  | szt | 42
13 | Glenosfery 36mm |  | szt | 4
14 | Wkładka odwrócona PE |  | szt | 4
15 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna |  | szt | 38
16 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 |  | szt | 12
17 | Panewka metal Back |  | szt | 42
18 | Śruba |  | szt | 84
B. | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm .Adaptery w 3 rozmiarach ,wkładka do protezy odwróconej metalowa , glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) , glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, panewka cementowana w pięciu opcjach, element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach . Proteza beztrzpieniowa anatomiczna 2 szt, odwrócona 3 szt.
19 | Element beztrzpieniowy TT |  | szt | 10
20 | Adapter standard lub ecentryczny |  | szt | 4
21 | Wkładka reverse |  | szt | 6
22 | Głowa metal 40-54mm |  | szt | 4
23 | Panewka metal Back |  | szt | 10
24 | Śruba |  | szt | 20
25 | Wkład PE do panewki |  | szt | 4
26 | Glenosfery PE 40,44 mm. |  | szt | 6
27 | Łącznik |  | szt | 6
C. | Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka |  | szt | 40
28 | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwosć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. |  | szt | 1
29 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt | 1
30 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt | 1
31 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny |  | szt | 1
D. | Spacer ramienny komplet : forma spacera , 2x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka |  | szt | 8
27 | Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu ramiennego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwosć uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gęstości 2x 40 g |  | szt | 1
28 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt | 1
29 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt | 1
30 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny |  | szt | 1
E | Spacer kolanowy komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka , młynek |  | szt | 18
32 | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwosć uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). |  | szt | 1
33 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt | 1
34 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | szt | 1
35 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika udostępniony wielorazowy pistolet iniekcyjny |  | szt | 1
36 | Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu |  | szt | 1
Razem Zadania nr 18:
Słownie wartość brutto Zadania nr 18 ………………………………………………………………..zł
W zakresie zadania nr 18 Zamawiający wymaga:
1) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg) 2) udostępnienia bezprzewodowych, autoklawowalnych napędów wiertarskich wraz z odpowiednim i niezbędnym osprzętem umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania wiertarek w stanie jałowości. 3) aby kontenery sterylizacyjne były oznakowane trwałym napisem identyfikacyjnym w celu łatwej i sprawnej identyfikacji danego zestawu narzędzi. Depozyt oraz Instrumentarium w formie Excela. 4) serwisu udostępnionego sprzętu/napędów wiertarskich w czasie trwania umowy, sprzętu zastępczego przy naprawie trwającej powyżej 3 dni, a w przypadku braku możliwości naprawy niezwłocznej wymiany sprzętu na nowy. 5) zapewnienia transportu implantów oraz zamawianego instrumentarium. 6) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia ops depozytu w formie pisemnej oraz pliku Excel z opisem i zdjęciami (jpg).

## 19. PROTEZY GŁOSOWE
Zadanie nr 19 - Protezy głosowe -depozyt długotermonowy CPV: 33132000-4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
I. Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i barkowego z akcesoriami - depozyt CPV: 33183200-8
1 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach : 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Proteza uniwersalna do wszczepiania pierwotnego podczas laryngektomii i do wszczepiania wtórnego do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomii. Posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dojścia przedniego - przez tracheostomię oraz z dojścia tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. Proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki. Proteza jest w opakowaniu sterylnym. Korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich . Opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim. |  | szt | 60
2 | Zestaw do pierwotnego i wtórnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 lub 12,5 mm z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy. Średnica minimum 22Fr. Zestaw w składzie: - transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, - cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania prowadnicy, - prowadnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, - rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, - szczoteczka do czyszczenia protezy. |  | szt | 40
3 | Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa z dodatkowym trzecim kołnierzem od strony przełyku, w celu lepszego uszczelnienia przetoki. Zbudowana z silikonu i polimeru fluorowego klasy medycznej w rozmiarach 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. Zastawka protezy ustawiona pod kątem w celu łatwiejszego przepływu powietrza. Opakowanie zawiera: - protezę głosową wprowadzoną do podajnika - zestaw jałowy, - szczoteczkę do czyszczenia protezy - instrukcję dla lekarza, podręcznik dla pacjenta, instrukcję użytkowania szczoteczki. |  | szt | 10
4 | Zatyczka do protezy głosowej służąca do tymczasowego zatamowania przecieku przez protezę głosową, zatyczka kompatybilna z protezą 22,5Fr |  | szt | 20
5 | Jednorazowa sterylna prowadnica, służąca do wprowadzania i przeznaczona do umieszczenia sterylnej, wszczepialnej protezy głosowej po całkowitej laryngektomii(punkcja pierwotna lub wtórna) lub do wymiany od strony przełyku sterylnej, wszczepialnej protezy głosowej, prowadnica jest zaopatrzona w łącznik służący do umocowania końcówki(wykonany z tworzywa nylonowego- piliamid) z uchwytem nowej protezy głosowej i 8mm element oporowy Stopper służący do usuwania pozostałej części protezy głosowej przez jamę ustną(wykonana z tworzywa ABS) |  | szt | 10
6 | Szczoteczka, przeznaczona do czyszczenia światła protezy głosowej. Szczeteczki pakowane po 6 sztuk. Długość całkowita szczoteczki: minimum 125mm. |  | szt | 15
7 | Silikonowa podkładka, przeznaczona do zmniejszenia przecieków wokół protezy głosowej, kompatybilna z protezami o średnicy 22,5Fr |  |  | 10
8 | Zestaw miarek do mierzenia grubości ścianki przetoki tchawiczo - przełykowej 5 sztuk w opakowaniu. |  | szt | 5
9 | Rurka tracheostomijna, wykonanna z miękkiego silikonu jakości medycznej, wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza. Średnica wewnętrzna(mm)/średnica zewnętrzna(mm): 9,5/12 ; 10,5/13,5 ; 12/15 ; 13,5/17 i długościach 27mm; 36mm ; 55 mm. rurka bez otworór fenestracyjnych oraz 36mm i 55mm z otworami fenestracyjnymi. |  | szt | 10
10 | Wymiennik ciepła i wilgoci HME ułatwiający oddychanie. Wymiennik stwarzający mały opór oddechowy, zmniejszający nasilenie kaszlu i wytwarzanie śluzu, umożliwiający łatwe zamknięcie w celu mówienia, posiadający niskoprofilową konstrukcję, zbudowany z piankowego filtra nasączonego chlorkiem wapnia, zamkniętym w plastikowej obudowie 30 sztuk w opakowaniu |  | szt | 2
11 | Miarka do mierzenia dlugości przetoki, wykonana z prętu ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, oraz z plastikowej rurki(polioksymetylen) wielorazowego użytku, przed użyciem do pręta ze stali nierdzewnej przymocowuje się jednorazową kryzę |  | szt | 10
12 | Taśma utrzymująca kompatybilna z rurkami z systemu Provox jest odpowiednia dla użytkowników z wrażliwą skórą wokół tracheostmy |  | szt | 30
13 | Szczoteczka do czyszczenia silikonowych rurek typu Provox w rozmiarach 8mm i 12mm, pakowana po 6 sztuk. |  | szt | 2
14 | Jednorazowy plaster przeznaczony dla pacjentów po laryngektomii oddychających przez tracheostomę, do przyklejania wokół tracheostomy, w celu mocowania systemu wymienników ciepła i wilgoci średnicy 22mm, pokryte materiałem hydrokoloidowym, przeznaczony dla pacjentów o wrażliwej skórze, lub skórze nie całkiem wyleczonej po operacjach lub naświetlaniu, do stosowania w pierwszym dniu po operacji, o owalnym kształcie, 20 sztuk w opakowaniu. |  | szt | 1
Razem Zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto Zadania nr 19 ………………………………………………....................…………………..zł
W zakresie zadania nr 19 Zamawiający wymaga:
1) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg) 2) zapewnienia transportu implantów oraz zamawianego instrumentarium. 3) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia

## 20. CH.SZCZĘKOWA, ONKOLOGiczna
Zadanie nr 20 - Implanty chirurgia szczękowa i otolaryngologia - depozyt długoterminowy CPV: 33185300-3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
I. Endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego i barkowego z akcesoriami - depozyt CPV: 33183200-8
1 | Płytka tytanowa, system mikro 1.5 mm, prosta, 24-otw., gr. 0,6 mm |  | szt | 40
2 | Płytka tytanowa system mikro 1.5 mm, kształt "Y", gr. 0,6 mm: - 5-otw. (3-otw na górze + 2-otw. na dole) z mostem krótkim, średnim lub długim, - 5-otw. (2-otw. na górze + 3-otw. na dole) z mostem, do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 10
3 | Płytka tytanowa system mikro 1.5 mm, kształt "podwójny Y", 6-otw., gr. 0,6 mm, z mostem krótkim, średnim i długim do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 6
4 | Płytka tytanowa system mikro 1.5 mm, kształt "L", gr. 0,6 mm, lewa i prawa: - 4-otw., 90°, z mostem, - 5-otw., 100°, z mostem, - 6-otw., 100°, z mostem, - 7-otw., 100°, z mostem, do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 60
5 | Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 100
6 | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,5 mm, dł. 4, 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 100
7 | Śruba tytanowa awaryjna, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mikro, śr. 1,8 mm, dł. 4, 5, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 20
8 | Wiertło stalowe, spiralne z ogranicznikiem, system 1.5 mm, Ø 1,1 mm do wyboru Zamawiającego |  | szt | 4
9 | Siatka tytanowa do rekonstrukcji dna oczodołu, dwustronna, anatomicznie wycięta, z możliwością fiksacji na dolnym brzegu oczodołu, system mikro 1.5 mm, gr. 0,3 mm oraz 0,5 mm do wyboru Zamawiającego |  | szt | 4
10 | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu (polimer kwasu mlekowego), pakowana sterylnie: - Ø 23 mm, gr. 0,6 mm, z otworami do fiksacji na dolnym brzegu oczodołu, - Ø 30 mm, gr. 0,6 mm, z otworami do fiksacji na dolnym brzegu oczodołu, - 40 x 40 mm, gr. 0,2 mm, do wyboru Zamawiającego |  | szt | 2
11 | Płytka resorbowalna do rekonstrukcji dna oczodołu (polimer kwasu mlekowego), pakowana sterylnie: - Ø 30 mm, gr. 0,6 mm, z dodatkowymi płytkami oraz otworami do fiksacji na dolnym brzegu oczodołu, - 40 x 40 mm, gr. 0,2 mm, z anatomicznym wycięciem na kanał nerwowy, z otworami do fiksacji na dolnym brzegu oczodołu, do wyboru Zamawiającego |  | szt | 2
12 | Płytka tytanowa do rekonstrukcji dna oczodołu, dwustronna, z możliwością fiksacji na dolnym brzegu oczodołu, system mikro 1.5 mm, gr. 0,3 mm |  | szt | 4
13 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, prosta, z mostem, gr. 1,0 mm, 4-otw. oraz 6 otw. do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 16
14 | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 4, 5, 6, 7, 9, 11 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 200
15 | Śruba tytanowa, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 13, 15, 17, 19 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 40
16 | Śruba tytanowa, samowiercąca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 80
17 | Śruba tytanowa awaryjna, samogwintująca, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,3 mm, dł. 5, 6, 7 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 40
18 | Śruba tytanowa IMF, typ pogłębiony krzyżak, system mini, śr. 2,0 mm, dł. 8mm oraz 12 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba przystosowana do wprowadzania umieszczonym pod kątem śrubokrętem. Śruby pakowane po 5 sztuk w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 40
19 | Wiertło stalowe, spiralne z ogranicznikiem, system 2.0 mm, Ø 1,5 mm do wyboru Zamawiającego |  | szt | 4
20 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, do genioplastyki, "pełna", odstęp 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm do wyboru zamawiającego, gr. 0,6 mm |  | szt | 4
21 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, do genioplastyki, "wycięta", odstęp 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm do wyboru zamawiającego, gr. 0,8 mm |  | szt | 4
22 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1,0 mm, 16-otw. |  | szt | 4
23 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1,0 mm, 40-otw. |  | szt | 4
24 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1,4 mm, 30-otw. |  | szt | 2
25 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, prosta, z mostem, gr. 1,0 mm, 4-otw. oraz 6-otw. do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 10
26 | Płytka ze wzmocnionego stopu tytanu, system mini 2.0 mm, prosta, gr. 1,0 mm: - 4-otw. z mostem krótkim oraz długim, - 8-otw. bez mostu, do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 8
27 | Płytka tytanowa do kąta żuchwy, system mini 2.0 mm, wygięta kątowo, z mostem, gr. 1,5 mm, 6-otw. w tym 2 otwor kompresyjne. |  | szt | 4
28 | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, romboidalna, system mini 2.0 mm, gr. 1,0 mm: - 5-otw. w tym 2 otwory kompresyjne, - 5-otw. z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych, do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 4
29 | Płytka tytanowa do złamań wyrostka kłykciowego, system mini 2.0 mm, prosta, z mostem krótkim oraz długim do wyboru Zamawiającego, gr. 1,0 mm, 4-otw., z jednej strony otwory przybliżone, z drugiej strony płytki otwory oddalone od siebie. |  | szt | 4
30 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, kształt "L", gr. 0,6 mm, lewa i prawa, 4-otw., 90°, z mostem krótkim, średnim oraz długim do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 8
31 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, kształt "L", gr. 0,7 mm, lewa i prawa: - 5-otw., 100°, z mostem, - 7-otw., 100°, z mostem, - 9-otw., 100°, z mostem, do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 8
32 | Płytka tytanowa system mini 2.0 mm, dwustronna, z naniesioną laserowo podziałką co jeden milimetr: - 4-otw., z mostem, gr. 0,8 mm, kształt "T", - 4-otw., z mostem, gr. 1,0 mm, kształt "T", - 4-otw., z mostem, gr. 0,8 mm, kształt "L", - 4-otw., z mostem, gr. 1,0 mm, kształt "L", - 4-otw., z mostem, gr. 0,8 mm, kształt "C", - 4-otw., z mostem, gr. 1,0 mm, kształt "C", - 4-otw., z mostem 5 mm, gr. 1,0 mm, prosta - 4-otw., z mostem 10 mm, gr. 1,0 mm, prosta - 4-otw., z mostem 15 mm, gr. 1,0 mm, prosta - 4-otw., z mostem 20 mm, gr. 1,0 mm, prosta - 6-otw., z mostem 25 mm, gr. 1,0 mm, prosta do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 8
33 | Płytka rekonstrukcyjna do żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, prosta, min 20-otw., gr. 2,0 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. |  | szt | 4
34 | Płytka rekonstrukcyjna do żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, prosta z mostem, 4-otw., 6-otw. gr. 1,5 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. |  | szt | 4
35 | Płytka rekonstrukcyjna do żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, kształt ''L''-pod kątem , 6-otw., 8-otw. gr. 1,5 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. |  | szt | 4
36 | Płytka rekonstrukcyjna do podstawy i gałęzi żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, prawa oraz lewa do wyboru Zamawiającego, min 6+20-otw., gr. 2,0 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. |  | szt | 4
37 | Płytka rekonstrukcyjna do podstawy i gałęzi żuchwy, system 2,0 oraz 2,3 mm, pełna do wyboru Zamawiającego, 6+20+6-otw., 6+22+6-otw., 6+24+6-otw., gr. 2,0 mm. Płytka z gwintowanymi otworami przystosowana do śrub blokujących oraz śrub standardowych. Możliwość wprowadzania i blokowania śrub pod kątem do min 20°. |  | szt | 4
38 | Śruba tytanowa, samogwintująca, blokująca, typ pogłębiony krzyżak, gwintowana na całej długości, śr. 2,0 mm oraz 2,3 mm, dł. 7, 9, 11, 13, 15 mm do wyboru Zamawiającego. Śruba może być wprowadzana i blokowana w płytce pod kątem do min 20°. Śruby pakowane w klipach przeznaczonych do sterylizacji. Klipy oznaczone kolorystycznie dla każdego systemu. |  | szt | 120
39 | Wiertło stalowe, spiralne z ogranicznikiem, system 2.0 oraz 2,3 mm, Ø 1,5 oraz 1,9 mm do wyboru Zamawiającego |  | szt | 4
40 | Dystraktow wewnątrz-podniebienny szczęki, długość dystrakcji 9 mm, 18 mm, 27 mm lub 36 mm (do wyboru Zamawiającego), dodatkowe mocowane do kości za pomocą śrub systemu 2.0 mm, w zestawie dwie śruby oraz klucz aktywujący. |  | szt | 4
41 | Dystraktor wewnątrzustny poziomy lini pośrodkowej żuchwy, napęd śrubowy z dwoma prowadnicami, śruba z otworem napędowym na klucz, dług. dystrakcji 10 lub 15 mm (do wyboru Zamawiającego), 2 płytki mocujące równoległe 4-otw., mocowanie dystraktora za pomocą śrub systemu 2.0 mm |  | szt | 4
42 | Śrubokręty do aktywacji dystraktorów wewnątrzustnych do wyboru Zamawiającego. |  | szt | 6
Razem Zadanie nr 20:
Słownie wartość brutto Zadania nr 20:………………………………………………………..........…………..zł
W zakresie zadania nr 20 Zamawiający wymaga:
1) udostępnienia odpowiedniego do danego rodzaju protezy instrumentarium umieszczonym w kontenerze sterylizacyjnym z możliwością sterylizowania i przechowywania po sterylizacji w stanie jałowości. Kontenery sterylizacyjne powinny być odpowiednio dobrane wielkością do zawartości instrumentarium z uwzględnieniem ciężkości (wagi) zestawu ) (nie wiecej niż 5 kg) 2) aby kontenery sterylizacyjne były oznakowane trwałym napisem identyfikacyjnym w celu łatwej i sprawnej identyfikacji danego zestawu narzędzi. Rodzaj zestawu opisany w formie Excela oraz zdjęć (jpg) 3) zapewnienia transportu implantów oraz zamawianego instrumentarium. 4) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt opisany w formie pisemnej jak i pliku Excel z opisem i zdjęciami (jpg)

## 21 Szycie Łękotki
Zadanie nr 21 - Systemy do szycia łękotki depozyt długoterminowy - CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat [%] | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomiczne narzędziu z dwoma przesuwanymi spustami do wbijania poszczególnych implantów. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w obrotową kaniule pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Implant z zaokrąglonymi brzegami o średnicy max. 1,1mm i długości max.5,3mm. Rękojeść zagięta pod kątem 10 stopni. |  | szt | 30
2 | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z nici 2.0. Igła z implantami znajduje się w jednym ergonomiczne narzędziu z obrotowym spustem do wbijania poszczególnych implantów. Osadzenie implantu potwierdzone jest dźwiękiem – klik. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w miernik, pozwalający ustawić odległości przebicia łąkotki również po wprowadzeniu narzędzia do stawu. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Rękojeść zagięta pod kątem 12 lub 24 stopni w górę, prostu lub 12 stopni w dół. Igła o średnicy 1.7 mm |  | szt | 30
Razem Zadanie nr 21:
Słownie wartość brutto Zadania nr 21….............................................................zł
W zakresie zadania nr 21 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Szpital Św. Wincentego a Paulo Gdynia depozyt w formie pisemnej opisany oraz Excel z opisem i zdjęciem (jpg)

## 22(B) BIODRO BEZCEMENTOWA E
ZADANIE 22 - ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO ( System B/I) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
Komplet nr 1 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40. Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poz. 2 Głowa ceramiczna - głowa ceramiczna o średnicach 28mm, 32mm, 36mm każda w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - bezcementowa sferyczna typu Press-fit, tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm). Panewka w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Press-fit osiągany obwodowo o wartości 1,8 mm. Opcjonalnie panewka wielootworowa hemisferyczna. Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem. Poz. 5 Wkład ceramiczny Poz. 6 Wkręty - śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm Poz. 7 Zaślepka panewki otworowej do dna panewki, 1 rozmiar. Poz. 8 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa ceramiczna | 1
3. | Panewka tytanowa | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkład ceramiczny | 1
6. | Wkręty do czaszy panewki | 2
7. | Zaślepka do panewki | 1
8. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 2 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40. Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poz. 2 Głowa metalowa o średnicach 28mm, 32mm, każda w 3 rozmiarach długości szyjki. Poz. 3 Panewka bezcementowa sferyczna typu Press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 40 do 72 mm (skok co 2mm). Panewka stawu w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Press-fit osiągany obwodowo o wartości 1,8mm. Opcjonalnie panewka wielootworowa hemisferyczna. Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem. Poz. 5 Wkręty śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm. Poz. 6 Zaślepka panewki otworowej - Zaślepka do dna panewki, 1 rozmiar. Poz. 7 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem
TABELA NR 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa metalowa | 1
3. | Panewka tytanowa | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkręty do czaszy panewki | 3
6. | Zaślepka do panewki | 1
7. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 3 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40. Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poz. 2 Głowa metalowa „duża” o średnicy 36mm, 40mm, 44mm - wysokopolerowana, w min 3 długościach szyjki. Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - Panewka bezcementowa sferyczna typu Press-fit , tytanowa, wykonana w technologii drukowania 3D, dostępna w opcji pełnej jak i otworowej w rozm. 42-66 mm do dodatkowej fiksacji śrubami. Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 st. okapem. Poz. 5 Wkręty śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary : 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm. Poz. 6 Zaślepka panewki otworowej - Zaślepka do dna panewki, 1 rozmiar. Poz. 7 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem\
TABELA NR 3 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa metalowa duża | 1
3. | Panewka "trójwymiarowa" | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkręty do czaszy panewki | 3
6. | Zaślepka do panewki | 1
7. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 4 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W POZYCJI NR 22: (tabela nr 1, 2, 3)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl na 48 miesięcy | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość brutto
1. | Komplet nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 1600
2. | Komplet nr 2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 100
3. | Komplet nr 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 240
RAZEM:
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni komplet napędów ortopedycznych. W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni dodatkowe instrumenty do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS DAA -direct anterior, w tym komplet odpowiednich podważek w standardowym instrumentarium) do trzpieni - dla kompletu pierwszego, drugiego i trzeciego. Tabletu pozwalającego na czytanie kodów kreskówych, QRS i innych używanych przez firmę z możliwością komunikacji Bluetooth z wpisanym w plikach excel depozytem oraz odpowiednimi kodami . Utworzenie depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie

## 23(B) CEMENTOWA BIODRO E
ZADANIE 23 - ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO depozyt długoterminowy ( system B)
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni napędy ortopedyczne. Utworzenie depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz. 1 Trzpień endoprotezy cementowanej - stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizerem. Konus/stożek typu V40. Opcjonalnie trzpień polerowany rewizyjny w rozm. 200-260mm. rozmiar wew. 28 lub 32 mm. Poz. 2 Głowa metalowa - o średnicach 28 lub 32 mm. Poz. 3 Panewka endoprotezy cementowana – panewka polietylenowa, w rozmiarach od 44 mm do 60 mm dla głów 28mm i 48 do 60 mm dla głów 32mm (skok co 2 mm). Poz. 4 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem. Poz. 5 Cement - cement z antybiotykiem, 40g. Poz. 6 Mieszalnik do cementu. Poz. 7 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy cementowanej | 1
2. | Głowa metalowa | 1
3. | Panewka cementowana | 1
4. | Ostrze | 1
5. | Cement | 2
6. | Mieszalnik | 1
7. | Urządzenie płuczące + końcówka | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 2 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU 23
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. na 48 | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | stawka vat | Wartość brutto
1. | Endoproteza cementowana stawu biodrowego | 50
RAZEM:

## 24 BEZCEMENTOWA BIODRO (B II)
ZADANIE 24 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO ( SYSTEM B/II ) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni komplet napędów ortopedycznych W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni dodatkowe instrumenty do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS DAA -direct anterior, w tym komplet odpowiednich podważek w standardowym instrumentarium) do trzpieni. Utworzenie depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień prosty, tzw. klin stożkowy, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie. Dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień posiadający zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej: wraz ze wzrostem rozmiaru - trzpień rośnie od strony przyśrodkowej i bocznej. Konus/stożek typu V40. Rozmiary dla kąta 127: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rozmiary dla kąta 132: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poz. 2 Głowa metalowa o średnicach 22,2mm, 28mm, każda w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - Panewka bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm). Panewka stawu dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Pressfit osiągany obwodowo o wartości 1,8mm. Poz. 4 Wkładka polietylenowa bezokapowa, mobilna, półzwiązana na głowę 22,2 mm, 28 mm. Poz. 5 System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach tytanowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu zatrzaskowego, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, tzw. zapobieganie luksacji.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa metalowa | 1
3. | Panewka tytanowa | 1
4. | Wkład polietylenowy na 22,2/28 | 1
5. | Wkładka do wkładu polietylenowego panewki | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 2 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU 24
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 200

## 25.BEZCEMENTOWA KOLANO (B)
ZADANIE 25 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO ( SYSTEM B) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni komplet napędów ortopedycznych. Endoproteza w technice tylnoreferencyjej z dostępnością instrumentarium do przedniej referencji (do mocno koślawych kolan). Utworzenia depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz. 1 Element udowy endoprotezy kolana – endoproteza kłykciowa dostępna w wersji bezcementowej. Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna. Poz. 2 Element piszczelowy - Element piszczelowy wykonany z tytanu, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna pokryta strukturą przestrzenną. Wyposażona w 4 pegi dla zwiększenia stabilizacji implantu. Poz. 3 Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. Poz. 4 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej – ostrze kompatybilne z użyczonym napędem, wykonane z materiału o grubości 1,27mm odpowiadającego przestrzeni prowadzącej bloków wycinkowych udo/piszczel.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Element udowy | 1
2. | Wkładka polietylenowa | 1
3. | Element piszczelowy | 1
4. | Ostrze do napędu | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET: | [5 empty] | 0 |  | 0
TABELA NR 2 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU 25
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego | 480
RAZEM:

## 26. KOLANO (B)
ZADANIE 26 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO ( SYSTEM B ) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni komplet napędów ortopedycznych. Endoproteza w technice tylnoreferencyjej z dostępnością instrumentarium do przedniej referencji (do mocno koślawych kolan). Utworzenia depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz. 1 Element udowy endoprotezy kolana – endoproteza kłykciowa w wersji cementowanej. Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna. Poz. 2 Element piszczelowy - wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa. Poz. 3 Wkładka piszczelowa - wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. Poz. 4 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej - ostrze kompatybilne z użyczonym napędem. Poz. 5 Cement - cement z antybiotykiem, 40g. Poz. 6 Mieszalnik do cementu Poz. 7 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Element udowy | 1
2. | Wkładka polietylenowa | 1
3. | Element piszczelowy | 1
4. | Ostrze do napędu | 1
5. | Cement | 1
6. | Mieszalnik | 1
7. | Urządzenie płuczące + końcówka | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 2 Poz. 1 Element udowy endoprotezy kolana – endoproteza kłykciowa w wersji cementowanej. Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna. Poz. 2 Element piszczelowy - wykonany z polietylenu, dostępny w 8 rozmiarach. W min. 4 wysokościach. Poz. 3 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej - ostrze kompatybilne z użyczonym napędem. Poz. 4 Cement - cement z antybiotykiem, 40g. Poz. 5 Mieszalnik do cementu Poz. 6 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.
TABELA NR 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Element udowy | 1
2. | Element piszczelowy | 1
3. | Ostrze do napędu | 1
4. | Cement | 1
5. | Mieszalnik | 1
6. | Urządzenie płuczące + końcówka | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 3 Poz. 1 Element udowy jednoprzedziałowy endoprotezy kolana – endoproteza w wersji cementowanej. Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, do zaopatrywania przedziału przyśrodkowego i bocznego, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Poz. 2 Wkładka piszczelowa jednoprzedziałowa - polietylenowa, w 4 wysokościach. Poz. 3 Element piszczelowy jednoprzedziałowy - endoproteza cementowana, w 6 rozmiarach, do zaopatrywania przedziału przyśrodkowego jak i bocznego. Poz. 4 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej - ostrze kompatybilne z użyczonym napędem. Poz. 5 Cement - cement z antybiotykiem, 40g. Poz. 6 Mieszalnik do cementu Poz. 7 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.
TABELA NR 3 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Element udowy jednoprzedziałowy | 1
2. | Wkładka piszczelowa jednoprzedziałowa | 1
3. | Element piszczelowy jednoprzedziałowy | 1
4. | Ostrze do napędu | 1
5. | Cement | 1
6. | Mieszalnik | 1
7. | Urządzenie płuczące + końcówka | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 4 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU 26 (tabela nr 1, 2, 3)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Komplet nr 1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego | 320
2. | Komplet nr 2 Endoproteza cementowana typu "all poly" | 40
3. | Komplet nr 3 Endoproteza cementowana jednoprzedziałowa | 200
RAZEM:

## 27. REWIZYJNA CEMENTOWA KOL (B)
ZADANIE 27 - ENDOPROTEZA CEMENTOWA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO (SYSTEM B) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
Wykonawca udostępni w ramach obowiązującej umowy komplet napędów ortopedycznych. Do zestwuw jest oblagatoryjnie dołączony komplet 9 kontenerów na czas trwania umowy pozostawiony w placówce do zestawów lotnych. Utworzenia depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz. 1 Element udowy endoprotezy rewizyjnej kolana - Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Poz. 2 Element piszczelowy rewizyjny - Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach, uniwersalny dla strony prawej i lewej z możliwością dokręcenia przedłużki/trzpienia stabilizującego. Poz. 3 Wkładka piszczelowa - Wkładka piszczelowa posiadająca dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia w grubościach od 9 do 31mm (9 wysokości w 8 rozmiarach piszczeli). Poz. 4 Trzpienie stabilizujące śródszpikowe - Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, średnicach od 10 do 25mm. Możliwość zastosowania tzw. extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. Poz. 5 Augmenty piszczelowe - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10mm, mocowane za pomocą mechanizmu blokującego Poz. 6 Augmenty udowe - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5mm, 10mm, 15mm oraz tylne o grubościach 5mm i 10mm, mocowane za pomocą śruby. Poz. 7 Adapter offsetowy - Mimośrody różnicujące element protezy względem trzpienia i kanału, wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2mm, 4mm, 6mm, 8mm Poz. 8 Ostrze jednorazowe do piły ortopedycznej- ostrze kompatybilne z użyczonym napędem Poz. 9 Cement z antybiotykiem, 40g. Poz. 10 Mieszalnik do cementu Poz. 11 Urządzenie płuczące + końcówka płucząca.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Element udowy rewizyjny | 1
2. | Element piszczelowy rewizyjny | 1
3. | Wkładka stabilizująca | 1
4. | Trzpień śródszpikowy | 1
5. | Augment piszczelowy | 1
6. | Augment udowy | 1
7. | Adapter offsetowy | 1
8. | Ostrze do napędu ortopedycznego - jednorazowe | 1
9. | Cement | 1
10. | Mieszalnik | 1
11. | Urządzenie płuczące + końcówka | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 2 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 27
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Endoproteza cementowa rewizyjna stawu kolanowego | 80
RAZEM:

## 28. PORESEKCYNA (X)
ZADANIE 28 - ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA ( SYSTEM X) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
Zamawiający wymaga udostępnienia napędów ortopedycznych i niezbędnego instrumentarium do przeprowadzenia zabiegu. Utworzenie depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz 1. Rewizyjny zawiasowy implant udowy cementowany (zgięcie/wyprost). Anatomiczy (prawy i lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Element udowy umożliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony dystalnej. Poz. 2 Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy uniwersalny (prawy/lewy), w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, wersja cementowana. Mocowanie do kości oparte na trzpieniach śródszpikowych, element umożliwiający użycie bloczków uzupełniających ubytki kostne przy piszczeli. Poz. 3 Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 2 rozmiarach, 5 grubości wkładki, mocowana zatrzaskowo. Poz. 4 Podkładki udowe pod element zawiasowy udowy, wykonane z CoCr, występujące jako bloki dystalne o grubości 10mm. Do 5 rozmiarów elementu udowego, 5 rozmiarów podkładek, mocowane za pomocą śruby. Poz. 5 Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy, wykonane z CoCr, występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5mm i 10 mm, jako pełne bloki o grubości 10mm, mocowane za pomocą cementu. Poz. 6 Trzpienie stabilizujące, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego, wykonane ze stopu tytanu w opcji press-fit, wykonane z CoCr w wersji cementowanej. Długość trzpieni 80mm i 155 mm, średnica 11-19mm (skok co 1mm, potem rozm. 21 i 23mm). Poz. 7 Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi w elemencie zawiasowym udowym, wykonane z CoCr, w rozmiarze 4mm. Poz. 8 Element rotacyjny determinujący właściwe położenie komponentu i trzpieni w kanale szpikowym, wykonany z CoCr. Poz. 9 Uszczelki wykonane z polietylenu, komplet 4 szt. zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie zawiasu. Poz. 10 Oś do systemu rewizyjno-zawiasowego, oś poresekcyjna, wykonana z CoCr, element łączący implant udowy z elementem rotacyjnym. Poz. 11 Poresekcyjny implant udowy, element kłykciowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej, anatomiczny prawy i lewy, w 2 rozmiarach. Wykonany z CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym piszczeli w zależności od oceny śródoperacyjnej. Poz. 12 Poresekcyjny implant piszczelowy, uniwersalny prawy/lewy, w 2 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, mocowanie oparte na trzpieniach śródszpikowych. Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym uda w zależności od oceny śródoperacyjnej. Poz. 13 Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego poresekcyjnego z trzpieniem w rozm. 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm. Odbudowuje trzon kości udowej lub piszczelowej w zależności od miejsca ubytku. Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Poz. 14 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego wykonane z CoCr, cementowane, gładkie, proste o wymiarach średnica/długość 8/102mm, 9/102mm, 10/102mm, 11/127mm, 13/127mm, 15/127mm, 17/127mm, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Poz. 15 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego, wykonane ze stopu tytanu, press-fitowe. W długościach 125mm proste, 150mm wygięte, 200mm wygięte anatomicznie do łuku kanału kości udowej. Poz. 16 Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej Poz. 17 Poresekcyjny implant biodrowy, uniwersalny prawy i lewy w 2 rozmiarach, wykonane ze stopu CoCr, 135 st. kąta CCD. Mocowanie do kości elementu biodrowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza. Poz. 18 Głowa metalowa 22,2; 28; 32 w min. 3 długościach szyjki Poz. 19 Wkładka polietylenowa Poz. 20 Panewka rewizyjna, anatomiczna (prawa i lewa). Struktura przestrzenna z możliwością wrastania tkanki kostnej w implant. Panewka obniżająca centrum rotacji. Rozmiary 54-80mm (skok co 2 mm) Poz. 21 Kosz panewkowy – anatomiczny prawy i lewy Poz. 22 Śruby do kosza - śruby o średnicy 6,5mm. Rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. Poz. 23 Augment przynasadowy - udowy (prawy i lewy), piszczelowy asymetryczny i symetryczny.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Rewizyjny zawiasowy implant udowy | 1
2. | Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy | 1
3. | Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa | 1
4. | PodkładkI udowe pod element zawiasowy udowy | 1
5. | Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy | 1
6. | Trzpienie stabilizujące, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego | 1
7. | Mimośród | 1
8. | Element rotacyjny | 1
9. | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | 1
10. | Oś do systemu rewizyjno-zawiasowego | 1
11. | Poresekcyjny implant udowy | 1
12. | Poresekcyjny implant piszczelowy | 1
13. | Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego | 1
14. | Trzepienie systemu poresekcyjnego cementowane | 1
15. | Trzepienie systemu poresekcyjnego niecementowane | 1
16. | Ostrze do piły | 1
17. | Poresekcyjny element krętarzowy, biodrowy | 1
18. | Głowa 22,2; 28; 32 | 1
19. | Wkładka polietylenowa | 1
20. | Panewka rewizyjna | 1
21. | Kosz panewkowy | 1
22. | Śruby do kosza | 3
23. | Augment przynasadowy | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET: | [5 empty] | 0 |  | 0
TABELA NR 2 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU 28
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Endoproteza poresekcyjna | 10
RAZEM:

## 29. PORESEKCYJNA (Z)
ZADANIE 29 - ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA (SYSTEM Z) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
Zamawiający wymaga udostępnienia napędów ortopedycznych i niezbędnego instrumentarium do przeprowadzenia zabiegu. Utworzenie depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie
Poz. 1 Rewizyjny zawiasowy implant udowy cementowany (zgięcie/wyprost). Anatomiczny (prawy i lewy), w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, element udowy umożliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony dystalnej. Poz. 2 Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy uniwersalny (prawy/lewy), w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr, wersja cementowana. Mocowanie do kości oparte na trzpieniach śródszpikowych, element umożliwiający użycie bloczków uzupełniających ubytki kostne przy piszczeli. Poz. 3 Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, w 2 rozmiarach, 5 grubości wkładki, mocowana zatrzaskowo. Poz. 4 Podkładki udowe pod element zawiasowy udowy, wykonane z CoCr, występujące jako bloki dystalne o grubości 10mm. Do 5 rozmiarów elementu udowego 5 rozmiarów podkładek, mocowane za pomocą śruby. Poz. 5 Podkładki piszczelowe pod element rewizyjny piszczelowy, wykonane z CoCr, występujące jako połówkowe bloki o grubościach 5mm i 10mm, jako pełne bloki o grubości 10mm, mocowane za pomocą cementu. Poz. 6 Trzpienie stabilizujące, śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego, wykonane ze stopu tytanu w opcji press-fit, wykonane z CoCr w wersji cementowanej. Długość trzpieni 80mm i 155mm, średnica 11-19mm (skok co 1mm, potem rozm. 21 i 23mm). Siła skrętu implant-implant kontrolowana kluczem dynamometrycznym. Poz. 7 Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi w elemencie zawiasowym udowym, wykonane z CoCr, w rozmiarze 4mm. Poz. 8 Element rotacyjny determinujący właściwe położenie komponenty i trzpieni w kanale szpikowym., wykonany z CoCr. Poz. 9 Uszczelki wykonane z polietylenu, komplet 4 szt. zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie zawiasu. Poz. 10 Oś do systemu rewizyjno- zawiasowego, oś poresekcyjna, wykonana z CoCr, element łączący implant udowy z elementem rotacyjnym. Poz. 11 Poresekcyjny implant udowy, element kłykciowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej, anatomiczny prawy i lewy, w 2 rozmiarach. Wykonany z CoCr, mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym piszczeli w zależności od oceny śródoperacyjnej. Poz. 12 Poresekcyjny implant piszczelowy, uniwersalny prawy/lewy, w 2 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr, mocowanie oparte na trzpieniach śródszpikowych. Poz. 13 Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym uda w zależności od oceny śródoperacyjnej. Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego poresekcyjnego z trzpieniem w rozm. 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm. Odbudowujący trzon kości udowej lub piszczelowej w zależności od miejsca ubytku. Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Poz. 14 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego wykonane z CoCr, cementowane, gładkie, proste o wymiarach średnica/długość 8/102mm, 9/102mm, 10/102mm, 11/127mm, 13/127mm, 15/127mm, 17/127mm, bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku. Poz. 15 Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego, wykonane ze stopu tytanu, press-fitowe. W długościach 125mm proste, 150mm wygięte, 200mm wygięte anatomicznie do łuku kanału kości udowej. Poz. 16 Poresekcyjny implant biodrowy, uniwersalny prawy i lewy w 2 rozmiarach, wykonane ze stopu CoCr, 135 st. kąta CCD. Mocowanie do kości elementu biodrowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza. Poz. 17 Głowa metalowa na stożek typu V40 kompatybilna z konusem trzpienia.
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Rewizyjny zawiasowy implant udowy | 4
2. | Rewizyjny zawiasowy implant piszczelowy | 4
3. | Rewizyjna zawiasowa wkładka piszczelowa | 4
4. | Podkładki udowe | 20
5. | Podkładki piszczelowe | 20
6. | Rewizyjno-zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący/udo/piszczel w opcji cementowanej I bezcementowej/ | 20
7. | Mimośród | 16
8. | Rewizyjno-zawiasowy element rotacyjny, element poresekcyjny | 4
9. | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” | 8
10. | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna | 8
11. | Poresekcyjny implant udowy | 4
12. | Poresekcyjny implant piszczelowy | 4
13. | Poresekcyjny element łączący, przedłużający | 12
14. | Trzepienie systemu poresekcyjnego cementowane | 8
15. | Trzepienie systemu poresekcyjnego niecementowane | 8
16. | Poresekcyjny element krętarzowy, biodrowy | 4
17. | Głowa 22,28,32 | 4
RAZEM:

## 30.BEZCEMENTOWA BIODRO (C)
ZADANIE 30 - ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO (SYSTEM C ) - depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
Komplet nr 1 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień przynasadowy wykonany ze stopu tytanu.o przekroju owalnym W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. Poz. 2 Głowa ceramiczna - głowa ceramiczna o średnicach 28mm, w trzech rozniarach 32mm, 36mm każda w 4 rozmiarach długości szyjki. Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Poz. 4 Wkładka polietylenowa z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm; 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. Poz. 5 Wkręty - śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80m Poz. 6 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa ceramiczna | 1
3. | Panewka tytanowa | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkręty do czaszy panewki | 2
6. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 2 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej - Trzpień przynasadowy wykonany ze stopu tytanu.o przekroju owalnym W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. Poz. 2 Głowa metalowa-ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Poz. 4 Wkładka polietylenowa z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm; 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. Poz. 5 Wkręty - śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80m Poz. 6 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem
TABELA NR 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa metalowa | 1
3. | Panewka tytanowa | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkręty do czaszy panewki | 3
6. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 3 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej -Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Poz. 2 Głowa ceramiczna - głowa ceramiczna o średnicach 28mm, w trzech rozniarach 32mm, 36mm każda w 4 rozmiarach długości szyjki. Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Poz. 4 Wkładka polietylenowa z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm; 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. Poz. 5 Wkręty - śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80m Poz. 6 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem
TABELA NR 3 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa ceramiczna | 1
3. | Panewka | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkręty do czaszy panewki | 3
6. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
Komplet nr 4 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej -Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Poz. 2 Głowa metalowa-ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). Poz. 3 Panewka endoprotezy bezcementowej - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. Poz. 4 Wkładka polietylenowa z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm; 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. Poz. 5 Wkręty - śruby do dna panewki i fiksacji do loży panewkowej, o średnicy 6,5 mm. Rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80m Poz. 6 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem
TABELA NR 4 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej | 1
2. | Głowa metalowa | 1
3. | Panewka | 1
4. | Wkład polietylenowy | 1
5. | Wkręty do czaszy panewki | 3
6. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 5 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 30 : (tabela nr 1, 2, 3, 4)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl na 48 miesięcy | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Komplet nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 100
2. | Komplet nr 2 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 100
3. | Komplet nr 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 100
4. | Komplet nr 4 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 100
RAZEM:
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni komplet napędów ortopedycznych, niezbędnego instrumentarium. Utworzenie depozytu w szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie

## 31. MATERIAŁ CHRZĘSTNY
Zadanie nr 31 - Implanty do ubytków chrzęstnych depozyt krótkoterminowy - CPV: 33183100-7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk w opakowaniu | J.M. | Całkowita ilość zamówienia na 48 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr kat. | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9=((7x8)/100)+7 | 10 | 11 | 12
1 | Biowchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces mieszania i łączenia się substancji inicjujących twardnienie i lepkość. Implantacja In- situ bezpośrednio na uszkodzony obszar. Twardnienie ok 5 min. Sterylizowany promieniami gamma.
1.1 | do zaopatrywania małych ubytków (poj. 1,0ml) |  | szt | 8
1.2 | do zaopatrywania ubytków średnich (poj. 1,5ml) |  | szt | 8
1.3 | do zaopatrywania znacznych ubytków (poj. 2,3ml) |  | szt | 8
Razem Zadanie nr 31:
Słownie wartość brutto Zadania nr 31….................................................................zł
W zakresie zadania nr 31 Zamawiający wymaga:
1) utworzenia na czas operacji krótkoterminowego depozytu wraz z udostępnieniem (na czas operacji) specjalistycznego zestawu narzędzi do implantacji oferowanego wyrobu

## 32. BEZCEMENTOWA ST
ZADANIE 32 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO (SYSTEM B/III) depozyt długoterminowy
CPV: 33183200-8 – Protezy ortopedyczne
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca udostępni komplet napędów ortopedycznych. Utworzenie depozytu w Szpitalu w Wejherowie
Komplet nr 1 Poz. 1 Trzpień endoprotezy bezcementowej cz. proksymalna - System składa się z: trzpienia rewizyjnego, modularny, tytanowy, dwuelementowy, złożony z części proksymalnej i dystalnej w różnych kompatybilnych wielkościach. Komponent krętarza i trzpienia śródszpikowego do implantacji bezcementowej, część proksymalna pokryta plazmowo – hydroksyapatytem, posiadająca zróżnicowaną wielkość i offset. Budowa umożliwiająca uzyskanie stabilności osiowej i bocznej. Możliwość stosowania z 3 rodzajami części dystalnej. Komponent krętarza w minimum 5 średnicach i 4 wysokościach. Zakres wielkości umożliwiający niezależne, zróżnicowane zastosowanie połączenia części proksymalnej i dystalnej. Poz. 2 Trzpień endoprotezy bezcementowej cz. dystalna - 3 rodzaje części dystalnej. Część dystalna w kształcie stożka prostego lub anatomicznie wygiętego do promienia wewnętrznego kanału kości udowej. Powierzchnia ukształtowana i dostosowana do maksymalnej sztywności kontaktu z kością. Komponent dystalny trzpienia w rozmiarach długości: 155mm (prosty), 195mm (prosty, wygięty), 235mm (wygięty anatomicznie do kanału kości). Zakres wielkości umożliwiający niezależne, zróżnicowane zastosowanie połączenia części proksymalnej i dystalnej. Trzpienie w średnicach od 14mm do 26mm. Opcjonalnie komponent dystalny trzpienia PLASMA w średnicy 11-12mm; w rozmiarach długości: 127mm (prosty), 167mm (prosty, wygięty), 217mm (wygięty anatomicznie do kanału kości). Stożek V40. Poz. 3 Głowa metalowa - Głowa metalowa o średnicach 28mm, 32mm, każda w 3 rozmiarach długości szyjki. Poz. 4 Panewka endoprotezy bezcementowej - Panewka bezcementowa sferyczna typu Press-fit , tytanowa, wykonana w technologii drukowania 3D, dostępna w opcji pełnej jak i otworowej w rozm. 42-66 mm do dodatkowej fiksacji śrubami. Poz. 5 Augment panewkowy rewizyjny - Augment panewkowy w 3 rozmiarach 15mm, 20mm, 25mm. Sferyczny z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację augmentu zapewniającą wysoki współczynnik tarcia, fiksowany za pomocą śrub. Rozmiar zewnętrzny augmentu 46-66mm skok co 4mm. Technika operacyjna przewiduje próbne plasowanie implantu za pomocą drutu Kirschnera. Poz. 6 Wkładka polietylenowa - Wkładka polietylenowa na głowę 28, 32mm. Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem. Poz. 7 Wkręty do czaszy panewki – śruby w rozmiarach 15-60mm. Poz. 8 Wkręty - śruby do fiksacji augmentów, o średnicy 6,5mm. Rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. Poz. 9 Zaślepka panewki otworowej - Zaślepka do dna panewki. Poz. 10 Płyta krętarzowa - w dwóch rozmiarach części bliższej płyty zaczepianej na krętarz – każdy z rozmiarów przynajmniej w 3 długościach w zakresie 100-210mm. Poz. 11 Płyty proste Poz. 12 Zaślepka do płyty prostej Poz. 13 Linka + zacisk - stalowa, pleciona o dł. ok 64cm. Średnica 1,6mm lub 2,0mm. Zacisk umożliwiający mocowanie płyt w obrębie złamania. Poz. 14 Zaciski linki - w połączeniu z linką umożliwiają mocowanie płyt do kości. Poz. 15 Ostrze - kompatybilne z użyczonym napędem.
TABELA NR 1 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KOMPLETU NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Trzpień endoprotezy bezcementowej rewizyjnej cz. proksymalna | 1
2. | Trzpień endoprotezy bezcementowej rewizyjnej cz. dystalna | 1
3. | Głowa metalowa | 1
4. | Panewka tytanowa | 1
5. | Augment panewkowy tytanowy | 1
6. | Wkład polietylenowy | 1
7. | Wkręty do czaszy panewki | 1
8. | Wkręty do augmentów panewki | 1
9. | Zaślepka do czaszy panewki | 1
10. | Płyta krętarzowa | 1
11. | Płyta prosta | 1
12. | Zaślepka płyty prostej | 4
13. | Linka + zacisk | 4
14. | Zaciski linki | 4
15. | Ostrze | 1
ŁĄCZNA KWOTA ZA 1 KOMPLET:
TABELA NR 2 – ŁĄCZNA CENA OFERTY W ZADANIU NR 32
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Nazwa handlowa + nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | 80
RAZEM: