## Karta Parametrów Zadanie 3
Zadanie 3 - Lampa operacyjna
KARTA PARAMETRÓW - ZMIANA 1
L.p. | Parametry techniczne wymagane | miejsce w ofercie, w którym znajduje się wymagany opis
1 | Lampa operacyjna 2 czaszowa fabrycznie nowa, rok produkcji min 2024
2 | Lampa wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch niezależnych ramionach na wspólnym zawieszeniu przystosowanym do zamontowania w sali z sufitem podwieszanym.
3 | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię diod świecących LED o żywotności min 50 tysięcy godzin pracy.
4 | Sterowanie funkcjami lampy przy pomocy panelu umieszczonego na przegubie lampy.
5 | Lampa wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w parze w temp 134ºC.
6 | Kopuła lampy w kształcie koła o średnicy max 65 cm.
7 | Średnica pola oświetlanego d10 min 15 cm
8 | Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: min. ≥ 95
9 | Natężenie światła Ec max z odległości 1 m dla dwóch czasz: głównej: min 160 000 lux i dla czaszy satelitarnej: min 120 000 lux
10 | Głębokość oświetlenia min. 120 cm (L1 +L2)
11 | Zestaw ramion składający się z dwóch wysięgników – ramion o długości max 110 cm oraz 100 cm
12 | Temperatura barwowa światła co min. 4400 do 5500K.
13 | Konstrukcja lamp i jej parametry zgodne z PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”
14 | Każda z osi obrotu ramion umożliwiająca obrót o 360º.
15 | W komplecie po 5 sztuk rękojeści uchwytu sterylnego na każdą lampę.
* | Wysokość sali operacyjnej wynosi 310cm.
…………………………………………………………………………………………………………
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)