Zał. nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: Zakup i montaż w pełni zautomatyzowanego cytorobota do sporządzania leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach wraz z dostosowaniem pomieszczeń i wyposażeniem CPLC.

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy całości zamówienia | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 8 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 9 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 10 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersja papierowa oraz cyfrowa w PDF | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie zarządzające stanowiskami pracy jak i oprogramowanie wewnętrzne wszystkich aparatów w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi, -prowadzone przez wykwalifikowany personel techniczny oraz farmaceutę z min. rocznym doświadczeniem w wdrażanie tego typu projektów. Szkolenia dla pracowników DI z zakresie opisanym w punkcie 5 dokumentu stanowiącego załącznik pt. „Wykaz prac związanych z budową Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego na terenie dawnej Pralni- wymagania i uwagi Działu Informatyki” zał. Nr 5 do PFU. Szkolenia przeprowadzone będą tylko w języku Polskim. | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu technicznego (pracowników Zespołu Aparatury Medycznej) instalacyjne i obsługi. Szkolenia przeprowadzone będą tylko w języku Polskim. | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024 | Tak |  |
| 16 | Robot do produkcji leków cytostatycznych | Tak Podać Producenta: Model: |  |
| 17 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 18 | Certyfikowany wyrób Klasy II A2 BiosafetyCabinet Na potwierdzenie Wykonawca załączy w/w Certyfikat | Tak |  |
| 19 | Robot i jego systemy komputerowe muszą być zgodne z EU GMP. Robot musi być w stanie walidować zgodnie z Eudralex, tom. 4 Załącznik 1 i DS / EN ISO 14644 – lub równoważny. | Tak |  |
| 20 | Systemy komputerowe muszą być zgodne z Eudralex, tom. 4 Załącznik 11: "Systemy komputerowe" – lub równoważny. | Tak |  |
| 21 | Robot musi mieć oznakowanie CE zgodne z: 2006/42 / CE Dyrektywa maszynowa 2014/35 / CE Dyrektywa niskonapięciowa 2014/30 / CE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa RoHS 2011/65/CE Na potwierdzenie Wykonawca załączy w/w Certyfikat | Tak |  |
| 22 | Zasilanie: 230 V AC lub 360V AC | Tak Podać jakie rozwiązanie |  |
| 23 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 24 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość |  |
| 25 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak |  |
| 26 | System automatycznego sterylnego sporządzania złożonych preparatów dożylnych, w tym chemioterapii i terapii biologicznych. | Tak |  |
| 27 | Urządzenie składa się z obszarów: -obszar załadunku i rozładunku -Obszar produkcyjny -odprowadzania odpadów - interfejsu użytkownika | Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 28 | Wszystkie etapy procesu produkcji z użyciem urządzenie zapewniają jałowość przygotowywanych preparatów oraz nie zagrażają bezpieczeństwu personelowi i pacjentów | Tak |  |
| 29 | Obszar interfejsu użytkownika: - Interfejs użytkownika w postaci ekranu dotykowego. - Urządzenie grawimetryczne do przeprowadzenia dodatkowej kontroli i/lub automatyczna kontrola grawimetryczna wykonywana przez robota - Czytnik kodów kreskowych do identyfikacji produktów. - Dwie drukarki do etykiet (do worków i strzykawek). | Tak |  |
| 30 | Automatyczna kontrola grawimetryczna wykonywana przez robota | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | Obszar oczyszczania powietrza: -Obszar sporządzania preparatów złożonych zgodny z ISO 5. - Ochrona środowiska z użyciem filtra wylotowego HEPA oraz podciśnienia w komorze recyrkulacyjnej. - Ochrona użytkownika dzięki zastosowaniu zamkniętego środowiska do sporządzania preparatów złożonych, w którym panuje podciśnienie. | Tak, |  |
| 32 | Obszar odpadów z automatycznym usuwaniem odpadów niebezpiecznych do bezpiecznego dla obsługi pojemnika jest w sposób automatyczny hermetycznie zamykany | Tak |  |
| 33 | Zarządzanie procedurami roboczymi dotyczącymi zasobów farmaceutycznych z użyciem aplikacji sieciowej, dostępnej z stacji roboczej, która pozwala użytkownikowi na: - przeglądanie zaplanowanych automatycznych i ręcznych procesów sporządzania złożonych preparatów, - monitorowanie złożonych produktów oraz czynności dotyczących wydawania, - dostęp do baz danych i konfigurowalnych parametrów roboczych, - uzyskiwanie informacji w postaci raportów i wyników pomiarów, - ustawianie powiadomień użytkownika i zapisów testowych. | Tak |  |
| 34 | System w technologii otwartej tzn. pozwalający na pracę z dostępnymi na rynku materiałami jednorazowymi różnych producentów (podać min. 3 producentów przy każdej z pozycji): -strzykawki -igły -systemy CSTD (systemy zamknięte) -worki -pompy elastomerowe -butelki ecoflac | Tak - 18 pkt Nie – 0 pkt. Podać min. 3 producentów przy każdej z pozycji): -strzykawki: -igły: -systemy CSTD (systemy zamknięte): -worki: -pompy elastomerowe: -butelki ecoflac: |  |
| 35 | Urządzenie obsługujące: - Fiolki: Wszystkie rozmiary fiolek od min zakres 1,0 do 100 ml. - Strzykawki: 5, 20, 50 ml Strzykawki ze złączem Luer lock - Pojemniki końcowe: worki infuzyjne, strzykawki, pompy elastomerowe, | Tak |  |
| 36 | Urządzenie obsługujące: Strzykawki rozmiary: 3 ml, | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Urządzenie obsługujące: Fiolki z zakresu 0,5 do 1,0 ml Fiolki z zakresu 100 ml – 200 ml | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Przechowywanie częściowo zużytych fiolek. Wbudowane oprogramowanie zapewnia możliwość pełnej identyfikacji częściowo zużytych fiolek i wykorzystania ich w kolejnych dniach produkcyjnych (oznaczenie naklejką z etykietą z informacjami dzień i godzina otwarcia, seria data ważności). | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 39 | Wykonanie dwukierunkowej integracji za pośrednictwem komunikatów HL7 w zakresie obsługi zleceń i rozchodu użytych do produkcji leku cytostatycznego | Tak |  |
| 40 | Integracja pomiędzy oprogramowaniem obsługującym stanowiska pracy (workflow) z robotem a systemem CATO w pełnym zakresie komunikacji dwustronnej według wymagań punktu 3 dokumentu dokumentu stanowiącego załącznik pt. „Wykaz prac związanych z budową Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego na terenie dawnej Pralni- wymagania i uwagi Działu Informatyki” zał. Nr 5 do PFU | Tak |  |
| 41 | Robot posiada funkcję samooczyszczenia | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 42 | Robot będzie automatycznie przeprowadzać produkcję preparatów dożylnych i podskórnych zgodnie z danymi przekazanymi z systemu klinicznego | Tak |  |
| 43 | Możliwość zarówno produkcji dawek specyficznych dla pacjenta, jak i produkcji "seryjnej" (ten sam lek, dawka i ostateczny pojemnik). | Tak |  |
| 44 | Robot musi być przystosowany do rekonstytucji głównie substancji cytotoksycznych. Musi również dostarczać automatycznie zamknięte strzykawki i pompy elastomerowe | Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 45 | Robot musi być w stanie obsłużyć nie tylko leki cytotoksyczne, ale także inne leki dożylne, takie jak przeciwciała monoklonalne. | Tak |  |
| 46 | Robot musi być w stanie samodzielnie wstrzyknąć rozcieńczalnik do fiolki z proszkiem i wymieszać fiolki w tym samym czasie, gdy przygotowywany jest inny produkt. | Tak |  |
| 47 | System może jednocześnie przygotowywać leki w płynie i w proszku. Możliwym jest aby system jednocześnie przygotowywał zarówno leki płynne, jak i w proszku. | Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 48 | Robot musi mieć możliwość wyrzucenia fiolek do odpadów w tym samym czasie, gdy przygotowywany jest produkt. | Tak |  |
| 49 | System musi zezwalać na rozpuszczenie więcej niż jednej fiolki w tym samym czasie, jak również więcej niż jedną pompę perystaltyczną, tak aby dwa różne rozcieńczalniki mogły być wstrzykiwane w tym samym cyklu produkcyjnym, unikając wzajemnego zanieczyszczenia między fiolkami zawierającymi różne leki w proszku. | Tak |  |
| 50 | Robot musi obsługiwać częściowo zużyte fiolki w tym samym czasie, w którym przygotowywany jest produkt. | Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 51 | Musi istnieć możliwość załadowania wielkoformatowych rozmiarów (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml) i marek (standardowo sprzedawanych w UE) końcowych pojemników w tym samym czasie, w tym samym cyklu produkcyjnym, bez żadnych zmian konfiguracji systemu. | Tak |  |
| 52 | Robot musi posiadać możliwość współpracy z systemami CSTD. W celu potwierdzenia należy przedstawiać oświadczenie producenta robota lub producenta jednego z systemów CSTD | Tak |  |
| 53 | Musi istnieć możliwość załadowania różnych końcowych pojemników: worki, strzykawki, pompy elastomerowe i napełniony lub pusty worek infuzyjny w tym samym czasie, w tym samym cyklu produkcyjnym, bez konieczności zmiany konfiguracji systemu. | Tak |  |
| 54 | System musi pozwalać na wytwarzanie określonych dawek dla pacjenta różnych trybach: na pacjenta, na lek, Trybom można jednocześnie nadać priorytety podczas tej samej sesji, bez czekania i ustawiania czasu. | Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 55 | System jest w stanie śledzić i kontrolować przechowywanie i ponowne wykorzystanie częściowo zużytych fiolek, z określonymi przez klienta specyficznymi dla fiolki parametrami konfiguracyjnymi, dotyczącymi zarządzania częściowo zużytymi fiolkami. | Tak |  |
| 56 | Robot używa tej samej strzykawki, gdy przygotowuje się wiele preparatów tego samego leku w jednym rzędzie, bez uszczerbku dla sterylności i bezpieczeństwa pacjenta (oszczędność czasu i pieniędzy). | Tak |  |
| 57 | Urządzenie może rozpuszczać suche substancje (przynajmniej etap mieszania sprzyjający rozpuszczaniu) w tym samym czasie, w którym przygotowuje się dawki dla pacjenta. | Tak |  |
| 58 | Maszyna produkcyjna powinna wskazywać status "fail" ("niepowodzenie"), jeżeli fiolka z proszkiem lub inny preparat nie mieści się w zakresie dokładności dozowania rozcieńczalnika określonego przez klienta. | Tak |  |
| 59 | Musi istnieć możliwość konfiguracji, jeśli użytkownik potrzebuje wizualnie skontrolować, czy proszek w fiolce został całkowicie rozpuszczony po wymieszaniu, i w razie potrzeby powtórzyć mieszanie, lub kontynuować bez potwierdzenia użytkownika po zakończeniu określonej liczby mieszania. | Tak |  |
| 60 | Obciążenie produkcyjne i planowanie przygotowania mogą być kontrolowane i monitorowane za pomocą aplikacji internetowej dostępnej z komputera podłączonego do sieci szpitala w intranecie po uzyskaniu ścisłych autoryzacji logowania. | Tak |  |
| 61 | Aplikacja internetowa dostępna dla autoryzowanego użytkownika wspiera użytkownika przy wyborze leków i ostatecznych pojemników dostępnych w aptece i skonfigurowanych do użycia w robocie.. | Tak |  |
| 62 | Aplikacja powinna zostać połączona z robotem, umożliwiając zarządzanie zamówieniami produkcyjnymi | Tak |  |
| 63 | Musi istnieć możliwość przypisanie priorytetu zleceniom produkcyjnym zależnym od leczenia pacjenta. Priorytet nadawany w razie wystąpienia takiej potrzeby. | Tak |  |
| 64 | Robot musi posiadać pionowy przepływ laminarny i tworzyć środowisko klasy A w przestrzeni roboczej. | Tak |  |
| 65 | Powietrze wewnątrz obszaru mieszania robota musi być filtrowane przez filtr wstępny i filtr HEPA oraz rozdmuchiwane w obszarze roboczym w laminarnym przepływie powietrza. | Tak |  |
| 66 | Obszar mieszania robota jest zamknięty podczas jego pracy i ma ujemne ciśnienie powietrza w porównaniu do ciśnienia tła podczas przygotowania. | Tak |  |
| 67 | System monitorowania różnicy ciśnień wewnątrz urządzenia jest w stanie wykryć awarię filtrów i systemu wentylacji. W takich przypadkach system generuje alarm. | Tak |  |
| 68 | Robot musi być w stanie kontrolować, czy temperatura w komorze zawierającej substancje czynne pozostaje w określonych granicach. Musi istnieć możliwość ustawienia limitów temperatury pomiędzy 15 a 25 stopni Celsjusza włącznie niepewności pomiaru. | Tak |  |
| 69 | System może być skonfigurowany do automatycznego rozpoznawania fiolek za pomocą kodu kreskowego 1D lub matrycy 2D lub przez wizualne rozpoznawanie systemu w przypadku, gdy fiolka nie ma kodu kreskowego 1D ani matrycy 2D. Musi to być konfiguracja specyficzna dla leku wskazana w bibliotekach leków. System wygeneruje alarm, jeśli załadowana zostanie niewłaściwa fiolka. Numer partii i data wygaśnięcia zostaną automatycznie przechwycone i uwzględnione w raporcie z przygotowań. | Tak |  |
| 70 | System musi być w stanie zidentyfikować wprowadzone worki załadowane do systemu przez skanowanie kodów kreskowych i wygenerować alarm, jeśli załadowany zostanie niewłaściwy worek. W tym systemie muszą być dowody bezpieczeństwa w celu identyfikacji worków. | Tak |  |
| 71 | Robot musi upewnić się, że wybrana / wykorzystana częściowo fiolka pochodzi z wewnętrznego magazynu. | Tak |  |
| 72 | Używanie częściowo zużytych fiolek przechowywanych wewnątrz robota w ciągu dnia produkcyjnego musi być kontrolowane przez oprogramowanie, aby przeterminowane fiolki nie mogły być użyte do przygotowania preparatów. | Tak |  |
| 73 | Użytkownik musi mieć dostęp do listy częściowo zużytych fiolek przechowywanych wewnątrz i na zewnątrz robota. | Tak |  |
| 74 | Całkowity proces ważenia musi zapewnić maksymalne +/- 10% odchylenie od przepisanej dawki. Musi to być udokumentowane w obliczeniach niepewności pomiaru (na podstawie dokładności wagi, liczby ważonych, przepływu itp.).Można dostarczyć istotne dane statystyczne z badań walidacyjnych dla specyfikacji wydajności dokładności dozowania. | Tak |  |
| 75 | System na końcu przygotowania wymaga od użytkownika odczytywania worka z kodem kreskowym, aby sprawdzić, czy ostateczny worek jest taki sam, jak ten wprowadzony do oprogramowania zarządzającego | Tak |  |
| 76 | System musi mieć możliwość ustanowienia zdalnego połączenia w celu programowania i debugowania u dostawcy. Należy ustanowić system wylogowywania i łączenia za pomocą zdalnego połączenia na zasadach wynikających z polityki bezpieczeństwa ŚCO. Rozwiązanie ma umożliwiać serwisowi producenta pracę zdalną w celu zapewnienia natychmiastowej reakcji | Tak |  |
| 77 | Trwałość fiolki jest określana na podstawie pierwszej penetracji membrany i musi być zarejestrowana w systemie. | Tak |  |
| 78 | Maszyny produkcyjne mogą wykorzystywać jedynie leki lub przedmioty z które nie są przeterminowane. | Tak |  |
| 79 | Maszyna produkcyjna musi być w stanie wstrzyknąć jeden lub więcej leków lub roztworu infuzyjnego do tego samego worka IV. | Tak |  |
| 80 | Maszyna produkcyjna musi być w stanie obsługiwać różne strzykawki, po jednej dla każdego leku lub roztworu do infuzji, w tym samym preparacie. | Tak |  |
| 81 | Oprogramowanie zapewni mieszanie leków i płynów infuzyjnych zgodnie z kolejnością przygotowania wprowadzoną do systemu w tym CITO (CITO ma pierwszeństwo przed każdą nierozpoczętą produkcją) | Tak – 0,5 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 82 | Liczba ponownego użycia strzykawki musi być liczona przez maszynę produkcyjną. | Tak |  |
| 83 | Maszyna produkcyjna musi być w stanie kontrolować pozycje częściowo wykorzystanych fiolek w wewnętrznym magazynie, aby zapewnić prawidłowe użycie częściowo zużytych fiolek. | Tak |  |
| 84 | W przypadku kilku identycznych produktów w magazynie, maszyny produkcyjne muszą najpierw użyć częściowo zużyte fiolki a następnie fiolki nieotwarte. | Tak |  |
| 85 | Robot musi posiadać automatyczny system czyszczenia, który nie wymaga obecności użytkownika w celu ukończenia czyszczenia i suszenia obszaru mieszania – nie dopuszcza się rozwiązania gdzie proces czyszczenie jest wykonywany manualnie przez personel. | Tak |  |
| 86 | Czujnik informujący operatora, kiedy pojemnik na odpady jest pełny. | Tak |  |
| 87 | Czujnik informujący operatora, że pokrywa pojemnika na odpadki nie jest prawidłowo umieszczona lub w ogóle jej tam nie ma. | Tak |  |
| 88 | Podczas zmiany pojemnika na odpady, maszyny produkcyjne automatycznie uszczelnią pokrywę pojemnika na odpady. | Tak |  |
| 89 | Odpady muszą być bezpiecznie zamknięte pokrywą przed wyjęciem kosza z robota. | Tak |  |
| 89A | Pakiet startowy do oferowanych urządzeń w ilości umożliwiającej sporządzenie 100 leków (dawek) Zestaw podłączony jest do urządzenia dozującego umożliwiając precyzyjne dozowanie do jednego pojemnika końcowego tj. worki, strzykawki, pompa elastomerowa. | Tak |  |
| 90 | Aparat do półautomatycznego sporządzania leku cytostatycznego | Tak Podać Producenta: Model: |  |
| 91 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 92 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 93 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość |  |
| 94 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak |  |
| 95 | Zasilanie: 240V/50-60 Hz. | Tak |  |
| 96 | Urządzenie do półautomatycznego przygotowywania cytostatyków i leków podawanych dożylnie | Tak |  |
| 97 | Urządzenie do półautomatycznego przygotowywania cytostatyków i leków podawanych dożylnie kontrolowane tym samym oprogramowaniem co opisany powyżej cytorobot Intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi na: konfigurację szablonu leków, konfigurację stosowanych substancji itp. również ze stanowiska administratora w przypadku pracy w trybie zintegrowanym. Sterowanie funkcjami urządzenia poprzez dotykowy panel sterowania min. 8,4” wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | Tak – 10 Nie - 0 |  |
| 98 | Urządzenie do półautomatycznego przygotowywania cytostatyków i leków podawanych dożylnie kontrolowane tym samym oprogramowaniem co opisany powyżej cytorobot Intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi na: konfigurację szablonu leków, konfigurację stosowanych substancji itp. również ze stanowiska administratora w przypadku pracy w trybie zintegrowanym. Sterowanie funkcjami urządzenia poprzez dotykowy panel sterowania min. 8,4” wyposażony w czytnik kodów kreskowych lub Urządzenie do napełniania pomp elestamerowych wraz z półautomatycznym systemem do produkcji cytostatyków i składającym się z : -komputer z ekranem dotykowym min. 8,4” z systemem operacyjnym i niezbędnym oprogramowaniem do oferowanego urządzenia -waga dedykowana z kamerą i czytnikiem kodów kreskowych -dedykowany system poziomowania wagi -drukarka etykiet wraz z wymaganym oprogramowaniem do ich projektowaniem (+ pakiet startowy na co najmniej 1000 sztuk etykiet) | Tak |  |
| 99 | Możliwość napełnienia dowolnego pustego pojemnika (worki, strzykawki, pompy elastomerowe, itp.) | Tak |  |
| 100 | Dokładność i precyzja przygotowywanych terapii dzięki obecności zarówno pompy wolumetrycznej albo i/lub perystaltycznej. | Tak |  |
| 101 | Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym przygotowanych preparatów. | Tak |  |
| 102 | Przygotowanie leku z dowolnymi rozpuszczalnikiem lub rozpuszczalnikami | Tak |  |
| 103 | Przygotowanie leku z dowolnych fiolek różnych producentów. | Tak |  |
| 104 | Dozowanie objętości min. zakresie 2 ml do max. 999.9 ml. | Tak |  |
| 105 | Konfigurowana etykieta na każdy przygotowany preparat . | Tak |  |
| 106 | Możliwość seryjnego przygotowywania leków lub pod indywidualnego pacjenta. | Tak |  |
| 107 | Możliwość pracy w istniejącym stanowisku pracy – z wykorzystaniem komory laminarnej lub izolatora. Urządzenie ma się zmieścić i pracować w „dużej” komorze laminarnej | Tak |  |
| 108 | Pakiet startowy do oferowanych urządzeń w ilości umożliwiającej sporządzenie 100 leków (dawek) Zestaw podłączony jest do urządzenia dozującego umożliwiając precyzyjne dozowanie do jednego pojemnika końcowego tj. worki, strzykawki, pompa elastomerowa. | Tak |  |
| 109 | Komora laminarna „duża” certyfikowana do pracy z cytostatykami. | Tak |  |
| 110 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 111 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 112 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość |  |
| 113 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak |  |
| 114 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim - format papierowy oraz PDF | Tak |  |
| 115 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów. Przedstawienie wykazu zalecanych środków myjących i dezynfekcyjnych (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, ewentualnie dodatkowo nazwy handlowe preparatów). | Tak |  |
| 116 | Gniazdka elektryczne 230V w przestrzeni roboczej – minimum 2 (na ścianie tylnej). | Tak |  |
| 117 | Wolnostojąca komora laminarna bezpieczna, certyfikowana do pracy z cytostatykami.. Certyfikat niezależnej, powszechnie uznanej jednostki notyfikowanej, akredytowanej do certyfikacji, na zgodność z normą DIN 12980:2017-05 lub równoważną jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami, Wymagane dołączenie do oferty certyfikatu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przez laboratorium certyfikujące akredytacji do certyfikacji na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną. Akredytacja wydana przez unijną rządową jednostkę akredytującą. | Tak |  |
| 118 | Wymiary: Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: - szerokość max. 2050 mm - głębokość max. 895 mm - wysokość max. 2300 mm Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość: min. 1840 mm - głębokość: min. 580 mm - wysokość: min. 600 mm | Tak |  |
| 119 | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. | Tak |  |
| 120 | Szyba frontowa bez dolnego obramowania ograniczającego pole widzenia operatora z możliwością otwarcia do min. 2/3 mm od poziomu blatu i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej. | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 121 | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej - obudowa z stali nierdzewnej lub blachy stalowej powleczonej farbą proszkową | Tak |  |
| 122 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, podzielony na segmenty – min. 4 segmentów, konstrukcja odporna na wibracje (RMS 5μm) | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 123 | System 3-filtrowy HEPA, w tym: - filtr główny bezpośrednio pod blatem roboczym, - filtr powietrza oczyszczonego, - filtr powietrza zanieczyszczonego. | Tak |  |
| 124 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie min. H14 zgodnie z EN 1822-1 (lub równoważne). | Tak |  |
| 125 | Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wymiany i pracy. Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (bez konieczności każdorazowej wymiany filtrów w sytuacji takiego zdarzenia). W przypadku zalania filtra pod blatem nastąpi jego wymiana na koszt Oferenta. | Tak |  |
| 126 | Elektroniczna, sterowana czujnikiem regulacja wentylatora. | Tak |  |
| 127 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny („pracy”), - nocny/spoczynkowy („stand-by”) - tryb serwisowy. | Tak |  |
| 128 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 129 | System sygnalizacji optycznej aktualnego trybu pracy komory | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 130 | Wyświetlacz usytuowany poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym: - menu w języku polskim. - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, | Tak |  |
| 131 | Wyświetlacz usytuowany poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym: - temperaturę w przestrzeni roboczej, - wilgotność w przestrzeni roboczej. | Tak / Nie Podać |  |
| 132 | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – min. USB x 3 sztuki CAT6. | Tak |  |
| 133 | Monitor służący do obsługi posiadanego przez Zamawiającego programu aptecznego CATO Monitor zainstalowany fabrycznie min 21” Monitor zintegrowany w tylnej ścianie komory | Tak |  |
| 134 | Drukarka do etykiet z technologia wydruku typu termotransfer | Tak |  |
| 135 | Dedykowana waga do komory laminarnej do pracy z cystostatykami | Tak |  |
| 136 | Komputer dedykowany do zainstalowanego fabrycznie monitora (z oprzyrządowaniem min. Klawiaturą dedykowaną do pracy wewnątrz komory – praca z cystostatykami) zintegrowany w tylnej ścianie komory zgodny z wymaganiami punktu 4 dokumentu stanowiącego załącznik pt. „Wykaz prac związanych z budową Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego na terenie dawnej Pralni- wymagania i uwagi Działu Informatyki” zał. Nr 5 do PFU | Tak |  |
| 137 | Urządzenia: komputer, drukarka etykiet, waga kompatybilne z systemem CATO | Tak |  |
| 138 | System do wolumetrycznego przygotowywania leków cytostatycznych z modułem rejestracji procesu. | Tak |  |
| 139 | Czytnik kodów kreskowych 1D oraz 2D | Tak |  |
| 140 | Zintegrowana kamera | Tak |  |
| 141 | Funkcja nagrywania procesu przygotowania | Tak |  |
| 142 | Funkcja rozpoznawania obrazu | Tak |  |
| 143 | Oprogramowanie prowadzące operatora przez wszystkie kroki procesu przygotowania leku od zlecenia do oznaczenia gotowego produktu etykietą | Tak |  |
| 144 | Obsługa kont użytkowników | Tak |  |
| 145 | Rozbudowana obsługa raportów pozwalająca na wyświetlenie informacji o produkcji wykonanej przez każdego użytkownika | Tak |  |
| 146 | Możliwość odtworzenia pełnej historii produkcji każdej dawki z uwzględnieniem operatora, pacjenta lub jego identyfikatora, wykorzystanych produktów wraz z informacją o serii i dacie ważności przedstawionej zarówno w formie tekstowej lub/i obrazu | Tak |  |
| 147 | Dostęp do raportów i historii produkcji z dowolnego komputera w sieci szpitalnej | Tak |  |
| 148 | Walidacja użycia prawidłowego produktu z wykorzystaniem czytnika kodów | Tak |  |
| 149 | Możliwość wprowadzenia dwustopniowego procesu przygotowania leku, w którym drugi farmaceuta weryfikuje zarejestrowany proces przed wydaniem leku do podania pacjentowi | Tak |  |
| 150 | System analiz pozwalający na wyszukanie wąskich gardeł w procesie produkcji leków | Tak |  |
| 151 | Możliwość monitowania czasu przygotowania dawki oraz innych wybranych KPI | Tak |  |
| 152 | Zgodność z wymaganiami GMP w zakresie przygotowania dożylnych leków cytostatycznych | Tak |  |
| 153 | Weryfikacja i rejestracja wszystkich produktów użytych w procesie przygotowania leku: fiolek, strzykawek, drenów, worków, pomp, systemów CSTD | Tak |  |
| 154 | Pełną kompatybilność z wszystkimi lekami i sprzętem stosowanym w procesie przygotowania leków | Tak |  |
| 155 | Sonda izokinetyczna (1 szt.), zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej - ciągłe monitorowanie cząstek, z możliwością wyświetlania w/w parametrów na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterującego. | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 156 | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - strumienia powietrza wejściowego, - strumienia powietrza wyjściowego - stopnia zużycia filtrów HEPA. | Tak |  |
| 157 | Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakłóceń w strumieniu powietrza w obszarze frontowym komory. | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 158 | Min. 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| 159 | Możliwość wyboru wysokości ustawienia blatu roboczego w przedziale 680-950 mm +/- 50mm na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |
| 160 | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 700 mm. | Tak |  |
| 161 | Szyba frontowa pochylona o 10° (± 10%) od frontu. | Tak |  |
| 162 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tym samym poziomie z możliwością oparcia rąk przez operatora na powierzchni roboczej bez zakłócenia przepływu powietrza. | Tak |  |
| 163 | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą, w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej. | Tak |  |
| 164 | Poziom hałasu poniżej 59 dB(A). | Tak |  |
| 165 | Oświetlenie w przestrzeni roboczej | Tak |  |
| 166 | Moc oświetlenia LED min. 850 lx w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika | Tak |  |
| 167 | Urządzenie wyposażone w nasadkowe podłączenie do kanału wylotowego umożliwiające połączenie komory laminarnej z systemem wentylacji wyciągowej bez negatywnego sprzężenia zwrotnego i zgodnie z normami określonymi w DIN 12980 lub równoważne np. dyfuzor Podłączenie komory do systemu wentylacji wyciągowej. Integracja z systemem wentylacji w zakresie kompensacji ciśnień | Tak |  |
| 168 | Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem. | Tak |  |
| 169 | Komora laminarna „małą” certyfikowana do pracy z cytostatykami. ilość: 2 zestawy | Tak Podać: -Producenta, -Model |  |
| 170 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 171 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 172 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość |  |
| 173 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak |  |
| 174 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim - format papierowy oraz PDF | Tak |  |
| 175 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów. Przedstawienie wykazu zalecanych środków myjących i dezynfekcyjnych (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, ewentualnie dodatkowo nazwy handlowe preparatów). | Tak |  |
| 176 | Zasilanie 230V, 50Hz. | Tak |  |
| 177 | Gniazdka elektryczne 230V w przestrzeni roboczej – minimum 2 (na ścianie tylnej). | Tak |  |
| 178 | Wolnostojąca komora laminarna bezpieczna, certyfikowana do pracy z cytostatykami.. Certyfikat niezależnej, powszechnie uznanej jednostki notyfikowanej, akredytowanej do certyfikacji, na zgodność z normą DIN 12980:2017-05 lub równoważną jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami, Wymagane dołączenie do oferty certyfikatu oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie przez laboratorium certyfikujące akredytacji do certyfikacji na zgodność z normą DIN 12980 lub równoważną. Akredytacja wydana przez unijną rządową jednostkę akredytującą. | Tak |  |
| 179 | Wymiary: Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: - szerokość max. 1400 mm - głębokość max. 895 mm - wysokość max. 2300 mm Minimalne wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość: min. 1219 mm - głębokość: min. 580 mm - wysokość: min. 600 mm | Tak |  |
| 180 | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie. | Tak |  |
| 181 | Szyba frontowa bez dolnego obramowania ograniczającego pole widzenia operatora z możliwością otwarcia do min. 2/3 mm od poziomu blatu i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej. | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 182 | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali nierdzewnej - obudowa z stali nierdzewnej lub blachy stalowej powleczonej farbą proszkową | Tak |  |
| 183 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, podzielony na segmenty – min.3 segmentów, konstrukcja odporna na wibracje (RMS 5μm) | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 184 | System 3-filtrowy HEPA, w tym: - filtr główny bezpośrednio pod blatem roboczym, - filtr powietrza oczyszczonego, - filtr powietrza zanieczyszczonego. | Tak |  |
| 185 | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie min. H14 zgodnie z EN 1822-1 (lub równoważne). | Tak |  |
| 186 | Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wymiany i pracy. Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (bez konieczności każdorazowej wymiany filtrów w sytuacji takiego zdarzenia). W przypadku zalania filtra pod blatem nastąpi jego wymiana na koszt Oferenta. | Tak |  |
| 187 | Elektroniczna, sterowana czujnikiem regulacja wentylatora. | Tak |  |
| 188 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny („pracy”), - nocny/spoczynkowy („stand-by”) - tryb serwisowy. | Tak |  |
| 189 | Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 190 | System sygnalizacji optycznej aktualnego trybu pracy komory | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 191 | Wyświetlacz usytuowany poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym: - menu w języku polskim. - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, | Tak |  |
| 192 | Wyświetlacz usytuowany poza przestrzenią roboczą pokazujący w trybie normalnym: - temperaturę w przestrzeni roboczej, - wilgotność w przestrzeni roboczej. | Tak / Nie Podać |  |
| 193 | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – min. USB x 3 sztuki CAT6. | Tak |  |
| 194 | Monitor służący do obsługi posiadanego przez Zamawiającego programu aptecznego CATO Monitor zainstalowany fabrycznie min 21” Monitor zintegrowany w tylnej ścianie komory | Tak |  |
| 195 | Drukarka do etykiet z technologia wydruku typu termotransfer | Tak |  |
| 196 | Dedykowana waga do komory laminarnej do pracy z cystostatykami | Tak |  |
| 197 | Komputer dedykowany do zainstalowanego fabrycznie monitora (z oprzyrządowaniem min. Klawiaturą dedykowaną do pracy wewnątrz komory – praca z cystostatykami) zintegrowany w tylnej ścianie komory zgodny z wymaganiami punktu 4 dokumentu stanowiącego załącznik pt. „Wykaz prac związanych z budową Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego na terenie dawnej Pralni- wymagania i uwagi Działu Informatyki” zał. Nr 5 do PFU | Tak |  |
| 198 | Urządzenia: komputer, drukarka etykiet, waga kompatybilne z systemem CATO | Tak |  |
| 199 | System do wolumetrycznego przygotowywania leków cytostatycznych z modułem rejestracji procesu. | Tak Podać Producenta Model |  |
| 200 | Czytnik kodów kreskowych 1D oraz 2D | Tak |  |
| 201 | Zintegrowana kamera | Tak |  |
| 202 | Funkcja nagrywania procesu przygotowania | Tak |  |
| 203 | Funkcja rozpoznawania obrazu | Tak |  |
| 204 | Oprogramowanie prowadzące operatora przez wszystkie kroki procesu przygotowania leku od zlecenia do oznaczenia gotowego produktu etykietą | Tak |  |
| 205 | Obsługa kont użytkowników | Tak |  |
| 206 | Rozbudowana obsługa raportów pozwalająca na wyświetlenie informacji o produkcji wykonanej przez każdego użytkownika | Tak |  |
| 207 | Możliwość odtworzenia pełnej historii produkcji każdej dawki z uwzględnieniem operatora, pacjenta lub jego identyfikatora, wykorzystanych produktów wraz z informacją o serii i dacie ważności przedstawionej zarówno w formie tekstowej lub/i obrazu | Tak |  |
| 208 | Dostęp do raportów i historii produkcji z dowolnego komputera w sieci szpitalnej | Tak |  |
| 209 | Walidacja użycia prawidłowego produktu z wykorzystaniem czytnika kodów | Tak |  |
| 210 | Możliwość wprowadzenia dwustopniowego procesu przygotowania leku, w którym drugi farmaceuta weryfikuje zarejestrowany proces przed wydaniem leku do podania pacjentowi | Tak |  |
| 211 | System analiz pozwalający na wyszukanie wąskich gardeł w procesie produkcji leków | Tak |  |
| 212 | Możliwość monitowania czasu przygotowania dawki oraz innych wybranych KPI | Tak |  |
| 213 | Zgodność z wymaganiami GMP w zakresie przygotowania dożylnych leków cytostatycznych | Tak |  |
| 214 | Weryfikacja i rejestracja wszystkich produktów użytych w procesie przygotowania leku: fiolek, strzykawek, drenów, worków, pomp, systemów CSTD | Tak |  |
| 215 | Pełną kompatybilność z wszystkimi lekami i sprzętem stosowanym w procesie przygotowania leków | Tak |  |
| 216 | Sonda izokinetyczna (1 szt.), zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej - ciągłe monitorowanie cząstek, z możliwością wyświetlania w/w parametrów na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterującego. | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 217 | Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - strumienia powietrza wejściowego, - strumienia powietrza wyjściowego - stopnia zużycia filtrów HEPA. | Tak |  |
| 218 | Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakłóceń w strumieniu powietrza w obszarze frontowym komory. | Tak – 0,5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 219 | Min. 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| 220 | Możliwość wyboru wysokości ustawienia blatu roboczego w przedziale 680-950 mm +/- 50mm na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |
| 221 | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 700 mm. | Tak |  |
| 222 | Szyba frontowa pochylona o 10° (± 10%) od frontu. | Tak |  |
| 223 | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tym samym poziomie z możliwością oparcia rąk przez operatora na powierzchni roboczej bez zakłócenia przepływu powietrza. | Tak |  |
| 224 | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą, w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej. | Tak |  |
| 225 | Poziom hałasu poniżej 59 dB(A). | Tak |  |
| 226 | Oświetlenie w przestrzeni roboczej | Tak |  |
| 227 | Moc oświetlenia LED min. 850 lx w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika | Tak |  |
| 228 | Urządzenie wyposażone w nasadkowe podłączenie do kanału wylotowego umożliwiające połączenie komory laminarnej z systemem wentylacji wyciągowej bez negatywnego sprzężenia zwrotnego i zgodnie z normami określonymi w DIN 12980 lub równoważne np. dyfuzor Podłączenie komory do systemu wentylacji wyciągowej. Integracja z systemem wentylacji w zakresie kompensacji ciśnień | Tak |  |
| 229 | Przed pierwszym uruchomieniem walidacja potwierdzona stosownym świadectwem. | Tak |  |
| 230 | Inne wymagania DI | Tak |  |
| 231 | Informacje dotyczące dokumentacji powykonawczej opisane w punkcie 5 dokumentu stanowiącego załącznik pt. „Wykaz prac związanych z budową Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego na terenie dawnej Pralni- wymagania i uwagi Działu Informatyki” – zał. Nr 5 do PFU | Tak |  |
| 232 | Pozostałe informacje dotyczące wymagań w zakresie szkoleń i procedury testowania opisane w punkcie 6 dokumentu stanowiącego załącznik pt. „Wykaz prac związanych z budową Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego na terenie dawnej Pralni- wymagania i uwagi Działu Informatyki” zał. Nr 5 do PFU | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).