Zakres nr III														Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH KONIECZNYCH

DO SPEŁNIENIA PRZEZ ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 lub 2021 pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednoczasowo w jednej próbce pomiaru: Na+, K+, Ca++, Cl-, pH, pCO2, pO2 ,glukoza, mleczany, bilirubina Hct. Hb oraz jej frakcje Podać model, typ, producenta. |  |
| 2 | Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienialne tj.: odczynniki, elektrody/sensory, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. |  |
| 3 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 4 | Badania kontroli jakości przeprowadzone w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru. System kontroli jakości dodatkowo wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywołać interferencje bez udziału operatora. Automatyczna dokumentacja naprawy błędów: bieżący dostęp z ustawień operatora do raportów błędów (data, rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony. |  |
| 5 | Automatyczne oświetlenie pola aspiracji i próbki. |  |
| 6 | Maksymalna objętość próbki 150 ul, dostępne sposoby aspiracji badanej próbki z kapilary i ze strzykawki, możliwość podania mikropróbki max objętość 70 ul (gazometria i hematokryt) |  |
| 7 | Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL |  |
| 8 | Czas pomiaru nie większy niż 45 sekund |  |
| 9 | Wbudowana baza danych pacjentów na min. 10 000 oraz drukarka termiczna |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania panelu mierzonych parametrów |  |
| 11 | Ilość oznaczeń z jednej kasety nie większa niż 200 ozn. |  |
| 12 | Dwukierunkowa transmisja danych. Włączenie analizatora do szpitalnego systemu informatycznego , oprogramowanie pozwalające na zdalny nadzór i monitoring pracy aparatu przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej |  |
| 13 | W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu |  |
| 14 | Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 3 miesiące od dostarczenia do Zmawiającego |  |
| 15 | Przeglądy okresowe analizatora zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy |  |
| 16 | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (U. z dnia 20.05.2010, DZ. U. z 2020r. poz. 186 z.p.zm.) |  |

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z warunków powoduje odrzucenie oferty.

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt. 7.2 pkt. c) SWZ (zaznaczenia w tekście i podania strony):  dla pkt. 1 -11.

Miejscowość  i data……………….

Zakres nr III														Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE  ODCZYNNIKÓW ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH.

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11 – 5,00 mmol/L | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kasety odczynnikowo-sensorowe – przechowywanie w temperaturze powyżej 8oC | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Kalibracja fabryczna zapisana w chipie kasety odczynnikowo-sensorowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Poz. 1-3: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający nie przewiduje ich uzupełnienia a w przypadku, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe nie zostaną złożone wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.

Miejscowość i data………………………………….