	                  Zmieniony Załącznik nr 2 z dnia 24.10.2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.40.2025
Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Pakiet 2 - Urządzenie do pomiarów hemodynamicznych – 1 szt. 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH   

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..
Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….
Kraj pochodzenia: ……………………………

Lp.

Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe
Oferowane parametry – 

potwierdzenie spełnienia parametrów
1.

2.

3.

  1.

Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 r. 

TAK/NIE ……………(podać) 
URZĄDZENIE DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH
2.

Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako:

· bez użycia cewnika Swan-Ganza, 
· pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego lub drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej,
· pomiar u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych.
TAK/NIE  ……………(podać) 
3.

Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego.
 TAK/NIE 
4.

Ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowanego metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej/żyły udowej.
 TAK/NIE 
5.

Mierzone parametry:
· APdia - rozkurczowe ciśnienie tętnicze
· APsys - skurczowe ciśnienie tętnicze
· CFI - wskaźnik funkcji serca
· CO - rzut serca w wartościach bezwzględnych
· CIcal/CITrend - rzut serca w oparciu o kształt fali pulsu
· CPO (CPI) - moc użyteczna serca
· CVP - ośrodkowe ciśnienie żylne
· dPmx - wskaźnik kurczliwości lewej komory
· EAdyn - dynamiczna elastancja tętnicza
· EVLW (ELWI) - objętość pozanaczyniowej wody płucnej
· GEDV (GEDI) - całkowita objętość końcowo-rozkurczowa
· GEF - całkowita frakcja wyrzutowa
· ITBV (ITBI) - objętość krwi śródklatkowej
· MAP - średnie ciśnienie tętnicze
· PPV - wahania ciśnienia tętniczego
· PR - częstość skurczów serca
· PVPI - wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych
· SV (SVI) - objętość wyrzutowa
· SVR (SVRI) - obwodowy opór naczyniowy
· SVV - wahania objętości wyrzutowej
· Tb - temperatura głęboka krwi
· Tinj - temperatura cieczy wstrzykiwanej
 TAK/NIE ……………(podać) 
6.

Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: 

· automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,
· ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego
 TAK/NIE  ……………(podać) 
7.
Urządzenie umożliwiające wybór kategorii pacjenta, pozwalający na przełączanie pomiędzy trybem dorosły i dziecko w celu dostosowania parametrów monitorowania do wieku i fizjologii pacjenta
TAK/NIE  
8.

Urządzenie posiadające funkcję przypomnienia o konieczności wymiany czujnika/cewnika (w tym cewnika centralnego), w celu zapewnienia ciągłości i dokładności monitorowania pacjenta
TAK/NIE 
9.

Urządzenie umożliwiające wybór miejsca wkłucia cewnika centralnego w celu dostosowania parametrów monitorowania do lokalizacji cewnika
TAK/NIE 
10.

Dane pomiarowe wyświetlane na 13,3” ekranie o rozdzielczości Full HD – 1080 x 1920 pixeli
TAK/NIE 
11.

Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP)
 TAK/NIE 
12.

Alarm LED - 360°
 TAK/NIE 
13.

Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy. Oprogramowanie w języku polskim
 TAK/NIE 
14.

Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie z możliwością wyboru zakresu czasowego trendu.
 TAK/NIE 
15.

Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 4 tryby
 TAK/NIE ……………(podać) 
16.

Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające opcję wyboru miejsca wkłucia cewnika centralnego
 TAK/NIE 

17.

Drukowania danych poprzez:

· wirtualne drukowanie z portu USB do pliku PNG,
· drukowanie poprzez sieć
TAK/NIE 
18.

Wejścia/wyjścia transmisyjne min. 2 x USB-A, USB-C, LAN, 2 x AUX, Mini display port
TAK/NIE ……………(podać) 
19.

Możliwość wykonywania i przechowywania do min. 40 zrzutów ekranu do późniejszej analizy stanu klinicznego pacjenta
TAK/NIE ……………(podać) 
20.

Zasilanie akumulatorowe – min. 60 minut
TAK/NIE ……………(podać) 
21.

Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych
 TAK/NIE
22.

Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania drukarek sieciowych lub systemów PDMS
TAK/NIE  
23.

Waga aparatu max. 5kg
 TAK/NIE ……………(podać) 
24.

Statyw jezdny z koszykiem
 TAK/NIE
Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane  lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3  spowoduje odrzucenie oferty.




                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr  2

Zamówienie DZA.381.40.2025
	Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Pakiet 4 - Kontroler noża ultradźwiękowego – 1 szt. 

OPIS  WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH   

Nazwa – typ/model  urządzenia: ……………………………………………………………………..
Rok produkcji …………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….….
Kraj pochodzenia: ……………………………

Lp.

Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe
Oferowane parametry – 

potwierdzenie spełnienia parametrów
1.

2.

3.

  1.

Urządzenie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 r. 

TAK/NIE ……………(podać) 
2.

Urządzenie dostarczające energię do kompatybilnych ultradźwiękowych narządzi chirurgicznych w celu zamykania i przecinania naczyń i/lub rozcinania, koagulowania i przecinania tkanek miękkich.
TAK/NIE  

3.

Urządzenie posiada co najmniej 2 przyciski sterownicze
 TAK/NIE ……………(podać) 
4.

Maksymalna moc elektryczna (Pmax) 35 W ± 10%
 TAK/NIE ……………(podać) 
5.

Częstotliwość napędu 55,5 kHz ± 2% (Maks. i Min.)
 TAK/NIE ……………(podać) 
6.

Wymiary (dł. × szer. × wys.): max 20,0 cm×12,0 cm×6,0 cm
 TAK/NIE  ……………(podać) 
7.

Waga urządzenia: <1 kg.
TAK/NIE  ……………(podać) 
Niepodanie parametrów, gdzie jest to wymagane  lub nie zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE w kolumnie 3  spowoduje odrzucenie oferty.


