## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Strylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y“ do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiajace niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. | 600 | szt
2 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu musi wchodzić: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką„lejek“ oraz łącznikiem„schodkowym“, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | 60 | op.
3 | Maski anestetyczne typu FLEX wolne od ftalanów, jednorazowego użytku, maska anatomicznie wyprofilowana, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, kodowana kolorystycznie w celu ułatwienia wyboru, posiadająca pierścienie antypoślizgowe, pompowany wstępnie mankiet oraz dren, umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Komponenty produktu: maska, mankiet - PVC, łącznik, haki - PP. Rozmiar oznaczony kolorem pierścienia i cyfrą na korpusie. Produkt mikrobiologicznie czysty.Maski pakowane pojedynczo - folia, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta): Objętość martwej przestrzeni: 19 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 0 Objętość martwej przestrzeni: 30 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 1 Objętość martwej przestrzeni: 73 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 15 mm, rozmiar 2 Objętość martwej przestrzeni: 96 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 3 Objętość martwej przestrzeni: 149 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 4 Objętość martwej przestrzeni: 188 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 5 Objętość martwej przestrzeni: 255 ml (+/- 1 ml), średnica zewnętrzna 22 mm, rozmiar 6 Rodzaj do wyboru przez zamawiającego. | 1000 | szt
4 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym, worka zbiorczego o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującą zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Cewnik o długości min. 160 cm, posiadający znacznik głębokości w postaci czarnej, grubej kreski widoczny w badaniu RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego (biały), port irygacyjny (niebieski) oraz port do pobierania próbek stolca (bezbarwny). Port do wypełniania pierścienia z wbudowanym zaworem redukcji pojemności do max. 45 ml. Porty oznaczone pisemnie i kolorystycznie dla łatwej identyfikacji. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik zakończony podstawą montażową do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające system przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez min.25 dni. | 40 | op.
5 | Worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca, pojemność 1500 ml, skalowane od 100 ml co 250 ml z wkładką z super-absorbentu żelującego zawartość oraz filtrem z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. | 40 | szt
6 | Bloker zapobiegający urazom zębów oraz zaciśnięciu rurki intubacyjnej lub maski krtaniowej u znieczulonych pacjentów na bloku operacyjnym, salach pooperacyjnych, oddziałach intensywnej terapii czy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Końcówka blokera o budowie stożkowej, atraumatyczna, umożliwiająca łatwe i szybkie umieszczenie między zębami pacjenta. Trzy znaczniki głębokości umożliwiające dokładne pozycjonowanie w jamie ustnej. Produkt posiadający jedną stronę wklęsłą zapewniającą ścisłe dopasowanie do rurek intubacyjnych z możliwością przymocowania plastrem dla utrzymania stabilnej pozycji. Wykonany z miękkiego plastiku o gładkiej powierzchni wypełnionego powietrzem, odporny na zaciskanie zębów po przebudzeniu pacjenta. Produkt jednorazowego użytku, wolny od lateksu. | 100 | szt
7 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała ≤ 10 kg. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy; Zastawka nadciśnieniowa 40 cm/H2O, Objętość worka 300 mL, objętość robocza (wyrzutowa) 150-170 mL. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia. Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Możliwość wyposażenia resuscytatora w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, czysty mikrobiologicznie, niezawierający elementów lateksowych. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała ≤ 22 kg. W zestaw zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem, proporcjonalnie dopasowaną do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy; Zastawka nadciśnieniowa 40 cm/H2O. Objętość worka 550 mL, objętość robocza (wyrzutowa) 330-340 mL. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia . Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Możliwość wyposażenia resuscytatora w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, czysty mikrobiologicznie, niezawierający elementów lateksowych. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku pediatryczny, dla dzieci z masą ciała ≤ 40 kg. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka,; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy. Objętość worka 1000 mL, objętość robocza (wyrzutowa) 600-630mL. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia. Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Możliwość wyposażenia resuscytatora w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, czysty mikrobiologicznie, niezawierający elementów lateksowych. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych > 40 kg masy ciała. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy. Objętość worka 1500 mL, objętość robocza (wyrzutowa) 640-660mL. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia. Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Możliwość wyposażenia resuscytatora w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, czysty mikrobiologicznie, niezawierający elementów lateksowych. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych > 40 kg masy ciała. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy. Objętość worka 1900 mL, objętość robocza (wyrzutowa) 950-960mL. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia. Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Możliwość wyposażenia resuscytatora w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, czysty mikrobiologicznie, niezawierający elementów lateksowych. Rodzaj do wyboru przez zamawiającego. | 200 | zest.
8 | Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml). Rodzaj do wyboru przez zamawiającego | 300 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm (+/-2cm), z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,80 ml (+/-0,1ml.). Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,0 cm.(+/-0,5cm) Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. | 200 | zest.
2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm (+/-2cm), z czterema zaciskami zatrzaskowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 1,3 ml (+/-0,1ml). Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy o przepływie min. 165 ml/min. i możliwości podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,0 cm.(+/-0,5cm) Łącznik posiadający przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Na końcu linii łacznik obrotowy. | 100 | zest.
3 | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście). Objętość wypełnienia 0,26 ml (+/-0,2ml), sterylizowany tlenkiem etylenu | 1000 | szt.
4 | Nakładka na fiolkę z bocznymi stabilizatorami. Kompatybilny ze strzykawką luer lock przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków do 28 dni | 1000 | szt.
5 | Adapter do fiolki, objętość wypełnienia 0,1 ml, prędkość przepływu powyżej 500 ml/min., sterylny, pakowany pojedynczo | 1500 | szt.
6 | Sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml wyposażona w zabudowany niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy. Cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | 200 | zest.
7 | Worek do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku. System zamknięty. | 750 | szt.
8 | Worek do dobowej zbiórki moczu podwójnie zgrzewany, wyposażony w port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej osłonie. Dren dł. max. 120 cm. Zastawka antyzwrotna na wlocie drenu do worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce, kompatybilny min. z dwoma typami wieszaków jednorazowych lub łóżkowych. Jałowy. Skalowany. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta | 400 | szt.
9 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiadający filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalająca na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu niewystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, niezawierający lateksu. | 5000 | szt.
10 | Kranik odcinający do terapii dożylnej z przedłużaczem 25 cm | 700 | szt.
11 | Kranik odcinający do terapii dożylnej z przedłużaczem 50 cm | 500 | szt.
12 | Zawór dostępu żylnego-zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego,nie dłuższy niż 2 cm,przezierny,kompatybilny z końcówką luer i luer-lock | 1000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …......................................... |  |  |  | …..............................................................
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Nieinwazyjny neonatologiczny system mocowania cewników, sond, o anatomicznym, eliptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej, adhezyjnej części stabilizującej. Posiadający dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe Velcro. Produkt hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. Rozmiar S | 20 | szt.
2 | Nieinwazyjny system mocowania cewników foley’a, o anatomicznym, eliptyczny kształcie ze zwężeniem w środkowej, adhezyjnej część stabilizującej. Posiadający dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe Velcro. Produkt hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. Rozmiar L | 50 | szt.
3 | Nieinwazyjny system mocowań cewników do wkłuć centralnych o anatomicznym, eliptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej jego części. Posiadający adhezyjną część stabilizującą o szerokości ok. 30 mm i dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe Velcro. Produkt hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. | 100 | szt.
4 | Bezszwowy systemem mocowania kaniuli dotętniczej posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz wyprofilowane, dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe Velcro umożliwiający operowanie zaworem odcinającym bez rozłączania systemu. Produkt hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. Rozmiar M | 100 | szt.
5 | Nieinwazyjny system mocowania cewników, sond, przewodów o anatomicznym, eliptycznym kształcie ze zwężeniem w środkowej, adhezyjnej części stabilizującej. Posiadający dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe Velcro. Produkt hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia/papier z mankietem. Rozmiar M | 100 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …........................................................... |  |  |  | …...........................................................
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewniające szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych. W skład opatrunku wchodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. (+/- 2 mm) | 4000 | par
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie ,protektor rogówki,wykonany z amteriału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć,warstwa klejąca na bazie kleju medycznego,hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, (+/-2 mm) z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i zdjęcie.Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów | 8000 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kaniula do wkłuć dotętniczych 22 G bez portu iniekcyjnego | 300 | szt.
2 | Kaniula do wkłuć dotętniczych z zaworem suwakowo-kulkowym 20 G | 500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Naklejki na strzykawki w rolkach : -miedzynarodowe oznaczenie kolorami dla odpowiednich klas leków np.: opioidy w kolorze niebieskim, środki zwiotczające w kolorze czerwonym, -odpowiednie wymiary , krój oraz kolor czcionki z nazwą leku, aby oznakowanie było jak najbardziej czytelne - rodzaj papieru naklejki umożliwiający łatwe opisanie stężenia leku długopisem - klej odporny na zamoczenie Nazwy leków na naklejkach do wyboru przez zamawiającego. Ilość naklejek na rolce 500szt. | 500 | rolek
2 | Podajnki pleksiglasowe do przechowywania i wygodnego korzystania z naklejek | 12 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Jednorazowy zestaw do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi PICCO Monitoring Kit. Kompatybilny z PICCO 2 . | 4 | szt.
2 | Jednorazowy zestaw donaczyniowy PULSIOCATH, Kompatybilny z PICCO2, rozmiar 5Fr, długość 20 cm, rozmiar 3Fr, długość 7 cm. | 4 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 9
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kabel połączeniowy/ interfejsowy do przetworników do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilne z monitorem GE oraz z przetwornikami z pozycji 2 | 4 | szt.
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy, kompatybilny z kardiomonitorami firmy GE Healthcare: - długość linii płuczącej 150 cm; -biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika >199hz; -błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%; - odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznaczenie linii i kraników; - system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek; - połączenie przetwornika kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne); - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT; - przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu, wbudowany w konstrukcję przetwornika. | 200 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 10
Załącznik Nr 2/10
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 10
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Skraplacz/ pułapka wodna do zespołu zastawki do EV/ Engstrem | 1 | szt.
2 | wielorazowy zestaw do nebulizacji, zbiornik na lek, przewód, adapter T dla dorosłych, adapter T dla dzieci | 2 | szt.
3 | Zbiornik na lek z filtrem | 2 | szt.
4 | Zbiornik do nabulizacji, jednopacjentowy, zbiornik na lek, adapter, aeroneb solo | 20 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 11
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kaniula nosowa do HFNC z przylepcem i rzepem do repozycji,. Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowiące komplet, kaniula i rzep zespolone i nierozerwalne. Przylepiec będący w komplecie stanowiący część wymienną, bezpieczny dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Podstawa drenów wyprofilowana w kształcie fali zapewniająca dodatkową stabilizację i prawidłowe umiejscowienie nosków pomimo ruchów pacjenta. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Przyłącze kaniuli zapewniające bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Produkt do użytku przez 7 dni, Rozm XS - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 6,7g. Rozm S - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 9L/min, waga kaniuli 7,1g. Rozm M - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 10L/min, waga kaniuli 9,3g Rozm L - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 23L/min, waga kaniuli 13,5g Rozm XL - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 25L/min, waga kaniuli 13,8g. Do wyboru przez zamawiającego | 160 | szt.
2 | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji, do kaniul donosowych o rozm XS S, do kaniul o rozm. M,L i XL Do wyboru przez Zamawiającego | 80 | szt.
3 | Kaniula nosowa do HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona w dwie odrębne wypustki nosowe wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Taśmy mocujące kaniule wykonane z miękkiego, elastycznego materiału odpornego na nadmierne rozciąganie. Dodatkowe mocowanie (klips) przytrzymujący przewód doprowadzający mieszaninę gazów do pacjenta zabezpieczający przed osuwaniem się kaniuli. Dla łatwego rozróżnienia rozmiarów dodatkowe oznaczenia kolorystyczne. Ergonomiczne uwypuklenia zmniejszające ucisk na policzki i powodujące stabilne umiejscowienie kaniuli - mniejsze ryzyko wysunięcia kaniuli z otworów nosowych. Kaniula w rozmiarze mała (S) zakres przepływów 10 – 50 l/min. Kaniula w rozmiarze średnim (M) zakres przepływów 10 – 60 l/min Kaniula w rozmiarze dużym (L) zakres przepływów 10 – 60 l/min Wąsy kaniul wykonanane z miękkiego silikonu o anatomicznym kształcie. Produkt do użytku przez 14 dni. Do wyboru przez zamawiającego | 40 | szt.
4 | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każde złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. | 40 | szt.
5 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratorów Fabian, Bear, Sechrist, Babylog, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy bez pułapki wodnej, wykonany z materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminację skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony dla pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min | 20 | szt.
6 | Zestaw przejściowy do respiratora kompatybilny z obwodami oddechowymi RT266, RT265 firmy Fisher&Paykel Healthcare. Zestaw zawierający kaniulę donosową do terapii HFNC o rozmiarze XS z przylepcem i rzepem do repozycji oraz łącznik do układu oddechowego. Przyłącze kaniuli zapewniające bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Rozm XS - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kaniuli 8,9g. Rozm S - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 9L/min, waga kaniuli 9,3g. Rozm M - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 10L/min, waga kaniuli 11,5g Rozm L - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 23L/min, waga kaniuli 15,7g Rozm XL - Minimalny przeplyw gazu 0,5 L/min, maksymalny przepływ gazu 25L/min, waga kaniuli 16g. Produkt do użytku przez 7 dni. | 50 | szt.
7 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do HFNC,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury . Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca bezpieczne połączenie kaniul donosowych charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 7 dni, co zapewnia optymalną pracę grzałki oraz optymalną elastyczność ramienia. | 20 | szt.
8 | Podwójnie podgrzewany układ oddechowy Evaqua 2 dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura Evaqua2 trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Suchy dren wdechowy. Łącznik typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Zaprojektowany do stosowania w szerokiej gamie respiratorów. Długość układu 150 cm. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Komora o pojemności 280 ml. Filtr o wydajności filtracji wirusów >99,99%, bakterii>99,999% Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Każdy zestaw pacjenta w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 14 dni. | 60 | szt.
9 | Filtr powietrza do Airvo2 | 8 | szt.
10 | Adapter do układów podwójnie i pojedynczo podgrzewanych. Długość 80 cm. (+/- 5 cm) | 8 | szt.
11 | Czujnik temperatury i przepływu. Długość 210 cm (+/- 5 cm) | 8 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 12
Załącznik Nr 2/12
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 12
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Wielorazowy kabel łączący kardiomonitor z czujnikiem SpO2, długość 2 m. | 4 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 13
Załącznik Nr 2/13
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 13
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Czujnik do oxymetrii regionalnej dla dorosołych > 40 kg | 20 | szt.
2 | Czujnik do oxymetrii regionalnej pediatryczny, niemowlęcy < 40 kg | 30 | szt.
3 | Czujnik do pomiaru funkcji mózgu typu RD dla dorosłych | 25 | szt.
4 | Czujniki do pomiaru funkcji mózgu typu RD pediatryczne | 25 | szt.
5 | Czujniki RD rainbow SET-2 Inf, pacjenci o wadze 3-30 kg, miejsce aplikacji dla pacjentów 3-10 kg kciuk lub paluch, dla pacjentów 10-30 kg palec u ręki lub stopy. Pomiar SpO2, Sp Hb, spMET, PVI | 10 | szt.
6 | Czujniki RD rainbow SET-2 Neo, dla pacjentów o wadze <3kg>30 kg, miejsce aplikacji dla pacjentów neonatologicznych nadgarstek lub stopa, dla pacjentów dorosłych palec. Pomiar SpO2, Sp Hb, spMET, PVI | 10 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 14
Załącznik Nr 2/14
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 14
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
Kaniule donosowe do AIRVO2
1 | Kaniula nosowa do HFNC, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona w dwie odrębne wypustki nosowe wykonane z oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci, rozdzielone przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i bezpieczne mocowanie układu oddechowego, charakteryzujące się „kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu. Taśmy mocujące kaniule wykonane z miękkiego, elastycznego materiału odpornego na nadmierne rozciąganie. Dodatkowe mocowanie (klips) przytrzymujący przewód doprowadzający mieszaninę gazów do pacjenta zabezpieczający przed osuwaniem się kaniuli. Dla łatwego rozróżnienia rozmiarów dodatkowe oznaczenia kolorystyczne. Ergonomiczne uwypuklenia zmniejszające ucisk na policzki i powodujące stabilne umiejscowienie kaniuli - mniejsze ryzyko wysunięcia kaniuli z otworów nosowych. Kaniula w rozmiarze mała (S) zakres przepływów 10 – 50 l/min. Kaniula w rozmiarze średnim (M) zakres przepływów 10 – 60 l/min Kaniula w rozmiarze dużym (L) zakres przepływów 10 – 60 l/min Wąsy kaniul wykonanane z miękkiego silikonu o anatomicznym kształcie. Produkt do użytku przez 14 dni. | 300 | szt.
1a | Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Zakres przepływu 10 – 60 l/min. | 20 | szt.
Układ oddechowy do respiratora Optiflow współpracujący z OPT942, OPT944. OPT946, OPT970
2 | Podwójnie podgrzewany układ oddechowy Evaqua 2 dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura Evaqua2 trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Suchy dren wdechowy. Łącznik typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Zaprojektowany do stosowania w szerokiej gamie respiratorów. Długość układu maks. 150 cm. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Komora o pojemności 280 ml. Filtr o wydajności filtracji wirusów >99,99%, bakterii>99,999% Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Każdy zestaw pacjenta w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 14 dni. | 40 | szt.
Układ oddechowy do AIRVO2 współpracujący z OPT942, OPT944. OPT946 oraz OJR416, OJR418
3 | Układ oddechowy jednorazowego użytku , do terapii tlenowej HFNC o długości min. 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych. Wyprofilowana końcówka układu oddechowego powinna zapewniać pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet zawierający adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu odechowego. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą muszą tworzyć komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt do użytku przez 14 dni. | 230 | szt.
Układ oddechowy do AIRVO2 współpracuje z OPT942, OPT944. OPT946 oraz OJR416, OJR418
4 | Układ oddechowy jednorazowego użytku , do terapii tlenowej HFNC o długości min. 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych. Wyprofilowana końcówka układu oddechowego powinna zapewniać pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu. Komplet zawierający adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu odechowego oraz wbudowanym adapterem do nebulizacji. Układ oddechowy wraz z adapterem, komorą i adapterem do nebulizacji muszą tworzyć komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Produkt do użytku przez 14 dni. | 40 | szt.
5 | Filtr powietrza do Airvo2 | 46 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 15
Załącznik Nr 2/15
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 15
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Bezpieczna igła i cewnik do nakłucia klatki piersiowej o średnicy 8CH, strzykawka 60 ml. Monoject ze złączem typu Luer-lock, worek do drenażu o pojemności 2000 ml, igła wyciągana z cewnika dł. 19 cm., posiadająca chowany mandryn, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem, dren z licznymi bocznymi otworami z możliwością pozostania w ciele pacjenta. | 300 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 16
Załącznik Nr 2/16
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 16
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku, wykonany z poliwęglanu , transparentna obudowa, wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni, obrotowa nakrętka wejścia Luer-Lock ( męski ), wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami, odporny na lipidy, niezawierający lateksu ani ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu pakowanie: 1 sztuka/papier-folia | 8000 | szt.
2 | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku, wykonany z poliwęglanu , transparentna obudowa, wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty-zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni, wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami, odporny na lipidy, niezawierający lateksu ani ftalanów, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu, z drenem przedłużającym wykonanym z PCV o dł. 10-15cm zakończonym obrotową nakrętką wejścia Luer-Lock ( męski ) pakowanie: 1 sztuka/papier-folia | 20000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 17
Załącznik Nr 2/17
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-50/22
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 17
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 1 cewnik typu yankauer z osłonką i z miękką silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, 1 łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego wygięty pod kątem prostym 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator. Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania Możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce z numeracją sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | 3000 | szt
2 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Możliwość powieszenie na plastikowej zawieszce z numeracją sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. | 500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy