**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**

**ul. Dworcowa 31**

**44-145 Pilchowice**

**Pilchowice dnia 12.09.2024 r.**

***strona internetowa prowadzonego postępowania***

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury tzw. odwróconej, z zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy.

**”****Dostawa sprzętu laboratoryjnego”.**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Działając na podstawieart. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do części 10

**Pytanie 1**1. Czy Zamawiający dopuści wagę legalizowaną bez certyfikatu wyrobów medycznych?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza wagę legalizowaną bez certyfikatu wyrobów medycznych**

**Pytanie 2**  
2. Czy Zamawiający dopuści ofertę bez uwzględnienia przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji? Producent sprzętu nie wymaga przeglądów gwarancyjnych.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza ofertę bez uwzględnienia przeglądów technicznych w czasie trwania gwarancji**

**Pytanie 3**3. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji do 72 godzin oraz czas naprawy do 14 dni? Swoją prośbę motywujemy ograniczonymi godzinami pracy serwisu tj. dni robocze (bez weekendów) w godz. 8-16.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 4**Przedmioty zamówienia w zadaniach. 3, 11, 14, 17, 18 mają kody  CPV jako urządzenia medyczne a zad. 16 komora laminarna posiada z kolei kod CPV biomedyczny w związku z czym:

Czy w związku z przedmiotem postępowania wymienionego wyżej, wymagane jest przez zamawiającego przedstawienie wraz z ofertą lub po otwarciu ofert dodatkowej dokumentacji/certyfikacji dopuszczającej do  wykorzystania zamawianego  sprzętu w placówce medycznej?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.**

**Zamawiający w dokumentach zamówienia załącznik nr 4 wzór umowy wskazał, iż przedmiot umowy będzie zrealizowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych- jeśli dotyczy. Zamawiany sprzęt zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będzie wykorzystywany w placówce medycznej.**

Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt.

**Pytanie 5**  
1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 600×606×1776mm (SZxGxW)?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów w zapisach SOPZ**

**Pytanie 6**2. Czy Zamawiający dopuści komunikację WiFi bez komunikacji LAN?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza komunikację WiFi bez komunikacji LAN**

**Pytanie 7**3. Czy Zamawiający dopuści wnętrze i obudowę z galwanizowanej stali malowanej proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 8**4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez certyfikatu CE-IVD? Pragnę przy tym zaznaczyć, że taki certyfikat dotyczy urządzeń do diagnostyki in-vitro,a do tego w Polsce on nie obowiązuje.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza urządzenie bez certyfikatu CE-IVD****, pod warunkiem posiadania certyfikatu CE.**

Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt.  
**Pytanie 9**1. Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały i obudowę z galwanizowanej stali malowanej proszkowo na kolor biały?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 10**2. Czy Zamawiający dopuści pojemność całkowitą 394 litry i użytkową 390 litrów?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów w zapisach SOPZ.**

**Pytanie 11**3. Czy Zamawiający dopuści komunikację WiFi bez komunikacji LAN?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza komunikację WiFi bez komunikacji LAN**

**Pytanie 12**4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez certyfikatu CE-IVD? Pragnę przy tym zaznaczyć, że taki certyfikat dotyczy urządzeń do diagnostyki in-vitro,a do tego w Polsce on nie obowiązuje.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza urządzenie bez certyfikatu CE-IVD, pod warunkiem posiadania certyfikatu CE.**

Zamrażarka niskotemperaturowa podblatowa – 1 szt

**Pytanie 13**.  
1. Czy Zamawiający dopuści 3 półki? Oczywiście można wcisnąć 4 półki, ale przy tak małej wysokości zamrażarki, będą one bardzo blisko siebie.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość takiego rozwiązania.**

**Pytanie 14**2. Czy Zamawiający dopuści wymiary 585 (645 z uchwytem) x 595 x 825 mm (SzxGxW)?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza wymiary 595x (645 z uchwytem) x 825 mm (SzxGxW)?**

**Pytanie 15**3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez certyfikatu CE-IVD? Pragnę przy tym zaznaczyć, że taki certyfikat dotyczy urządzeń do diagnostyki in-vitro,a do tego w Polsce on nie obowiązuje.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza urządzenie bez certyfikatu CE-IVD, pod warunkiem posiadania certyfikatu CE.**

Zapytanie dotyczące specyfikacji technicznej dla części nr 17 (inkubator laboratoryjny).

**Pytanie 16**Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemności 165 litrów?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż zmianie ulega parametr dotyczący pojemności inkubatora – wymagana pojemność wynosi 165 litrów.**

Część 9 - mikroskop:

**Pytanie 17**1. Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED o temperaturze barwowej 5500 K?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 18**2. Czy Zamawiający dopuści mikroskop z oznaczeniem CE, bez widocznego oznakowania "IVD" na korpusie mikroskopu, dostarczony wraz z deklaracją zgodności z EU In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation 2017/746 oraz deklaracją zgodności z dyrektywą IVD 98/79/EC?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza mikroskop z oznaczeniem CE, bez widocznego oznakowania "IVD" na korpusie mikroskopu, dostarczony wraz z deklaracją zgodności z EU In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation 2017/746 oraz deklaracją zgodności z dyrektywą IVD 98/79/EC?**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 2

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści wymiary:

Szerokość: 700 mm

Głębokość: 640 mm

Wysokość:1862 mm?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 7

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści przeszklenie w drzwiach dla komory chłodziarki ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 9

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie wewnętrzne LED dla komory chłodziarki ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza oświetlenie wewnętrzne LED dla komory chłodziarki**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 11

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuści 3 półki w chłodziarce + wysuwana szuflad na prowadnicach teleskopowych ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 12

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści brak komunikacji Wi-Fi ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 13

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający dopuści brak komunikacji LAN ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza dopuści brak komunikacji LAN**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 19

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur pracy: chłodziarka +2°C do +8°C / zamrażarka -10 do -40°C ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zakres temperatur pracy: chłodziarka +2°C do +8°C / zamrażarka -10 do -40°C**

Dot. zadanie nr 3, Specyfikacja techniczna, Lodówko-zamrażarka laboratoryjna– 1 szt., Parametr wymagany, poz. 36

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie CE ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga oznakowania CE**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 2

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający dopuści wymiary:

Szerokość: 700 mm

Głębokość: 640 mm

Wysokość:1862 mm?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 5

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający dopuści przeszklenie w drzwiach dla komory chłodziarki ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 7

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie wewnętrzne LED dla komory chłodziarki ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza oświetlenie wewnętrzne LED dla komory chłodziarki**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 9

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający dopuści 3 półki w chłodziarce + wysuwana szuflad na prowadnicach teleskopowych ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 10

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający dopuści brak komunikacji Wi-Fi ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza braku komunikacji Wi-Fi**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 11

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający dopuści brak komunikacji LAN ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza dopuści brak komunikacji LAN**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 17

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur pracy: chłodziarka +2°C do +8°C / zamrażarka -10 do -40°C ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza zakres temperatur pracy chłodziarki +2°C do +8°C**

Dot. zadanie nr 11, Specyfikacja techniczna, Lodówka laboratoryjna na odczynniki– 1 szt., Parametr wymagany , poz. 34

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie CE ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga oznakowania CE**

**Uwaga:**

**Zamawiający wskazuje, iż dla każdego ze sprzętów wymaga oznakowania CE.**

Pytania do części 5

**Pytanie 35**1. **Pkt. nr 7 -** Czy zamawiający dopuści analizator z zakresem pomiarowym dla fotometru do 3A?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36**  
2. **Pkt. nr 8 –** Czy zamawiający dopuści analizator  z wymienną lampą halogenowo-wolframową?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ.**

**Pytanie 37  
*Pkt. nr 13 –*** Czy zamawiający dopuści analizator z układem dozującym pracującym w oparciu o  pompy plastikowe?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 38  
Pkt. nr 14 –** Czy zamawiający dopuści analizator z wspólną igłą dla odczynnika R1 oraz R2?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 39  
Pkt. nr 26 -** Czy zamawiający dopuści analizator z zużyciem wody do 20L/h?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ**

**Pytanie 40**

**Prosimy o wyjaśnienie** czy nie nastąpiła pomyłka w opisie załącznika w rozdziale III, pkt.3 – Przedmiotowe środki dowodowe jakie należy dołączyć do oferty:

„(…) wypełnione i podpisane Zestawienie Minimalnych Parametrów Techniczno-Użytkowych Przedmiotu Zamówienia – **według załącznika nr 6 do SWZ.” – Zestawienie jest załącznikiem nr 2 do SWZ, załącznik nr 6 to: „Porozumienie”**

**Odpowiedz Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską**.

**Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:**

**ROZDZIAŁ III, OPIS** **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotowe środki dowodowe:**

**Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania (art. 106 ust. 1 UPZP)** - **„dołączyć do oferty**” zgodnie z art. 107 ust. 1 UPZP**:**

1. wypełnione i podpisane Zestawienie Minimalnych Parametrów Techniczno-Użytkowych Przedmiotu Zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ,

**ZMIANA TREŚCI SWZ.**

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

**ZMIANA NR 1:**

**ROZDZIAŁ XXIII**

**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) lub bezpośredni link do postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/968651> nie później niż do dnia **01.10.2024 r. do godziny 10:00.**

**ZMIANA NR 2:**

**ROZDZIAŁ XXIV**

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą upływa w dniu **29.12.2024 r.**

**ZMIANA NR 3:**

**ROZDZIAŁ XXV**

**TERMIN OTWARCIA OFERT**

**CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.10.2024 r.** o godzinie **10:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Załączniki.

* 1. Załącznik nr 2 POPRAWIONE Zestawienie Minimalnych Parametrów Funkcjonalno Użytkowych.

**Zamawiający wskazuje, iż postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.** Zgodnie z art 63 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

**Oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), - wyłącznie poprzez Platformę przetargową.**

**Dokument podpisany przez kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.**