## formularz ofertowo-cenowy
	TABELA A					Załącznik 2A do siwz (PnWSzSL/DZ-01/19)
L.p.	Opis	J.m.	Ilość badań w okresie 24 miesięcy	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa / Producent	zawartość op. handlowego	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Termin wykonywania dostawy (do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia) lub (od 4 do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia) - dotyczy również przedmiotu zamówienia z Tabeli C
A	B	C	D	E	F	G	H	I=HxE	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]	L
1	ALBUMINA	badanie	10 000
2	ALT	badanie	60 000
3	AMONIAK	badanie	1 000
4	AMYLAZA w sur. i moczu	badanie	20 000
5	AST	badanie	57 000
6	BIAŁKO	badanie	20 000
7	BILIRUB. CAŁK.	badanie	47 000
8	CHLORKI w sur. i moczu	badanie	135 000
9	CHOLESTEROL	badanie	26 700
10	HDL met. bezpośrednia	badanie	17 000
11	LDL met.bezpośrednia	badanie	17 000
12	CK	badanie	8 000
13	CRPHS met.wysokoczuła	badanie	115 000
14	ETANOL	badanie	8 000
15	ALP	badanie	12 000
16	FOSFOR w sur. i moczu	badanie	10 000
17	GGTP	badanie	20 000
18	GLUKOZA w sur. i moczu	badanie	133 000
19	KREATYNINA w sur. i moczu met.enzymat.	badanie	140 000
20	KWAS MOCZOWY w sur. i moczu, met.enzymat.	badanie	20 000
21	LDH	badanie	17 000
22	MAGNEZ w sur. i moczu	badanie	22 000
23	MOCZNIK w sur. i moczu	badanie	120 000
24	POTAS w sur. i moczu	badanie	136 000
25	SÓD w sur. i moczu	badanie	130 000
26	UIBC	badanie	8 000
27	TRIGLICERYDY	badanie	22 000
28	WAPŃ w sur. i moczu	badanie	15 000
29	ŻELAZO	badanie	12 000
30	BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA	badanie	17 000
31	LIPAZA	badanie	3 000
32	ODCZYNNIK DO BIAŁKA W MOCZU I PMR	badanie	50 000
33	AFP	badanie	2 400
34	ANTY-CCP	badanie	1 000
35	ANTY-TG	badanie	1 000
36	ANTY-TPO	badanie	3 000
37	BETA-HCG	badanie	3 000
38	BNP	badanie	1 700
39	CA-125	badanie	4 000
40	CA 15-3	badanie	4 000
41	CA 19-9	badanie	4 800
42	CEA	badanie	6 800
43	C-PEPTYD	badanie	300
44	CYFRA 21-1	badanie	700
45	DIGOKSYNA	badanie	1 400
46	ESTRADIOL	badanie	1 000
47	FSH	badanie	600
48	FT3	badanie	6 000
49	FT4	badanie	7 400
50	HBS-AG	badanie	8 000
51	ANTY-HBS	badanie	1 000
52	ANTY-HCV	badanie	7 000
53	HE 4	badanie	400
54	TROPONINA I wysokoczuła	badanie	30 000
55	INSULINA	badanie	1 400
56	KARBAMAZEPINA	badanie	500
57	KORTYZOL w sur.i moczu met.bezpośrednią	badanie	1 700
58	KW.FOLIOWY	badanie	2 000
59	KW.WALPROINOWY	badanie	700
60	LH	badanie	1 000
61	PROGESTERON	badanie	1 000
62	PROKALCYTONINA - BRAHMS	badanie	15 000
63	PROLAKTYNA	badanie	1 000
64	PSA	badanie	15 000
65	ROMA	badanie	400
66	TESTOSTERON	badanie	1 200
67	TSH	badanie	30 000
68	VIT. B12	badanie	4 800
69	25-OH VIT. D	badanie	4 000
70	CYTOMEGALIA IgG	badanie	1 700
71	CYTOMEGALIA IgM	badanie	1 000
72	TOXOPLAZMA IgG	badanie	1 400
73	TOXOPLAZMA IgM	badanie	1 700
74	AVIDNOŚĆ TOXO	badanie	1 100
75	HBs-test potwierdzenia	badanie	1 000
76	HOMOCYSTEINA	badanie	600
77	LIT	badanie	500
				łącznie

L.P.	Opis	Ocena zgodnie z siwz	Potwierdzenie punktowanych parametrów -wpisać TAK/NIE
1.	Troponina I wysokoczuła metoda oznaczania wysokoczuła, zgodna z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: granica wykrywalności równa lub poniżej 6 ng/1	Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt
2	Brak szarej strefy w oznaczeniach pierwszorazowych dla HBsAg i anty-HCV	Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt
3	Liniowość beta-HGC powyżej 10000 mIU/ml	Tak – 10 5 pkt, Nie – 0 pkt

Lp.	TABELA B - Informacje uzupełniające
1.	Ilość opakowań odczynników i materiałów zużywalnych musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Podane ilości testów nie uwzględniają kalibracji i kontroli jakości. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty uwzględniającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań przez Zamawiającego (bufory, diluenty, kuwety, materiały kontrolne, kalibratory, środki myjące, etc.) uwzględnieniem informacji podanej w punkcie 2 niniejszej Tabeli. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań
2	Program kontroli jakości Zamawiającego zakłada: 1) kontrolę wszystkich parametrów biochemicznych każdego dnia na dwóch poziomach, 2) kontrolę parametrów immunochemicznych dla ilości testów (określonej w Tabeli A) mniejszej niż 1000, dwa razy tygodniowo na dwóch poziomach, a dla ilości testów równej i większej niż 1000 – każdego dnia na dwóch poziomach.
3	W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej (innej niż producenta testów) porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, kończącej się certyfikatami jakości. Zamawiający przewiduje kontrolę dla wszystkich parametrów biochemicznych nie rzadziej niż raz w miesiącu na dwóch poziomach oraz kontrolę dla 24 parametrów immunochemicznych, nie rzadziej niż raz na kwartał
4	Łączny miesięczny koszt najmu systemu zintegrowanego wraz z dodatkowym sprzętem (wskazanym w Tabeli D w kolumnie B) nie może przekraczać 400 zł miesięcznie brutto
5	Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia systemów zintergrowanych do sieci LIS. Systemy zintegrowane muszą posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć systemy umożliwiając dwukierunkową transmisję danych
6	Kalkulując ofertę należy uwzględnić kontrolę dla dwóch systemów zintegrowanych dla następujących parametrów: TSH, PCT, TPI, CRPhs, HCG, BNP, HBS-AG, sód, potas, chlorki, glukoza, mocznik, kreatynina, AST, ALT, amylaza, magnez, bilirubina cał i bezp., etanol, wapń. Kontrola będzie się się odbywać codziennie na dwóch poziomach.

	Tabela C* - (Wzór tabeli) - Specyfikacja materiałów dodatkowych, niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D”
L.p.	Nazwa handlowa	Zawartość opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w T abeli A	Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A	B	C	D	E	F	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	J	K
1
2
3
..
…
				łącznie
	*- należy utworzyć tyle Tabel C - oznaczając je kolejnymi liczbami, ile będzie konieczne, mając na względzie, iż należy wyspecyfikować materiały zużywalne dla każdego rodzaju z badań wymienionych w Tabeli .

	Tabela D – Najem dwóch systemów zintegrowanych biochemiczno-immunologicznych oraz sprzętu dodatkowego
L.p.	Opis zestawu	jedn. m.	ilość	okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto	nazwa	nr katalogowy	Nazwa handlowa / Producent
A	B	C	D	D	E	F=(DxE)	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	I	J	K
1.	Najem systemu zintegrowanego opisanego w Rozdziale III siwz i Tabeli E poniżej, szafy chłodniczej (opisanej w Tabeli F poniżej) oraz zestawu komputerowego (umożliwiającego rejestrację badań, przygotowanie listy roboczej, etc.), posiadającego min.: HD -200 GB, monitor LCD min. 19 cali oraz oprogramowanie systemowe MS Windows 10 PRO ), czytnik kodów kreskowych (skaner) i UPS oraz klimatyzator i stacja uzdatniania wody (w przypadku takiej konieczności)	miesiąc	2	24
	*- w przypadku zaoferowania wyższego parametru wpisać właściwy				łacznie

Tabela E - Informacje dotyczące oferowanego systemu zintegrowanego biochemiczno-immunologicznego
L.p	Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
MODUŁY BIOCHEMICZNE:
1	Dwa identyczne moduły pracujące w technologii tzw. „mokrej chemii” o wydajności maksymalnej wraz z ISE nie mniejszej niż 1200 testów na godzinę (każdy moduł).	wymagane
2	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ilość, termin ważności, dostępna ilość testów).	wymagane
3	Ilość miejsc odczynnikowych (chłodzonych) wystarczająca do jednoczesnego załadowania odczynników do wszystkich testów na pokład każdego z modułów. Chłodzenie odczynników na pokładzie w zakresie 2 do 12st.C.	wymagane
5	Wbudowany system kontroli jakości wraz z analizą statystyczną i graficzną uzyskiwanych wyników	wymagane
6	Możliwość pracy na próbkach pierwotnych o różnych pojemnościach	wymagane
7	Funkcja automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości i automatycznego powtarzania testów	wymagane
8	Funkcja automatycznego odczytywania kodów kreskowych odczynników i próbek badanych.	wymagane
9	Priorytet dla próbek „cito”.	wymagane
10	Materiały kontrolne o tym samym numerze serii przynajmniej przez okres 12 miesięcy	wymagane
MODUŁY IMMUNOCHEMICZNE:
11	Dwa identyczne moduły immunochemiczne pracujące w technologii chemiluminescencji o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 180 testów na godzinę (każdy moduł)	wymagane
12	Moduły imunnochemiczne wyposażone w system chłodzenia odczynników do temperatury 2 do 12st.C umożliwiający przechowywanie odczynników na pokładzie bez konieczności wyjmowania do lodówki zewnętrznej	wymagane
13	System chłodzenia odczynników do temperatury 2 do 12st. C umożliwiający przechowywanie odczynników na pokładzie bez konieczności wyjmowania do lodówki zewnętrznej	wymagane
14	Możliwość dostawiania próbek pilnych, kontroli, kalibratorów i odczynników w trakcie pracy modułu bez konieczności przerywania cyklu analitycznego.	wymagane
15	Możliwość przechowywania na pokładzie modułu immunochemicznego odczynników dla min. 20 testów.	wymagane
16	Wbudowany system kontroli jakości wraz z analizą statystyczną i graficzną uzyskiwanych wyników.	wymagane
17	Priorytet dla próbek „cito”.	wymagane
18	Funkcja automatycznego odczytywania kodów kreskowych odczynników i próbek badanych.	wymagane
19	Możliwość pracy na próbkach pierwotnych o różnych pojemnościach.	wymagane
20	Materiały kontrolne o tym samym numerze serii przynajmniej przez okres 12 miesięcy	wymagane
21	Wszystkie kalibratory modułu niewymagające rekonstytucji.	Tak - 10 pkt; Nie - 0 pkt

Tabela F - Informacje dotyczące oferowanych szaf chłodniczych
L.p	Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
1	Objętość min. 470 litrów,
2	Regulator temperatury elektroniczny wraz z cyfrowym wyświetlaczem),
3	Zakres temperatury: co najmniej +2-+8 °C
4	Agregat wewnętrzny
5	Automatyczne odszranianie
6	Półki metalowe z regulacją położenia

TABELA G
L.p.	Przedmiot zamówienia opisany w poszczególnych TABELACH			łączna wartość brutto
1	Tabela A
2	Tabela C
3	Tabela D
				łącznie

....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo