## Arkusz1
Lp. | Pakiet | Nazwa artykułu | Opis | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Wielkość depozytu | klasa wyrobu
1 | 1 | Wysokociśnieniowe dreny zbrojone do wstrzykiwania kontrastu przy użyciu strzykawki automatycznej | Wysokociśnieniowe dreny zbrojone do wstrzykiwania kontrastu przy użyciu strzykawki automatycznej Warunki: - długość drenu 150-200 cm - możliwość zastosowania ciśnienia co najmniej 1200 psi (84 bar)- końcówki luer (male-female) - możliwość podawania kontrastu z prędkością przepływu co najmniej 25 ml/s - przezroczyste umożliwiające wizualną ocenę czy nie ma pęcherzyków powietrza w układzie - elastyczne nie powodujące naprężeń i pociągania cewnika po połączeniu | szt | 100 | [5 empty] | nie wymagany
2 | 2 | Cewniki diagnostyczne uniwersalne | Cewniki diagnostyczne uniwersalne Warunki: - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100cm dla wszystkich typów krzywizn i 110 oraz 125 cm dla PIG-tail - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,46”; przy średnicy 6F co najmniej 0,57” - końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG - konstrukcja zbrojona poprawiająca przenoszenie siły skrętu i wprowadzalność - duży wybór kształtów – co najmniej 40 różnych w tym do pomostów tętniczych (IM) i żylnych (LCB, RCCB, BL, BR), PIG-tail, MP multipurpose - wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej 1200 psi | szt | 1200 | [5 empty] | 200
3 | 3 | Cewniki diagnostyczne i terapeutyczne | Cewniki diagnostyczne i terapeutyczne A. Cewniki prowadzące do PTCA Warunki: - średnica wewnętrzna min. 0,071” dla 6F 0,081” dla 7F i 0,090 dla 8F - zbrojony podwójnym metalowym oplotem zapewniającym bardzo dobre podparcie i przeniesienie skrętu - dostępna średnica od 5 F do 8 F - dostępne cewniki 8F o długości 90cm i 100cm - dostępne cewniki z otworami bocznymi (SH – side holes) - wymagana pełna gama kształtów i krzywizn - co najmniej 200 rodzajów, umożliwiająca dojście także z tętnicy promieniowej i ramiennej oraz dojście do by-passów - dostępny szeroki wybór cewników (co najmniej 13 krzywizn) dedykowanych specjalnie do dostępu od tętnicy promieniowej m.in. typu easy radial right do prawej i easy radial left do lewej t.wieńcowej - dostępne cewniki zapewniające silne podparcie (ekstra back-up) do lewej tętnicy wieńcowej w rozmiarze 5F-7F o wielkości 3,0 3,5 3,75, 4,0 4,5 i 5,0cm - dostępne cewniki zapewniające silne podparcie do prawej tętnicy wieńcowej (right back-up) oraz cewniki pozwalające na wprowadzenie ich do prawej tętnicy bez konieczności rotacji - dostępne cewniki o krzywiźnie ukształtowanej przestrzennie (3D) zapewniające dobre podparcie przy leczeniu ostialnych zmian w prawej tętnicy wieńcowej - cewniki mają zapewniać stabilność krzywizny i podparcia w temperaturze krwi (37stopni C) przez cały okres zabiegu B. Cewniki diagnostyczne Warunki: - dostępne w rozmiarach 5F i 6F - światło wewnętrzne min. 0,047" dla 5F i 0,056" dla 6F - zbrojone podwójnym oplotem zapewniającym dobre przeniesienie skrętu 1:1 - miękka atraumatyczna widoczna dobrze we fluoroskopii RTG końcówka - wysoka odporność na skręcenie i złamanie - możliwość zastosowania ciśnienia przy wstrzykiwaniu kontrastu do 1200psi - dostępne uniwersalne krzywizny (Trapease, Transformer, Tracker, Tractive) pozwalające na kaniulację lewej i prawej tętnicy wieńcowej z dostępu promieniowego w co najmniej 3 rozmiarach 3,5 4,0 i 4,5 - dostępnych łącznie co najmniej 26 typów krzywizn w tym JL, JR, MP, AL, AR i PIG oraz 3DRC) | szt | A) 1000 B) 200 | [5 empty] | A) 150 B) 40
................................................................................. Podpis