FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury badawczej”, 
nr postępowania 6/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Termocykler – do standardowych testów PCR i qPCR, sekwencjonowania genomów i transkryptomów roślinnych oraz sporządzania bibliotek cDNA – 1 szt. |
| 1 | Producent | ………………………………….. (należy podać) |
| 2 | Model | ………………………………….. (należy podać) |
| 3 | System przeznaczony do diagnostyki „in vitro” spełniający wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro i uchylającym dyrektywę 98/79 / WE i decyzję Komisji 2010/227 / EU (dalej jako „Rozporządzenie IVDR”). | TAK / NIE* |
| 4 | System przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów, umożliwiający analizę profilu metylacji i wysokorozdzielczą analizę krzywych topnienia (HRM) | TAK / NIE* |
| 5 | System multipleksowy, 5-kanałowy, nie wymagający stosowania barwnika referencyjnego | TAK / NIE* |
| 6 | System umożliwiający całkowite ujednolicenie wyników analiz w każdej probówce poprzez homogenność warunków panujących w komorze reakcyjnej | TAK / NIE* |
| 7 | System ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem, źródło wzbudzenia: diody LED | TAK / NIE* |
| 8 | Liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 9 rzędów wielkości (109) | TAK / NIE* |
| 9 | System kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi systemami stosowanymi w technice real-time PCR, m.in.: SYBR® Green, EvaGreen; sondy hydrolizujące typu TaqMan, FRET, Scorpions | TAK / NIE* |
| 10 | Detekcja fluoroforów: kanał wzbudzenie (nm) detekcja (nm) Przykłady odczytywanych fluoroforów zielony 470 ± 10 510 ± 5 FAM, SYBR® Green I, Fluorescein, EvaGreen, Alexa Fluor 488 żółty 530 ± 5 557 ± 5 JOE, VIC, HEX, TET, CAL Fluor Gold 540, Yakima Yellow pomarańczowy 585 ± 5 610 ± 5 ROX, CAL Fluor Red 610, Cy 3.5, Texas Red, Alexa Fluor 568 czerwony 625 ± 5 660 ± 10 Cyanine 670, Quasar 670, LightCycler Red640, Alexa Fluor 633 fioletowy 680 ± 5 712 high pass Quasar 705, LightCycler Red705, Alexa Fluor 680 HRM 460 ± 20 510 ± 5 SYBR® Green I, SYTO9, LC Green, LC Green Plus+, EvaGreen | TAK / NIE* |
| 11 | Zakres temperatur: od 35°C do 99°C | TAK / NIE* |
| 12 | Brak ogniwa Peltiera | TAK / NIE* |
| 13 | Jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami: nie gorsza niż ±0,02°C | TAK / NIE* |
| 14 | Dokładność nastaw temperatury: nie gorsza niż ±0,5°C | TAK / NIE* |
| 15 | Rozdzielczość pomiaru: nie gorsza niż ±0,02°C | TAK / NIE* |
| 16 | Szybkość chłodzenia: 20°C/s | TAK / NIE* |
| 17 | Szybkość grzania: 15°C/s | TAK / NIE* |
| 18 | Wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia | TAK / NIE* |
| 19 | Możliwość temperaturowej kalibracji sytemu przez użytkownika | TAK / NIE* |
| 20 | Stosowanie standardowych probówek do PCR 0,2 ml bez specjalnych parametrów optycznych | ………………………………….. (podać ilość cykli) |
| 21 | Oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników | TAK / NIE* |
| 22 | Oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników. Funkcje oprogramowania: możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji ustawianie temperatury detekcji w dowolnie wybranym etapie reakcji funkcja szybkiego programowania systemu możliwość dodawania/omijania cykli w aktualnie realizowanym programie funkcja wydłużania czasu pracy w ramach danego cyklu możliwość obniżania temperatury w ramach danego cyklu możliwość wyznaczania stężenia DNA na podstawie krzywej standardowej analiza krzywej denaturacji: automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji amplikonu; automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia; możliwość dowolnego ustawienia warunków analizy krzywych denaturacji analiza ilościowa: automatyczne wykreślanie krzywej standardowej; automatyczne lub ręczne ustawianie linii odcięcia; wyznaczenie linii podstawowej uwzględniające zmienną ilość punków dla każdej próby cyklu; automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji oraz parametrów krzywej standardowej względna analiza ilościowa: wyznaczanie względnych ilości amplifikowanego fragmentu przynajmniej trzema metodami: ΔΔCp, z wykorzystaniem dwóch krzywych standardowych i poprzez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w tym samym eksperymencie system otwarty, możliwość tworzenia aplikacji z użyciem odczynników innych producentów oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows 10 | TAK / NIE* ………………………………….. (podać nazwę oprogramowania) |
| 23 | Podstawowe wymiary: szerokość 370 mm, wysokość 286 mm, głębokość 420mm | TAK / NIE* |
| 24 | Zasilanie: 240 V, 50-60 Hz | TAK / NIE* |
| 25 | Masa urządzenia: poniżej 13 kg | ……………………………… (podać masę w kg) |
| 26 | Gwarancja: min. 24 miesiące | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.