## PAKIET 1
D10.251.109.E.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP | szt | 4000
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci z PE lub PP | szt | 2000
3 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z PE lub PP | szt | 4000
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 180- 200 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 100-180 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock
Trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami lub bez portów
Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 l
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 150- 180 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 90-150 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock
Trójnik Y bez portów
Średnica rur 15 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 1 l
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Dwie rury rozciągliwe dł 180- 240 cm po rozciągnięciu
Dodatkowa rura do worka o dł 150-180 cm po rozciągnięciu
Kolanko z portem Luer-Lock
Trójnik Y bez portów
Średnica rur 22 mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22 mmM-22 mmM,
Bezlateksowy worek oddechowy o poj. 2 - 3 l
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 2
D10.251.109.E.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Strzykawka 2-częściowa-sterylna, końcówka Luer
1a | Pojemność 2 ml z możliwością wypełnienia do 3 ml - zaznaczone skalą do 3 ml na strzykawce, podziałka co 0,1 ml, dł podpórki tłoka min. 4-5 mm | szt. | 600000
1b | Pojemność 5ml z możliwością wypełnienia do 6 ml - zaznaczone skalą do 6 ml na strzykawce, podziałka co 0,1-0,2 ml, dł. Podpórki tłoka min.5 mm | szt. | 600000
1c | Pojemność 10 ml z możliwością wypełnienia do 12 ml - zaznaczone skalą do 12 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka min. 5-6 mm | szt. | 550000
1d | Pojemność 20 ml z możliwością wypełnienia do 24 ml - zaznaczone skalą do 24 ml na strzykawce, podziałka co 0,5-1,0 ml, dł. podpórki tłoka min. 7- 8 mm | szt. | 600000
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie, opakowanie blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Cylinder strzykawki wykonany z materiału o wysokim stopniu przejrzystości
Skala nieścieralna o dokładności podanej przy poszczególnych pojemnościach
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja leku
Cylinder posiadający podpórki do palców naprzeciwległe o długości wskazanej przy poszczególnych pojemnościach
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku, tłok w kolorze innym niż cylinder
Zwężenie obwodu tłoka (w celu pewnego chwytu przez personel medyczny) nie większe niż 10% - 15% całej długości tłoka. Zmniejszenie obwodu tłoka mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego).
Strzykawka szczelna,dopasowana zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem.
Strzykawka posiadająca kryzę ograniczająca wypadanie tłoka ze strzykawki , nie kończąca się na skali
opakowanie zbiorcze , karton ( opakowanie 100 szt.- dla poz. 1a do 1c,dla pozycji 1d dopuszcza się 50 szt., 80 szt. lub 100 szt.)
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 3
D10.251.109.E.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| PAKIET NR 3 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Liczba | Cena jednostkowa brutto za parę |  | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ |  | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne jałowe bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL (odpowiadają rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9) | para | 70000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Lateksowe lub nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe - para rękawic
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń lub anatomiczny
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo
8 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I s
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary rozm. S: 6-6,5: M: 7-7,5; L: 8-8,5: XL: 9 do wyboru Zamawiającego
14 | Mankiet
15 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,5
16 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 7N |  |  |  |  | ………………………………………………….
| . |  |  |  |  | podpis uprawnionego przedstawiciela
………………………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela

## PAKIET NR 4
D10.251.109.E.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| PAKIET NR 4 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ |  | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary XS,S, M, L, XL | op. | 180000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe max. 100 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy, Zamawiający dopuszcza opakowanie 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,08 mm mierzona pojedynczo, dopuszcza się rękawice teksturowane na końcach palców grubości na palcu 0,08+/- 0,01mm, średnia siła zrywu po starzeniu min.7N
8 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary XS; S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego
14 | Mankiet
15 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,5
16 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 7N (+/- 1N)
.
………………………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela

## PAKIET 5
D10.251.109.E.2020
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 5 - RĘKAWICE DO PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe wzmocnione do procedur wysokiego ryzyka, bezpudrowe rozmiary S, M, L, XL | op. | 5000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe max. 100 szt rękawic
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
7 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm warstwy pojedynczej nitrylu na opuszce palca
9 | Długość minimalna 280 mm
10 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy I
11 | Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, po starzeniu minimum 12 N
12 | Poziom AQL ≤1,0 po zapakowaniu
13 | Przebadane zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
14 | Przebadane zgodne z ASTM D6978-przebadane na przenikanie cytostatyków
15 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3-4, EN 374 ( z wyłączeniem punktu 5.3.2), dopuszcza się wymagania normy EN-374 z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji normy
16 | Zgodne z normą EN 420,
17 | Rozmiary XS; S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego
18 | Mankiet rolowany
………………………………………………….
podpis uprawnionego przedstawiciela

## PAKIET 6
D10.251.109.E.2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
PAKIET NR 6
PAKIET NR 1 - WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wkłady do strzykawki TYP MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP | komplet | 1500
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie (komplet) | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wkłady muszą wsółpracować ze strzykawką MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP będąca własnością zamawiającego | tak
5 | Wkłady są stosowane do podawania kontrastu w Pracowni MRI | tak
6 | W skład zastawu jednorazowego wchodzą: wkład 65 ml do środka kontrastowego, wkład 115 ml do soli fizjologicznej, spike mały do środka kontrastowego, spike duży do soli fizjologicznej, niskociśnieniowy dren dł. 245 cm - 250 cm z łącznikiem „T” zawierający zastawkę. | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej