ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Nazwa sprzętu …………………………….

Producent ………………………………….

Rok produkcji 2020/2021 ……………………………

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji – 1 szt. |  |
| Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych |  |
| Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |  |
| Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego |  |
| Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min |  |
| Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem |  |
| Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5° |  |
| Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45° |  |
| Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |  |
| Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |  |
| Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem |  |
| Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi |  |
| Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi |  |
| Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion |  |
| Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy |  |
| Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V |  |
| Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris |  |
| Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C |  |
| Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C |  |
| Maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1.05±5% kg |  |
| Dostępnych ponad 140 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej |  |
| Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1 szt. |  |
| Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych |  |
| Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) |  |
| Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja |  |
| Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) |  |
| Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie |  |
| Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego |  |
| Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu |  |
| Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie |  |
| Zakres obrotów wiercenia 0-1200±5% obr/min na wszystkich nasadkach |  |
| Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.8±5% Nm |  |
| Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270±5% obr/min na wszystkich nasadkach |  |
| Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.5±5% Nm |  |
| Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |  |
| Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |  |
| Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem |  |
| Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3±5% mm |  |
| Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi |  |
| Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi |  |
| Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion |  |
| Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy |  |
| Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V |  |
| Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris |  |
| Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C |  |
| Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C |  |
| Waga napędu nieprzekraczająca: 1.0±5% kg |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 0.7-2.0 mm – 1 szt. |  |
| Nasadka do drutów Kirschnera z zakresem roboczym średnic 2.0-3.2 mm – 1 szt. |  |
| Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki |  |
| Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki) |  |
| Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa kluczykowa z zakresem roboczym średnic 0.0-6.4 mm – 1 szt. |  |
| Kaniulacja nasadki wiertarskiej trójszczękowej kluczykowej min.: 4.3±5% mm |  |
| Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson/Modified Trinkle – 1 szt. |  |
| Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu duży AO – 1 szt. |  |
| Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania |  |
| Dedykowana taca do przechowywania napędów ortopedycznych wraz z akcesoriami – 1 szt. |  |
| Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu |  |
| Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK |  |
| Materiał tacy: stal nierdzewna |  |
| Akumulator niesterylny duży – 4 szt. |  |
| Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion |  |
| Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V |  |
| Pojemność dużego akumulatora niesterylnego min.: 2.2 Ah |  |
| Waga dużego akumulatora niesterylnego nieprzekraczająca: 330±5% g |  |
| Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora |  |
| Akumulatory wyposażone w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa |  |
| Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego – 2 szt. |  |
| Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem |  |

| Gwarancja, serwis, szkolenia |  |
| --- | --- |
| Okres gwarancji min. 36 miesięcy. |  |
| Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy |  |
| Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) |  |
| Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia |  |
| Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny wstawienie aparatu zastępczego |  |
| Maxymalny czas naprawy – 5 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |  |
| Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania |  |
| Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę |  |
| Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. |  |
| Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny |  |
| Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego |  |
| Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową |  |
| Instrukcje w języku polskim |  |