Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Suszarka laboratoryjna/ sterylizator- 2 szt.

Sterylizator na suche powietrze- 1 szt.

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać poniżej nazwę i oznaczenie zaoferowanego urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

- Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną- 2 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy):

Producent - pełna nazwa:

Kraj producenta:

Rok produkcji: 2022/2023

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego:

- Sterylizator/suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza – 1 szt.

Nazwa i adres Wykonawcy:

Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy):

Producent - pełna nazwa:

Kraj producenta:

Rok produkcji: 2022/2023

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego:

## WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE

- Suszarka laboratoryjna z konwekcją naturalną- 2 szt.-  Modyfikacja pkt. 24

  - Zakres temperatur nie mniejszy niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do 100⁰C;

  - Stabilność temperatury przy temperaturze pracy 37⁰C nie gorsza niż +/- 0,1K ;

  - Jednorodność temperatury w 27 punktach przestrzennych przy temperaturze pracy 37⁰C nie gorsza niż +/- 0,3K;

  - Objętość  wewnętrzna  urządzenia nie mniejsza niż 57l;

  - Komora inkubacyjna, wstępnego termostatowania i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

  - Obudowa urządzenia w tym krawędzie i rogi, malowane proszkowo;

  - Komora wstępnego termostatowania powietrza z elementami grzejącymi odsuniętymi od ściany komory, przepływ powietrza naturalny;

  - Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w klamkę, z zawiasami po prawej stronie;

  - Szklane drzwi wewnętrzne ze szkła hartowanego;

  - Czas nagrzewania do 37⁰C nie dłuższy niż 42 minuty;

  - Czas regeneracji po otwarci drzwi na 30s w temperaturze 37⁰C nie dłuższy  niż 15 minut;

  - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczony na drzwiach urządzenia;

  - Port USB do rejestracji danych na pamięć przenośną, w przypadku zaniku zasilania  i po jego przywróceniu, rejestracja danych powinna być kontynuowana;

  - Minimalne funkcje panelu sterowania:

        - Regulacja temperatury;

        - Regulacja prędkości nagrzewania (⁰C/min);

        - Ustawienie daty i czasu;

        - Ustawienie zegara czasu pracy (odliczanie od momentu uruchomienia zegara);

        - Otwarcie kominka wentylacyjnego minimum 5- stopniowego;

        - Uruchomienie rejestracji danych poprzez USB z regulacją interwałów w krokach co 1 minutę;

        - Wyświetlanie piktogramów dla procesów grzania, uruchomionego zegara, alarmu temperatury, trybu czuwania;

        - Regulacja zabezpieczenia temperaturowego klasy 3.1;

  - Możliwość ustawiania urządzeń piętrowo;

  - Kominek wentylacyjny o średnicy minimum 50mm;

  - Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 półki druciane ze stali chromowanej, dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20 kg;

  - Półki oparte na zintegrowanych prowadnicach w ścianach, bez konieczności stosowania stelaży;

  - Krawędzie prowadnic powinny być zaokrąglone, łatwe w czyszczeniu;

  - Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1 odcinające zasilanie przy 120⁰C;

  - Zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1, regulowane;

  - Zasilanie jednofazowe, maksymalnie do 230 V/50-60 Hz;

  - Moc nominalna w zakresie 0,3 kW;

  - Zużycie energii przy temperaturze pracy 37⁰C i temperaturze otoczenia 25⁰C nie większe niż 20 25 W;

## Sterylizator/suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza – 1 szt.

- Zakres temperatur nie mniejszy niż +5⁰C od temperatury pomieszczenia do 300⁰C;

- Stabilność temperatury przy temperaturze pracy 150⁰C nie gorsza niż +/- 0,4K ;

- Jednorodność temperatury w 27 punktach przestrzennych przy temperaturze pracy 150⁰C nie gorsza niż +/- 1,5K;

- Objętość wewnętrzna urządzenia nie mniejsza niż 114l;

- Komora suszenia, wstępnego termostatowania i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- Obudowa urządzenia w tym krawędzie i rogi, malowane proszkowo;

- Komora wstępnego termostatowania powietrza z elementami grzejącymi odsuniętymi od ściany komory, przepływ powietrza naturalny;

- Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w klamkę, z zawiasami po prawej stronie;

- Czas nagrzewania do 150⁰C nie dłuższy niż 45 minuty;

- Szybkość wymiany powietrza przy 100⁰C minimum 6 razy na godzinę;

- Czas regeneracji po otwarci drzwi przez 30s w temperaturze 150⁰C nie dłuższy niż 16 minut;

- Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczony na drzwiach urządzenia;

- Port USB do rejestracji danych na pamięć przenośną, w przypadku zaniku zasilania i po jego przywróceniu, rejestracja danych powinna być kontynuowana;

- Minimalne funkcje panelu sterowania:

a. Regulacja temperatury;

- Regulacja prędkości nagrzewania (⁰C/min);

- Ustawienie daty i czasu;

- Ustawienie zegara czasu pracy (odliczanie od momentu uruchomienia zegara);

- Otwarcie kominka wentylacyjnego minimum 5-stopniowe;

- Uruchomienie rejestracji danych poprzez USB z regulacją interwałów w krokach co 1 minutę;

- Wyświetlanie piktogramów dla procesów grzania, uruchomionego zegara, alarmu temperatury, trybu czuwania;

- Regulacja zabezpieczenia temperaturowego klasy 2 z alarmem wizualnym;

- Możliwość ustawiania urządzeń piętrowo;

- Kominek wentylacyjny o średnicy minimum 50mm;

- Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 półki druciane ze stali chromowanej, dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20 kg;

- Półki oparte na zintegrowanych prowadnicach w ścianach, bez konieczności stosowania stelaży;

- Krawędzie prowadnic powinny być zaokrąglone, łatwe w czyszczeniu;

- Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1 odcinające zasilanie przy 330 ⁰C;

- Zabezpieczenie temperaturowe klasy 2, regulowane;

- Zasilanie jednofazowe, maksymalnie do 230 V/50-60 Hz;

- Moc nominalna w zakresie 1,25 kW;

- Zużycie energii przy temperaturze pracy 150⁰C i temperaturze otoczenia 25⁰C nie większe niż 300W;

## WYMAGANIA OGÓLNE

  - Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie,

  - Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi,

  - Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje (w szczególności deklaracje zgodności CE świadczące o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa oraz certyfikaty zgodności CE, jeśli zaoferowane urządzenie je posiada), itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

  - Wszelkie oprogramowania komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim i/lub języku angielskim:

- licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia,

- aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika,

- aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

- Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego sprzętu. UWAGA: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wszystkich parametrów technicznych, eksploatacyjnych, jakościowych i funkcjonalnych danego sprzętu, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości wymaganych parametrów zaoferowanego sprzętu, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry techniczne, eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). Do dostawy (wraz z urządzeniem) dostarczona instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np. CD).

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe 
i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 4 do SWZ

# OCENA WARUNKÓW GWARANCJI – CZEŚĆ NR 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Suszarka laboratoryjna/ sterylizator- 2 szt.

Sterylizator na suche powietrze- 1 szt.

Oferowany okres gwarancji:

Gwarancja:

- Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy.

- Okres punktowany od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

- UWAGA:

- długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

- w przypadku, gdy Wykonawca:

  - nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (12 miesięcy),

  - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

  - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (12 miesięcy) - Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ

# WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZEŚĆ NR 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Suszarka laboratoryjna/ sterylizator- 2 szt.

Sterylizator na suche powietrze- 1 szt.

## WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO- MODYFIKACJA pkt. 11, 13

- Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia,

- Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia,

- Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące,

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy,

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia,

- Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden rocznie przegląd urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji,

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia,

- Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego,

- Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia,

- Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 1 dnia roboczego (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy, a

w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części zgadzamy się na wydłużenie naprawy

do 10 dni.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko,

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni 15 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu,

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji,

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji,

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru,

- Korzystanie z	uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

## Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 6 do SWZ

# PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ – CZEŚĆ NR 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Suszarka laboratoryjna/ strylizator- 2 szt.

Sterylizator na suche powietrze- 1 szt.

## PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ- MODYFIKACJA pkt. 7

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (od daty zawarcia umowy) w sytuacji:

- gdy Wykonawca robót budowlanych lub wykończeniowych (montaż mebli) opóźni się w terminowym wykonaniu robót w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania robót budowlanych lub wykończeniowych (montaż mebli) w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia,

- z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożnością dokonania montażu przedmiotu zamówienia,

zamawiający poinformuje Wykonawcę na minimum 30 dni wcześniej o planowanej dacie rozpoczęcia instalacji systemu w miejscu docelowym.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia,

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń,

- Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników,

- Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną,

- Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja 
i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym,

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały,

- Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

## PROCEDURA ODBIORU URZĄDZEŃ

  - Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy,

  - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. Wymaga się zgłoszenia gotowości nie później niż na 1 dzień przed terminem odbioru,

  - Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

- wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia,

- bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia,

- osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia 
z Działu Zaopatrzenia UMB;

  - Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach,

  - Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

  - instrukcje obsługi urządzenia;

  - kartę gwarancyjną;

  - paszport techniczny urządzenia;

  - Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.

## Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: