Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.6.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kolumna zasilająca - dwuramienna | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolumna zasilająca z lampą chirurgiczną | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolumna zasilająca z lampą zabiegową | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kolumna zasilająca - pionowa naścienna jednostanowiskowa | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kolumna zasilająca zawieszona pod belką mostu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kolumna zasilająca - pionowa naścienna dwustanowiskowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Usługa instalacji i uruchomienia kolumn zasilających | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  | X | X |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| 1. Kolumna zasilająca - dwuramienna –4 szt. |  |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna zasilająca dwuramienna przeznaczona do instalacji na sali nadzoru, umożliwiająca montaż aparatury medycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna zasilająca mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny kolumny zasilającej. Rotacja ramion i głowicy kolumny w poziomie ≥330 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1450 mm. Ramiona wykonane z aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 410 mm x 270 mm (szerokość x głębokość) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy. |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic zestawu min 12 kolorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 4 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdko sieci komputerowej typu RJ-45 – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu w następujących kolorach: - tlen – kolor biały - próżnia – kolor żółty - sprężone powietrze 0,5 MPa – kolor biały i czarny. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać prowadzone medium i zaznaczyć kierunek przepływu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – na tych samych panelach instalacyjnych co gniazda elektryczne i niskoprądowe. W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych. |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo -przymocowanego do jednej z półek. Uchwyt bezprzewodowy umożliwiający bezproblemową regulację wysokości zawieszenia półki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 150 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu producenta kolumny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - półka - 2 szt. - szuflada – 2 szt. - schowek na nadmiar kabli – 1 szt. - Pozioma szyna montażowa o dł. min 40 cm -1 szt. - drążek infuzyjny – 2 szt. - dwuramienny wysięgnik drążka infuzyjnego – 1 szt. - dwuramienny wysięgnik do kardiomonitora – 2 szt. - wysięgnik z półką na klawiaturę mocowany pod głowicą kardiomonitora - rury montażowe śr. 38mm długości min. 70 cm – 2 szt. - jednoramienny wysięgnik min. 30 cm drążka infuzyjnego – 1 szt. - rura montażowa śr 25 mm dł. 50 cm – 1 szt. - pozioma szyna montażowa min. 40 cm – 1 szt. - haczyki / organizery kablowe montowane na szynie – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka 1 szt. wyposażona w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 550 mm ± 5% - głębokość: 450 mm ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka 1 szt. wyposażona w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 420 mm ± 5% - głębokość: 300 mm ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min. 80 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w dwie rury montażowe średnicy 38 mm o długości min. 70 cm. Możliwość indywidulanej aranżacji posadowienia obydwóch rur na wszystkich czterech krawędziach głowicy na dowolnej wysokości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozioma szyna montażowa o długości min 50 cm i udźwigu min. 20 kg z możliwością montażu na wszystkich 4 ściankach głowicy na dowolnej wysokości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 8 cm |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca wyposażona na całej długości panelu instalacyjnego w zintegrowany schowek na nadmiar przewodów elektrycznych i przewodów teletechnicznych |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Powyższy schowek zamykany drzwiczkami uszczelnionymi gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm + 40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego). Uchwyt wyposażony w system dźwigowy – uchylny ramiona umożliwiający zmianę wysokości położenia monitora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm + 40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm +40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka 25 mm na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie wysięgniki drążków infuzyjnych oraz monitorów wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramię wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pod głowicą wysięgnika kardiomonitorów możliwość instalacji dodatkowego osprzętu instalacyjnego np. szyna pozioma lub rura pionowa 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W górnej części głowicy kolumny wbudowane we frontową ściankę oświetlenie LED min. 3W wraz z funkcją ściemniania skierowane na wyższą półkę ułatwiające przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od spodu kolumny zainstalowane oświetlenie LED zapewniające doświetlenie podłogi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu typu AGA - Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min - Obudowa chromowana. - Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg - Max. ciśnienie 600 kPa - Pokrętło do ustawiania przepływu z oznakowaniem kierunku nastawu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi Zakres regulacji 0 – 1000 mbar Maksymalny stopień ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar Waga nie więcej niż: 0,325 kg System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej System precyzyjnego ustawienia siły ssania Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem System szybkiego odcinania siły ssania System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego Zawór bezpieczeństwa o pojemności 50 ml Wejście system typu AGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kolumna zasilająca z lampą chirurgiczną – 1 szt. |  |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna zasilająca przeznaczona do instalacji na sali nadzoru, umożliwiająca montaż aparatury medycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Na wspólnym mocowaniu stropowym zawieszona jednoczaszowa lampa chirurgiczna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1450 mm. Ramiona wykonane z aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 410mm x 270 mm (szerokość x głębokość) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy. |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 4 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu w następujących kolorach: - tlen – kolor biały - próżnia – kolor żółty - sprężone powietrze 0,5 MPa – kolor biały i czarny. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać prowadzone medium i zaznaczyć kierunek przepływu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – na tych samych panelach instalacyjnych co gniazda elektryczne i niskoprądowe. W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych. |  |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo -przymocowanego do jednej z półek. Uchwyt bezprzewodowy umożliwiający bezproblemową regulację wysokości zawieszenia półki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 150 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu producenta kolumny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - półka - 1 szt. - szuflada – 2 szt. - schowek na nadmiar kabli – 1 szt. - Pozioma szyna montażowa o dł. min 40 cm -1 szt. - drążek infuzyjny – 2 szt. - dwuramienny wysięgnik drążka infuzyjnego – 1 szt. - dwuramienny wysięgnik do kardiomonitora – 1 szt. - wysięgnik z półką na klawiaturę mocowany pod głowicą kardiomonitora - rury montażowe śr. 38mm długości min 70 cm – 2 szt. - jednoramienny wysięgnik min. 30 cm drążka infuzyjnego – 1 szt. - rura montażowa śr 25mm dł. 50 cm – 1 szt. - pozioma szyna montażowa min. 40 cm – 1 szt. - haczyki / organizery kablowe montowane na szynie – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 550 mm ± 5% - głębokość: 450 mm ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min. 80 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w dwie rury montażowe średnicy 38mm o długości min. 70 cm. Możliwość indywidulanej aranżacji posadowienia obydwóch rur na wszystkich czterech krawędziach głowicy na dowolnej wysokości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozioma szyna montażowa o długości min 50 cm i udźwigu min. 20 kg z możliwością montażu na wszystkich 4 ściankach głowicy na dowolnej wysokości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca wyposażona na całej długości panelu instalacyjnego w zintegrowany schowek na nadmiar przewodów elektrycznych i przewodów teletechnicznych |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Powyższy schowek zamykany drzwiczkami uszczelnionymi gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm + 40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego). Uchwyt wyposażony w system dźwigowy – uchylny ramiona umożliwiający zmianę wysokości położenia monitora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm + 40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm +40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka 25mm na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie wysięgniki drążków infuzyjnych oraz monitorów wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramię wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pod głowicą wysięgnika kardiomonitorów możliwość instalacji dodatkowego osprzętu instalacyjnego np. szyna pozioma lub rura pionowa 25mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W górnej części głowicy kolumny wbudowane we frontową ściankę oświetlenie LED min. 3W wraz z funkcją ściemniania skierowane na wyższą półkę ułatwiające przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu typu AGA - Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min - Obudowa chromowana. - Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg - Max. cis. 600 kPa - Pokrętło do ustawiania przepływu z oznakowaniem kierunku nastawu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi Zakres regulacji 0 – 1000 mbar Maksymalny stopień ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar Waga nie więcej niż: 0,325 kg System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej System precyzyjnego ustawienia siły ssania Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem System szybkiego odcinania siły ssania System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego Zawór bezpieczeństwa o pojemności 50 ml Wejście system typu AGA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa chirurgiczna jednoczaszowa składająca się z jednej kopuły zawieszonej razem na wspólnym mocowaniu sufitowym z kolumna zasilającą |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy głównej: min. 150 000 lux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba diod w czaszy głównej nie większa niż 70. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diody umieszczone w prostych liniowych modułach. Liczba modułów czaszy głównej większa niż 10, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres elektronicznej regulacji natężenia światła dla czaszy lampy 25% - 100% lub większy. Parametr potwierdzony w załączonej do oferty broszurze. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura barwowa światła lampy Tc około 5000 K (± 5%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy w kształcie koła o średnicy maksymalnie 63 cm. Kopuła o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kształt kopuł oferowanej lampy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość kopuły max. 9 cm oraz waga kopuły (wraz z podwójnym przegubem) max.13 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Każda z osi obrotu ramion umożliwiająca obrót o 360˚ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC . Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane uchwyt obwodowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające panel sterowania oferowanej lampy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel sterowania wyposażony we wskaźnik ustawionego poziomu natężenia światła |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obniżenia natężenia światła lampy do 40 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) o natężeniu światła poniżej 500 lux, włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kolumna zasilająca z lampą zabiegową – 2 szt. |  |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna zasilająca przeznaczona do instalacji na sali SOR, umożliwiająca montaż aparatury medycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Na wspólnym mocowaniu stropowym zawieszona lampa zabiegowa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1450 mm. Ramiona wykonane z aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1200 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica wąska – zajmująca mało miejsca. Wymiary głowicy zasilającej poniżej 410mm x 270 mm (szerokość x głębokość) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy. |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 4 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu w następujących kolorach: - tlen – kolor biały - próżnia – kolor żółty - sprężone powietrze 0,5 MPa – kolor biały i czarny. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać prowadzone medium i zaznaczyć kierunek przepływu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – na tych samych panelach instalacyjnych co gniazda elektryczne i niskoprądowe. W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych. |  |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo -przymocowanego do jednej z półek. Uchwyt bezprzewodowy umożliwiający bezproblemową regulację wysokości zawieszenia półki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 150 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu producenta kolumny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - półka - 1 szt. - szuflada – 2 szt. - schowek na nadmiar kabli – 1 szt. - Pozioma szyna montażowa o dł. min 40 cm -1 szt. - drążek infuzyjny – 1 szt. - dwuramienny wysięgnik drążka infuzyjnego – 1 szt. - dwuramienny wysięgnik do kardiomonitora – 1 szt. - wysięgnik z półką na klawiaturę mocowany pod głowicą kardiomonitora - rury montażowe śr. 38mm długości min 70 cm – 1 szt. - jednoramienny wysięgnik min. 30 cm drążka infuzyjnego – 1 szt. - rura montażowa śr 25mm dł. 50 cm – 1 szt. - pozioma szyna montażowa min. 40 cm – 1 szt. - haczyki / organizery kablowe montowane na szynie – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 550 mm ± 5% - głębokość: 450 mm ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min. 80 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w dwie rury montażowe średnicy 38mm o długości min. 70 cm. Możliwość indywidulanej aranżacji posadowienia obydwóch rur na wszystkich czterech krawędziach głowicy na dowolnej wysokości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozioma szyna montażowa o długości min 50 cm i udźwigu min. 20 kg z możliwością montażu na wszystkich 4 ściankach głowicy na dowolnej wysokości. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca wyposażona na całej długości panelu instalacyjnego w zintegrowany schowek na nadmiar przewodów elektrycznych i przewodów teletechnicznych |  |  |  |  |  |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Powyższy schowek zamykany drzwiczkami uszczelnionymi gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm + 40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego). Uchwyt wyposażony w system dźwigowy – uchylny ramiona umożliwiający zmianę wysokości położenia monitora. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm + 40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 40 cm +40cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka 25mm na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie wysięgniki drążków infuzyjnych oraz monitorów wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramię wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pod głowicą wysięgnika kardiomonitorów możliwość instalacji dodatkowego osprzętu instalacyjnego np. szyna pozioma lub rura pionowa 25mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W górnej części głowicy kolumny wbudowane we frontową ściankę oświetlenie LED min. 3W wraz z funkcją ściemniania skierowane na wyższą półkę ułatwiające przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od spodu kolumny zainstalowane oświetlenie LED zapewniające doświetlenie podłogi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu typu AGA - Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min - Obudowa chromowana. - Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg - Max. cis. 600 kPa - Pokrętło do ustawiania przepływu z oznakowaniem kierunku nastawu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi Zakres regulacji 0 – 1000 mbar Maksymalny stopień ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar Waga nie więcej niż: 0,325 kg System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej System precyzyjnego ustawienia siły ssania Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem System szybkiego odcinania siły ssania System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego Zawór bezpieczeństwa o pojemności 50 ml Wejście system typu AGA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa sufitowa mocowana na wspólnym z kolumną zasilająca zawieszeniu sufitowym. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy o średnicy min. 30 cm (potwierdzenie w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa montowana do stropu. Kopuła lampy zamontowana na dwuramiennym wysięgniku. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowaną lampę oraz oficjalne materiały informacyjne (broszura) wydane przez producenta tego urządzenia zawierające podstawowe parametry techniczne oraz cechy funkcjonalno-użytkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trwałość diod min. 30 000 godzin (potwierdzone w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie diody identyczne, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej (ilość diod potwierdzona w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość diod nie większa niż 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zapewniająca białe światło o neutralnej barwie: temperatura barwowa światła lampy Tc około 4500 K (±100 K) (potwierdzenie wartości parametru Tc w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik oddawania barw lamp Ra min. 95 (potwierdzenie wartości Ra w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy min. 65 000 lux (wartość Ec potwierdzona w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica pola d10 lampy min. 15 cm (potwierdzenie wartości parametru d10 w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w uchwyt „sterylny” z wymiennymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające oferowany uchwyt sterylny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty boczne (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające kopułę oferowanej lampy zabiegowej z widocznymi uchwytami bocznymi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające górną powierzchnię kopuły oferowanej lampy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga lampy nie większa niż 15kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą (informacja o wadze urządzenia w załączonej do oferty broszurze). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 130 cm. Do oferty załączony zwymiarowany rysunek przedstawiający oferowaną lampę potwierdzający oferowane wymiary. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażony w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kolumna zasilająca - pionowa naścienna jednostanowiskowa – 3 szt. |  |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowa kolumna zasilająca przeznaczona do instalacji naściennej w obrębie stanowiska pacjenta, umożliwiająca dystrybucję gazów medycznych, zasilania elektrycznego oraz logicznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy umożliwiającej zawieszenie akcesoriów, urządzeń medycznych oraz wyposażenia stanowiskowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 140 cm zamocowany do ściany. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 25cm x 36cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i je-den z frontu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na frontowych, pionowych krawędziach głowicy zasilającej zainstalowane prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwytu na monitory, wysięgników, półek, szyn montażowych itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice nie wystające poza obrys głowicy– rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny o długości min 1250 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na jednej z bocznych ścianek głowicy zasilającej zainstalowany schowek o długości 75cm na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powyższy schowek zamykany podwójnymi drzwiczkami uszczelnionymi gumowymi klapami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów i węży. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna z możliwością instalacji na 3 ściankach 70 gniazd przyłączeniowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone proporcjonalnie i symetrycznie na lewej i prawej ściance lub na ścianie frontowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i sieci komputerowej rozmieszczone symetrycznie w dwóch pionowych rzędach na lewej i prawej ściance panelu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 3 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. e) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Gniazda gazowe tego samego producenta, co kolumna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych oraz próżni z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – na tych samych panelach instalacyjnych co gniazda elektryczne i niskoprądowe. W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. Możliwość montażu punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu w następujących kolorach: - tlen – kolor biały - próżnia – kolor żółty - sprężone powietrze 0,5 MPa – kolor biały i czarny. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać prowadzone medium i zaznaczyć kierunek przepływu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 155 kg Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu producenta kolumny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 25cm x 36cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z frontu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W górnej części głowicy wbudowane we frontową ściankę oświetlenie LED min. 3W wraz z funkcją ściemniania skierowane na wyższą półkę ułatwiające przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - półka - 1 szt. - szuflada – 2 szt. - schowek na nadmiar kabli – 2 szt. - jedoramienny wysięgnik min. 30 cm drążka infuzyjnego – 1 szt. - rura montażowa śr. 25mm dł. 50 cm – 1 szt. - pozioma szyna montażowa min. 40 cm – 1 szt. - haczyki / organizery kablowe montowane na szynie – 1 szt. - wysięgnik z półką na klawiaturę mocowany pod głowicą kardiomonitora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm |  |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 60 cm i udźwigu, co najmniej 25 kg (wymiar mierzony od osi do osi obrotu) Nie dopuszcza się pomocniczego drążka łączącego poszczególne części wysięgnika (ramiona) znajdującego się w przegubie pośrednim. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości 100 cm (±10%). z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na głowicy, obrotowy, o zasięgu min 400 mm (wymiar ściągnięty w osiach obrotu) i udźwigu min. 25 kg. Możliwość nachylenia monitora góra – dół. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgniki na drążek/kardiomonitor wyposażone w wewnętrzne zatrzaskiwane kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętłami. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego, katalogu producenta przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu typu AGA - Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min - Obudowa chromowana. - Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg - Max. cis. 600 kPa - Pokrętło do ustawiania przepływu z oznakowaniem kierunku nastawu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi Zakres regulacji 0 – 1000 mbar Maksymalny stopień ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar Waga nie więcej niż: 0,325 kg System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej System precyzyjnego ustawienia siły ssania Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem System szybkiego odcinania siły ssania System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego Zawór bezpieczeństwa o pojemności 50 ml Wejście system typu AGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kolumna zasilająca zawieszona pod belką mostu – 4 szt. |  |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  | 2024 |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej dla pojedynczego stanowiska pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonej do niej jednej kolumny składającej się ruchomego wózka z dwiema rurami montażowymi i akcesoriami. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belka mostu o długości min 2100 cm mocowana do stropu, za pomocą dwóch zawiesi o przekroju okrągłym. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belka mostu zawieszona na wysokości pozwalającej na swobodne przejście pod belką, min. 1900 mm (odległość od dolnej krawędzi belki do podłogi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość łączenia belek mostów sąsiadujących stanowisk. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 3 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu w następujących kolorach: - tlen – kolor biały - próżnia – kolor żółty - sprężone powietrze 0,5 MPa – kolor biały i czarny. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać prowadzone medium i zaznaczyć kierunek przepływu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda elektryczne i teletechniczne: - gniazda elektryczne 230V – 8 szt. - bolce ekwipotencjalne (każdy bolec obok gniazdka elektrycznego) – 8 szt. - gniazdo sieci komputerowej RJ-45 – 4 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnice wózków - kolumn ukryte wewnątrz profilu belki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne i teletechniczne umieszczone na jednej, takiej samej wysokości względem podłogi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych oraz gniazda elektryczne i teletechniczne pochylone względem płaszczyzny podłogi pod kątem 25° ± 3° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przesuwania wózków-kolumn wzdłuż belki w zakresie powyżej 1000 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość blokowania ruchu wózka- kolumny wzdłuż belki mostu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig wózka-kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): 120 kg (lub więcej) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie pojedynczego wózka-kolumny: - Rura montażowa śr. 38mm dł. min 1500mm – 2 szt. - Wysięgnik przegubowy – dwuramienny do mocowania drążka infuzyjnego – 1 szt. - Drążek infuzyjny – 1 szt. - Wysięgnik przegubowy jednoramienny do mocowania kardiomonitora – 1 szt. - Półka na klawiaturę montowana pod głowicą wysięgnika na kardiomonitora – 1 szt. - Podwójna szyna montażowa – 1 szt. - Półka – 1 szt. - Szuflada – 2 szt. - Jednoramienny wysięgnik min. 30 cm drążka zasilającego – 1 szt. - Rura montażowa śr 25mm dł. 50 cm – 1 szt. - Pozioma szyna montażowa min. 40 cm – 1 szt. - Haczyki / organizery kablowe montowane na szynie – 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwie rury montażowe 38mm instalowane pod wózkiem-kolumny. Rury o tej samej długości: 1500 mm +/- 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z przodu wózka-kolumny pozioma szyna montażowa o długości 300 mm +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półka wyposażona w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 620 mm ± 5% - głębokość: 460 mm ± 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półki łatwe do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pod półką zamocowane dwie szuflady. Szuflada bez wystających uchwytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na rurze montażowej. Dwuramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 60 cm i udźwigu, co najmniej 20 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania kardiomonitora na rurze montażowej. Jednoramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 30 cm i udźwigu, co najmniej 20 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka zasilającego na rurze montażowej. Jedoramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 30 cm i udźwigu, co najmniej 20 kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pod głowicą wysięgnika na kardiomonitor zainstalowana półka na klawiaturę medyczną |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne zamykane kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi pokrętłami. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozioma szyna montażowa mocowane na do rury montażowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu typu AGA - Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min - Obudowa chromowana. - Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg - Max. cis. 600 kPa - Pokrętło do ustawiania przepływu z oznakowaniem kierunku nastawu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi Zakres regulacji 0 – 1000 mbar Maksymalny stopień ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar Waga nie więcej niż: 0,325 kg System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej System precyzyjnego ustawienia siły ssania Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem System szybkiego odcinania siły ssania System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego Zawór bezpieczeństwa o pojemności 50 ml Wejście system typu AGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Kolumna zasilająca - pionowa naścienna dwustanowiskowa – 1 szt. |  |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |  | 2024 |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowa kolumna zasilająca przeznaczona do instalacji naściennej w obrębie dwóch stanowisk pacjentów, umożliwiająca dystrybucję gazów medycznych, zasilania elektrycznego oraz logicznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy umożliwiającej zawieszenie akcesoriów, urządzeń medycznych oraz wyposażenia stanowiskowego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pionowy panel zasilający o wysokości min. 140 cm zamocowany do ściany. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel zainstalowany na wysokości ok. 40 cm (±5 cm) nad podłogą (odległość dolnej krawędzi od podłogi). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 25 cm x 36 cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i je-den z frontu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na frontowych, pionowych krawędziach głowicy zasilającej zainstalowane prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (uchwytu na monitory, wysięgników, półek, szyn montażowych itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice nie wystające poza obrys głowicy– rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny o długości min 1250 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na jednej z bocznych ścianek głowicy zasilającej zainstalowany schowek o długości 75 cm na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powyższy schowek zamykany podwójnymi drzwiczkami uszczelnionymi gumowymi klapami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów i węży. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna z możliwością instalacji na 3 ściankach 70 gniazd przyłączeniowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone proporcjonalnie i symetrycznie na lewej i prawej ściance lub na ścianie frontowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i sieci komputerowej rozmieszczone symetrycznie w dwóch pionowych rzędach na lewej i prawej ściance panelu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 4 szt. - próżnia – 4 szt. - tlen – 4 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 14 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 14 szt. e) gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 6 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Gniazda gazowe tego samego producenta, co kolumna. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych oraz próżni z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – na tych samych panelach instalacyjnych co gniazda elektryczne i niskoprądowe. W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy. Możliwość montażu punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu w następujących kolorach: - tlen – kolor biały - próżnia – kolor żółty - sprężone powietrze 0,5 MPa – kolor biały i czarny. Oprócz oznakowania barwnego na rurociągach należy opisać prowadzone medium i zaznaczyć kierunek przepływu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 155 kg Wartość udźwigu kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu producenta kolumny. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 25cm x 36cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z frontu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W górnej części głowicy wbudowane we frontową ściankę oświetlenie LED min. 3W wraz z funkcją ściemniania skierowane na wyższą półkę ułatwiające przeglądanie i uzupełnianie dokumentacji medycznej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - półka - 1 szt. - szuflada – 2 szt. - schowek na nadmiar kabli – 2 szt. - jednoramienny wysięgnik min. 30 cm drążka infuzyjnego – 2 szt. - rura montażowa śr. 25mm dł. 50 cm – 2 szt. - pozioma szyna montażowa min. 40 cm –2 szt. - haczyki / organizery kablowe montowane na szynie – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm |  |  |  |  |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 60 cm i udźwigu, co najmniej 25 kg (wymiar mierzony od osi do osi obrotu) Nie dopuszcza się pomocniczego drążka łączącego poszczególne części wysięgnika (ramiona) znajdującego się w przegubie pośrednim. 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości 100 cm (±10%). z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni) - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora na głowicy, obrotowy, o zasięgu min 400 mm (wymiar ściągnięty w osiach obrotu) i udźwigu min. 25 kg. Możliwość nachylenia monitora góra – dół - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięgniki na drążek/kardiomonitor wyposażone w wewnętrzne zatrzaskiwane kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętłami. Do oferty należy załączyć zdjęcie z oryginalnego katalogu producenta przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz tlenu montowany do punktu poboru, wtyk do systemu typu AGA - Możliwy nastaw przepływu w zakresie 0-15 l/min - Obudowa chromowana. - Wymiary: 136x33x82 mm, waga nie więcej niż: 0,230 kg - Max. cis. 600 kPa - Pokrętło do ustawiania przepływu z oznakowaniem kierunku nastawu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni montowany bezpośrednio do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi Zakres regulacji 0 – 1000 mbar Maksymalny stopień ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar Waga nie więcej niż: 0,325 kg System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej System precyzyjnego ustawienia siły ssania Wakuometr w silikonowej obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem System szybkiego odcinania siły ssania System zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z obudową filtra bakteriobójczego Zawór bezpieczeństwa o pojemności 50 ml Wejście system typu AGA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Usługa instalacji i uruchomienia kolumn zasilających |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa do miejsca instalacji, instalacja i uruchomienie kolumn zasilających w modernizowanych pomieszczeniach czynnie działającego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia muszą posiadać dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzającą zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzeń spełnia wszystkie warunki techniczne zawarte w niniejszej tabeli. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 60 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi kolumn zasilających w miejscu instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  |  | Częstotliwość przeglądów |  |  |  |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej

do reprezentowania Wykonawcy