## Arkusz1
numer części	pozycja	Opis produktu	jednostka miary	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, wytwórca	zawartość opakowania handlowego	cena netto za opakowanie handlowe	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% określone w kolumnie E
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L	M
PRZYRZĄDY, PRZEDŁUŻACZE I INNE AKCESORIA DO INFUZJI (KORECZKI, KRANIKI, RAMPY, FILTRY)	PRZYRZĄDY, PRZEDŁUŻACZE I INNE AKCESORIA DO INFUZJI (KORECZKI, KRANIKI, RAMPY, FILTRY)
1	1	Zatyczka do kaniul dożylnych – koreczek typu luer-lock, pakowany pojedynczo, sterylny, trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka, gwarantujący aseptyczne wyjęcie z opakowania indywidualnego, logo producenta oznaczone na samym koreczku oraz opakowaniu jednostkowym	szt.	310000
	2	Zatyczka do kaniul dożylnych dwufunkcyjna - Koreczek dwufunkcyjny typu luer-lock, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia na opakowaniu jednostkowym.	szt.	387000
	3	Koreczek - bezigłowy zawór dostępu naczyniowego. Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, bez mechanicznych części wewnętrznych, kompatybilny z końcówką luer-slip i luer-lock, z silikonową podzielną membraną osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze o przepływie 525 ml/min	szt.	10000
	4	System bezigłowy wyposażony w nasadkę połączeniową typu lock, posiadająca wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu),a jednocześnie wytwarza pozytywne ciśnienie powodujące podanie dawki 0,03 ml, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany. Przepływ 200ml/min. Martwa przestrzeń -0,1ml. Przeznaczona do żył. Może być używana przez 7 dni lub 400 użyć( 800 aktywacji)	szt.	2400
	5	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Sterylizacja radiacyjna.	szt.	1000
	6	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,87 ml. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	szt.	1000
	7	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi( 3 zatrzaski kodowane kolorystycznie dla odróżnienia linii), o objętości wypełnienia 1,3 ml. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.	szt.	1000
	8	Kranik trójdrożny z poliwęglanu bez drenu. Kranik o wytrzymałości 4-5 bar, z wyczuwalnym i optycznym (podwójnym) identyfikatorem przepływów w pozycji otwarty/zamknięty, umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków; odporny na pękanie, konstrukcja umożliwiająca skokową zmianę pozycji, co 45 stopni, w pełnym zakresie 360 stopni zapewniająca prawidłową i pełną regulację przepływu oraz ustawienie wymaganych wielkości przepływów i równomierny przepływ, przestrzeń martwa 0,22ml, dodatkowe kolorowe czytniki czerwony/niebieski do oznaczenia lini tętnica/żyła – sterylny, sterylizowany inną metodą niż tlenkiem etylenu	szt.	31000
	9	Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 20-25 cm bez dodatkowego portu iniekcyjnego. Kranik o wytrzymałości 4-5 bar, z wyczuwalnym i optycznym (podwójnym) identyfikatorem przepływów w pozycji otwarty/zamknięty, umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków; odporny na pękanie, konstrukcja umożliwiająca skokową zmianę pozycji, co 45 stopni, w pełnym zakresie 360 stopni zapewniająca prawidłową i pełną regulację przepływu oraz ustawienie wymaganych wielkości przepływów i równomierny przepływ, przestrzeń martwa do 1,5ml - sterylny, sterylizowany inną metodą niż tlenkiem etylenu	szt.	15000
	10	Kranik trójdrożny z przedłużaczem dł. 20-25cm z dodatkowym portem iniekcyjnym. Kranik o wytrzymałości 4-5 bar, z wyczuwalnym i optycznym (podwójnym) identyfikatorem przepływów w pozycji otwarty/zamknięty, umożliwiający podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków; odporny na pękanie konstrukcja umożliwiająca skokową zmianę pozycji, co 45 stopni, w pełnym zakresie 360 stopni zapewniająca prawidłową i pełną regulację przepływu oraz ustawienie wymaganych wielkości przepływów i równomierny przepływ, przestrzeń martwa do 1,5ml - sterylny, sterylizowany inną metodą niż tlenkiem etylenu.	szt.	4500
	11	Rampa 3-drożna wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i chemioterapeutyków. Przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 3 kraniki kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu. Sterylizowana tlenkiem etylenu.	szt.	1500
	12	Rampa czterokranikowa z przedłużaczem 150 cm na stale zespolonym z korpusem rampy. / Lekka przeźroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym o min 600 aktywacjach. Rampa kompatybilna z wielorazowym metalowym uchwytem mocowania z 4 szt. śrub regulujących na ramię łóżka lub stojaka – będącym na wyposażeniu szpitala.	szt.	900
	13	Rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 150 cm na stale zespolonym z korpusem rampy. / Lekka przeźroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym o min 600 aktywacjach. Rampa kompatybilna z wielorazowym metalowym uchwytem mocowania z 4 szt. Srub regulujących na ramię łóżka lub stojaka – będącym na wyposażeniu szpitala.	szt.	600
	14	Rampa sześciokranikowa z przedłużaczem 150 cm na stale zespolonym z korpusem rampy. Lekka przeźroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym o min 600 aktywacjach. Rampa kompatybilna z wielorazowym metalowym uchwytem mocowania z 4 szt. Śrub regulujących na ramię łóżka lub stojaka – będącym na wyposażeniu szpitala.	szt.	500
	15	Koreczek – bezigłowy, przeźroczysty – zawór dostępu naczyniowego żylnego / wyposażony w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, zapewnia optymalną sterylność membrany, przepływ 160-170 ml/min, zapakowany w sztywnym aseptycznym aplikatorze lub opakowaniu typu blister, / przeznaczony do żył, min. 600 aktywacji (jedna aktywacja to przepłukanie zaworu, podanie leku przez ten zawór i ponowne przepłukanie zaworu – tj 3 czynności) – czas używania 7 dni.	szt.	16000
	16	Koreczek – bezigłowy, przeźroczysty zawór dostępu naczyniowego z czerwoną opaską, wyposażony w nasadkę połączeniową typu lock, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu i zapewnia optymalną sterylność membrany, przepływ 160-170 ml/min. Jednorazowego użytku, jałowy pojedynczo pakowany zapakowany w aseptycznym aplikatorze lub opakowaniu typu blister, przeznaczony do tętnic, / minimum 600 aktywacji (jedna aktywacja to przepłukanie zaworu, podanie leku przez ten zawór i ponowne przepłukanie zaworu – tj. 3 czynności) – czas używania 7 dni.	szt.	6000
	17	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, dren o dł. . min. 180 cm zakończony filtrem hydrofobowym chroniącym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania i odpowietrzania, rolkowy regulator prędkości przepływu z miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, dwuczęściowa komora kroplowa, której część z kolcem wykonana ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej), bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta na samym wyrobie, sterylny.	szt.	50000
	18	Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem oraz bezigłowym portem do podawania leków, z filtrem hydrofilnym w komorze kroplowej zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki, dren o dł. min. 180 cm zakończony filtrem hydrofobowym zabezpieczającym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania i odpowietrzania, rolkowy regulator prędkości przepływu z miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, dwuczęściowa komora kroplowa, której część z kolcem wykonana ze sztywnego, w pełni przejrzystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej), bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta na samym wyrobie, sterylny.	szt.	30000
	19	Przyrząd do przetaczania płynów dł.3,0 m do podgrzewacza płynów infuzyjnych typ IF 2 – 220 lub dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi TYP TS o długości 5,0 m; bez toksycznych ftalanów	szt.	500
	20	Zestaw drenów do pomiaru OCŻ: kranik trójdrożny - pokrętło obracane o 360 stopni, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali, końcówka lock, dren do skali długości 80 cm z możliwością podwieszenia z aparatem do przetaczania płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą kroplową, której część z kolcem wykonana ze sztywnego w pełni przejrzystego materiału oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej), regulator prędkości przepływu z miejscem na kolec komory kroplowej dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, bez zawartości ftalanów (DEHP), logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym – sterylny.	szt.	60
	21	Przedłużacze do pomp infuzyjnych o długości 150cm. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny,nietoksyczny, bez lakeksu, bez ftalanów, sterylizowane EO, wytrzymujące ciśnienie 4,5 bara. W skład przedłużaczy do pomp infuzyjnych wchodzą następujące elementy: a) osłonka łącznika luer-lock b) łącznik stożkowy luer-lock “męski” c) dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm d) łącznik stożkowy luer-lock “żeński” z podwójnym gwintem e) osłonka łącznika luer-lock.	szt.	114000
	22	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów, igła biorcza dwukanałowa posiadająca odpowietrznik z filtrem, komora kroplowa o długości 45mm, kroplomierz (20 kropli = 1ml ± 0,1ml), filtr płynu o wielkości oczek 15 mikronów, z rolkowym regulatorem przepływu, dren o długości min.150 cm, łącznik stożkowy Luer-Lock, osłonka łącznika Luer-Lock. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Pakowany pojedynczo.	szt.	685000
	23	Linia infuzyjna do pompy Alaris, pozbawiona lateksu i DEHP.	szt.	3600
	24	Linia infuzyjna do podawania preparatów krwiopochodnych i krwi do pompy Alaris, pozbawiona lateksu i DEHP.	szt.	900
	25	Filtr o powierzchni 10cm2, membrana 0,2um, zastawka antyzwrotna w dystalnej części zapobiega cofaniu się płynu infuzyjnego i krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h, długość drenów 5 cm przed filtrem i 20 cm za filtrem, objętość wypełnienia 3,8ml, przepływ >20ml/min. Kolor obudowy transparentny. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Membrana z polieterosulfonu. Sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	200
					Łącznie część 1
PRZYRZĄDY TRANSFEROWE DO POBIERANIA LEKÓW	PRZYRZĄDY TRANSFEROWE DO POBIERANIA LEKÓW
2	1	Urządzenie do pobierania płynów z butelek i worków z ostro zakończonym kolcem i z samo domykającą się zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie. Posiada filtr bakteryjny 0,45 µ. Zatyczka zamykająca w kolorze zielonym.	szt.	71000
	2	Aparaty do podawania i przygotowywania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm ze zintegrowanym odpowietrznikiem, zamknięciem zatrzaskowym, z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki.	szt.	48000
	3	Przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolek i do transferu leków do worka Viaflo, sterylny, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, produkt bezlateksowy i bez PCV, zawierający igłę 1,6mm (16Ga) ze stali nierdzewnej klasy medycznej, tłok i podstawa wykonana z tworzywa akrylonitrylo- butadieno- styrenowego. Kompatybilny z fiolkami o średnicy zamknięcia 20mm. Opakowanie z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia.	szt.	11000
					Łącznie część 2
KANIULE DOTĘTNICZE, ZESTAWY DO TĘTNICY UDOWEJ I PROMIENIOWEJ	KANIULE DOTĘTNICZE, ZESTAWY DO TĘTNICY UDOWEJ I PROMIENIOWEJ
3	1	Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, z nieinwazyjnym systemem mocowania , z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z paskiem do prowadzenia linii.	szt.	2500
	2	Zestaw do tętnicy udowej, jednorazowy, skład zestawu: cewnik do tętnicy udowej do metody Seldingera 18Gx20cm, prowadnica igłowa: 17G x 70mm, drut prowadzący: 0,6mm x 450mm.	szt.	150
	3	Zestaw do tętnicy udowej, jednorazowy, skład zestawu: cewnik do tętnicy udowej do metody Seldingera 20Gx20cm, prowadnica igłowa: 22G x 40mm, drut prowadzący: 0,5mm x 450mm.	szt.	60
	4	Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej metodą Seldingera, skład zestawu: cewnik poliuretanowy 20Gx6cm, prowadnica igłowa 22Gx40mm, drut prowadzący 0,5mm x 250mm.	szt.	100
					Łącznie część 3
ZAMKNIĘTE SYSTEMY I ZESTAWY DO CZYNNEGO DRENAŻU RAN CHIRURGICZNYCH	ZAMKNIĘTE SYSTEMY I ZESTAWY DO CZYNNEGO DRENAŻU RAN CHIRURGICZNYCH
4	1	Pojemnik ssący typu Redon 40-50 ml (mieszek) do czynnego drenażu ran chirurgicznych, wysokociśnieniowy - sterylny, z łącznikiem schodkowym (docinanym) do drenów Ch 6-18 z możliwością docinania, bez drenu, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.	szt.	1600
	2	Pojemnik ssący typu Redon 40-50 ml (mieszek) do czynnego drenażu ran chirurgicznych, wysokociśnieniowy - sterylny, z łącznikiem i drenem redona Ch 06-08, z trokarem, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.	szt.	200
	3	Zamknięty system do czynnego wysokociśnieniowego drenażu ran chirurgicznych o poj. min. 300-400 ml typu Privac lub równoważny, utrzymujący podciśnienie odsysania początkowe 900 mbar, zastawki antyzwrotne zabezpieczające przed refluksem wydzieliny. W zestawie: butelka vacum plastikowa z nietłukącego się tworzywa skalowana poj. 300-400 ml, dren łączący z uniwersalnym łącznikiem umożliwiający podłączenie drenu drenującego ranę operacyjną i zaciskiem odcinającym Sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier,data ważności na opakowaniu.	szt.	3900
	4	Zamknięty system do czynnego niskociśnieniowego drenażu ran chirurgicznych o poj. min. 800-900 ml typu Uno-Vac lub równoważny, utrzymujący stałe podciśnienie odsysania w trakcie całego okresu drenowania rany, zastawki antyzwrotne zabezpieczające przed refluksem wydzieliny, z funkcją automatycznego przełączenia na drenaż grawitacyjny po pełnym rozprężeniu komory. W zestawie komora ssąca o pełnej pojemności 300 ml i worek o pełnej pojemności 600 ml, dren łączący z uniwersalnym łącznikiem umożliwiający podłączenie drenu drenującego ranę operacyjną. Sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier,data ważności na opakowaniu.	szt.	100
	5	Łącznik do drenów Y – docinany, typu trójnik odporny na zasysanie się, do zestawów wysoko i nisko ciśnieniowych do łączenia 1-2 drenów w rozmiarach Ch 6-18: podstawa łącznika polipropylenowa sztywna; końcówki: 1 końcówka łącznika polipropylenowa gładka, sztywna, prosta; dwie końcówki V zaopatrzone w silikonowane miękkie końcówki schodkowe z możliwością docinania w zależności od średnicy łączonego drenu.	szt.	100
					Łącznie część 4
ZAMKNIĘTE SYSTEMY DO ODSYSANIA	ZAMKNIĘTE SYSTEMY DO ODSYSANIA
5	1	Dreny do zamknięcia systemu do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 h, potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25 Ch.	szt.	5000
	2	System zamknięty do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych w systemie zamkniętym - kierunkowy. System zamknięty do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych w systemie zamkniętym - kierunkowy (lewe oskrzele) możliwość stosowania przez 24 godziny; długość 54cm (intubacyjny), 34 cm (tracheostomijny), rozmiary: CH12, CH14, CH16*. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, sterylny.	szt.	2100
	3	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16*, długość 56, 62* cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16*, długość 36 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne.	szt.	1000
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 5
PORTY NACZYNOWE, IGŁY DO PORTÓW	PORTY NACZYNOWE, IGŁY DO PORTÓW
6	1	Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym 6,5F oraz 8,5F * (dostępnym dla obu wysokości portu) długość cewnika 80cm, posiadający atraumatyczne zakończenie oraz bezigłowy łącznik luer z drugiej strony, komora tytanowa w całości pokryta tworzywem z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu (brak otworów w obudowie portu), membrana silikonowa z żywotnością do 3000 nakłuć. Port niskoprofilowy: wysokość 10-11 mm, waga do 5 g, średnica membrany min. 9mm. Zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera: igła Seldingera 18 G, prowadnik z osłonka rozrywaną, drut wprowadzający J, tunelizator tepo zakończony, igła Hubera prosta 22 G, dwa łączniki, podnośnik żylny, strzykawka 10 ml, igła Hubera ze skrzydełkami 20G, 20 mm.	szt.	240
	2	Port naczyniowy z cewnikiem silikonowym 6,5F oraz 8,5F *(dostępnym dla obu wysokości portu) długość cewnika 80cm, posiadający atraumatyczne zakończenie oraz bezigłowy łącznik luer z drugiej strony, komora tytanowa w całości pokryta tworzywem z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu (brak otworów w obudowie portu), membrana silikonowa z żywotnością do 3000 nakłuć. Port wysokoprofilowy: wysokość 13-14 mm, waga do 9 g, średnica membrany min. 12mm. Zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera: igła Seldingera 18 G, prowadnik z osłonka rozrywaną, drut wprowadzający J, tunelizator tepo zakończony, igła Hubera prosta 22 G, dwa łączniki, podnośnik żylny, strzykawka 10 ml, igła Hubera ze skrzydełkami 20G, 20 mm.	szt.	120
	3	Igła do portu bezpieczna, wyposażona w płytkę mocującą, elastyczne skrzydełka oraz dren przedłużający z zaciskiem. Rozmiar : 19G, 20G, 22G* o długościach: od 15mm do 32mm*.	szt.	2500
	4	Igła do portu długotrwałych infuzji. Igła do długotrwałych infuzji przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325psi (22,4 bary) elastyczne skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany, nie zawiera lateksu i DEHP, dren z zaciskiem, długość drenu - 200+/- 10 mm, w rozmiarach do wyboru :19G, 20G, 22G* długościach: od 15mm do 25 mm*.	szt.	2500
		Wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. *- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 6
ZESTAWY DO PUKNCJI OPŁUCNEJ	ZESTAWY DO PUKNCJI OPŁUCNEJ
7	1	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem. Rozmiary: 9CH, 12CH*.	szt.	90
	2	Zestaw do punkcji jamy opłucnej – zestaw powinien zawierać kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem 1,8 x 80, dren łączący z końcówką Lock, strzykawkę jednorazową trzyczęściową 50/60 ml lock, zastawkę antyrefluksowa-kranik trójdrożny, worek 2 litry.	szt.	40
	3	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, igła 8 CH, strzykawka 50 – 60 ml Luer Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły. Cewnik ze znacznikiem głębokości co 1 cm, sterylny.	szt.	270
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 7
ZESTAWY DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ	ZESTAWY DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ
8	1	Drenaż czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej o składzie: wydzielone komory na wydzielinę o poj. 2300 ml – 2500 ml, suchą komorę regulacji siły ssania (regulacja mechaniczna), komorę ciągłego pomiaru efektywnego ciśnienia śródpłucnowego i komorę zastawki wodnej. Automatyczna zastawka odbarczająca, zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w kierunku dodatnim w jamach drenowanych. Manualna zastawka odbarczająca zbyt wysokie ciśnienie w kierunku ujemnym. Precyzyjna podziałka w komorze kolekcyjnej (przezroczystej) - co 5 ml lub mniej do objętości wydzieliny 200 – 300 ml. Komory powinny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów. Bezigłowy port dostępu do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej. Zestaw powinien być aktywny nawet w przypadku awarii próżni. Samouszczelniający się dren powinien umożliwić wielokrotne nakłucie w celu pobrania próbek i powinien posiadać miękki łącznik schodkowy umożliwiający jego śródoperacyjne przycięcie w celu dostosowania średnicy do użytego drenu. Zestaw powinien być sterylny, prosty w otwieraniu.	szt.	500
ZESTAWY DO POBIERANIA PRÓBEK Z DRZEWA OSKRZELOWEGO, DRENY ŁĄCZĄCE DO KONTROLI ODSYSANIA	ZESTAWY DO POBIERANIA PRÓBEK Z DRZEWA OSKRZELOWEGO, DRENY ŁĄCZĄCE DO KONTROLI ODSYSANIA
9	1	Dren łączący – długość 1,8 m; średnica wewnętrzna 5,8 mm – zewnętrzna 8,3 mm; końcówki żeńskie uniwersalne plus wyjmowalny łącznik schodkowany do cewników z przesuwnym regulatorem siły ssania; zapakowany pojedynczo - sterylny, opakowanie typu blister.	szt.	18000
	2	Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy, sterylny z probówką z niełamliwego materiału o poj.min.10ml końcówkę stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobną zatyczkę do próbówki, etykietę identyfikującą pacjenta, opakowanie typu blister.	szt.	2700
	3	Zamknięty system do odśluzowywania wydzieliny z nosogardzieli u noworodków w celu pobrania próbki do badań mikrobiologicznych, z filtrem i dodatkową zakrętką, dodatkowo wyposażony w filtr anty-HIV.	szt.	300
					Łącznie część 9
ZESTAWY DO TRACHEOTOMII	ZESTAWY DO TRACHEOTOMII
10	1	Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm*.	szt.	3
	2	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm*.	szt.	250
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 10
ZGŁĘBNIKI, ZESTAWY I STRZYKAWKI DO ŻYWIENIA	ZGŁĘBNIKI, ZESTAWY I STRZYKAWKI DO ŻYWIENIA
11	1	Zgłębnik żołądkowy sterylny, wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość ok. 76°ShA, powierzchnia „zmrożona”, sterylizowane EO, długość 800 mm. Rozmiary Ch: 14, 16, 18*.	szt.	7000
	2	Zgłębnik żołądkowy sterylny, wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość ok. 76°ShA, powierzchnia „zmrożona”, sterylizowane EO, długość 800 mm. Rozmiary Ch: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.*	szt.	800
	3	Zgłębnik żołądkowy sterylny, wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość ok. 76°ShA, powierzchnia „zmrożona”, sterylizowane EO, długość 1200- 1250 mm. Rozmiary Ch: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.*	szt.	200
	4	Zgłębnik żołądkowy sterylny, wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość ok. 76°ShA, powierzchnia „zmrożona”, sterylizowane EO, długość 1200- 1250 mm. Rozmiary Ch: 28, 30, 32, 34, 36.*	szt.	200
	5	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik można stosować max. 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Rozmiary: CH 6, CH8, CH10, CH12*.	szt.	900
	6	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. / Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik można stosować max. 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu.	szt.	300
	7	Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Zgłębnik wykonany z silikonu, w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni). Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo. Rozmiar: CH14, CH18, CH20*.	szt.	100
	8	Zestawy do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit do pompy Flocare® Infinity™ służące do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem. Umożliwiają podaż metodą grawitacyjną lub za pomocą pompy Flocare Infinity.	szt.	4800
	9	Zgłębnik nosowo-jelitowy typu Bengmark, poliuretanowy PUR z prowadnicą do żywienia jelitowego (długotrwałego) z zamknięciem, podziałka umożliwiająca kontrolę położenia zgłębnika. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, opakowanie typu blister folia/folia-papier; widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar: Ch 10.	szt.	30
	10	Niskoprofilowy zestaw do gastrostomii z balonem, wykonany z 100% silikonu, posiadający zacisk zabezpieczający stomię typu ClipStar. Rozmiary: CH12, CH14, CH16, CH20, CH24*, długość rurki od 0,8 do 5,0cm (rurka z linią widoczną pod Rtg).	szt.	10
	11	Sonda gastrostomijna silikonowa do pooperacyjnego żywienia CH24, część bliższa sondy posiadająca 3 wyjścia (podawanie pokarmu, płukanie sondy i podawanie leków, uszczelnianie)- dwa zamykane korkiem łączące się z kanałem głównym sondy, znakowana, data ważności na opakowaniu.	szt.	15
	12	Strzykawka do żywienia w systemie bezpiecznym ENFIT o pojemności 60ml, nie kompatybilna z połączeniem Luer-Lock. Kolor fioletowy, napis na strzykawce ENTERAL.	szt.	9000
	13	Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. Op=5 szt.	op.	200
	14	Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock op=5szt.	op.	100
	15	Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawką EnFit	szt.	100
	16	Złącze do pobierania płynów przy użyciu strzykawki EnFit, z drenem 100mm; op=30szt.	op.	10
	17	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10	szt.	30
	18	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH14,18*	szt.	30
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 11
CEWNIKI DO ODSYSANIA I DO DRENAŻU JAMY OPŁUCOWEJ, DRENY KEHRA, REDONA ORAZ DRENY DO DRENAŻU JAMY BRZUSZNEJ
12	1	Cewnik do odsysania dróg oddechowych wykonany z elastycznego PCV, o twardość: Shore A 78 (informacja zawarta w katalogu producenta), z barwnym kodem konektorów, atraumatyczny, okrągły otwór centralny na końcu cewnika, dwa otwory proksymalne boczne, o średnicy nie większej niż 1 - 2 mm, zlokalizowane w odległości nie większej niż 1 – 1,5 cm od otworu dystalnego cewnika, zmniejszające ryzyko zablokowania cewnika; sterylny, pakowany pojedynczo, typu blister folia / folia - papier, na opakowaniu data produkcji, data ważności, seria , rozmiar. Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie przez rurkę dotchawiczą. Rozmiary : CH 4/40cm; CH6/40cm; CH8/40cm; Ch10/40cm; CH12/ 50 – 60 cm; CH 14/50-60 cm; CH16/50-60 cm;CH18/50-60 cm; CH20/50-60cm*.	szt.	180000
	2	Cewnik do odsysania dróg oddechowych kierunkowy do lewego oskrzela. Cewnik do odsysania dróg oddechowych kierunkowy: zagięty, wykonany z elastycznego PCV, / z barwnym kodem konektorów, z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi o na przemianległym położeniu o średnicy nie większej niż 1- 2 mm, zlokalizowane w odległości nie większej niż 1 – 1,5 cm od otworu dystalnego cewnika; sterylny, pakowany pojedynczo, typu blister folia / folia - papier, na opakowaniu data produkcji , ważności i seria , rozmiar. Twardość: Shore A 78, zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie przez rurkę dotchawiczą. Długość minimalna 50 cm. Rozmiary : CH 10; CH12; CH14; Ch16*.	szt.	12000
	3	Dren silikonowany do drenażu jamy brzusznej przeznaczony do długotrwałego stosowania, prosty na całej długości, dł. 60 cm, z otworami bocznymi na wys. ok. 10 cm /6-8/, ścianki drenu odpowiedniej grubości odporne na załamania, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, rozmiar i data ważności na opakowaniu. Rozmiary: CH22-CH40*.	szt.	2700
	4	Dren Kehra z miękkiego lateksu silikonowanego, dł. ramion 300/130mm - sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, rozmiar i data ważności na opakowaniu. Rozmiary Ch: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.*	szt.	200
	5	Dren z PCV typu Redon do czynnego drenażu ran chirurgicznych dł. 50-70 cm, perforowany na wysokości ok.10-15 cm, prosty na calej długości, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, rozmiar i data ważności na opakowaniu. Rozmiary: CH12-CH18*.	szt.	4200
	6	Cewnik do drenażu j. opłucnowej typu THORAX, wykonany z miękkiego, termoplastycznego, silikonowanego materiału, odpornego na załamania, prosty, skalowany, z troakarem i łącznikiem schodkowym umożliwiającym podłączenie drenów odprowadzeniowych, z paskiem kontrastującym w Rtg, rozmiar widoczny na drenie lub łączniku, sterylny, podwójnie pakowany, opakowanie jednostkowe typu blister, rozmiar i data ważności na opakowaniu. Rozmiary: CH10, CH12, CH14*.	szt.	60
	7	Cewnik do drenażu j. opłucnowej typu THORAX, wykonany z miękkiego, termoplastycznego, silikonowanego materiału, odpornego na załamania, prosty, skalowany, z troakarem i łącznikiem schodkowym umożliwiającym podłączenie drenów odprowadzeniowych, z paskiem kontrastującym w Rtg, rozmiar widoczny na drenie lub łączniku, sterylny, podwójnie pakowany, opakowanie jednostkowe typu blister, rozmiar i data ważności na opakowaniu. Rozmiary: CH16, CH20, CH24, CH28, CH30, CH32*.	szt.	600
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 12
FILTRY ODDECHOWE ORAZ WYMIENNIKI CIEPŁA I WILGOCI	FILTRY ODDECHOWE ORAZ WYMIENNIKI CIEPŁA I WILGOCI
13	1	Filtr oddechowy antybakteryjny/antywirusowy dla dzieci z celulozowym oddzielnym wymiennikiem ciepła i wilgoci - sterylny, mechaniczny, wydajność nawilżania 34 mg/litr przy Vt 500 ml; skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99%. Wymiennik ciepła i wilgoci w postaci osobnej, wydzielonej hydrofobowej, harmonijkowej membrany celulozowej. Filtry posiadające port kapno z zatyczką luer-lock, sterylne, opakowanie jednostkowe typu blister, numer serii; data ważności na opakowaniu skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,992%	szt.	100
	2	Filtr oddechowy antybakteryjny/antywirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych. Sterylny, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej), membrana filtrująca wydajność nawilżania min. 32 mg/litr przy Vt 500 ml, zakres objętości oddechowych 300-1500ml. Wymiennik ciepła i wilgoci w postaci osobnej, wydzielonej hydrofobowej, harmonijkowej membrany celulozowej. Filtry posiadające port kapno z zatyczką luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister, numer serii; data ważności na opakowaniu. Zamawiający wymaga by filtr spełniał wymogi odnośnie skuteczności filtracji na poziomie 99,999999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764%	szt.	15000
	3	Filtr elektrostatyczny oddechowy antybakteryjny/antywirusowy dla dzieci/noworodki z wymiennikiem ciepła i wilgoci objętość oddechowa 25 – 100 ml. sterylny; wydajność nawilżania min. 27 mg/litr przy Vt 25, objętość oddechowa 25 – 100 ml; skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99% Filtry posiadające port kapno z zatyczką luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister, numer serii; data ważności na opakowaniu , Filtr ma spełniać wymóg posiadania wymiennika ciepła i wilgoci w postaci oddzielnej celulozowej membrany.	szt.	1500
	4	Filtr elektrostatyczny oddechowy antybakteryjny/antywirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa 75 – 300 ml. Filtr oddechowy elektrostatyczny, antybakteryjny/antywirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci - sterylny, wydajność nawilżania min. 32 mg/litr przy Vt 75ml objętość oddechowa 75 – 300 ml; skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,99% Filtry posiadające port kapno z zatyczką luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister, numer serii; data ważności na opakowaniu . Filtr ma posiadać wymiennik ciepła i wilgoci w postaci oddzielnej celulozowej membrany.	szt.	1500
	5	Filtr oddechowy antybakteryjny/antywirusowy dla dorosłych bez wymiennika ciepła i wilgoci - sterylny, mechaniczny (bez warstwy elektrostatycznej); membrana filtrująca hydrofobowa, harmonijkowa; skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów n. 99,99% Zakres objętości oddechowych 200 – 1500 ml Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,747 % . Filtry posiadające port kapno z zatyczką luer-lock Filtry mechaniczne mają posiadać membranę hydrofobową, harmonijkową, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister, numer serii; data ważności na opakowaniu Masa 39 gram przestrzeń martwa 66 ml	szt.	10000
	6	Wymiennik ciepła i wilgoci „ sztuczny nos” dla pacjentów z tracheostomią, sterylny, pakowany folia- papier, wydajność nawilżania minimum 28mg/L przy Vt=500ml z portem do odsysania i z portem do podawania tlenu. Objętość wewnętrzna 16 ml masa 8,5 g	szt.	3100
	7	Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Złącza pacjent/maszyna 15F/22M- 15M/22F*	szt.	10000
	8	Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z wkładem celulozowym (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H2O) przy przepływie 60 l/min, waga: około 5g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylny.	szt.	100
	9	Filtr wdechowy, jednopacjentowy do respiratora Puritan Benett stanowiącego własność Zamawiającego, skuteczność filtracji wirusów i bakterii min 99,99%, skuteczność filtracji min 99,97% dla cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Opór <2cm przy przepływie 601/min, przestrzeń wew max 136ml, test szczelności-przeciek<0,011/min przy ciś 211cmH2O, pakowany pojedynczo	szt.	3000
	10	Filtr wydechowy, jednopacjentowy do respiratora Puritan Benett stanowiącego własność Zamawiającego, z pułapką wodną, skuteczność filtracji wirusów i bakterii min 99,99%, skuteczność filtracji min.99,97% dla cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, opór <2,5cm przy przepływie 1001/min, pakowane pojedyńczo.	szt.	4000
	11	Filtr wydechowy, jednopacjentowy do respiratora Puritan Benett 980stanowiącego własność Zamawiającego, z pułapką wodną, skuteczność filtracji wirusów i bakterii min 99,99%.	szt.	3000
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie cześć 13
ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA, DO STYMULACJI PRZEZSKÓRNEJ ORAZ CZYŚCIKI DO ELEKTROD	ELETRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA, DO STYMULACJI PRZEZSKÓRNEJ ORAZ CZYŚCIKI DO ELEKTROD
14	1	Elektroda do czasowej stymulacji serca, rozmiary: Fr 5, Fr 6*. Opis: elektroda przeznaczona do czasowej stymulacji serca przy bloku serca III stopnia do kardiostymulatora zewnętrznego, skalowana co 10 cm, dł. całkowita 125 cm, dł. robocza 112 cm, sterylna, jednorazowego użytku, nietoksyczna, niepirogenna, współpracująca z większością dostępnych kardiostymulatorów.	szt.	180
	2	Elektroda do stymulacji przezskórnej dla osób dorosłych kompatybilna z defibrylatorem LIFEPAK 12.j , który jest własnością Zamawiającego	szt.	150
	3	Czyścik do koagulacji elektrod sterylny, o wymiarach 5cmx5cm, jednorazowego użytku, samoprzylepny, pakowany pojedynczo	szt.	1900
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 14
RURKI TRACHEOSTIMIJNE BEZ OTWORU I Z OTWOREM	RURKI TRACHEOSTIMIJNE BEZ OTWORU I Z OTWOREM
15	1	Zestaw rurek tracheostomijnych, skład: a) rurka tracheostomijna z polietylenu, bez otworu, rozmiary [długość/średnica wewnętrzna]: 6,0 [65mm/10,0mm]; 6,0 [85mm/9,5mm]; 6,0 [130mm/9,0mm]; 7,0 [70mm/11,0mm]; 7,0 [90mm/10,5mm]; 7,0 [130mm/10,5mm]; 8,0 [75mm/12,0mm]; 8,0 [90mm/11,8mm]; 8,0 [130mm/11,5mm]; 9,0 [80mm/13,0mm]; 9,0 [100mm/12,5mm]; 9,0 [130mm/12,0mm]; 10,0 [90mm/14,3mm]; 10,0 [110mm/13,5mm]; 10,0 [130mm/13,0mm]*, b) kapturki zabezpieczające rurkę przed wypadaniem oraz kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, kapturek osłonowy, kapturek osłonowy z kratką, c) zatyczka, d) tasiemka mocująca.	szt.	240
	2	Zestaw rurek tracheostomijnych, skład: a) rurka tracheostomijna z polietylenu, z otworem, rozmiary [długość/średnica wewnętrzna]: 6,0 [65mm/10,0mm]; 6,0 [85mm/9,5mm]; 6,0 [130mm/9,0mm]; 7,0 [70mm/11,0mm]; 7,0 [90mm/10,5mm]; 7,0 [130mm/10,5mm]; 8,0 [75mm/12,0mm]; 8,0 [90mm/11,8mm]; 8,0 [130mm/11,5mm]; 9,0 [80mm/13,0mm]; 9,0 [100mm/12,5mm]; 9,0 [130mm/12,0mm]; 10,0 [90mm/14,3mm]; 10,0 [110mm/13,5mm]; 10,0 [130mm/13,0mm]*, b) kapturki zabezpieczające rurkę przed wypadaniem oraz kapturek zwykły z płytką wewnątrz i pierścieniem blokującym, kapturek osłonowy, kapturek osłonowy z kratką, c) zatyczka, d) tasiemka mocująca.	szt.	120
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 15
ZESTAW DO NADŁONOWEGO DRENAŻU PĘCHERZA MOCZOWEGO	ZESTAW DO NADŁONOWEGO DRENAŻU PĘCHERZA MOCZOWEGO
16	1	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Skład: kaniula rozdzieralna dł. 8 cm, cewnik Ch 10 o dł 65 cm z poliuretanu, z otwartym i zawiniętym końcem pigtail fi 4 cm, z otworami bocznymi, skalowany z trwałym oznakowaniem długości, zacisk ślizgowy, płytka mocująca, worek na mocz 1,5 l sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.	szt.	20
	2	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Skład: kaniula rozdzieralna dł. 12 cm, cewnik Ch 10 o dł 65 cm z poliuretanu, z otwartym i zawiniętym końcem pigtail fi 4 cm, z otworami bocznymi, skalowany z trwałym oznakowaniem długości, zacisk ślizgowy, płytka mocująca, worek na mocz 1,5 l sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.	szt.	90
	3	Zestaw do śródoperacyjnego i pooperacyjnego drenażu pęcherza moczowego z rozdzieralnym trokarem dł. 12 cm, silikonowym lub poliuretanowym cewnikiem Ch 15 (balon 5 ml), cewnik z końcem otwartym, dużą ilością otworów bocznych i zawiniętym końcem - pigtail fi 4 cm, zaciskiem ślizgowym i ostrzem, kolorowymi znacznikami długości, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.	szt.	30
					Łącznie część 16
ŁĄCZNIKI DO KONTROLI ODSYSANIA „MARTWA PRZESTRZEŃ” ORAZ MIĘDZYSTRZYKAWKOWE		ŁĄCZNIKI DO KONTROLI ODSYSANIA „MARTWA PRZESTRZEŃ” ORAZ MIĘDZYSTRZYKAWKOWE
17	1	Łącznik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych typu FingerTip lub równoważny /przeźroczysty/ - sterylny, opakowanie typu blister.	szt.	3900
	2	Łącznik typu "martwa przestrzeń" dla dorosłych, z możliwością regulacji długości w zakresie 7-16cm oraz pamięcią kształtu, z portem z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, z podwójnie obrotowym kominkiem ze złączem 22M/15F, sterylny.	szt.	12000
					Łącznie część 17
OSTRZA CHIRURGICZNE, ZESTAWY DO PŁUKANIA OTRZEWNEJ ORAZ DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO, SONDY SENGSTAKENA	OSTRZA CHIRURGICZNE, ZESTAWY DO PŁUKANIA OTRZEWNEJ ORAZ DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO, SONDY SENGSTAKENA
18	1	Standardowe, sterylne, jednorazowe ostrza wymienne do skalpeli. Op=100szt. Nr: 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24*- do wyboru przez zamawiającego.	op.	900
	2	Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej jednorazowy w składzie: trokar punkcyjny Ch10; Cewnik Ch 9/50 cm z zamkniętym końcem, bocznymi otworami, kolorowym oznakowaniem długości, skalpel, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, data ważności na opakowaniu.	szt.	40
	3	Zestaw do odsysania z pola operacyjnego (końcówka standard+dren) skład: dren o dł.200-300cm wykonany z elastycznego medycznego PCV- nie ulegający załamaniom, z końcówką typu Yankauer zagiętą standard, śr.wew. min. 6-6,5 mm, dł. 200-250mm, dren i końcówka rozłączne, bez kontroli ssania, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.	szt.	6000
	4	Zgłębnik Sengstakena silikonowy Rozmiary: CH16, CH20*.	szt.	30
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 18
WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE W LARYNGOLOGII	WYROBY MEDYCZNE STOSOWANE W LRAYNGOLOGII
19	1	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej fi 0,9 mm, sterylny	szt.	20
	2	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II -1,15 mm, sterylny	szt.	60
	3	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej typ I A (90mm) L (lewy), sterylny	szt.	90
	4	Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej typ I A (90mm) P (prawy), sterylny	szt.	90
					Łącznie część 19
TESTY GINEKOLOGICZNE	TESTY GINEKOLOGICZNE
20	1	Szybki test paskowy do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w wymazach z pochwy u kobiet w ciąży. Test immunochromatograficzny do diagnostyki in vitro identyfikujący 1 marker - białko wiążące czynnik wzrostu podobny do insuliny- IGFBP-1. Czułość testu – 92,2 %, swoistość testu – 93,1%. Odczyt wyniku po 10 min, maksymalnie do 15 min. W skład zestawu wchodzą: test paskowy, jednorazowa sterylna wymazówka dakronowa, buteleczka z buforem ekstrakcyjnym, karta wyników. Op=10szt.	op.	35
POJEMNIKI NA MOCZ/PLWOCINĘ, ZACISKACZE I ROZCINACZE ZACISKACZY DO PĘPOWINY, ZESTAWY DO USG Z ŻELEM, RĘKAWICE GINEKOLOGICZNE	POJEMNIKI NA MOCZ/PLWOCINĘ, ZACISKACZE I ROZCINACZE ZACISKACZY DO PĘPOWINY, ZESTAWY DO USG Z ŻELEM, RĘKAWICE GINEKOLOGICZNE
21	1	Pojemnik na moczu sterylny, jednorazowy, z nakrętką, indywidualnie pakowany, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, pojemność: 100-120 ml.	szt.	11000
	2	Pojemnik polipropylenowy o pojemności 50-60ml na płyny ustrojowe z nakrętką, z etykietą na dane pacjenta, jednorazowy, jałowy, indywidualnie pakowany, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier. Op=50szt.	szt.	3000
	3	Zaciskacz do pępowiny, sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, data ważności na opakowaniu. Op.=50szt.	op.	75
	4	Rozcinacz do zaciskacza pępowiny	szt.	30
	5	Sterylny zestaw osłony na głowice USG wraz z żelem o rozmiarze 13 x 61 cm (+/- 2 cm) W zestawie jałowy żel do USG. Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy (gumka i taśma samoprzylepna). Sterylna serweta 40 x 40 cm.	szt.	900
	6	Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, sterylne, bezpudrowe, lateksowe, długość 40 -50 cm. Rozmiary: 6,5; 7,5; 8,5*.	para	600
	7	Rękawiczki foliowe jednorazowe sterylne pakowane pojedynczo, dostępne rozmiary: S, M, L*; długość rękawic 280mm, grubość na palcu (pojedyncza ścianka) 0,06mm, na dłoni ( pojedyncza ścianka) 0,06mm, na mankiecie (pojedyncza ścianka) 0,006mm; wykonane z EVA, posiadają gładką powierzchnię oraz wytrzymały na rozerwanie zgrzew, wolne od lateksu i PCV, uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń, spełniające wymagania stawiane przez normy EN455; test przepuszczalności wody- AQL 1,5 lub mniej; zarejestrowane jako wyrób medyczny.	op.	100
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 21
WORKI DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU, PEDIATRYCZNE ZESTAWY DO POMIARU DIUREZY	WORKI DO DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU, PEDIATRYCZNE ZESTAWY DO POMIARU DIUREZY
22	1	Worek do dobowej zbiórki moczu, o poj. 2000 ml z zastawką antyrefluksyjną, z poziomym zaworem spustowym i drenem odprowadzającym, łącznikiem stożkowym Ch 6 - Ch 30 - sterylny (data sterylizacji i ważności na opakowaniu).	szt.	96500
	2	Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy o długości 100cm, zastawka antyzwrotna, poprzeczny kranik spustowy, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, podwójne i wzmocnione zgrzewy, port igłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, płaski i łatwy do dezynfekcji. Użycie do 5 dni potwierdzone przez producenta.	szt.	3500
	3	Zestaw pediatryczny przeznaczony do godzinowego pomiaru moczu u noworodków i małych dzieci w systemie zamkniętym, w składzie: worek zbiorczy o pojemności 150 ml, z obrotowym łącznikiem Luer-Lock, z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, obsługiwanym jedną ręką, komora pomiarowa o pojemności 60 ml, skalowana co 1 ml, z możliwością zawieszenia, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz kranik spustowy, komora kroplowa typu Pasteur’a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dren z samouszczelniającym się portem do pobierania próbek, zaciskiem klamrowym oraz standardowym łącznikiem urologicznym do połączenia z cewnikiem urologicznym, sterylny, opakowanie jednostkowe folia/papier.	zest.	300
					Łącznie część 22
ZESTAWY DO ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH	ZESTAWY DO ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH
23	1	Zestaw do wprowadzenia i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych 5F. Elementy zestawu: koszulka z zastawką, igła prosta, prowadnik, dilatator 5F	szt.	20
	2	Zestaw do wprowadzenia i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych 6F. Elementy zestawu: koszulka z zastawką, igła prosta, prowadnik, dilatator 6F	szt.	165
	3	Zestaw do wprowadzenia i wymiany kateterów i elektrod endokawitarnych 7F. Elementy zestawu: koszulka z zastawką, igła prosta, prowadnik, dilatator 7F	szt.	20
					Łącznie część 23
ELEKTRODY I SONDY BIPOLARNE	ELEKTRODY I SONDY BIPOLARNE
24	1	Elektroda naklejana na rurki intubacyjne, minimum 4-kanałowa, w rozmiarach 7-9; w komplecie powierzchniowa elektroda neutralna; kompatybilna z urządzeniem C2 NerveMonitor stanowiącym własność Zamawiającego; produkt sterylny, jednorazowy.	szt.	300
	2	Sonda bipolarna, długość robocza 4-5cm; długość całkowita 15-16cm, długość przewodu 2-3m do bezpośredniej stymulacji nerwów; kompatybilna z urządzeniem C2 NerveMonitor stanowiącym własność Zamawiającego; wyrób sterylny, jednorazowy.	szt.	240
					Łącznie część 24
CEWNIKI PĘPOWINOWE	CEWNIKI PĘPOWINOWE
25	1	Cewnik pępowinowy jednokanałowy do kaniulacji żyły pępowinowej o rozmiarze Fr 2,5 -L30 cm przepływ 3ml/min PUR , skalowany co 1 cm , z łącznikiem luer-lock Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu. W składzie kranik trójdrożny.	szt.	30
	2	Cewnik pępowinowy jednokanałowy do kaniulacji żyły pępowinowej o rozmiarze Fr 3,5 -L40 cm przepływ 15ml/min PUR , skalowany co 1 cm , z łącznikiem luer-lock Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu. W składzie kranik trójdrożny.	szt.	30
	3	Cewnik pępkowy 2-kanałowy w rozmiarze 4F/20cm wykonany z PUR, całkowicie widoczny w RTG. Objętość wypełnienia kanałów 2x0,26ml, przepływ 15ml/min. Cewnik powinien posiadać numeryczne oznakowanie odległości co 1cm, odprowadzenia wyposażone w zaciski oraz porty różnego koloru.	szt.	10
					Łącznie część 25
CEWNIKI PEDIATRYCZNE JEDNO I DWUŚWIATŁOWE	CEWNIKI PEDIATRYCZNE JEDNO I DWUŚWIATŁOWE
26	1	Cewnik do kaniulacji żył centralnych i tętnic o długości 4cm, o średnicy 2F ( 0,5mm-0,7mm ) wprowadzany techniką Seldingera , wykonany z poliuretanu PUR z integralna przedłużką 4,5 cm z łącznikiem luer lock i zaciskiem i skrzydełkami do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1x prosty prowadnik z elastyczną końcówką Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	60
	2	Cewnik do kaniulacji żył centralnych i tętnic o długości 6cm, o średnicy 2F ( 0,5mm-0,7mm ) wprowadzany techniką Seldingera , wykonany z poliuretanu PUR z integralna przedłuzką 4,5 cm z łącznikiem luer lock i zaciskiem i skrzydełkami do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1x prosty prowadnik z elastyczną końcówką Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	60
	3	Cewnik zakładany metodą Seldingera, pediatryczny, wykonany z PUR, kontrastujący w RTG, ze skrzydełkami do mocowania. Cewnik o długości 8 cm o średnicy 2F (0,5mm - 0,7mm). W zestawie igła do nakłucia o średnicy 22G/42mm, prosty prowadnik o wymiarach 0,46/26cm. W zestawie naklejki z oznaczeniem arterial, central, peripheral.	szt.	30
	4	Cewnik do kaniulacji żył centralnych i tętnic o długości 10cm, o średnicy 2F ( 0,5mm-0,7mm ) wprowadzany techniką Seldingera , wykonany z poliuretanu PUR z integralna przedłużka 4,5 cm z łącznikiem luer lock i zaciskiem i skrzydełkami do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1x prosty prowadnik z elastyczną końcówką Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	60
	5	Cewnik pediatryczny do kaniulacji tętnic 3 Fr - L 8 cm – 0,9mm przep 24ml/min techniką Seldingera , wykonany z polietylenu z łącznikiem luer lock , skrzydełkami do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1x prosty prowadnik Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	120
	6	Dwukanałowy pediatryczny cewnik dożylny, wprowadzany metodą Seldingera. Wykonany z poliuretanu, całkowicie kontrastujący w RTG. Cewnik o średnicy zewnętrznej 1,05mm (3Fr), o długości 6cm. Możliwość wprowadzania cewnika za pomocą igły lub kaniuli. Cewnik posiadający pomniejszone porty w celu minimalizacji przestrzeni martwej, skrzydełka mocujące, zaciski typu Roberts. W zestawie nitynolowy prowadnik 0,3/50cm, echogeniczna igła do nakłucia 21G/40mm, krótka kaniula 24G/19mm, dwa dylatatory 3cm oraz 5cm, podwójne skrzydełko mocujące, 2 zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml	szt.	30
	7	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w rozmiarze 3 Fr / 10 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik nitinolowy z elastyczną końcówką , 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 1x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml. Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	180
	8	Dwukanałowy pediatryczny cewnik dożylny, wprowadzany metodą Seldingera. Wykonany z poliuretanu, całkowicie kontrastujący w RTG. Cewnik o średnicy zewnętrznej 1,05mm (3Fr), o długości 15cm. Możliwość wprowadzania cewnika za pomocą igły lub kaniuli. Cewnik posiadający pomniejszone porty w celu minimalizacji przestrzeni martwej, skrzydełka mocujące, zaciski typu Roberts. W zestawie nitynolowy prowadnik 0,3/50cm, echogeniczna igła do nakłucia 21G/40mm, krótka kaniula 24G/19mm, dwa dylatatory 3cm oraz 5cm, podwójne skrzydełko mocujące, 2 zatyczki, skalpel, strzykawka 5ml	szt.	30
	9	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w roz 4,5 Fr / 6 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik nitinolowy z elastyczną końcówką , 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 2x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	30
	10	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w roz 4,5 Fr / 6 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik prosty , 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 2x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	30
	11	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w roz 4,5 Fr / 8 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik nitinolowy z elastyczną końcówką , 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 2 x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	90
	12	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w roz 4,5 Fr / 12,5 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik nitinolowy z elastyczną końcówką , 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 2 x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	90
	13	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w roz 4,5 Fr / 12,5 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik prosty, 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 2 x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	30
	14	Cewnik dwuświatłowy do kaniulacji żył centralnych w roz 5,5 Fr / 8 cm wykonany z poliuretanu PUR, posiada łącznik luer lock i zaciski oraz skrzydełka do mocowania na skórze , cieniujący w Rtg W opakowaniu : 1 x cewnik pliuretanowy , 1x igła do nakłucia , 1 x krótka kaniula , 1x prosty prowadnik nitinolowy z elastyczną końcówką , 2x dylatator , 1x dodatkowe podwójne skrzydełko mocujące , 1x zatyczka, 1x skalpel , 1x strzykawka 5ml Opakowanie jednostkowe typu blister folia-papier , data ważności na opakowaniu.	szt.	45
					Łącznie część 26
RURKI INTUBACYJNE I TRACHEOSTOMIJNE PEDIATRYCZNE	RURKI INTUBACYJNE I TRACHEOSTOMIJNE PEDIATRYCZNE
27	1	Rurka intubacyjna dla wcześniaków, noworodków i dzieci bez mankietu, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana z oznaczeniem rozmiaru na rurce i łączniku, gładkie, atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki. Skalowana co 1 cm, sterylna, posiada znacznik intubacji w postaci całego czarnego końca rurki ułatwiającego wizualizację podczas intubacji. Rozmiary: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5*.	szt.	360
	2	Rurka intubacyjna dla wcześniaków, noworodków i dzieci bez mankietu, giętka, do długotrwałej intubacji, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana z oznaczeniem rozmiaru na rurce i łączniku, gładkie, atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki. Skalowana co 1 cm, sterylna, posiada znacznik intubacji w postaci całego czarnego końca rurki ułatwiającego wizualizację podczas intubacji. Rozmiary: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5*.	szt.	800
	3	Dotchawicza rurka intubacyjna z drugim światłem, bez mankietu do długotrwałej intubacji , zgięta pod kątem 37 stopni - drugi światło służy do podawania surfaktantu lub/i innego lekarstwa oraz do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. Rurka wykonana z PCV z paskiem kontrastującym w Rtg , oznaczniki co 0,5 cm na rurce , posiada znacznik intubacji. Rozmiary: 2,5; 3,0; 3,5*.	szt.	360
	4	Noworodkowa rurka Tracheostomijna BIVONA - 100% silikonu w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem, sterylna, bez mankietu. (Rozmiary: 3,5/ 34 mm; 4,0/36 mm; 3,5/40 mm; 4,0/ 41 mm; 4,5/42 mm; 5,0/44mm)*.	szt.	30
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 27
IGŁY PÓŁAUTOMATYCZNE DO BIOPSJI TKANEK	IGŁY PÓŁAUTOMATYCZNE DO BIOPSJI TKANEK
28	1	Półautomatyczna igła typu TRU CUT do pobierania wycinków histologicznych właściwości: zdejmowana kaniula zewnętrzna umożliwia wielokrotne przeprowadzenie zabiegu, posiada element zabezpieczający przed przypadkowym przesunięciem się igły, w zestawie z igłą występuje stabilizator stereotaktyczny, wyposażona w dodatkowy mandryn o piramidalnej końcówce, który moze być wsuwany do zdejmowanej kaniuli zewnętrznej oraz zatyczkę, posiada oznaczenia echogeniczne, oznaczenia na igle pozwalają kontrolować głębokość wkłucia igły, wygodny uchwyt. Rozmiary: 14G/160mm, 18G/150 mm, 20G/100 mm*.	szt.	360
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
ZESTAWY DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ U NOWORODKÓW, CEWNIKI DO DRENAŻU J.OPŁUCNOWEJ PEDIATRYCZNE	ZESTAWY DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ U NOWORODKÓW, CEWNIKI DO DRENAŻU J.OPŁUCNOWEJ PEDIATRYCZNE
29	1	Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodków w skład zestawu wchodzi : 1x czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków, 1x dren do odprowadzenia usuniętej krwi, 1x kaniula pępkowa o roz. 5Fr PCV , 1x kaniula pępkowa w roz. 7Fr PCV , 2x strzykawka luer-lock 20ml, 1x strzykawka luer-lock 10ml , 1x igła podskórna luer 15x 0,5mm , 1x pojemnik na usuniętą krew , 1x zestaw do przetaczania krwi , 1x linijka o dł 15 cm do pomiaru ciśnienia krwi , 3x gaziki bawełniane 50x50 mm , 1x serweta 50 x 60 cm z otworem , 1 para rękawiczek , 1 x karta kontrolna.	szt.	36
	2	Cewnik do drenażu j. opłucnowej, pediatryczny typu THORAX, wykonany z miękkiego, termoplastycznego, odpornego na załamania PCV, prosty, skalowany, z atraumatycznym troakarem, z paskiem kontrastującym w RTG, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. Rozmiary: Fr 8 (długość 8cm, średnica 2,5mm), FR 10 (długość 8cm, średnica 3,3mm)*.	szt.	60
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 29
KANIULE BEZPIECZNE	KANIULE BEZPIECZNE

30	1	Kaniula typu bezpiecznego do żył obwodowych z łamanymi, barwnie oznakowanymi skrzydełkami (zgodnie z kodem rozmiaru), z portem iniekcyjnym do podawania bolusów, ze standardowym koreczkiem - dociskanym w celu pełnego zamknięcia, wykonana z biozgodnego PU lub FEP, bez lateksu , bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg /4-5 wtopionych pasków kontrastujących/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną w postaci filtra hydrofobowego zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym zakuciem personelu, dodatkowy koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo lub nazwa producenta na samym wyrobie, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z kolorystycznie oznakowanym kodem rozmiaru. Wszystkie rozmiary w pozycji od jednego producenta. Rozmiary: 0,6-0,7 mm x 19mm, przepływ: 22 ml/min - G24 (żółty), 0,8-0,9 mm x 25mm; przepływ: 35-36 ml/min - G22 (niebieski), 1,0-1,1 mm x 25mm; przepływ: 64-65 ml /min - G20 (różowy), 1,0-1,1 mm x 32-33 mm ; przepływ: 60-62 ml /min - G20 (różowy), 1,2-1,3 mm x 32-33 mm; przepływ: 103 ml /min - G18 (zielony), 1,2-1,3 mm x 45 mm ; przepływ: 96-100 ml /min - G18 (zielony), 1,4-1,5 mm x 45 mm; przepływ: 128-129 ml /min - G17 (biały), 1,7-1,8 mm x 50-55 mm; przepływ: 196-200 ml /min - G16 (szary), 2,1-2,2 mm x 50-55 mm ; przepływ: 343-350 ml /min - G14 (pomarańczowy)*.	szt.	120000
	2	Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Posiadająca dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Potrójne potwierdzenie skutecznej kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Rozmiary: 0,9 mm – 22G, dł. 25 mm , przepływ 42 ml/min.; 1,1 mm - 20G, dł. 32 mm, przepływ 67 ml/min.; 1,3 mm - 18G, dł. 32 mm, przepływ 103 ml/min.	szt.	120000
	3	Kaniula bezpieczna, bez portu bocznego, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie kaniuli, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, 6 wtopionych pasków radiocieniujących, z igłą z otworem przy ostrzu, który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle, wyposażona w filtr hydrofobowy, z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiary: 14G-24G*.	szt.	3000
	4	Kaniula dożylna 24G (0,7mm) długość 19mm z portem, wykonana z poliuretanu, z czterema paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z zastawką antyzwrotną w postaci filtra hydrofobowego zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, przepływ 22ml/min.	szt.	600
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 30
ZESTAWY DO KONIKOTOMII PROFILAKTYCZNEJ I RATUNKOWEJ	ZESTAWY DO KONIKOTOMII PROFILAKTYCZNEJ I RATUNKOWEJ

31		Zestaw do konikotomii typu Minitrach II lub równoważne (zamawiający dopuszcza równoważny zestaw oparty na metodzie bezpośredniego wkłucia). Zestaw do konikotomii do profilaktycznej i ratunkowej metodą Seldingera w składzie: zagięta kaniula wprowadzająca, prowadnica, igła, strzykawka 10 ml, rozszerzadło, rurka mini trach 4 mm, łącznik, skalpel, tasiemka mocująca rurkę sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister.	zest.	5
		Zestaw do szybkiej bezpiecznej konikotomii (PCK). Zestaw z igłą Veresa, z rurką 6,0 mm z mankietem uszczelniającym. W zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka10 ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T, szew chirurgiczny z igłą.	zest.	5
					Łącznie część 31
ZESTAWY DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ U DZIECI	ZESTAWY DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ U DZIECI

32	1	Pediatryczny cewnik do dializy otrzewnowej, dwumufkowy. Prosty o długości całkowitej 31cm, odległość do mufki dystalnej (z częścią perforowaną) 6,5cm, odległość między mufkami 3cm. Sterylny.	szt.	10
	2	Pediatryczny cewnik do dializy otrzewnowej, dwumufkowy. Prosty o długości całkowitej 37cm, odległość do mufki dystalnej (z częścią perforowaną) 10,5cm, odległość między mufkami 5cm. Sterylny.	szt.	10
	3	Cewnik otrzewnowy Tenckhoffa pediatryczny o długości całkowitej 30cm, 7 cm część perforowana, długości od końca dystalnego: 12cm-1cm mufka-2cm-1cm mufka-14cm.Sterylny.	szt.	10
					Łącznie część 32
DRENY I IGŁY DO ZABIEGÓW KOLANA (DO POMPY LINVATEC MODEL 24 K)	DRENY I IGŁY DO ZABIEGÓW KOLANA (DO POMPY LINVATEC MODEL 24 K)

33	1	Dren jednorazowego użytku do artroskopii kolana do pompy Linvatec model 24 K	szt.	330
	2	Igła do szycia łękotki z oczkiem przewlekanym, z nitynolu, sterylna, kompatybilne do systemu Zone Specyfic 2 Linvatec	szt.	30
		Pozycje 1 i 2 muszą być kompatybilne ze sprzętem stanowiącym własność Zamawiającego - pompą artroskopową firmy Linvatec model 24 K			Łącznie część 33
DRUTY KIRSCHNERA I DRUTY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH.	DRUTY KIRSCHNERA I DRUTY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH.

34	1	Druty Kirschnera jednostronny ostrze typu trokar; średnica: 1,0 – 3,0 mm*; długość: 150 – 300, 150-310 mm*.	szt.	2400
	2	Druty Kirschnera typu trokar o ostrzu gwintowanym; średnica: 1,0-1,8 mm*; długość: 150 mm.	szt.	300
	3	Druty do wiązania odłamów kostnych; średnica: 0,2 – 1,5 mm*; długość: 10 m w zwoju.	zwój	15
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 34
ŁYŻKI I UCHWYTY DO LARYNGOSKOPU DLA NOWORODKÓW I DZIECI.	ŁYŻKI I UCHWYTY DO LARYNGOSKOPU DLA NOWORODKÓW I DZIECI.

35	1	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, światłowodowa (zielony standard), , nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego materiału, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny i symbol przekreślonej cyfry „2” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Opakowanie folia-folia. Rozmiary: 00-5*.	szt.	300
	2	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, światłowodowa (zielony standard), , nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego materiału, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny i symbol przekreślonej cyfry „2” naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu. Opakowanie folia-folia. Rozmiary: 00-3*.	szt.	60
	3	Rękojeść laryngoskopowa, metalowa kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 1, 2 - zgodna ze standardem ISO 7376. Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia.	szt.	35
		Pozycje 1, 2 i 3 części nr 35 muszą być ze sobą kompatybilne *- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 35
ASORTYMENT LABORATORYJNY	ASORTYMENT LABORATORYJNY

36	1	Eza bakteriologiczna sterylna, plastikowa V-1 UL z certyfikatem kalibracji, pakowane po 10 lub 20 sztuk.	szt.	12000
	2	Eza bakteriologiczna sterylna, plastikowa V-10 UL z certyfikatem kalibracji, pakowane po 10 lub 20 sztuk.	szt.	12000
	3	Eza bakteriologiczna sterylna, plastikowa V-1 UL bez certyfikatu kalibracji, pakowane po 10 lub 20 sztuk.	szt.	75000
	4	Eza bakteriologiczna sterylna, plastikowa V-10 UL bez certyfikatu kalibracji, pakowane po 10 lub 20 sztuk.	szt.	75000
	5	Probówki do głębokiego zamrażania 2ML, sterylne, samostojące, z uszczelką i polem do opisu.	szt.	15000
	6	Probówki PS o pojemności 4 ML, 12x75 MM, bez znacznika, bez kołnierza, z korkiem, sterylne.	szt.	6000
	7	Pipeta sterylna, pojemność zbiorniczka 3 ML, objętość wyskalowana 3ML, podziałka co 0,5ML, pojemność całkowita 7ML, długość całkowita 150-155MM; pakowane po 1 lub 5 sztuk.	szt.	15000
					Łącznie część 36
ZESTAWY DO LECZENIA ZATOK	ZESTAWY DO LECZENIA ZATOK

37	1	Zestaw do leczenia zatok; średnica wewnętrzna drenu 0,8 mm, długość igły punkcyjnej 100 mm.	zest.	30
ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA DRZEWA OSKRZELOWEGO U DZIECI	ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA DRZEWA OSKRZELOWEGO U DZIECI

38	1	Zamknięty system do odsysania tchawiczo-oskrzelowego, do rurek intubacyjnych, przeznaczony dla noworodków, wyposażony w: podwójnie obrotowy łącznik, zastawkę kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) ze skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48 godzin. Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/ lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek; sterylny. Rozmiary: CH5/310mm; CH6/320mm; CH7/320mm; CH8/360mm*.	szt.	75
		Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
ZESTAWY DO EKSTRYPACJI ŻYŁ	ZESTAWY DO EKSTRYPACJI ŻYŁ

39	1	Jednorazowy zestaw do ekstrypacji żył. Skład zestawu: stripper z drutu stalowego pokryty kopolimerem tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu (FEP), uchwyt z polioksymetylenu (POM), trzy głowice wykonane z polioksymetylenu (POM) o średnicy: 9, 12, 15mm, nakładka do przykręcania głowicy wykonana z polioksymetylenu (POM). Zestaw przeznaczony do usuwania wielkiej lub małej żyły odpiszczelowej przy niepowikłanej żylakowatości. Zestaw może być używany zarówno do zewnętrznego jak i wewnętrznego usuwania żył. Op.=10szt.	op.	20

KANKI DOODBYTNICZE, MARKERY SKÓRNE, LANCETY DO TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH	KANKI DOODBYTNICZE, MARKERY SKÓRNE, LANCETY DO TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

40	1	Kanka doodbytnicza wykonana z medycznego PCV, jednorazowego użytku, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia. Rozmiary: CH16/250, CH22/250, CH24/250, CH30/250*.	szt.	250
	2	Chirurgiczny marker skóry do znakowania obszaru nacięcia przed lub w trakcie procedury chirurgicznej. Długotrwały efekt, odporny na szorowanie, praktycznie bezwonny tusz, zawierające nietoksyczny, antyalergiczny i nie drażniący gencjanowy tusz. Jałowy jednorazowego użytku, sterylizowany promieniowaniem gamma (Klasa I sterylna). Produkt, który nie będzie łatwo znikać podczas procedury dezynfekcji. Zawiera dodatkową osobną linijkę.	szt.	250
	3	Lancety do testów alergologicznych, sterylne. Op=200szt.	op.	6
		*- Zamawiający określi wymagany typ każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 40
WYPOSAŻENIE EKSPLOATACYJNE DO ASPIRATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO SONOCA FIRMY SOERING	WYPOSAŻENIE EKSPLOATACYJNE DO ASPIRATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO SONOCA FIRMY SOERING

41	1	Zestaw drenów do irygacji i odsysania do aspiratora ultradźwiękowego SONOCA300 firmy Soring, długość 5m. Dren do irygacji przezroczysty zakończony igłą do wkłucia się do zbiornika z płynem.	szt.	150
	2	Jednorazowa osłonka końcówki roboczej uchwytu: a) 94-106 25 kHz, b) 92-112 35 kHz*.	szt.	150
		Pozycje 1, 2 muszą być kompatybilne z aspiratorem ultradźwiękowym Sonoca 300 firmy Soering stanowiącym własność Zamawiającego. *- Zamawiający określi wymagany typ każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 41
WKŁADY DO OGRZEWACZA ENFLOW	WKŁADY DO OGRZEWACZA ENFLOW

42	1	Wkład jednorazowy, dedykowany dla jednego pacjenta, sterylny, do ogrzewacza enFlow. Pakowany pojedynczo folia-papier z zestawem przedłużającym długości 7,5 cm. Możliwość podłączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. Wkład może pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem przez 24 godziny. Objętość wstępnego wypełniania 4 ml. Sterylizowany radiacyjnie, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu, kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP. Wymiary wkładu: 11,4 cm x 3,8 cm x 1,0 cm. Waga bez zestawu przedłużającego 33 g. Waga zestawu przedłużającego 2 g. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser.	szt.	1500
PODKŁADY GINEKOLOGICZN, ZESTAWY OBŁOŻEŃ, SERWETY	PODKŁADY GINEKOLOGICZNE, ZESTAWY OBŁOŻEŃ, SERWETY

43	1	Podkład ginekologiczny niejałowy (poporodowy)34 cm x 9cm (+/- 0,5 cm) z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej owiniętej bibułką higieniczną oraz włóknina wierzchnią. Część izolacyjna z folii umieszczonej w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułką. Sterylizowany parą wodną. Op.=10szt.	szt.	3600
	2	Zestaw do implantacji portu o składzie: 3 x serweta z paskiem klejącym 75 x 90 cm, 30 x kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm, 3 x strzykawka 10ml, 1 x strzykawka 20ml, 1 x igła 18G, 1 x igła 21G, 1 x igła 23G, 1 x sterylny opatrunek wyspowy 10 x 6 cm, 1 x sterylny opatrunek wyspowy 7 x 5 cm, 1 x szew wchłanialny (o średnim czasie wchłaniania), pleciony, z kwasu poliglikolowego 3/0, igła odwrotnie tnąca , 3/8 koła, 24 mm, długość nici 70 cm, 1 x szew niewchłanialny poliamidowy 3/0, igła odwrotnie tnąca 3/8 koła, 19 mm, długość nici – 45-90 cm, 1 x chusta 75 x 90 cm, 1 x jednorazowa pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm, 1 x jednorazowy pean - kleszczyki naczyniowe proste 145 mm, 1 x jednorazowy instrument – imadło chirurgiczne 12 cm, 1 x jednorazowy skalpel bezpieczny nr 11., 1 x jednorazowe nożyczki.	szt.	360
	3	Zestaw do cewnikowania: / 1x serweta z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, / rozmiar 60x50 cm o gramaturze 43g/m2, / 1x serweta z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, / rozmiar 90x75 cm, z rozcięciem i otworem o średnicy 8 cm, gramatura 43g/m2, / 6x kompres z gazy 17N 8W o rozmiarze 7,5x7,5 cm, / 1x worek na mocz z portem i wężykiem 90 cm, pojemność 2 litry, / 1x cewnik Foley nr 16, / 1x pęseta plastikowa anatomiczna, długość 13 cm, / 1x strzykawka 6 ml z lubrykantem zawierającym lidokainę i chlorheksydynę, / 1x strzykawka 10 ml z wodą z gliceryną, / 1x pojemnik plastikowy okrągły, transparentny ze skalą, pojemność 125 ml, / 2x rękawice chirurgiczne lateksowe, rozmiar 7 (M), / 1x pojemnik twardy typu blister o wymiarach 10x20x4 cm / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta.	szt.	3600
	4	Serweta chirurgiczna wym. 75x90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączna gramatura serwety min. 60,5g/m2. Odporność serwety na przenikanie płynów 127cmH20, odporność na rozerwanie na sucho 69kPa. Serweta cechuje się pierwszą klasą palności.	szt.	8500
	5	Zestaw obłożeń do obsługi portów naczyniowych o składzie: a) serweta nieprzylepna 45 cm x 70 cm – 1 szt., / b) serweta z otworem (możliwość dostosowania wielkości otworu) samoprzylepna 45 cm x 70 cm – 1 szt., / c) igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 mm +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia, mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenia igły, niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej, elastyczne i eronomiczne skrzydełka, możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem do 325 psi, rozmiar igłu 22 G, długość 20 mm / – 1 szt., / d) zastawka dostępu bezigłowego - długości 33 mm, pojedyncza o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. Wyrzut pozytywny 0,03 ml, pakowana pojedynczo, sterylna - 1szt., / e) przezroczysty, samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej; chroniący ranę przed wtónym zakażeniem; przepuszczający parę wodną i tlen, dopasowujący się do kształtu ciała; umożliwiający stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku; łatwe i bezbolesne zdejmowanie, wodoodporny, z hipoalergicznym klejem, rozmiar 10 x 12cm – 1szt; / f) sterylna strzykawka trzyczęściowa 10 ml z NaCl o objętości 10ml - 2 szt.	szt.	2400
					Łącznie część 43
IGŁY TYPU „MOTYLEK”, WORKI DO ZBIÓRKI ŻÓŁCI

44	1	Igły typu motylek z elastycznym drenem łączącym o dł. min.30 cm zakończony łącznikiem typu luer-lock; elastyczne skrzydełka opakowanie zbiorcze a 100szt. Rozmiary: 0,5 x 20 mm, 0,6 x 19 mm, 0,7 x 19 mm, 0,8 x 19 mm*	szt.	5000
	2	Cewnik typu Foley'a z funkcją pomiaru temperatury, 100% silikon , z czujnikiem temperatury, z możliwością podłączenia do kabla kardiomonitora Philips MP 70, dopuszcza się opakowanie ze sterylną strzykawką z roztworem 10% gliceryny do wypełnienia balonika. Rozmiar CH 16,18,20 *	szt.	60
	3	Worek pooperacyjny do zbiórki żółci typu Bile bag lub równoważny, foliowy z podziałką, łącznik schodkowy umożliwiający połączenie ze standardowymi drenami Kehra. Worek wyposażony w zastawkę antyzwrotną i wygodn, poprzeczny kranik spustowy, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, data ważności na opakowaniu.	szt.	100
		*- Zamawiający określi wymagany typ każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 44
ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ, IGŁY DO BLOKADY NERWÓW	ZESTAWY DO ZNIECZULEŃ, IGŁY DO BLOKADY NERWÓW

45	1	Zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego - w skład zestawu wchodzi: igła do znieczulenia podpajeczynówkowego 27-29Gx127,5-138,5mm z osłokna centrującą, końcówka szlif Quinckiego lub PencilPoint (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego); igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G, końcówka Tuohy ze skrzydełkami i dodatkowym otworem na zagięciu; cewnik zewnątrzoponowy, łącznik cewnika, strzykawka LOR 10 ml, filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm o wytrzymałości do 7 barów z możliwością mocowania do skóry pacjenta, mandryny igieł oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. Wymaga się się, aby zestaw posiadł możliwość blokady igły podpajęczej w igle Tuohy	szt.	60
	2	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - w skład zestawu wchodzi: igła Tuohy ze skrzydełkami 18G x 80mm, strzykawka niskooporowa LOR 10 ml, cewnik zewnątrzoponowy z poliamidu 20G o dł.90-100cm z prowadnikiem, zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, filtr zewnątrzoponowy płaski, gęstość 0,2 µm, wytrzymałość do 7 barów, objętość wypełnienia 0,45ml, z możliwością mocowania do skóry pacjenta, łącznik do cewnika, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły (nie powodująca wycinania fragmentów tkanek), końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister.	szt.	140
	3	Strzykawka niskooporowa 7-10 ml, do metody spadku oporu (LOR), uchwyt rowkowany, końcówka Luer-lock, kontrastujący tłok, przeżroczysty cylinder do szybkiej kontroli punkcji, nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze, dokładna ciemna skala pomiarowa – sterylna	szt.	250
	4	Igła do znieczuleń splotów typu Stimuplex z 30° szlifem; rozmiar igły: G21, 0,80mm x 100 mm, drenik i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły, drenik infuzyjny trwale połączony z uchwytem igły, o długości do 30 cm.	szt.	150
	5	Igła do znieczuleń splotów typu Stimuplex z 30° szlifem; rozmiar igły: G21, 0,80mm x 50 mm, drenik i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły, drenik infuzyjny trwale połączony z uchwytem igły, o długości do 30 cm.	szt.	300
	6	Igła do znieczuleń splotów typu Stimuplex z 30° szlifem; rozmiar igły: G22, 0,70mm x50 mm; wysokoechogeniczna struktura igły dla łatwego uwidocznienia w USG, drenik i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły, drenik infuzyjny trwale połączony z uchwytem igły, o długości do 30 cm.	szt.	300
	7	Igła do blokady nerwów obwodowych typu Echoplex pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach : 23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm*.	szt.	600
	8	Igła do blokad nerwów obwodowych typu Locoplex, izolowana na całej długości, szlif igły 30°, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach : 23G/25mm, 23G/35mm, 21G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm*.	szt.	300
	9	Igła spinalna Pencil-Point z prowadnicą, mandryny oznaczone kolorami zapewniające szybką identyfikację rozmiaru igły, wielkość mandrynu dokładnie dopasowania do rozmiaru igły ( nie powodująca wycinania fragmentów tkanek). Uchwyt rowkowany lub eliptyczny końcówka Lock przeźroczysta do szybkiej kontroli punkcji, kolorowy kod rozmiaru zarówno na igle jak i prowadnicy, sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister. Rozmiar prowadnicy: 0,9x38-40mm, rozmiar igły: 25G 145-150 mm.	szt.	150
					Łącznie część 45
RURKI TRACHEOSTOMIJNE, GUEDELA, PROWADNICE DO INTUBACJI, ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO OBWODÓW ODDECHOWYCH	RURKI TRACHEOSTOMIJNE, GUEDELA, PROWADNICE DO INTUBACJI, ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO OBWODÓW ODDECHOWYCH

46	1	Rurka ustno-gardłowa Guedela z polipropylenu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu, zakończona miękką gumą, z kolorowym kodem rozmiarowym widocznym wzdłuż całej rurki, sterylna, bez PCV i ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu. Rozmiary: 000; 00; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6*.	szt.	3300
	2	Rurka intubacyjna dotchawicza do intubacji przez usta, z dodatkowym kanałem umożliwiającym dostęp i drenaż okolicy podgłośniowej, z mankietem stożkowym ograniczającym przenikanie wydzieliny. Rurki wykonane z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, znacznik RTG umieszczony na korpusie rurki bezpośrednio nad otworem do drenażu, linia RTG na całej długości, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowane folia-papier; numer serii, data ważności na opakowaniu. Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0*.	szt.	300
	3	Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym wykonana z wysokiej klasy medycznego, termoplastycznego PVC. Rurka typu: duża objętość-niskie ciśnienie, grubość mankietu max 50 mikrometrów, rurka z wbudowanym dodatkowym kanałem dającym możliwość dostępu, drenażu i odsysania okolicy podgłośniowej z wejścia umiejscowionego w kołnierzu rurki, stały szyld (kołnierz) rurki; opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie rozmiaru na łączniku lub kołnierzu, linia kontrastowa RTG, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem. Pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, numer serii, data ważności na opakowaniu. Rozmiary: 7,0; 8,0; 9,0; 10,0*.	szt.	350
	4	Rurka tracheostomijna z mankietem typu SealGuard i dodatkowym światłem do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, jednorazowego użytku, sterylna. Rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0*.	szt.	50
	5	Prowadnica do rurki intubacyjnej, sterylna, metalowa pokryta plastikową powłoką, miękki koniec, bez lateksu, bez ftalanów, przeznaczona do rurek o rozmiarach: CH4-CH10*.	szt.	2000
	6	Prowadnica do trudnej intubacji elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, jednorazowa.	szt.	200
	7	Prowadnica do trudnej intubacji z możliwością podania tlenu i wentylacji, skalowana podziałka, zakrzywiony koniec dystalny z dwoma bocznymi otworami, długość 700mm, średnica 14.0 Fr. Wykonana z nie przepuszczalnego dla promieni RTG materiału ulepszającego rendgenowską widoczność. W zestawie 2 connectory tj: rapi-fit adapter (15mm connector, luer lock connector) i sztywna prowadnica.	szt.	3
	8	Urządzenie do udrażniania rurek intubacyjnych i tracheostomijnych (do usuwania przeszkód np. zaschniętej wydzieliny, inkrustacji), długości użytkowa: 24 cm(do rurek tracheostomijnych); 41cm (do rurek intubacyjnych)*. Pakowane pojedynczo, jałowe, do jednorazowego użytku.	szt.	30
	9	Łącznik kątowy z portem 7,6 mm Luer Lock do linii monitorujących gazy, zabezpieczonym koreczkiem na lince, 15 M - 22M / 15F. Jednorazowego użytku. Pakowany indywidualnie, mikrobiologicznie czysty.	szt.	1800
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 46
SMOCZKI I BUTELKI DLA DZIECI	SMOCZKI I BUTELKI DLA DZIECI

47	1	Jednorazowy smoczek lateksowy nr 1, 0 – 6 miesiąca. Rozmiar 1: otwór mały, otwór średni- do wyboru przez Zamawiającego*.	szt.	12600
	2	Jednorazowy smoczek lateksowy nr 2, 6-18 miesięcy. Rozmiar 2: otwór mały, otwór średni- do wyboru przez Zamawiającego*.	szt.	4800
	3	Jednorazowy lateksowy smoczek uspokajający 0 - 6 miesiąca.	szt.	1800
	4	Butelka szklana posiadająca skalę wtopioną i odporną na ścieranie o pojemności 125ml.	szt.	600
	5	Butelka z polipropylenu posiadająca skalę odporną na ścieranie pojemność 140 ml.	szt.	600
	6	Butelka szklana posiadająca skalę wtopioną i odporną na ścieranie o pojemności 250ml.	szt.	2400
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 47
ADAPTERY DO DRÓG ODDECHOWYCH, CEWNIKI DO ODSYSANIA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM	ADAPTERY DO DRÓG ODDECHOWYCH, CEWNIKI DO ODSYSANIA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

48	1	Uniwersalny adapter dla dorosłych do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym lub otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.	szt.	1200
	2	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr*, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.	szt.	480
		Pozycje 1 i 2 muszą być ze sobą kompatybilne			Łącznie część 48
SYSTEMY DO REPARACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ	SYSTEMY DO REPARACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ

49	1	System do przedniej reparacji przepony moczowo-płciowej (typu prolift anterior) 4- ramienny (double TOT) implant do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy obrębie przedniej ściany pochwy, parametry siatki: grubość 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, wielkość porów 1 x 1,25mm, porowatość 1500-1950µm, gramatura 45g/m2, rozmiar siatki: szerokość górna 5cm, dolna 7cm, wysokość implantu 6cm, ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami, długość górnych ramion 20cm każde, dolnych 19cm.	zest.	28
	2	System do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej (typu prolift posterior), 2- ramienny, parametry siatki: grubość 0,34mm, grubość nici 0,15mm, wielkość porów 1 x 1,25mm, porowatość 1500-1950µm, gramatura 45g/m2, rozmiar siatki: szerokość 6,3cm, wysokość implantu 12cm, z dodatkową górną wypustką w rozmiarze 6,3cm x 4cm, dwa ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami, długość ramion 17,5-18cm.	zest.	10
					Łącznie część 49
SZCZOTKI CYTOLOGICZNE BRONCHOSKOPOWE, PROWADNICE LUNDERQUISTA	SZCZOTKI CYTOLOGICZNE BRONCHOSKOPOWE, PROWADNICE LUNDERQUISTA

50	1	Szczotka cytologiczna bronchoskopowa 1,8mm/120 cm. Zintegrowana szczotka bez możliwości zerwania, zewnętrzny tubus o wysokiej gładkości, włosie o odpowiedniej sztywności ułatwiający łatwe pobieranie tkanki komórkowej.	szt.	60
	2	Prowadnica Lunderquista, miękka na długości 4,5 cm, półsztywna na długości 5,5cm, sztywna na dalszej długości, prosta lub z zagięciem typu J,wykonana ze stali nierdzewnej lub pokryta PTFE (do wyboru przez Zamawiającego).	szt.	10
					Łącznie część 50
ZESTAWY DO DIALIZOTERPII DZIECI	ZESTAWY DO DIALIZOTERPII DZIECI

51	1	Zestaw cewników czasowych dwukanałowych z ramionami prostymi, konfiguracja "podwójne D", atraumatyczna końcówka, szczeliny laserowo wycinane, końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane rozmiary: 8 Fr długość 9cm; 12 cm; 15 cm*. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik nieprzepuszczający promieni RTG z obrotowymi przeźroczystymi skrzydełkami mocującymi, igła wprowadzająca 18, prowadnica J prosta; rozszerzacze; samoprzylepny opatrunek na ranę; 2 nasadki; sterylne obłożenie.	szt.	10
OSTRZA DO SHAVERA	OSTRZA DO SHAVERA

52	1	Ostrza - wielorazowego użytku do shavera artroskopowego firmy Linvatec stanowiącego własność Zamawiającego Długość części roboczej ostrza 13 cm, ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo, oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji, ostrza nie wymagające stosowania adapterów łączących ostrze z rękojeścią shavera, kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyć/ sterylizacji. Ostrza w rozmiarach średnic: 3,5-5,5*.	szt.	30
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
ZESTAWY DO ECMO	ZESTAWY DO ECMO

53	1	Oksygenator do procedury ECMO z drenami. I. KONFIGURACJA STANDARDOWA• Zestaw kompatybilny z konsolą pompy centryfugalnej RotaFlow• Zestaw gotowy do użycia składający się z głowicy pompy centryfugalnej, oksygenatora z wymiennikiem ciepła, zestawem drenów fabrycznie połączony w całość.• Zestaw pokryty powłoką biokompatybilną• Głowica pompy centryfugalnej kompatybilna z napędem RotaFlow• Wirnik głowicy bez łożyskowania mechanicznego II. WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE• Zestaw wyposażony w akcesoria niezbędne do wypełnienia i odpowietrzenia układu III. PARAMETRY PODSTAWOWE• Minimalny czas użycia zestawu 14 dni• Wypełnienie oksygenatora max 250 ml• Wypełnienie głowicy max 35 ml• Wypełnienie całego zestawu max. 400 ml• Przepływ od 0,5 do 7l/min• Długość linii min 200cmIV. TERMIN WAŻNOŚCI• Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego	zest.	2
ODZIEŻ OCHRONNA DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH	ODZIEŻ OCHRONNA DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOTOKSYCZNYCH

54	1	Kombinezon do stosowania w farmacji onkologicznej przy produkcji leków cytostatycznych, sterylizowany, jednoczęściowy, połączony z osłoną na włosy, brodę ( kaptur dopasowany optymalnie do twarzy) mający osłonę na obuwie z podeszwą antypoślizgową szczelnie połączone z nogawkami kombinezonu, będący środkiem ochrony indywidualnej Kategorii III, przebadany pod względem ochrony przed cytostatykami. Rozmiar S,M,L,XL,XXL *	szt.	4400
	2	Maska ochronna bez zaworu zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej kat. III FFP3 Nr D testowana zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. Ergonomicznie uformowana , z regulacją części nosowej. Warstwa zewnętrzna składa się z wodoodpornej włókniny polipropylenowej, warstwa filtrująca składa się z mikrowłókniny,warstwa wewnętrzna z fizjologicznie nieszkodliwej włókniny, warstwy połączone ultradźwiękowo. Zatwierdzona do ochrony przed cząstkami stałymi i aerozolami ciekłymi. Może być uzyta do ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia nietoksycznymi i toksycznymi stałymi i płynnymi aerozolami. Filtracja dla NaCl 95 l/min max 0,43%, olej parafinowy 95l/min max 0,65%. Odporność oddechowa 30 l/ min Odporność wdechowa 30 l/min 0,51 mBar.	szt.	1500
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 54
PRZENOŚNY SYSTEM INFUZYJNY	PRZENOŚNY SYSTEM INFUZYJNY

55	1	Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 120 ml, a max. 121 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 24h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu.	szt.	1704

STRZYKAWKI DO PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW	STRZYKAWKI DO PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW

56	1	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer lock koncentryczną, pojemność 1 ml, dokładnie skalowana co 0,01 ml, wykonana z poliwęglanu, sterylizowana radiacyjnie, przeźroczysty tłok z trwała nieścieralną podziałką,. Substancja poślizgowa – zapewniająca płynny i kontrolowany ruch tłoka, niepirogenna, nietoksyczna, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta). Opakowanie typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia.	szt.	4000
	2	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , całkowita długość skali na cylindrze do 3 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty , bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilna z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,1ml, typ strzykawki na cylindrze.	szt.	4000
	3	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 5 ml ,całkowita długość skali na cylindrze do 5 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,2 ml, typ strzykawki na cylindrze.	szt.	4000
	4	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml ., tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty, całkowita długość skali na cylindrze do 10 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 0,2 ml, typ strzykawki na cylindrze.	szt.	4000
	5	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, tłok niekontrastujący, przeźroczysty ,całkowita długość skali na cylindrze do 20 ml, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta, czarna niezmywalna skala co 1ml, typ strzykawki na cylindrze.	szt.	9000
	6	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 50/60ml tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml , skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej), skala poza skalą nominalną co 1 ml, typ strzykawki na cylindrze.	szt.	9000
	7	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60ml tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml, typ strzykawki na cylindrze.	szt.	9000
	8	Łącznik międzystrzykawkowy Luer-Lock żeński-żeński sterylny, pakowany pojedynczo.	szt.	1100
					Łącznie część 56
OSŁONY NA LEKI ŚWIATŁOCZUŁE	OSŁONY NA LEKI ŚWIATŁOCZUŁE

57	1	Osłona na worek z płynem infuzyjnym o pojemności 100-250 ml chroniąca przed światłem (osłona na leki światłoczułe).	szt.	3750
	2	Osłona na worek z płynem infuzyjnym o pojemności 500-1000 ml chroniąca przed światłem ( osłona na leki światłoczułe).	szt.	3750
					Łącznie część 57
WYROBY MEDYCZNE DO PODAŻY CYTOSTATYKÓW	WYROBY MEDYCZNE DO PODAŻY CYTOSTATYKÓW

58	1	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem: / - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów / - całkowita długość zestawu 184 cm (+/- 3cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x2,5mm, objętość wypełnienia poniżej 17ml / - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym / - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm / - port boczny z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: / - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę / - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, / - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu / - o minimalnym przepływie 350ml/min / - ilość aktywacji min. 400 / - przeznaczony na 7 dni / - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar / - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml / - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm / - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika / - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi / - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym / - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji / - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali / - sterylny, opakowanie typu folia - papier / -sterylizowany tlenkiem etylenu / - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji.	szt.	3000
	2	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem: / - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów / - całkowita długość zestawu 190 cm (+/- 3cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x2,5mm, objętość wypełnienia poniżej 18ml / - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym / - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm / - dwa porty boczne z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: / - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę / - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, / - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu / - o minimalnym przepływie 350ml/min / - ilość aktywacji min. 400 / - przeznaczony na 7 dni / - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar / - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml / - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm / - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika / - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi / - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym / - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji / - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali / - sterylny, opakowanie typu folia - papier / -sterylizowany tlenkiem etylenu / - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności lub dacie produkcji, metodzie sterylizacji.	szt.	6000
	3	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem: / - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów / - całkowita długość zestawu 193 cm (+/- 3cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x2,5mm, objętość wypełnienia poniżej 18ml / - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym / - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm / - trzy porty boczne z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: / - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę / - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, / - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu / - o minimalnym przepływie 350ml/min / - ilość aktywacji min. 400 / - przeznaczony na 7 dni / - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar / - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml / - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm / - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika / - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi / - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym / - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji / - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali / - sterylny, opakowanie typu folia - papier / -sterylizowany tlenkiem etylenu / - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności lub dacie produkcji, metodzie sterylizacji.	szt.	2000
	4	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem: / - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów / - całkowita długość zestawu 196 cm (+/- 3cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x2,5mm, objętość wypełnienia poniżej 18ml / - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym / - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm / - cztery porty boczne z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: / - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę / - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, / - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu / - o minimalnym przepływie 350ml/min / - ilość aktywacji min. 400 / - przeznaczony na 7 dni / - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar / - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml / - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm / - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika / - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi / - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym / - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji / - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali / - sterylny, opakowanie typu folia - papier / -sterylizowany tlenkiem etylenu / - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji.	szt.	300
	5	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem: / - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów / - całkowita długość zestawu 200 cm (+/- 3cm), średnica drenu (zewn x wewn) 4,1x2,5mm, objętość wypełnienia poniżej 18ml / - niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym / - zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm / - pięć portów bocznych z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: / - posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę / - pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, / - wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu / - o minimalnym przepływie 350ml/min / - ilość aktywacji min. 400 / - przeznaczony na 7 dni / - o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar / - o małym refluksie, nie większym niż 0,004 ml / - o niewielkich gabarytach, średnica korpusu nie większa niż 11mm / - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika / - komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi / - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym / - trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu) znajdujący się 20 – 25 cm od zakończenia linii (od strony pacjenta), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, małym refluksie (nie większym niż 0,004 ml) i możliwości min. 400 aktywacji / - bez zawartości lateksu, ftalanów i metali / - sterylny, opakowanie typu folia - papier / -sterylizowany tlenkiem etylenu / - opakowanie typu folia – papier, z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie przydatności, metodzie sterylizacji.	szt.	100
	6	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem. Bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów. Całkowita długość zestawu 188 cm (+/-3cm), średnica drenu (zewn. x wewn.) 4,1 x 2,5-3 mm. Niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym. Zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm. Port boczny z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu, o minimalnym przepływie 350ml/min, Precyzyjny regulator grawitacyjny z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach, z jednoznacznie zaznaczoną pozycją zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN), cylindryczny kształt, skrzydełka na obwodzie gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności. Kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika, zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min. Komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi. Bez zawartości ftalanów, lateksu / i metali. Sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie folia-papier z nadrukowanymi informacjami o producencie, dacie ważności, metodzie sterylizacji.	szt.	100
	7	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem. Bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów. Całkowita długość zestawu 190-194 cm (+/-3cm) - w zależności od ilości portów bocznych, średnica drenu (zewn. x wewn.) 4,1 x 2,5-3 mm. Niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym. Zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm. Dwa porty boczne z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu, o minimalnym przepływie 350ml/min, Precyzyjny regulator grawitacyjny z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach, z jednoznacznie zaznaczoną pozycją zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN), cylindryczny kształt, skrzydełka na obwodzie gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności. Kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika. zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min. Komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi. Bez zawartości ftalanów, lateksu i metali. Sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie folia-papier z nadrukowanymi informacjami / o producencie, dacie ważności, metodzie sterylizacji.	szt.	100
	8	Przyrząd do grawitacyjnej podaży leków cytostatycznych, z portem bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem. Bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna dwuwarstwowa: warstwa wewnętrzna wykonana z poliuretanu, warstwa zewnętrzna wykonana z PCV bez ftalanów. Całkowita długość zestawu 190-194 cm (+/-3cm) - w zależności od ilości portów bocznych, średnica drenu (zewn. x wewn.) 4,1 x 2,5-3 mm. Niebieski zacisk typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, umieszczony nad portem z łącznikiem bezigłowym. Zakończenie linii (od strony pacjenta) typu luer lock (męski), wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 µm. Trzy porty boczne / z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym: posiadającym gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, wypustki na korpusie łącznika gwarantujące pewniejszy uchwyt podczas podłączania bądź rozłączania systemu, o minimalnym przepływie 350ml/min. Precyzyjny regulator grawitacyjny z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach, z jednoznacznie zaznaczoną pozycją zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN), cylindryczny kształt, skrzydełka na obwodzie gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności. Kolec o długości nie większej niż 35 mm, / z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika. zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej. Trójdrożny kranik (obrót 360°, zaznaczone kierunki wypływu), zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min. Komora kroplowa (20 kropel/ml) z filtrem cząsteczkowym 15 µm umieszczona pod portami bezigłowymi. Bez zawartości ftalanów, lateksu i metali. Sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie folia-papier / z nadrukowanymi informacjami o producencie, dacie ważności, metodzie sterylizacji.	szt.	100
	9	Zestaw z kolcem z filtrem odpowietrzeniowym 0,22 um i zaciskiem typu Roberts. Długość 30 cm / (+/-3 cm), średnica drenu min. 2,5 mm, pojemność wypełnienia maks. 2 ml. Dren wykonany dwuwarstowo (poliuretan i PVC bez ftalanów). Na końcu łącznik luer-lock z zastawką jednokierunkową zabezpieczony kapturkiem ochronnym z filtrem hydrofobowym 0,22um. Zestaw nie zawiera DEHP, lateksu oraz metali, opakowanie pojedyncze, sterylne, typu folia - papier z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji lub dacie przydatności, metodzie sterylizacji.	szt.	17000
	10	Zestaw z kolcem z filtrem odpowietrzeniowym, z filtrem bakteryjnym 0,22 um (z odpowietrzeniem) na linii i zaciskiem typu Roberts. Długość 30 cm (+/-3 cm), średnica drenu min. 2,5 mm, pojemność wypełnienia maks. 5 ml, Dren wykonany dwuwarstowo (poliuretan i PVC bez ftalanów). Na końcu łącznik luer-lock z zastawką jednokierunkową zabezpieczony kapturkiem ochronnym z filtrem hydrofobowym. Zestaw nie zawiera DEHP, lateksu oraz metali, opakowanie pojedyncze, sterylne, typu folia - papier z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji lub dacie przydatności, metodzie sterylizacji.	szt.	1500
		Pozycje 1-10 muszą być ze sobą kompatybilne			Łącznie część 58
Wyroby medyczne do przygotowania cytostatyków	Wyroby medyczne do przygotowania cytostatyków

59	1	Przyrząd z połączeniem bezigłowym typu Clearlink z filtrem 0,2 ug, objętość napełniania wstępnego 0,3 ml do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek. Produkt bezlateksowy, bez PCV. Produkt może być używany max 100 razy lub przez okres 96 godzin.	szt.	20000
	2	Aplikator do przygotowania leków cytotoksycznych zaopatrzony w dezynfekowalne złącze bezigłowe stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH i zapobiega uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do środowiska. Filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym. Niezawierający lateksu, PCV i DEHP. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że aplikator stanowi zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	szt.	15000
	3	Urządzenie dostępowe do fiolki o średnicy szyjki 13 mm, z bezigłowym zaworem SmartSite. Przystosowany do pracy końcówkami Luer Lock i Luer. Objętość wypełnienia zestawu 0,09 ml, długość 3,5 cm. Wytrzymały na nadciśnienie wewnątrz portu powyżej 30 psi, na podciśnienie wewnątrz portu - 12,5 psi. Posiada przeźroczystą obudowę, umożliwiającą kontrolę wzrokową. Membrana jednorodna wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania - zalecany środek dezynfekcyjny 70 % alkohol izopropylowy. Produkt nie zawiera lateksu, metalu, PCV i DEHP. Żywotność min. 100 użyć.	szt.	1800
	4	Igła 18 G 1 ½" (1,2 x 40 mm) ścianka mikrocienka - z końcówką o kształcie zbliżonym do skalpela, która łatwo i szybko przebija korek fiolki (kształt igły pozwala na szybkie przygotowanie leku przy pomocy igły o większym rozmiarze, bez ryzyka zatkania i wycięcia fragmentów gumy) , z otworem bocznym, który zapobiega pienieniu się leków poprzez kierowanie płynu w kierunku ścianki fiolki, z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer lock w rozmiarze 18G x 40 mm , jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne.	szt.	1000
					Łącznie część 59
SYSTEM DO BEZPIECZNEGO ROZPUSZCZANIA LEKÓW	SYSTEM DO BEZPIECZNEGO ROZPUSZCZANIA LEKÓW

60	1	Protector (P14) adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 13 mm. Wyrównuje ciśnienie o objętość 20 ml powietrza. Urządzenie do pobierania leku z fiolki w systemie Protector – zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 13 mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień w fiolce w trakcie rozpuszczania leku(komora o objętości 20 ml), podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze luer lock. Kompatybilne z łącznikiem typu Injector, jałowe pakowane oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV i poliwęglanu.	szt.	900
	2	Injector Luer Lock (N 35) urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik) w systemie Injector, umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego) z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system. / Wymagania: kompatybilne z łącznikiem w systemie Connector oraz adapterem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane, oddzielnie(pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV.	szt.	900
					Łącznie część 60
RĘKAWICE DO PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW	RĘKAWICE DO PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW

61	1	Rękawice neoprenowe, bezpudrowe, jałowe, w kolorze zielonym. Kształt anatomiczny, zakończone mankietem prostym. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonową. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,160 mm. Długość rękawicy min. 305 mm. Siła zrywu przed starzeniem 13,1 N i po starzeniu 15,5 N. AQL:0,65 Zaklasyfikowane w kategorii III – środek ochrony indywidualnej. Zgodność z wymaganiami normy EN 455 część 1, 2, 3. Znak CE, Zgodność z Dyrektywą o środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EWG potwierdzone Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych i cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3. Rozmiar od 6 do 9 do wyboru przez Zamawiającego*.	para	3600
	2	Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu 0,27 mm, AQL = 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem 1 listka ułatwiającym otwieranie, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), badania na przenikalność cytostatyków (raporty z wynikami badań). Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Dyspenser oznaczony numerem katalogowym producenta, poziomem AQL, nazwą własną rękawic, ze znacznikiem sterylizacji. Otwór dyspensera na całej szerokości opakowania o wysokości min. 7 cm w najwyższym miejscu dla ułatwienia dozowania. Pakowane po 50par. Rozmiar od 6 do 9 do wyboru przez Zamawiającego*.	para	7200
		*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.			Łącznie część 61
STRZYKAWKI DO POMP	STRZYKAWKI DO POMP

62	1	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60ml, czarna niezmywalna skala co 1ml, typ strzykawki na cylindrze, strzykawka kompatybilna do pomp Abbott, Ascor, Braun (wymaga się wpisania w menu pompy), sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia. Logo producenta, typ strzykawki na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.	szt.	28500
	2	Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 20 ml, czarna niezmywalna skala co 1 ml, typ strzykawki na cylindrze, strzykawka kompatybilna do pomp Abbott, Ascor, Braun (wymaga się wpisania w menu pompy), sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia. Logo producenta, typ strzykawki na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym	szt.	96000
					Łącznie część 62
NOŻE PLAZMOWE, ZESTAWY DO JEJUNOSTOMII, RURKI TRACHEOSTOMIJNE Z FUNKCJĄ FONACJI
63	1	Zestaw do jejunostomii, przeznaczony do pooperacyjnego żywienia jelitowego, Ch 08, skład: cewnik jejunalny z paskiem RTG, system mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami i strzykawka 3 ml, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, data ważności na opakowaniu.	szt.	30
	2	Rurka tracheostomijna z funkcją fonacji z mankietem HI-LO i dodatkowym światłem dostarczającym powietrze niezbędne do fonacji, jednorazowego użytku, sterylna. Kaniula wewnętrzna z integralnym złączem bagnetowym 15 mm, oburator o gładkim zakończeniu, z otworami fenestracyjnymi, zielonym złączem 15 mm i białą nasadką 15 mm, zatyczka dekaniulacyjna. Rozmiary: 6,0; 8,0; 10,0* - do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	100
	3	Jednorazowy, monopolarny nóż plazmowy do precyzyjnego cięcia tkanek miękkich; 10 trybów cięcia monopolarnego, w tym tryb 5 umożliwiający cięcie skóry; 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej; pracuje w temperaturze od 40 °C do 170 °C; posiada izolację termiczną ostrza TPS ( Thermal Protection Shield); plazma generowana jest na zewnętrznej krawędzi ostrza (0,05 % powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 μm. Kompatybilny z generatorem AEX	szt.	30
		Pozycja nr 3 musi być kompatybilna z generatorem AEX stanowiącym własność Zamawiającego, *- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu			Łącznie część 63
ZESTAWY DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA, ELEKTRODY KOMPATYBILNE Z GENERATOREM AEX
64	1	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm ( 1 x 125 cm + 1 x 25 cm); 1 x przetworniki o częstotliwości > 1200 Hz wyposażone w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie 3 ml/h. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5 % błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej na każdym opakowaniu jednostkowym. Zestaw kompatybilny z kablami typu PMSET poprzez okrągły wtyk pionowy.	szt.	500
	2	Elektroda neutralna, niesterylna, jednorazowego użytku, bezprzewodowa, hydrożelowa ProRe. Posiada naklejkę do historii choroby, wodoodporna i odporna na działanie cieczy. Op.=50 szt.	op.	3
		Pozycja nr 2 musi być kompatybilna z generatorem AEX stanowiącym własność Zamawiającego.			Łącznie część 64
PORTY NACZYNIOWE ŻYWICZNE
65	1	Port M.R.I. niskoprofilowy w całości wykonany z żywicy poliacetalowej, średnica podstawy 24,8 mm, wysokość 10mm, waga 3,2 g, średnica komory 10,8 mm, obj. wewn. 0,3 ml, możliwość min. 2000 nakłuć, z kompletnym zestawem wprowadzającym. Cewnik silikonowy 6,6 Fr z otwartą końcówką, śr. wewn 1,0 mm, długość 76 cm prędkość przepływu > 500; cewnik silikonowy typu Groshong 7,0 Fr śr. wewn 1,3 mm, długość 55 cm prędkość przepływu > 500*. / W skład całego zestawu wchodzi: Port 1 szt.; Cewnik 1 szt.; Mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt.; Introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt.; Prowadnica „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1szt.; Tunelizator 1 szt.; Igła wprowadzająca 70mm do metody Seldingera1 szt.; Tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt.; Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt.; Igła Hubera 2 szt.; Narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt.; Strzykawka 1 szt.; Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”.	szt.	3

		....................................................................................................................................................................................
		podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo