Załącznik nr 14 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.13.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 13
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego igieł do przeoskrzelowej biopsji aspiracyjnej z użyciem USG oraz igieł histologicznych do biopsji aspiracyjnej do posiadanego przez zamawiającego bronchoskopu EBUS, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 13	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent / Nazwa wyrobu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii ( TBNA); długość narzędzia 700 mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły ( przy zdjętym stoperze ) 40 mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20 mm; średnica ostrza igły 21G lub 22G ( do wyboru przez Zamawiającego ); maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0 mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki ( pokrętło ) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20 mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźne słyszalne kliknięcie; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; 1 opakowanie zawiera 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy .	szt.	100
2.	Jednorazowe igły do przeoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza i igły 21 lub 22G / do wyboru przez Zamawiającego/; sposób cięcia ostrza sprawia, że jest ono bardzo ostre i podczas biopsji łatwo wkłuwa się w węzły chłonne; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; owalny przekrój igły pozwala na pełną funkcjonalność igły w endoskopie zagiętym pod dużym kątem; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepszą kontrole wkłucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, dając większy komfort pracy operatorowi; igła posiada suwak typu slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźne słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczność w obrazie endoskopowym; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiękowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji. Z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy w całkowitym schowaniu igły do osłonki.	szt.	400
3.	Jednorazowa igła histopatologiczna TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki-zagięcie endoskopu do 84 stopni. / Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znaczkowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Ilość w opakowaniu: 1 szt. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 zaworek biopsyjny .	szt.	5
		RAZEM: