Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 133/2021/PN/DZP

- FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Wyposażenie laboratorium.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| - Opis zawiera przybliżone wymiary mebli. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowych pomiarów pomieszczeń przed wykonaniem mebli. Precyzyjne wymiary poszczególnych elementów muszą zostać ustalone z Zamawiającym i dostosowane do warunków lokalowych (wnęki, słupy, parapety etc.). - Szczegóły dotyczące wykończenia zamawianych mebli (np. wysokość półek, kolor stelaży, oklein, blatów etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym wykonaniem mebli. - Szczegóły dotyczące zamawianego wyposażenia (np. kolor obić, miejsca montażu, sposób podłączeń etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym montażem. - Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania drobnych zmian w poszczególnych elementach na etapie ostatecznego projektu i wykonania mebli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meble laboratoryjne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 4300 x 750 x 900 mm (± 5 mm) w składzie: - stelaż typu „C”, - konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, - stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, - blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, - blat dopasowany do stanowiska do mycia szkła laboratoryjnego (opis poniżej) zapewniając ciągłość powierzchni oraz ergonomię pracy; - listwa ograniczająca o długości 750 mm wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, - 1 szafka podwieszana 450 x 530 x 600 mm z 4 szufladami na prowadnicach z samohamowaniem i dociągiem, - 1 szafka podwieszana 900 x 530 x 600 mm dwudrzwiowa z półką, - 2 szafki podwieszane 600 x 530 x 600 mm jednodrzwiowe typu cargo z dwoma poziomami załadunku, - zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy, - 3 szafki wisząca 900 x 330 x 720 mm z 2 półkami wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - 1 ociekacz ścienny 72 kołki. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stanowisko do mycia szkła laboratoryjnego: - zlew w postaci stołu ze zlewem 2 komorowym, stojący, ze stali nierdzewnej z ociekaczem i szafką; - dwie komory, każda o wymiarach min. 400 x 400 x 250 mm (± 10%); - wymiary zestawu 1200 x 750 x 900 mm (± 10%); - pod zlewem zabudowana szafka z zamykanymi drzwiami; - ociekacz umieszczony po lewej stronie; - wykonanie ze stali kwasoodpornej min. 1.4301; - półka pod komorą na całej szerokości zlewu; - w wyposażeniu umywalki bateria z wyciąganą głowicą myjącą. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 1100 x 750 x 900 mm (± 5 mm) w składzie: - stelaż typu „C”, - konstrukcja stelaża wykonana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, - stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, - blat: żywica fenolowa SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, - listwa ograniczająca 1100 mm wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, - 1 szafka narożna 900 x 530 x 600 mm jednodrzwiowa z półką, - 1 szafka 600 x 530 x 600 mm jednodrzwiowa z półką, - zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 2600 x 900 x 900 mm (± 5 mm) w składzie: - stelaż typu „C”, - konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 mm, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, - stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, - blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, - listwa ograniczająca o długości 900 mm wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, - w blacie 2 przedłużacze zamykane z 3 gniazdami, - 2 szafki podwieszane 400 x 400 x 600 mm, jednodrzwiowe z szufladą na prowadnicach z samohamowaniem i dociągiem, - zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stolik mobilny o wymiarach (dł. x gł. x wys.) 500 x 400 x 700 mm (± 5 mm): - 4 kółka, - stelaż stalowy, - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, - blat z żywicy fenolowej SPC 16 mm, - półka z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy - 2 hamulce. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Dygestorium: |  |  |  |  |  |  |
|  | - wymiary (szer. x gł. x wys.): 1206 x 940 x 2400 mm (± 5 mm), - korpus dygestorium wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o zagęszczonej strukturze 28 mm, osadzony na stelażu stalowym o przekroju profilu 40/40, - konstrukcje stalowe piaskowane a następnie malowane proszkowo farbą chemoodporną epoksydową, - 1 laminowana i wentylowana szafka wyłożona chemoodpornym tworzywem znajdująca się pod blatem dygestorium, - kanał wentylacyjny wykonany z chemoodpornego PP-H o grubości min. 5 mm, - okno wykonane z anodowanego aluminium, szyba bezpieczna ESG typu C, zgodna z normą PN-EN 12150-1:2015-11, - blat: lity spiek ceramiczny, podniesione obrzeże, - wewnętrzna wykładka komory: żywica fenolowa, - szczelina wentylacyjna: chemoodporna, - czujnik przepływu, - przyłącze do wentylacji: średnica 250 mm, - oświetlenie: IP 65, - 1 zlewik ceramiczny, - 1 wylewka wody w komorze, - 1 zawór wody na panel pod blatem, - 2 gniazda elektryczne 230 V / 16 A, - włącznik oświetlenia, - klapa bezpieczeństwa (obniżająca ciśnienie komory w przypadku wybuchu). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Krzesła laboratoryjne: |  |  |  |  |  |  |
|  | - obrotowe, - siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową integralną (kolor czarny o właściwościach antypoślizgowych), - zakres regulacji wysokości siedziska: min. 55–80 cm, - wymiary siedziska (szer. x gł.): min. 46 cm x 42 cm, - wymiary oparcia (szer. x wys.): min. 41 cm x 31 cm, - regulacja ustawienia kąta odchylenia oparcia oraz jego wysokości i głębokości, - chromowany podnośnik pneumatyczny do regulacji wysokości krzesła laboratoryjnego o skoku min. 25 cm, - chromowany podnóżek z opcją regulacji położenia o średnicy 45 cm, - podstawa poliamidowa wzmacniana włóknem szklanym o średnicy 60 cm, - stopki antypoślizgowe, - podłokietniki z tworzywa sztucznego, - kolor: czarny, - odporność na czynniki chemiczne i promieniowanie UV, - odporność na uszkodzenia mechaniczne, - łatwość utrzymania w czystości i odporność na środki dezynfekujące. |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| 4. | Zmywarka do szkła laboratoryjnego: |  |  |  |  |  |  |
|  | - wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 600 x 600 x 835 mm (± 5 mm), - wykonanie: stal nierdzewna, - przyłącza wodne: 1x woda zimna; 1x woda ciepła; 1x woda zimna dla kondensatora pary, 1x dla wody demineralizowanej, - zasilanie wodą demineralizowaną nie pod ciśnieniem (grawitacyjne), - urządzenie wyposażone w pompę do wody demineralizowanej, - dozownik na sól w drzwiach, - pompa dozująca dla detergentu w płynie, - pompa dozująca dla środka neutralizującego, - sterowanie: za pomocą przycisków, wskazania pozostałego czasu mycia i przebiegu mycia, liczba programów mycia min 10, - przyłącze elektryczne: AC 230 V, 50 Hz, - objętość użytkowa komory mycia: min. 145 l, - pompa grzewcza ze zmiennymi obrotami dla lepszego dopasowania do wymagań mycia, - zintegrowane zmiękczanie wody, - zestaw koszy i modułów do szkła laboratoryjnego / narzędzi chirurgicznych: - kosz dolny do podłączenia modułów, - kosz dolny, - moduł 2x4 dysz, - moduł 3x6 dysz, - statyw do modułu 2x4 dysz, - statyw do modułu 3x6 dysz, - wkład na szkiełka podstawkowe na 210 szkiełek, - wkład na probówki do 200 mm, - wkład do umieszczenia różnych utensyliów (m.in. na zlewki), pokrywa do statywu na różne utensylia. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | System oczyszczania wody: |  |  |  |  |  |  |
|  | - urządzenie do produkcji wody klasy II i III z podłączeniem do zbiornika grawitacyjnego min. 60 l na III klasę wody (do zasilania zmywarki) oraz do dodatkowego zbiornika ciśnieniowego min. 10 l, wyposażone w kran do poboru wody oczyszczonej II / III klasy czystości, - praca urządzenia pod ciśnieniem wody wodociągowej, - stopnie oczyszczania wody: - prefiltr osadowy 5 µm, - filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A), - odwrócona osmoza, - demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym; - wydajność min. 10 l/h, - przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie min. od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm, - ruchomy punkt poboru wody, - uzyskana woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości, - zasilanie: 230 V / 50 Hz, - zbiornik grawitacyjny min. 60 l z przyłączem do zmywarki, - zbiornik ciśnieniowy min. 10 l, - system doczyszczający z recyrkulacją i dozowaniem czasowym zasilany wodą ze zbiornika ciśnieniowego min. 10 l (woda wstępnie oczyszczona: II lub III stopnia czystości) do produkcji wody klasy I spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 (wody ultraczystej), - stopnie oczyszczania wody w urządzeniu doczyszczającym: - demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC, - dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm, - moduł ultrafiltracyjny UF, - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2; - przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm, - system doczyszczający wyposażony w pompę recyrkulacyjną, - system doczyszczający wyposażony w ruchomy punkt poboru wody, - produkowana woda ultraczysta może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej, hodowli komórkowych, - urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD, - zasilanie: 230 V / 50 Hz. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 6. | Suszarka laboratoryjna: |  |  |  |  |  |  |
|  | - obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, - system grzewczy umieszczony z czterech stron komory roboczej, którego poszczególne podzespoły sterowane są elektronicznie, - wielopoziomowa ochrona przed przegrzaniem, - automatyczne dostosowywanie się do zadanej wartości w dowolnie ustawianym zakresie tolerancji, - ustawienia parametrów poprzez panel kontrolny, - możliwość ustawienia trzech wartości kalibracji temperatury i dodatkowych, specyficznych parametrów urządzenia, - komora wewnętrzna: - objętość: 108 l (± 5 l), - półki ze stali nierdzewnej: min 4, - zakres ustawień temperatury: min. +20°C do +300°C, - naturalny lub wymuszony obieg powietrza, - dokładność ustawienia temperatury: do 99,9°C min. 0,1°; powyżej 100,0°C min. 0,5°C; - komora zewnętrza o wymiarach (wys. x szer. x gł.): 864 x 745 x 584 mm (± 5 mm), - możliwość ustawienia czasomierza min. od 1 min. do 99 dni, - zasilanie: 230 V. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2. Wyposażenie laboratorium.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| - Opis zawiera przybliżone wymiary mebli. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowych pomiarów pomieszczeń przed wykonaniem mebli. Precyzyjne wymiary poszczególnych elementów muszą zostać ustalone z Zamawiającym i dostosowane do warunków lokalowych (wnęki, słupy, parapety etc.). - Szczegóły dotyczące wykończenia zamawianych mebli (np. wysokość półek, kolor stelaży, oklein, blatów etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym wykonaniem mebli. - Szczegóły dotyczące zamawianego wyposażenia (np. kolor obić, miejsca montażu, sposób podłączeń etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym montażem. - Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania drobnych zmian w poszczególnych elementach na etapie ostatecznego projektu i wykonania mebli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Meble laboratoryjne: |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 4150 x 650 x 950 mm (± 5 mm) w składzie: - stelaż typu „C”, - konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, - stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, - blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, - listwa ograniczająca o długości 4150 mm (± 5 mm) wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, - 2 szafki podwieszane 900 mm dwudrzwiowe z półką, - zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 4850 x 650 x 950 mm (± 5 mm) w składzie: - typ stelaża dopasowany do kształtu ściany i szerokości blatu, - konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, - stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, - blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, - 3 szafki wiszące 600 x 330 x 720 mm z 2 półkami, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, - 3 x szafka wisząca 600x330x720 mm z 1 półką wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18mm, obrzeża oklejane PCV 2mm - półka wisząca (otwarta) o wymiarach (wys. x gł.): 1000 x 330 mm |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 2000 x 1300 x 1400 mm (± 5 mm) w składzie: - stelaż typu „C”; - konstrukcja stelaża wykonana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania; - stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości; - kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy; - blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża; - blat wyposażony w zlew dwukomorowy zapewniający ciągłość powierzchni oraz wyciąganą wylewkę; - 2 zlewiki ceramiczne z armaturą dla ujęcia wody zimnej usytuowane w blacie wyspy; - 2 szafki podwieszane 450 x 530 x 600 mm (± 5 mm) z 4 szufladami na prowadnicach z samohamowaniem i dociągiem; - 1 szafka 400 x 530 x 600 mm (± 5 mm) jednodrzwiowa; - 1 szafka podwieszana 900 x 530 x 600 mm (± 5 mm) dwudrzwiowa instalacyjna, - zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm; - kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy; - nadstawka jednopółkowa z dwoma kolumnami, w każdej po 6 gniazd 230 V; elementy nadstawki wykonane ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo; półka wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Regały magazynowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | - regał magazynowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1200 x 500 x 2250 mm (± 5 mm); - stelaż: metalowy; - wykończenie: ocynk; - półki wykonane z płyty MDF; - nośność każdej z półek: min. 200 kg; - liczba półek: 6; - sposób montażu: skręcany; - grubość elementów metalowych: min 0,8 mm. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ