ZAŁĄCZNIK NR  1B do SWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH – Pakiet Nr 1
Przedmiot zamówienia: Łóżko intensywnego nadzoru wraz z szafką przyłóżkową – 2 szt.
Nazwa oferenta:
Producent:
Nazwa i typ: 
Aparat fabrycznie nowy (podać rok produkcji):
	Lp.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych  przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru.
Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr 
liczby porządkowej parametru wymaganego 
z niniejszego formularza.

W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego.

	1. 
	Łóżko wytworzone w antybakteryjnej  technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2025. 
	TAK
	

	2. 
	Zasilanie 230V~ 50/60Hz

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II

Typ części aplikacyjnej B

Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4
	TAK
	

	3. 
	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm 
	TAK, podać
	

	4. 
	Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm.

Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind.
	TAK, podać
	

	5. 
	Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm
	TAK, podać
	

	6. 
	Wydłużenie leża min. 320 mm
	TAK, podać
	

	7. 
	Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: 

- zmiana wysokości leża, 

- pochylenie oparcia pleców, 

- pochylenie segmentu udowego, 

- funkcja autokontur
	TAK
	

	8. 
	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego 
	TAK
	

	9. 
	Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej
	TAK
	

	10. 
	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi 
	TAK
	

	11. 
	Elektryczna regulacja wysokości leża 
	TAK
	

	12. 
	Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm +/- 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac 
	TAK, podać
	

	13. 
	Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm +/- 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
	TAK, podać
	

	14. 
	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 stopni do 70 stopni +/- 3 stopnie 
	TAK, podać
	

	15. 
	Elektryczna regulacja pozycji  Trendelenburga: 16 stopni +/- 3 stopni. 
	TAK, podać
	

	16. 
	Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17 stopni +/- 3 stopnie.
	TAK, podać
	

	17. 
	Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70 stopni +/- 3 stopnie oraz  segmentu uda  do 40 stopni  +/- 3 stopnie
	TAK, podać
	

	18. 
	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 stopni do 40 stopni +/- 3 stopnie
	TAK, podać
	

	19. 
	Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm
	TAK, podać
	

	20. 
	System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. 
	TAK, podać
	

	21. 
	Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z diodową sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej. 
	TAK
	

	22. 
	Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:

- pozycja krzesła kardiologicznego

- pozycja antyszokowa (funkcja  Trendelenburga ratunkowego)

- pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże)

- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się)

- pozycja zerowa (elektryczny CPR)
	TAK
	

	23. 
	Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta:

- ruch oparcia pleców do 30 stopni oraz maksymalne podniesienie leża

- podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg

Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku.
	TAK
	

	24. 
	Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
	TAK
	

	25. 
	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. 
	TAK
	

	26. 
	Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR). 
	TAK
	

	27. 
	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego
	TAK
	

	28. 
	Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. 
	TAK
	

	29. 
	Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. 
	TAK
	

	30. 
	Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką.
	TAK
	

	31. 
	Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta
	
	

	32. 
	Poręcze boczne w części oparcia pleców wyposażone w obustronne panele sterowania – zewnętrzne (od strony personelu) oraz wewnętrzne (od strony pacjenta).
	TAK
	

	33. 
	Panele sterowania w poręczach bocznych z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem – konieczność aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem.
	TAK
	

	34. 
	Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony personelu:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

- przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg)
	TAK
	

	35. 
	Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony pacjenta:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

- podświetlenie leża

- alarm akustyczny 
	TAK
	

	36. 
	Dodatkowe panele sterowania w poręczach bocznych (w części oparcia pleców) – z przyciskami mobilizacji VEM. Funkcja pomocy w bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta – pacjent podpiera się na poręczy zwiększając przyciskiem wysokość leża.
	TAK
	

	37. 
	Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta
	TAK
	

	38. 
	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. 
	TAK
	

	39. 
	Ruchome segmenty leża wypełnione płytami laminatowymi,  przeziernymi dla promieniowania RTG
	TAK
	

	40. 
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR)  z obu stron leża. 
	TAK
	

	41. 
	4 koła o średnicy min. 150 mm  zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) 
	TAK, podać
	

	42. 
	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta
	TAK
	

	43. 
	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania 
	TAK
	

	44. 
	Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego
	TAK, podać
	

	45. 
	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. 
	TAK
	

	46. 
	Rama leża wyposażona w:

- krążki  odbojowe w narożach leża,

- sworzeń wyrównania potencjału,

- poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg

- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża  
	TAK
	

	47. 
	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża
	TAK
	

	48. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg
	TAK, podać
	

	49. 
	Elementy wyposażenia łóżka:

- uchwyt ręki - 1 szt.

- wieszak kroplówki – 1 szt.

- materac przeciwodleżynowy piankowy – 1 szt.

- szafka przyłóżkowa – 1 szt. 
	TAK
	

	50. 
	Łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy piankowy statyczny dwuwarstwowy (warstwa wierzchnia i spodnia), wykonany z pianki wysoko sprężystej o gęstości 65 kg/m3 i 50 kg/m3
	TAK, podać
	

	51. 
	Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 14 cm
	TAK
	

	52. 
	Materac wymienny, kładziony bezpośrednio na ramie łóżka
	TAK
	

	53. 
	Materac posiadający profilowaną powierzchnię górną z podziałem na strefy, w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru ciała pacjenta oraz przepływu powietrza
	TAK
	

	54. 
	Dwuwarstwowa konstrukcja materaca zapewniająca minimalizację sił ścinających i sił tarcia (podczas zmiany pozycji leża siły mają rozkładać się pomiędzy warstwami materaca)
	TAK, podać
	

	55. 
	Materac posiadający wbudowaną funkcję siedzenia zapewniającą odpowiednie wsparcie w pozycji siedzącej i poprawę komfortu w pozycji leżącej
	TAK, podać
	

	56. 
	Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) u pacjentów o wadze do 180 kg
	TAK, podać
	

	57. 
	Pokrowiec odporny na zapłon zgodnie z normą EN597-1 i EN597-2 
	TAK
	

	58. 
	Materac wyposażony w miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z warstwy o gramaturze min. 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 500 gr/m²/24H, zamykany na suwak, przeznaczony do prania w temp. 95 stopni C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%.
	TAK
	

	59. 
	Możliwość odkażania w komorze do dezynfekcji parowej – para wodna w nadciśnieniu w temp 105 stopni C.


	TAK, do potwierdzenia oświadczeniem producenta
	

	60. 
	Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. 
	TAK
	

	61. 
	Łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie
	TAK
	

	62. 
	Szerokość szafki: 490 mm (+/- 30 mm)
	TAK, podać
	

	63. 
	Głębokość szafki: 370 mm (+/- 30 mm)
	TAK, podać
	

	64. 
	Wysokość blatu: 870 mm (+/- 20 mm)
	TAK, podać
	

	65. 
	Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki,  z regulacją wysokości i kąta nachylenia  
	TAK
	

	66. 
	Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach
	TAK
	

	67. 
	Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760 – 1000 mm (+/- 20 mm)
	TAK, podać
	

	68. 
	Przechył blatu w zakresie od min. -30 stopni do min. +30 stopni 
	TAK, podać
	

	69. 
	Szerokość blatu bocznego min. 550 mm
	TAK, podać
	

	70. 
	Głębokość blatu bocznego min. 340 mm
	TAK, podać
	

	71. 
	Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów,    odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.

Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
	TAK
	

	72. 
	Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę
	TAK
	

	73. 
	Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek
	TAK
	

	74. 
	Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
	TAK


	

	75. 
	Szuflada i drzwiczki wyposażone

w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego. 
	TAK
	

	76. 
	Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.  Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.

Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków.
	TAK
	

	77. 
	Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
	TAK
	

	78. 
	Szafka  przejezdna, wyposażona w cztery koła, z których min. dwa posiadają blokadę. 
	TAK
	

	79. 
	Koła wykonane z tworzywa, średnica min. 70 mm. 
	TAK, podać
	

	80. 
	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)
	TAK
	

	Warunki dodatkowe
	
	TAK

	81. 
	Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące.
	TAK, min. 24 miesiące
	

	82. 
	Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe.
	TAK, podać
	

	83. 
	Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze.
	TAK
	

	84. 
	Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 7 dni roboczych
	TAK
	

	85. 
	Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy.
	TAK
	

	86. 
	Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych.
	TAK
	

	87. 
	Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego.
	TAK
	

	88. 
	Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy.
	TAK
	

	89. 
	Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.
	TAK
	

	90. 
	Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu.
	TAK
	

	91. 
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat.
	TAK
	


UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
