Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy wirówki laboratoryjnej z rotorem do separacji otrzymywanych materiałów od roztworów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zastosowanie: separacja otrzymywanych materiałów od roztworów.

Opis techniczny wirówki laboratoryjnej z rotorem tj.  minimalne parametry, nie gorsze niż:

- Bezobsługowy silnik indukcyjny.

- Co najmniej 90 programów użytkownika.

- Co najmniej 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania.

- Regulacja prędkości lub RCF.

- Możliwość ustawiania promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF).

- Zliczanie czasu malejąco lub rosnąco.

- Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania.

- Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej.

- Wyposażenie sprzętu w czujnik niewyważenia.

- Blokada pokrywy podczas wirowania.

- Blokada startu przy otwartej pokrywie.

- Obroty nie gorsze niż w zakresie od min. 200 do min. 6000 RPM.

- Maksymalne przyspieszenie nie gorsze niż 4400xg.

- Rotor 6x50 ml na probówki Falcon, komplet z pojemnikami (kąt 30o) – max RPM/RCF 
6000 RPM/4427xg.